Aparat USG z kolorowym Dopplerem – 1 szt.

| Lp. | Opis parametru | Warunek graniczny | Skala oceny | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat USG z kolorowym Dopplerem dla Oddziału Neonatologii Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji 2017 Producent Model/typ Kraj pochodzenia | TAK podać |  |  |
|  | Konstrukcja i konfiguracja |  |  |  |
|  | Konstrukcja mobilna na wózku z czterema skrętnymi kołami, z blokadą oraz hamulcem przynajmniej na dwóch kołach | TAK |  |  |
|  | Zasilanie 230V ± 10%; 50Hz | TAK |  |  |
|  | Modułowa konstrukcja aparatu umożliwiająca jego rozbudowę bez konieczności wymiany aparatu | TAK |  |  |
|  | Cyfrowy system formowania i przetwarzania wiązki ultradźwiękowej, przetwornik min. 12 bitowy | TAK podać |  |  |
|  | Monitor kolorowy LCD o przekątnej ekranu minimum 19” z możliwością regulacji położenia niezależnie od konsoli aparatu. - obraz USG powinien zajmować min. 50% pola monitora Regulacja lewo-prawo, góra-dół. Rozdzielczość monitora 1920×1080 lub 1600x1200 lub 1280x1024 | TAK podać | 19” – 0 pkt 20” i więcej – 5 pkt | . |
|  | Pulpit sterowniczy z regulacją wysokości | TAK |  |  |
|  | Pulpit sterowniczy z regulacją kąta obrotu pulpitu prawo-lewo | TAK/NIE podać | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Ciągła wejściowa dynamika aparatu nie mniej niż 250 dB | TAK podać |  |  |
|  | Wieszaki na głowice po obu stronach pulpitu. | TAK |  |  |
|  | Panel dotykowy wspomagający obsługę aparatu pozwalający na zmianę parametrów za pomocą dotyku, przekątna min 10 cali | TAK podać | Przekątna 10 cali – 0 pkt Powyżej 10 cali – 5 pkt |  |
|  | Panel sterowania z podświetlanymi lub oświetlonymi przyciskami na klawiaturze | TAK |  |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy określony częstotliwościami sond możliwych do podłączenia do aparatu, nie mniej niż 1-18 MHz | TAK podać | Do 18 MHz – 0 pkt 18 MHz - 20 MHz – 5 pkt Powyżej 20 MHz – 10 pkt |  |
|  | Min 3 aktywne gniazda dla głowic obrazowych | TAK podać | 3 – 0 pkt 4 i powyżej – 10 pkt |  |
|  | Pamięć dynamiczna obrazowa cine loop | TAK |  |  |
|  | Programowanie nastaw dla aplikacji klinicznych i poszczególnych głowic usg, tzw. presety | TAK |  |  |
|  | Archiwizacja |  |  |  |
|  | Wbudowany wewnętrzny system archiwizacji obrazów i sekwencji oraz danych pacjentów na dysku twardym oraz możliwość zapisu obrazów w formatach kompatybilnych z systemem operacyjnym Windows, tj. w formatach co najmniej JPG lub TIFF i AVI | TAK podać |  |  |
|  | Wewnętrzny dysk twardy o pojemności min. 500 GB | TAK podać |  |  |
|  | Nagrywarka DVD-R | TAK |  |  |
|  | Aparat wyposażony w videoprinter czarno – biały - 20 szt. rolek papieru | TAK |  |  |
|  | Nagrywanie i odtwarzanie obrazów dynamicznych ( tzw. cine loop ) dla prezentacji Dopplera | TAK |  |  |
|  | Archiwizacja badań w postaci plików obrazowych i sekwencji filmowych na wbudowanym napędzie DVD-R w ogólnodostępnych formatach w tym: JPG lub TIFF, AVI oraz DICOM 3.0. Zapis na płytę swobodnie wybranych pacjentów z ich obrazami i pętlami obrazowymi | TAK podać |  |  |
|  | Wyjście USB do pamięci typu FLASH do nagrywania obrazów w formatach JPG lub TIFF, AVI,DICOM | TAK |  |  |
|  | Raporty dla każdego rodzaju badania z możliwością dołączania obrazów do raportu oraz z możliwością wprowadzania własnych opisów i komentarzy do raportu | TAK |  |  |
|  | Moduł DICOM 3.0 umożliwiający zapis i przesyłanie obrazów w standardzie DICOM | TAK |  |  |
|  | Obrazowanie |  |  |  |
|  | Dostępne w aparacie tryby pracy min.: 2D M-Mode Color M-mode M-Mode anatomiczny Doppler pulsacyjny Doppler ciągły Doppler kolorowy Power (angio) doppler Doppler tkankowy kolorowy i spektralny Power Doppler kierunkowy | TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK |  |  |
|  | Pełne oprogramowanie do badań: jamy brzusznej pediatrycznych i neonatalnych echokardiograficznych pediatrycznych drobnych narządów naczyniowych | TAK |  |  |
|  | Automatyczny obrys spektrum dopplerowskiego wraz z pakietami obliczeniowymi na obrazie ruchomym (w czasie rzeczywistym) oraz na obrazie zamrożonym | TAK |  |  |
|  | Zoom (bez utraty jakości) min 8x na obrazie zatrzymanym i w min 8x w czasie rzeczywistym | TAK podać |  |  |
|  | Technika harmoniczna | TAK |  |  |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu 2D przy pomocy jednego klawisza | TAK |  |  |
|  | Częstotliwość odświeżania obrazu (Frame rate) w 2D – min. 500 Hz | TAK podać | 500 Hz – 0 pkt Powyżej 500 Hz do 1000 Hz – 5 pkt Powyżej 1000 Hz – 10 pkt |  |
|  | Głębokość skanowania min 30 cm | TAK podać |  |  |
|  | Obrazowanie metodą skrzyżowanych ultradźwięków | TAK |  |  |
|  | Funkcja redukcji szumów ultradźwiękowych z jednoczesnym podkreśleniem granic tkanek | TAK |  |  |
|  | Jednoczesna prezentacja 2D i M-Mode w różnych proporcjach wielkości oraz samej prezentacji bez obrazu 2D. | TAK |  |  |
|  | Możliwość przeprowadzenia ręcznej korekty obrysu poprzez cofnięcie kursorem do miejsca rozpoczęcia korekty | TAK/NIE podać | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Funkcja automatycznego ustawiania parametrów bramki dopplerowskiej w naczyniu | TAK/NIE podać | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Prezentacja DUPLEX 2D/Color Doppler dostępne ze wszystkich głowic | TAK |  |  |
|  | Prezentacja TRIPLEX w wariancie 2D/Color Doppler i PW | TAK |  |  |
|  | Korekcja kąta bramki dopplerowskiej min. +/- 80 stopni | TAK podać |  |  |
|  | Regulacja szerokości bramki dopplerowskiej w granicach min. 1-20mm | TAK podać |  |  |
|  | Możliwość odchylenia wiązki Dopplerowskiej | Min. +/- 30 stopni podać |  |  |
|  | Możliwość korekcji kąta bramki dopplerowskiej | Min. +/- 80 stopni podać |  |  |
|  | Automatyczna korekcja kąta bramki dopplerowskiej za pomocą jednego przycisku w zakresie | Min. +/- 60 stopni podać |  |  |
|  | Doppler pulsacyjny (PWD) rejestrowane prędkości maksymalne (przy zerowym kącie bramki) min. od – 10 m/s do 0 oraz od 0 do + 10 m/s | TAK podać |  |  |
|  | Doppler fali ciągłej, o rejestrowanych, mierzonych prędkościach min. 22 m/s | TAK podać |  |  |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu 2D przy pomocy jednego przycisku | TAK |  |  |
|  | Automatyczna korekcja kąta bramki dopplerowskiej w zakresie +/- 60 stopni za pomocą jednego przycisku | TAK |  |  |
|  | Automatyczna zmiana częstotliwości Dopplera kolorowego wraz ze zmianą głębokości badania dla głowicy sektorowej. | TAK/NIE podać | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Sondy dedykowane do aparatu elektroniczne, szerokopasmowe |  |  |  |
|  | Głowica microconvex do badań przezciemiączkowych (z wykluczeniem głowic endokawitarnych) -zakres częstotliwości pracy min. 5-8 MHz | TAK podać |  |  |
|  | Głowica liniowa do badań pediatrycznych i noworodków -wymiary czoła głowicy 30-40mm -zakres częstotliwości pracy min. 4-12 MHz - min.160 elementów - obrazowanie harmoniczne min. 3 pasma częstotliwości | TAK podać |  |  |
|  | Głowica liniowa do badań pediatrycznych i noworodków -wymiary czoła głowicy 35-40mm -zakres częstotliwości pracy min. 5-18 MHz - min.192 elementów - obrazowanie harmoniczne min. 3 pasma częstotliwości | TAK podać |  |  |
|  | Głowica sektorowa kardiologiczna do badań pediatrycznych i noworodków/wcześniaków - zakres częstotliwości pracy min. 4-9 MHz - min. 96 elementów - obrazowanie harmoniczne | TAK podać | Do 9 MHz – 0 pkt Powyżej 9 MHz – 5pkt |  |
|  | Głowica convex do badań brzusznych noworodkowych i pediatrycznych -zakres częstotliwości pracy min. 3-9 MHz - min.192 elementów | TAK podać |  |  |
|  | Inne |  |  |  |
|  | Podgrzewacz żelu do usg | TAK |  |  |
|  | Żęl do głowic – 50 szt. po 250 g | TAK |  |  |
|  | Chusteczki do czyszczenia głowic – 15 opakowań po 100 szt. | TAK |  |  |
|  | Podać zalecaną przez producenta częstość wykonywania przeglądów okresowych Wymienić zakres czynności wykonywanych podczas przeglądów okresowych oraz elementy zużywalne wymieniane podczas wykonywania w/w przeglądu | TAK podać |  |  |
|  | Możliwości rozbudowy dostępne na dzień składania oferty | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o analizę Strain/Strain Rate oraz obrazowanie kinetyczne umożliwiające m.in. automatyczny obrys wsierdzia oraz pomiar frakcji wyrzutowej. Dostępne w aparacie | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę do badań przezprzełykowych dla dorosłych wykonana w technologii ukierunkowanej polaryzacji kryształów/ technologii matrycowej lub zapewniającej taki efekt poprawy rozdzielczości jak głowice matrycowe. - zakres częstotliwości pracy min. 3-7 MHz, tryby pracy: 2D, Color Doppler, PW Doppler, CW Doppler, obrazowanie harmoniczne | TAK Podać typ i dane techniczne |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę przezprzełykową pediatryczną zakres pracy min. 3-6,5 MHz, tryby pracy: 2D, Color Doppler, PW Doppler, CW Doppler, obrazowanie harmoniczne | TAK Podać typ i dane techniczne |  |  |
|  | Głowica liniowa do badań pediatrycznych i noworodków -wymiary czoła głowicy 35-50mm -zakres częstotliwości pracy min. 5-18 MHz - min.1900 elementów - obrazowanie harmoniczne min. 3 pasma częstotliwości | TAK/NIE podać | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Matrycowa przezprzełykowa 4D - Kąt pola obrazowania min 90 stopni | TAK/NIE podać | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę tzw. ślepą CW | TAK |  |  |

Wymogiem jest aby wartości podane w kolumnie „Parametr oferowany” były zgodne z danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie producenta przedstawiającym dane techniczne - Product Data. Zamawiający ma prawo wystąpić do Wykonawcy o udostępnienie takiego dokumentu celem weryfikacji. Niespełnienie tego wymagania spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania w wyznaczonym przez siebie terminie, dokonania przez Wykonawcę prezentacji, pokazu oferowanego ultrasonografu ze wszystkimi wymaganymi parametrami. Niespełnienie tego wymagania spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.