AG.ZP 3320.14.18.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Odczynniki do oznaczania prokalcytoniny na Pracowni Wirusologii
wraz z dzierżawą analizatora immunochemicznego :

Lp.	Odczynnik	Ilość oznaczeń na 6 miesięcy
1	Odczynnik do prokalcytoniny na licencji Brahmsa	4 000

# 1.Materiały kontrolne, kalibratory , płyny i odczynniki pomocnicze oraz
# materiały zużywalne do deklarowanej ilości oznaczeń uwzględniając ciągłą
# pracę analizatora ( 24 h / 7 dni w tygodniu ) oraz wykonywanie pojedynczych
# próbek.
2.Kontrola wewnętrzna na 2 lub 3 poziomach stężeń materiałów kontrolnych
   zawartych w jednym opakowaniu ,przyjmując ilość oznaczeń kontrolnych
   na poziomie 15 % całkowitej ilości oznaczeń.
3.Oferent powinien dostarczyć przy dostawie aparatu wartości referencyjne dla	oznaczanego parametru.

 Parametry graniczne analizatora immunochemicznego
lp	Opis
1	Wykonawca/Producent
2	Nazwa – model / typ
3	Kraj pochodzenia
4	Rok produkcji

Lp	Parametr graniczny	Warunek / konieczny	Opisać / spełnienie / TAK/NIE
1.	Analizator nie starszy niż wyprodukowany w 2013 roku typu „Random Access” z możliwością pracy w trybie pilnym.	TAK
2.	Metoda oznaczeń - immunochemiczna z końcowym odczytem chemiluminescencyjnym lub elektrochemiluminescencyjnym.	TAK
3.	Możliwość wstawiania prób bezpośrednio w probówkach pierwotnych, okodowanych.	TAK
4.	Wydajność minimum 100 oznaczeń na godzinę.	TAK

5.	Brak konieczności codziennego rozładowywania/ załadowywania odczynników na pokład aparatu (chłodzona lodówka odczynnikowa ).	TAK
6.	Ciągłe monitorowanie ilości dostępnych odczynników i materiałów zużywalnych na pokładzie aparatu.	TAK
7.	Wszystkie odczynniki gotowe do użycia, nie wymagają dodatkowego przygotowania / rekonstytucji.	TAK
8.	Zewnętrzna drukarka komputerowa	TAK
9.	Wbudowany system kontroli jakości badań (możliwość wydruku zestawień i wykresów ).	TAK
10.	Baza danych pacjentów.	TAK
11.	Wewnętrzny czytnik kodów paskowych.	TAK
12.	Możliwość sprawdzenia wykonanych badań w określonym przedziale czasowym.	TAK
13.	Odczynniki i kalibratory pochodzące od jednego producenta.	TAK