Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 1

Parametry graniczne  analizatora moczu

Zakładana ilość oznaczeń – 48 000 na 24 miesiące

| Lp. | Opis |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wykonawca/Producent |  |
| 2 | Nazwa – model/typ |  |
| 3 | Kraj pochodzenia |  |
| 4 | Rok produkcji |  |

| Lp | Parametr graniczny | Warunek konieczny | Opisać spełnienie TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Analizator nowy, rok produkcji 2017. | TAK |  |
| 2. | A Automatyczny analizator złożony z 2 aparatów/ modułów : 1 - do oceny właściwości fizykochemicznych moczu, 2- do analizy ilościowej elementów upostaciowanych moczu . | TAK |  |
| 3. | Możliwość połączenia obu aparatów/modułów w jedną linię. | TAK |  |
| 4. | Oba aparaty/moduły z automatycznym podajnikiem na co najmniej 60 próbek jednorazowo. | TAK |  |
| 5. | Wewnętrzny czytnik kodów paskowych – identyfikacja próbek po kodzie paskowym. | TAK |  |
| 6. | Oprogramowanie spinające oba aparaty/moduły, pozwalające na zarządzanie pracą (wykonywanie badań , zarządzanie odczynnikami, kontrolą jakości i procedurami konserwacyjnymi) | TAK |  |
| 7. | Możliwość wpisania własnych reguł zarządzających pracą połączonych analizatorów i decydujących o konieczności wykonania dodatkowych oznaczeń. | TAK |  |
| 8. | Integracja wszystkich wyników z podłączonych aparatów/modułów. | TAK |  |
| 9. | Możliwość ostatecznej walidacji wyników badania moczu przed wysłaniem do LIS. | TAK |  |
| 10. | Możliwość uczestniczenia w programie kontroli zewnątrzlaboratoryjnej co najmniej pięć cykli w roku. | TAK |  |
| 11. | Podłączenie systemu do LIS ( SIS GEM ). | TAK |  |
| 12. | Materiały kalibracyjne do wymaganej ilości oznaczeń. | TAK |  |
| Wymagania do aparatu/modułu do oznaczania parametrów fizyko- chemicznych: |
| 1. | W pełni automatyczny analizator do półilościowych badań fizyko-chemicznych moczu przy użyciu testów paskowych. | TAK |  |
| 2. | Mocz aspirowany bezpośrednio z probówki. Bez przygotowania ( wirowania) próbki do badań. | TAK |  |
| 3. | Pomiar parametrów w oparciu o metody fotometryczne i refraktometryczne ( do pomiaru ciężaru właściwego moczu). | TAK |  |
| 4. | Wymagane parametry pomiarowe ( co najmniej) : pH, glukoza,białko, krew, urobilinogen, bilirubina, ketony, azotany, leukocyty, ciężar właściwy, kolor moczu, przejrzystość moczu. | TAK |  |
| 5. | Wydajność nie mniejsza niż 100 próbek/ godzinę. | TAK |  |
| 6. | Kontrola jakości w oparciu o materiał kontrolny na co najmniej 2 różnych poziomach wykonywana codziennie na 1 poziomie. | TAK |  |
| 7. | Pomiar ciężaru właściwego moczu w oparciu o metodę refraktometryczną. | TAK |  |
| 8. | Kontrola pomiaru ciężaru właściwego w oparciu o materiał kontrolny na co najmniej 1 poziomie wykonywana 1 raz/dzień. | TAK |  |
| 9. | Baza danych pacjentów. | TAK |  |
| Wymagania do aparatu/modułu do ilościowej analizy elementów upostaciowanych w moczu: |
| 1. | W pełni automatyczny analizator przeznaczony do dokładnego ilościowego zliczania elementów upostaciowanych w moczu. | TAK |  |
| 2. | Metody pomiaru – cytometria przepływowa, konduktometria z ogniskowaniem hydrodynamicznym lub cyfrowa analiza obrazu mikroskopowego z dokumentacją fotograficzną. | TAK |  |
| 3. | Wyniki podawane w ilościach elementów upostaciowanych w mikrolitrze moczu i w polu widzenia lub w ilościach w mikrolitrze. | TAK |  |
| 4. | Wymagane parametry raportowane na wyniku ( co najmniej) : erytrocyty, leukocyty, nabłonki, bakterie, wałeczki, kryształy, komórki drożdżopodobne, pasma śluzu, spermatocyty. | TAK |  |
| 5. | Różnicowanie nabłonków ( co najmniej na płaskie i inne) z ich dokładnym ilościowym pomiarem. | TAK |  |
| 6. | Różnicowanie wałeczków ( co najmniej szkliste i inne ) z ich dokładnym ilościowym pomiarem. | TAK |  |
| 7. | Wydajność nie mniejsza niż 60 próbek/ godzinę. | TAK |  |
| 8. | Kontrola jakości w oparciu o materiał kontrolny o co najmniej 2 różnych poziomach wykonywana codziennie na 1 poziomie. | TAK |  |
| 9. | Czytnik paskowy do moczu - aparat zastępczy na wypadek awarii analizatora głównego. | TAK |  |

Parametry oceniane

| Parametry oceniane | Ocena | Warunek graniczny TAK /NIE (opisać) |
| --- | --- | --- |
| 1. Minimalne stężenie białka oznaczane na paskach testowych w mg/dl | Najniższa wartość – 10 pkt. Pozostałe – 0 pkt. |  |
| 2. Możliwość pomiaru na pasku testowym obecności kwasu askorbinowego w próbce. | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |  |

Zadanie nr 2

1. Odczynnik Mac Wiliama                           - 7 000 ml

2. Odczynnik Nonne Apelta                          -  1 000 ml

3. Odczynnik Pandego                                   -    400 ml

Przy szacowaniu ilości / objętości opakowań Wykonawca uwzględni trwałość odczynników po otwarciu  w celu zapewnienia ciągłości pracy przez cały okres obowiązywania umowy.

4. Testy do oznaczania krwi utajonej w kale - 2 500 oznaczeń

- test immunochromatograficzny, kasetkowy ,

-   bez konieczności zachowania diety,

- skład testu: kasetki testowe, aplikatory, instrukcja stosowania,

- czułość testu poniżej 51 ng/ml hemoglobiny w próbce,

- specyficzność testu powyżej 99 %

- swoistość testu na hemoglobinę ludzką,

5. Testy do wykrywania  antygenu  Giardia lamblia w kale - 200 oznaczeń

- test kasetkowy

- metoda immunochromatograficzna

- czułość testu 100 %

- swoistość testu > 99 %.

Zadanie nr 3

1. Probówki do zagęszczania kału do przygotowywania preparatów w diagnostyce parazytologicznej, z podwójnym filtrem, ze zintegrowaną łopatką, fabrycznie napełnione odczynnikami - 2 300 oznaczeń na 24 miesiące