OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie 1 - Respirator – 2 szt.

| Lp. | Parametr/warunek | Wartość wymagana | Punktacja | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sprzęt fabrycznie nowy, 2017 rok produkcji Producent Model/typ Kraj pochodzenia | TAK podać |  |  |
| 2. | Respirator dla wcześniaków, noworodków i dzieci z wagą od min. 0,5 kg | TAK podać |  |  |
| 3. | Respirator do długotrwałej terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia na wózku jezdnym, min. dwa koła z blokadą | TAK |  |  |
| 4. | Zasilanie elektryczne 230V, +/-10%, 50 Hz | TAK |  |  |
| 5. | Waga respiratora – bez podstawy max 25 kg | TAK |  |  |
| 6. | Zasilanie akumulatorowe wystarczające na min. 120 minut pracy | TAK podać |  |  |
| 7. | Przystosowany do zasilania gazami o ciśnieniu: Tlen medyczny od 5,5 do 6 bar Sprężone powietrze medyczne od 5 – 5,5 bar ze szpitalnej centralnej instalacji gazów medycznych z punktami poboru typu AGA | TAK |  |  |
| 8. | Automatyczna kalibracja czujnika tlenu | TAK/NIE | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 9. | Respirator stało przepływowy ciśnieniowo zmienny z limitowaną objętością | TAK |  |  |
| 10. | Wbudowany port komunikacji min. USB | TAK |  |  |
|  | METODY WENTYLACJI |  |  |  |
| 11. | HFO – wentylacja wysoką częstotliwością | TAK |  |  |
| 12. | IPPV | TAK |  |  |
| 13. | CPAP/PEEP – regulowane płynnie | TAK |  |  |
| 14. | SIMV, SIPPV | TAK |  |  |
| 15. | PSV | TAK |  |  |
| 16. | SIMV + PSV | TAK |  |  |
| 17. | Limit objętości oddechowej (VL) | TAK |  |  |
| 18. | Objętość gwarantowana (VG) | TAK |  |  |
| 19. | Oddech ręczny wyzwalany przyciskiem na respiratorze | TAK |  |  |
| 20. | Wentylacja z automatyczną regulacją składu mieszaniny oddechowej bazująca na pomiarze saturacji pacjenta min. w jednym respiratorze | TAK/NIE | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 21. | Możliwość rozbudowy o funkcję tlenoterapii wysokimi przepływami HFNC | TAK/NIE | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 22. | Możliwość rozbudowy o funkcję Infant Flow | TAK/NIE | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt |  |
|  | PARAMETRY NASTAWIALNE |  |  |  |
| 23. | Zakres drgań dla HFO min. 5-20 Hz | TAK |  |  |
| 24. | Regulacja amplitudy oscylacji (ciśnienie oscylacyjne) do 100 cm H2O | TAK/NIE | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 25. | Częstość oddechów 2-180 odd./min. wentylacji konwencjonalnej | TAK/NIE | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 26. | Przepływ bazowy regulowany płynnie z możliwością odczytu nastawionego przepływu | TAK |  |  |
| 27. | Regulacja czasu wydechu do min. 25 sek | TAK podać |  |  |
| 28. | Czas wdechu regulowany od min. 0,15 sek. | TAK podać |  |  |
| 29. | Przepływowe wyzwalanie oddechu | TAK |  |  |
| 30. | Niezależna regulacja przepływu wdechowego i wydechowego | TAK |  |  |
| 31. | Przepływ wdechowy regulowany do 32 l/min | TAK/NIE | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 32. | Regulacja stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej 21-100% | TAK |  |  |
| 33. | Funkcja preoksygenacji regulowana w zakresie od 23-100% | TAK |  |  |
| 34. | PEEP/CPAP 0-30 cmH2O | TAK |  |  |
| 35. | Szczytowe ciśnienie wdechu regulowane do min. 55 cmH2O | TAK podać |  |  |
|  | MONITOROWANIE I OBRAZOWANIE PARAMETERÓW WENTYLACJI |  |  |  |
| 36. | Wbudowany łącznie z respiratorem w jednej obudowie kolorowy ekran dotykowy LCD min. 10” | TAK/NIE | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 37. | Możliwość rozbudowy o zapis trendów monitorowanych parametrów z min. ostatnich 5 dni z możliwością ich zapisu na zewnętrznej pamięci USB | TAK |  |  |
| 38. | Możliwość zapisu historii alarmów na zewnętrznej pamięci USB | TAK |  |  |
| 39. | Komunikacja z użytkownikiem w języku POLSKIM | TAK |  |  |
| 40. | Obrazowanie przebiegów falowych w czasie rzeczywistym dla ciśnienia, przepływu i objętości | TAK |  |  |
| 41. | Jednoczesne obrazowanie 3 przebiegów falowych | TAK |  |  |
| 42. | Możliwość zatrzymania przebiegu krzywych. | TAK |  |  |
| 43. | Obrazowanie pętli: przepływ/objętość, objętość/ciśnienie. | TAK |  |  |
| 44. | Możliwość porównania pętli zapisanych w różnym czasie | TAK |  |  |
| 45. | Ciśnienie szczytowe PIP | TAK |  |  |
| 46. | Ciśnienie średnie MAP | TAK |  |  |
| 47. | Ciśnienie PEEP | TAK |  |  |
| 48. | Nieszczelność układu oddechowego | TAK |  |  |
| 49. | Oporność dróg oddechowych (R), | TAK |  |  |
| 50. | Pomiar podatności (C) oraz C20/C | TAK |  |  |
| 51. | Pomiar FiO2 | TAK |  |  |
|  | ALARMY |  |  |  |
| 52. | Bezdechu | TAK |  |  |
| 53. | Ciśnienia w układzie oddechowym | TAK |  |  |
| 54. | Ciśnienia CPAP | TAK |  |  |
| 55. | Braku zasilania gazowego i elektrycznego | TAK |  |  |
| 56. | Alarm rozłączenia układu | TAK |  |  |
|  | WYPOSAŻENIE |  |  |  |
| 57. | Moduł SpO2 do automatycznej regulacji FiO2 . min w jednym respiratorze | TAK/NIE | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 58. | Nawilżacz z automatyczną kontrolą temperatury i nawilżania – 1szt dla każdego respiratora: - wyświetlanie aktualnej temperatury płytki grzewczej, - wyświetlanie aktualnej temperatury gazów na wyjściu z komory nawilżacza, - wyświetlanie aktualnej temperatury gazów w układzie oddechowym pacjenta, - wyświetlacz LED - zasilanie 230V, 50Hz | TAK |  |  |
| 59. | 2 czujniki pomiaru przepływu (wielorazowe do sterylizacji w autoklawie ) - dla każdego respiratora | TAK |  |  |
| 60. | 1 płuco testowe noworodkowe - dla każdego respiratora | TAK |  |  |
| 61. | Ramię podtrzymujące układy oddechowe- dla każdego respiratora | TAK |  |  |
| 62. | Min.10 sztuk kompletnych jednorazowych układów oddechowych dla noworodków do współpracy z nawilżaczem aktywnym z podgrzewanym ramieniem wdechowym- dla każdego respiratora | TAK podać |  |  |
| 63. | Podać zalecaną przez producenta częstość wykonywania przeglądów okresowych Wymienić zakres czynności wykonywanych podczas przeglądów okresowych oraz elementy zużywalne wymieniane podczas wykonywania w/w przeglądu | TAK podać |  |  |

Wymogiem jest aby wartości podane  w kolumnie „Wartość oferowana” były zgodne z danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie producenta przedstawiającym dane techniczne - Product Data. Zamawiający ma prawo wystąpić do Wykonawcy o udostępnienie takiego dokumentu celem weryfikacji.

###### Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania w wyznaczonym przez siebie terminie, dokonania przez Wykonawcę prezentacji, pokazu

###### oferowanego respiratora ze wszystkimi wymaganymi parametrami. Niespełnienie tego wymagania spowoduje odrzucenie oferty jako

###### niezgodnej z treścią SIWZ.

Dla  pkt 8, 23,24,25,28,29,35,41,63 – wymaga się podania odpowiedzi „Tak” lub „Nie.” Parametr będzie oceniony według zasad opisanych w kolumnie  „Punktacja”.

Zadanie 2 - Aparat do wspomagania oddechu metodą nCPAP  - 2 szt.

| Lp. | Parametr/warunek | Wartość wymagana | Punktacja | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe, 2017 rok produkcji. Producent Model/typ Kraj pochodzenia. | TAK podać |  |  |
|  | Parametry ogólne |  |  |  |
| 2. | Urządzenie do nieinwazyjnego wspomagania oddychania u noworodków i wcześniaków o wadze od 500 g. | TAK |  |  |
| 3. | Zasilanie elektryczne 230V, 50Hz ±10% | TAK |  |  |
| 4. | Wbudowany akumulator zapewniający działanie aparatu przez minimum 2 godz. | TAK podać |  |  |
| 5. | Przystosowany do zasilania gazami o ciśnieniu: Tlen medyczny od 5,5 do 6 bar Sprężone powietrze medyczne od 5 – 5,5 bar ze szpitalnej centralnej instalacji gazów medycznych z punktami poboru typu AGA. | TAK |  |  |
| 6. | Aparat umieszczony na podstawie jezdnej z uchwytem do przemieszczania oraz wieszakiem utrzymującym układ oddechowy oraz wieszakiem kroplówki. | TAK |  |  |
| 7. | Menu użytkowe w języku polskim. | TAK |  |  |
|  | Tryby wentylacji |  |  |  |
| 8. | Wentylacja nieinwazyjna metodą ciągłego dodatniego ciśnienia w drogach oddechowych. | TAK |  |  |
| 9. | Wentylacja nieinwazyjna metodą ciągłego dodatniego ciśnienia w drogach oddechowych z zadaną częstotliwością oddechową. | TAK |  |  |
| 10. | Wentylacja nieinwazyjna metodą ciągłego dodatniego ciśnienia w drogach oddechowych z funkcją wykrywania bezdechu u noworodka. | TAK/NIE | Tak - 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 11. | Wentylacja nieinwazyjna zsynchronizowana z czynnością oddechową noworodka. | TAK/NIE | Tak - 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 12. | Wentylacja nieinwazyjna w trybie HFNC (Wysokie Przepływy) 0.5-20 L/min. | TAK podać |  |  |
|  | Parametry regulowane |  |  |  |
| 13. | Ciśnienie CPAP regulowane w zakresie min. 2-13 cm H2O. | TAK podać |  |  |
| 14. | Ciśnienie PEEP min. 2-13 cm H2O. | TAK podać |  |  |
| 15. | Ciśnienie wdechowe min. 3-20 cm H2O. | TAK podać |  |  |
| 16. | Ciśnienie wyzwalane podczas bezdechu min. 3-20 cm H2O. | TAK podać |  |  |
| 17. | Stężenie tlenu 21 do 100% regulowane płynnie. | TAK |  |  |
| 18. | Regulowany czas wdechu (TI) min 0.1 –17 sec. | TAK podać |  |  |
| 19. | Manualny PUSH min 3 – 20 cmH2O, czas min 1-20 sekund | TAK podać |  |  |
| 20. | Kompensata przecieku do 25% w każdym trybie nCPAP, regulowana | TAK podać |  |  |
| 21. | Funkcja preoksygenacji w każdym trybie wentylacji | TAK |  |  |
| 22. | Czas reakcji na bezdech 10-30 sekund, regulowany | TAK podać |  |  |
|  | Obrazowanie mierzonych parametrów wentylacji |  |  |  |
| 23. | Aktualnie prowadzony tryb wentylacji z infografiką przedstawiającą dany tryb wentylacji. | TAK |  |  |
| 24. | Przepływ gazów. | TAK |  |  |
| 25. | Stężenie tlenu. | TAK |  |  |
| 26. | Ciśnienie w układzie oddechowym. | TAK |  |  |
| 27. | Częstość oddechów. | TAK |  |  |
|  | Alarmy |  |  |  |
| 28. | Wyposażony w alarmy akustyczne i optyczne. | TAK |  |  |
| 29. | Alarm techniczny, informujący o wszelkich usterkach urządzenia. | TAK |  |  |
| 30. | Alarm informujący o przekroczeniu zadanych parametrów fizjologicznych. | TAK |  |  |
| 31. | Alarm rozłączenia układu oddechowego. | TAK |  |  |
| 32. | Alarm przekroczenia ciśnienia w układzie oddechowym. | TAK |  |  |
| 33. | Rozłączenie układu oddechowego. | TAK |  |  |
| 34. | Alarm przekroczenia stężenia tlenu. | TAK |  |  |
|  | Wyposażenie (dla każdego aparatu) |  |  |  |
| 35. | Nawilżacz powietrza z automatyczną kontrolą temperatury i nawilżenia, z czujnikiem temperatury i adapterem grzałki. | TAK |  |  |
| 36. | Nawilżacz z możliwością ustawienia nawilżenia w celu redukcji skroplin w układzie oddechowym. | TAK/NIE | Tak - 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 37. | Jednorazowy układ oddechowy z podgrzewanym ramieniem wdechowym, komorą i zasilaniem grzałki, kompatybilny z zaoferowanym nawilżaczem - 30 szt. | TAK |  |  |
| 38. | Złączka/generator umożliwiająca podłączenie końcówki donosowej lub maski donosowej (jednorazowa) 30 szt. | TAK |  |  |
| 39. | Przewody zasilania gazowego min. 3 m długości, dopasowane do instalacji szpitalnej (typ AGA). | TAK |  |  |
| 40. | Końcówka donosowa o rozmiarach mały, średni i duży po 10 szt. z każdego rozmiaru. | TAK |  |  |
| 41. | Maseczka donosowa w min. trzech rozmiarach do wyboru przez Zamawiającego po 10 szt. każdego rozmiaru. | TAK |  |  |
| 42. | Czapeczka mała, średnia i duża do wyboru przez Zamawiającego po 10 szt. każdego rozmiaru. | TAK |  |  |
| 43. | Podać zalecaną przez producenta częstość wykonywania przeglądów okresowych. Wymienić zakres czynności wykonywanych podczas przeglądów okresowych oraz elementy zużywalne wymieniane podczas wykonywania w/w przeglądu. | TAK podać |  |  |

Wymogiem jest aby wartości podane  w kolumnie „Wartość oferowana” były zgodne z danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie producenta przedstawiającym dane techniczne - Product Data. Zamawiający ma prawo wystąpić do Wykonawcy o udostępnienie takiego dokumentu celem weryfikacji. Niespełnienie tego wymagania spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.

Zadanie 3 - Aparat do nieinwazyjnego wspomagania oddychania metodą wysokich przepływów  ( Vapoterm ) – 1 szt.

| Lp. | Parametr/warunek | Wartość wymagana | Punktacja | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sprzęt fabrycznie nowy, 2017 rok produkcji Producent Model/typ Kraj pochodzenia | TAK podać |  |  |
| 2. | Aparat do nieinwazyjnego wspomagania oddychania metodą wysokich przepływów | TAK |  |  |
| 3. | Może być stosowany u wcześniaków o wadze <700g, dzieci i dorosłych | TAK |  |  |
| 4. | W pełni zintegrowany system (w jednym aparacie), nie wymagający stosowania dodatkowych urządzeń zewnętrznych - gwarantuje pełną i płynną regulację: - przepływu, - stężenia tlenu, - temperatury. | TAK |  |  |
| 5. | Redukcja oporu wdechowego (pracy oddechowej) poprzez zastosowanie odpowiedniego przepływu. | TAK |  |  |
| 6. | Zapewnia efektywne przepłukiwanie anatomicznej przestrzeni martwej - dwutlenku węgla (CO2). | TAK |  |  |
| 7. | Stosowanie kaniul nosowych nie wymagających specjalnego podłączenia do pacjenta, zapewniających pracę w systemie otwartym tj. dużej nieszczelności (wypełnienie ok. 50% średnicy wewnętrznej każdego z nozdrzy), zapobiegającym uszkodzeniom skóry oraz pełną swobodę podczas jedzenia, mówienia i snu. | TAK |  |  |
| 8. | Kaniule nosowe o konstrukcji zwiększającej prędkość wdmuchiwanego gazu | TAK |  |  |
| 9. | Układ pacjenta z płaszczem wodnym zapewniającym stały poziom temperatury i wilgotności podawanej mieszanki gazów oraz eliminację skraplania się pary wodnej w układzie pacjenta. | TAK |  |  |
| 10. | Wbudowany system nawilżania gazów oddechowych zabezpieczający przed transportem bakterii i grzybów | TAK |  |  |
| 11. | Stały poziom nawilżenia gazów oddechowych na całym zakresie przepływu | TAK |  |  |
| 12. | Wyświetlacz LED prezentujący duże i czytelne informacje w postaci jasnych i zrozumiałych liczb i symboli, gwarantujący dobrą widoczność z dużej odległości. | TAK |  |  |
| 13. | Możliwość współpracy z nebulizatorem np.: Aeroneb. | TAK |  |  |
| 14. | Zasilanie elektryczne 230V, 50Hz +/- 10% | TAK |  |  |
| 15 | Wbudowane awaryjne zasilanie podtrzymujące pracę aparatu na min. 15 minut pracy | TAK podać | 15 min – 0 pkt Powyżej 15 min – 5 pkt |  |
| 16. | Wbudowany elektroniczny mieszalnik gazów tlen/powietrze | TAK |  |  |
| 17. | Przystosowany do zasilania gazami o ciśnieniu: Tlen medyczny od 5,5 do 6 bar Sprężone powietrze medyczne od 5 – 5,5 bar ze szpitalnej centralnej instalacji gazów medycznych z punktami poboru typu AGA | TAK |  |  |
| 18. | Waga aparatu max. 6 kg | TAK podać |  |  |
|  | Parametry regulowane |  |  |  |
| 19. | Przepływ mieszaniny powietrza i tlenu regulowany płynnie | TAK |  |  |
| 20. | - wysoki przepływ : 5-40 l/min ze skokiem co 1 l/min | TAK podać |  |  |
| 21. | - niski przepływ: 1-8 l/min ze skokiem co 0,5 l/min (automatyczne ograniczenie zakresu przepływów, uniemożliwiające nastawę powyżej opisanego progu przepływu) | TAK podać |  |  |
| 22. | Stężenie tlenu 21 do 100% regulowane płynnie | TAK |  |  |
| 23. | Temperatura 33-43ºC co 1 ºC | TAK |  |  |
|  | Alarmy | TAK |  |  |
| 24. | Aparat wyposażony w alarmy akustyczne i optyczne: | TAK |  |  |
| 25. | Przekroczenia temperatury | TAK |  |  |
| 26. | Wysokiego ciśnienia (zatkania przewodu) | TAK |  |  |
| 27. | Uszkodzenia układu pacjenta | TAK |  |  |
| 28. | Czujnika tlenu | TAK |  |  |
| 29. | Braku wody | TAK |  |  |
| 30. | Niskiego poziomu naładowania baterii | TAK |  |  |
| 31. | Zasilania gazowego | TAK |  |  |
|  | Wyposażenie |  |  |  |
| 32. | Jednorazowy układ pacjenta w formie kasety nawilżającej z automatycznym pobieraniem wody, zintegrowany z przewodem doprowadzającym gazy oddechowe do pacjenta, wyposażonym w płaszcz wodny (rura w rurze) zapewniający eliminację skraplania się pary wodnej w układzie pacjenta. Oddzielny układ dla wysokich przepływów oraz niskich przepływów po 5 szt. | TAK |  |  |
| 33. | Czas użycia oferowanego układu jednorazowego użytku min. 30 dni u jednego pacjenta | TAK podać |  |  |
| 34. | Kaniule nosowe w 4 różnych rozmiarach – po 2 szt. | TAK |  |  |
| 35. | Kaniula z jedną końcówką donosową umożliwiającą skuteczną terapię pacjentów o wadze <1100 g lub w przypadku zbyt wąskiej wewnętrznej średnicy nozdrzy pacjenta – 4 szt. | TAK |  |  |
| 36. | Konstrukcja kaniul nie powodująca zmiany kształtu oraz średnicy końcówek donosowych. | TAK |  |  |
| 37. | Stojak jezdny do zamocowania aparatu z wieszakiem na wodę sterylną | TAK |  |  |
| 38. | Przewody do zasilania powietrzem oraz tlenem o dł. min. 3m | TAK podać |  |  |
| 39. | Pułapki na wodę ze złączem podłączenia tlenu oraz powietrza | TAK |  |  |
| 40. | Czujnik pomiarowy tlenu | TAK |  |  |
| 41. | Podać zalecaną przez producenta częstość wykonywania przeglądów okresowych Wymienić zakres czynności wykonywanych podczas przeglądów okresowych oraz elementy zużywalne wymieniane podczas wykonywania w/w przeglądu | TAK podać |  |  |

Wymogiem jest aby wartości podane  w kolumnie „Wartość oferowana” były zgodne z danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie producenta przedstawiającym dane techniczne - Product Data. Zamawiający ma prawo wystąpić do Wykonawcy o udostępnienie takiego dokumentu celem weryfikacji.

###### Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania w wyznaczonym przez siebie terminie, dokonania przez Wykonawcę prezentacji, pokazu oferowanego aparatu ze wszystkimi wymaganymi parametrami. Niespełnienie tego wymagania spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.

Dla pkt. 15  Parametr będzie oceniony według zasad opisanych w kolumnie  „Punktacja”.