Zadanie 1

Pulsoksymetr – 5 szt.

| Lp. | Parametr/warunek | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pulsoksymetr dla noworodków, dzieci i dorosłych, stacjonarno-transportowy, w technologii Masimo, z pomiarem NIBP | TAK |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, 2017 rok produkcji Producent Model/typ Kraj pochodzenia | TAK podać |  |
|  | Zasilanie AC 220 VAC 50 Hz | TAK |  |
|  | Awaryjne zasilanie z wewnętrznego akumulatora na min. 7 godzin pracy | TAK, podać |  |
|  | Waga max 1,5 kg | TAK, podać |  |
|  | Zintegrowany z obudową uchwyt do przenoszenia urządzenia | TAK |  |
|  | Pomiar saturacji mimo ruchu przy niskiej perfuzji | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru saturacji 0-100% | TAK, podać |  |
|  | Dokładność pomiaru saturacji w zakresie 70% - 100% +/- 2 cyfry | TAK, podać |  |
|  | Zakres pomiaru pulsu min. 25 -240 uderzeń na minutę | TAK, podać |  |
|  | Dokładność pomiaru pulsu w całym zakresie +/- 3 bpm | TAK, podać |  |
|  | Ciągły tryb monitorowania parametrów | TAK |  |
|  | Pomiar nieinwazyjny ciśnienia metodą oscylometryczną | TAK |  |
|  | Tryby pracy: pomiar na żądanie, automatycznie w wybranych odstępach czasowych, ciągłe pomiary przez określony czas co najmniej 5 lub 10 minut. | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru Dorosły: skurczowe: 40-260 mmHg rozkurczowe: 20-200 mmHg średnie: 26-220 mmHg Dziecko: skurczowe: 40-230 mmHg rozkurczowe: 20-160 mmHg średnie: 26-180 mmHg Noworodek: skurczowe: 40-130 mmHg rozkurczowe: 20-100 mmHg średnie: 26-110 mmHg | TAK podać |  |
|  | Wysokiej rozdzielczości ekran LCD, kolorowy, dotykowy, z regulacją kontrastu ekranu oraz regulacją podświetlenia ekranu | TAK |  |
|  | Automatyczne dostosowanie jasności wyświetlacza w zależności od panujących warunków | TAK |  |
|  | Wyświetlanie wartości pulsu i saturacji oraz krzywej pletyzmograficznej w postaci wykresu słupkowego SIQ, w przypadku niskiej jakości sygnału (niskich wartości) zmieniającego kolor na czerwony | TAK |  |
|  | Opcje komunikacji: WiFi, przywołanie pielęgniarki, port USB | TAK |  |
|  | Wskaźnik wyciszenia alarmów | TAK |  |
|  | Min. 96 godzinne trendy SpO2 i pulsu z możliwością prezentacji tabelarycznej oraz możliwością wydruku na zewnętrznej drukarce. | TAK podać |  |
|  | Alarm dźwiękowy i wizualny dla wszystkich mierzonych parametrów | TAK |  |
|  | Granice alarmów stale widoczne na ekranie | TAK |  |
|  | Indywidualne ustawienia granic alarmów i zapamiętywanie ich przez urządzenie | TAK |  |
|  | Zmienna wysokość tonu saturacji podczas zmian jej wartości pozwalająca na śledzenia zmian SpO2 bez podchodzenia do monitora | TAK |  |
|  | Alarm dźwiękowy odłączenia czujnika | TAK |  |
|  | Alarm dźwiękowy wyładowania akumulatora | TAK |  |
|  | Możliwość regulacji głośności alarmu | TAK |  |
|  | Możliwość regulacji czasu wyciszenia alarmu | TAK |  |
|  | Wskaźnik pomiaru perfuzji (PI), oceniający perfuzję w miejscu pomiaru | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru perfuzji min. 0,02% - 20% | TAK, podać |  |
|  | Możliwość ustawienie czułości pomiaru w min. 3 zakresach | TAK, opisać |  |
|  | Funkcja zabezpieczenia urządzenia przed zmianą ustawień przez niepowołane osoby | TAK |  |
|  | Czujnik wielorazowy wielopozycyjny typu Y, dł. min 90 cm, dla noworodków > 1kg, z opaską mocującą (po 1 szt. na każdy aparat) | TAK |  |
|  | Przewód do czujników SpO2 dla noworodków (po 1 szt. na każdy aparat) | TAK |  |
|  | Czujniki jednorazowe SpO2 dla noworodków > 1kg (po 3 szt. na każdy aparat) | TAK |  |
|  | Mankiety NIBP jednorazowe noworodkowe min. 3 rozmiary – zestaw po 3 sztuki każdego rozmiaru na każdy aparat (do wyboru przez Zamawiającego) | TAK |  |
|  | Przewód do mankietów jednorazowych (po 1 szt. na każdy aparat) | TAK |  |
|  | Podać zalecaną przez producenta częstość wykonywania przeglądów okresowych. Wymienić zakres czynności wykonywanych podczas przeglądów okresowych oraz elementy zużywalne wymieniane podczas wykonywania w/w przeglądu | TAK podać |  |

Wymogiem jest aby wartości podane w kolumnie „Wartość oferowana” były zgodne z danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie producenta przedstawiającym dane techniczne - Product Data. Zamawiający, pod rygorem odrzucenia oferty, ma prawo wystąpić do Wykonawcy o udostępnienie takiego dokumentu celem weryfikacji.

## Zadanie 2

Kardiomonitor z wyposażeniem – 5 szt.

| Lp. | Parametr/warunek | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat fabrycznie nowy, 2017 rok produkcji Producent Model/typ Kraj pochodzenia | TAK podać |  |
| I | MONITOR |  |  |
|  | Ekran kolorowy | TAK |  |
|  | Wyświetlacz LCD z aktywną matrycą (TFT) | TAK |  |
|  | Przekątna ekranu 15” | TAK podać |  |
|  | Wyświetlanie min. 6 różnych krzywych na ekranie | TAK podać |  |
|  | Jednoczesna prezentacja wszystkich mierzonych parametrów | TAK |  |
|  | Waga kardiomonitora z akumulatorem (bez akcesoriów) max 7 kg | TAK podać |  |
|  | Komunikacja z użytkownikiem poprzez menu w języku polskim obsługiwana przy pomocy ekranu dotykowego, przycisków i pokrętła | TAK |  |
| II | MONITOROWANIE |  |  |
|  | Pomiar i monitorowanie co najmniej następujących parametrów: EKG odchylenie odcinka ST liczba oddechów (RESP) saturacja (SpO2) ciśnienie krwi mierzone metodą nieinwazyjną (NIBP) temperatura ciała CO2 w strumieniu bocznym | TAK |  |
|  | Ekg/Resp: zakres częstości rytmu serca min. 20-250 bpm analiza odcinka ST w co najmniej trzech odprowadzeniach jednocześnie analiza arytmii z rozpoznawaniem co najmniej 10 zaburzeń rytmu impedancyjna metoda pomiaru respiracji pomiar częstości oddechu min. 5- 200 oddechów/min prezentacja fali oddechu możliwość wyboru odprowadzenia do monitorowania oddechu | TAK podać |  |
|  | NIBP oscylometryczna metoda pomiaru zakres pomiaru ciśnienia min.15÷250 mmHg zakres noworodkowy ciśnienia: min.15-135 mmHg (nie dopuszcza się zakresu powyżej 150 mmHg) możliwość wstępnego ustawiania górnego zakresu pompowania przez użytkownika pomiar ręczny i automatyczny wyświetlanie wartości skurczowych, rozkurczowych i średnich | TAK podać |  |
|  | SpO2/Pleth moduł saturacji odporny na niską perfuzję i artefakty ruchowe - typu Nellcor zakres pomiaru saturacji 1-100% zakres pomiaru pulsu min. 20-300/min - wyświetlanie krzywej dynamicznej oraz wartości cyfrowych - załączana przez użytkownika funkcja blokada alarmu SpO2 i pulsu obwodowego w czasie pomiaru ciśnienia nieinwazyjnego na tej samej kończynie | TAK podać |  |
|  | Temperatura zakres pomiarowy min. 25-45˚C pomiar temperatury powierzchniowej i głębokiej | TAK podać |  |
|  | Kapnografia w strumieniu bocznym pomiar końcowo wydechowego stężenia dwutlenku węgla EtCO2 pomiar częstości oddechu | TAK |  |
| III | AKCESORIA do każdego monitora |  |  |
|  | Przewód EKG pacjenta 3 – odprowadzeniowy (możliwość wypinania końcówek przewodu) | TAK podać |  |
|  | 10 mankietów jednorazowych dla noworodków w min. 4 różnych rozmiarach wraz z przewodem połączeniowym (do wyboru przez Zamawiającego) | TAK |  |
|  | Czujnik saturacji wielokrotnego użytku dla noworodków wraz z przewodem połączeniowym | TAK |  |
|  | 5 czujników saturacji jednorazowych dla noworodków wraz z przewodem połączeniowym | TAK |  |
|  | Wielorazowy czujnik temperatury powierzchniowej dla noworodków | TAK |  |
|  | Wielorazowy czujnik temperatury głębokiej dla noworodków | TAK |  |
|  | 5 jednorazowych linii pomiarowych kapnografii, 5 pułapek wodnych dla noworodków | TAK |  |
| IV | INNE PARAMETRY |  |  |
|  | Możliwość dezaktywacji modułów pomiarowych | TAK |  |
|  | Możliwość niezależnego konfigurowania oraz włączania/wyłączania alarmów poszczególnych parametrów | TAK |  |
|  | Optyczna i akustyczna sygnalizacja alarmów | TAK |  |
|  | Sygnalizowanie alarmów technicznych | TAK |  |
|  | Pamięć zdarzeń alarmowych (co najmniej 50 zdarzeń alarmowych w postaci odcinków krzywych i wartości parametrów) | TAK podać |  |
|  | Trendy wszystkich mierzonych parametrów - min. 96 godz. | TAK podać |  |
|  | Możliwość konfigurowania i zapamiętywania ekranów przez użytkownika - w tym ekran dużych cyfr oraz ekran oksykardiorespirogramów, w tym wykorzystujących krzywą kapnografii | TAK |  |
|  | Kategorie wiekowe pacjentów: dorośli, dzieci i noworodki. | TAK |  |
|  | Zasilanie sieciowo-akumulatorowe, min. 2h pracy na akumulatorze przy monitorowaniu EKG,SpO2, NIBP (pomiar NIBP co 15 min. ) | TAK podać |  |
|  | Graficzny wskaźnik naładowania akumulatora | TAK |  |
|  | Uchwyt do przenoszenia kardiomonitora | TAK |  |
|  | Cicha praca kardiomonitora – chłodzenie bez użycia wentylatora | TAK |  |
|  | Monitor zabezpieczony przed zalaniem wodą – klasa szczelności min. IPX1 | TAK |  |
|  | Uchwyt do montażu monitora (do ściany/rury pionowej/szyny – do wyboru przez Użytkownika podczas instalacji) z możliwością regulacji obrotu i nachylenia, z koszykiem na akcesoria | TAK |  |
|  | Podać zalecaną przez producenta częstość wykonywania przeglądów okresowych Wymienić zakres czynności wykonywanych podczas przeglądów okresowych oraz elementy zużywalne wymieniane podczas wykonywania w/w przeglądu | TAK podać |  |
| Kardiomonitor z wyposażeniem – 2 szt. |
| Lp. | Parametr/warunek | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
|  | Aparat fabrycznie nowy, 2017 rok produkcji Producent Model/typ Kraj pochodzenia | TAK podać |  |
| I | MONITOR |  |  |
|  | Ekran kolorowy | TAK |  |
|  | Wyświetlacz LCD z aktywną matrycą (TFT) | TAK |  |
|  | Przekątna ekranu 12” | TAK |  |
|  | Wyświetlanie min. 5 różnych krzywych na ekranie | TAK podać |  |
|  | Jednoczesna prezentacja wszystkich mierzonych parametrów | TAK |  |
|  | Waga kardiomonitora z akumulatorem (bez akcesoriów) max 4 kg | TAK podać |  |
|  | Komunikacja z użytkownikiem poprzez menu w języku polskim obsługiwana przy pomocy ekranu dotykowego, przycisków i pokrętła | TAK |  |
| II | MONITOROWANIE |  |  |
|  | Pomiar i monitorowanie co najmniej następujących parametrów: EKG odchylenie odcinka ST liczba oddechów (RESP) saturacja (SpO2) ciśnienie krwi mierzone metodą nieinwazyjną (NIBP) temperatura ciała | TAK |  |
|  | Ekg/Resp: zakres częstości rytmu serca min. 20-250 bpm analiza odcinka ST w co najmniej trzech odprowadzeniach jednocześnie prezentacja zmian odcinka analiza arytmii z rozpoznawaniem co najmniej 10 zaburzeń rytmu impedancyjna metoda pomiaru respiracji pomiar częstości oddechu min. 5- 120 oddechów/min prezentacja fali oddechu możliwość wyboru odprowadzenia do monitorowania oddechu | TAK podać |  |
|  | NIBP oscylometryczna metoda pomiaru zakres pomiaru ciśnienia min.15÷250 mmHg zakres noworodkowy ciśnienia: min.15-135 mmHg (nie dopuszcza się zakresu powyżej 150 mmHg) możliwość wstępnego ustawiania górnego zakresu pompowania przez użytkownika pomiar ręczny i automatyczny wyświetlanie wartości skurczowych, rozkurczowych i średnich | TAK podać |  |
|  | SpO2/Pleth moduł saturacji odporny na niską perfuzję i artefakty ruchowe - typu Nellcor zakres pomiaru saturacji 1-100% zakres pomiaru pulsu min. 20-300/min - wyświetlanie krzywej dynamicznej oraz wartości cyfrowych załączana przez użytkownika funkcja blokada alarmu SpO2 i pulsu obwodowego w czasie pomiaru ciśnienia nieinwazyjnego na tej samej kończynie | TAK podać |  |
|  | Temperatura zakres pomiarowy min. 25-45˚C pomiar temperatury powierzchniowej i głębokiej | TAK podać |  |
| III | AKCESORIA do każdego monitora |  |  |
|  | Przewód EKG pacjenta 3 – odprowadzeniowy (możliwość wypinania końcówek przewodu) | TAK |  |
|  | Mankiet wielokrotnego użytku dla noworodków wraz z przewodem połączeniowym | TAK |  |
|  | 10 mankietów jednorazowych dla noworodków w min. 4 różnych rozmiarach wraz z przewodem połączeniowym | TAK |  |
|  | Czujnik saturacji wielokrotnego użytku dla noworodków wraz z przewodem połączeniowym | TAK |  |
|  | 5 czujników saturacji jednorazowych dla noworodków wraz z przewodem połączeniowym | TAK |  |
|  | Wielorazowy czujnik temperatury powierzchniowej dla noworodków | TAK |  |
| IV | INNE PARAMETRY |  |  |
|  | Możliwość dezaktywacji modułów pomiarowych | TAK |  |
|  | Możliwość niezależnego konfigurowania oraz włączania/wyłączania alarmów poszczególnych parametrów | TAK |  |
|  | Optyczna i akustyczna sygnalizacja alarmów | TAK |  |
|  | Sygnalizowanie alarmów technicznych | TAK |  |
|  | Pamięć zdarzeń alarmowych (co najmniej 50 zdarzeń alarmowych w postaci odcinków krzywych i wartości parametrów) | TAK podać |  |
|  | Trendy wszystkich mierzonych parametrów - min. 96 godz. | TAK podać |  |
|  | Kategorie wiekowe pacjentów: dorośli, dzieci i noworodki. | TAK |  |
|  | Możliwość konfigurowania i zapamiętywania ekranów przez użytkownika - w tym ekran dużych cyfr oraz ekran oksykardiorespirogramów, w tym wykorzystujących krzywą kapnografii | TAK |  |
|  | Zasilanie sieciowo-akumulatorowe, min. 2h pracy na akumulatorze przy monitorowaniu EKG,SpO2, NIBP (pomiar NIBP co 15 min. ) | TAK podać |  |
|  | Graficzny wskaźnik naładowania akumulatora | TAK |  |
|  | Uchwyt do przenoszenia kardiomonitora | TAK |  |
|  | Cicha praca kardiomonitora – chłodzenie bez użycia wentylatora | TAK |  |
|  | Monitor zabezpieczony przed zalaniem wodą – klasa szczelności min. IPX1 | TAK |  |
|  | Uchwyt do montażu monitora (do ściany/rury pionowej/szyny – do wyboru przez Użytkownika podczas instalacji) z możliwością regulacji obrotu i nachylenia, z koszykiem na akcesoria | TAK |  |
|  | Podać zalecaną przez producenta częstość wykonywania przeglądów okresowych Wymienić zakres czynności wykonywanych podczas przeglądów okresowych oraz elementy zużywalne wymieniane podczas wykonywania w/w przeglądu | TAK podać |  |

Wymogiem jest aby wartości podane w kolumnie „Wartość oferowana” były zgodne z danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie producenta przedstawiającym dane techniczne - Product Data. Zamawiający, pod rygorem odrzucenia oferty, ma prawo wystąpić do Wykonawcy o udostępnienie takiego dokumentu celem weryfikacji.

Zadanie 3

Pompa infuzyjna przepływowa – 6 szt.

| Lp. | Parametr/warunek | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie nowe 2017 rok produkcji Producent Model/typ Kraj pochodzenia | TAK podać |  |
|  | Sterowanie i kontrola mikroprocesorowa | TAK |  |
|  | Wbudowana klawiatura alfanumeryczna do wprowadzania danych | TAK |  |
|  | Ciekłokrystaliczny, alfanumeryczny wyświetlacz parametrów infuzji | TAK |  |
|  | Szybkość dawkowania co 0,1 ml/h: od min 1 ml/h do min. 999 ml/h | TAK podać |  |
|  | Objętość dawkowania od min. 1 ml do min. 9999 ml, ustawiana co 0,1 ml | TAK podać |  |
|  | Dawka uderzeniowa – bolus, dozowana w dowolnym momencie wlewu | TAK |  |
|  | Regulowana szybkość dozowania dawki uderzeniowej bolus co 1ml/h – do min. 1500ml/h | TAK podać |  |
|  | Programowanie czasu infuzji przynajmniej od 1 min do 99 godzin | TAK podać |  |
|  | Zmiana parametrów infuzji bez konieczności przerywania wlewu | TAK |  |
|  | Programowanie infuzji w jednostkach (minimum): ml/h, mg/h, µg/h, mg/kg/h, µg/kg/h, mg/kg/min, µg/kg/min | TAK |  |
|  | Programowane ciśnienie okluzji – min. 10 poziomów | TAK podać |  |
|  | Dokładność szybkości dozowania +/-5% | TAK |  |
|  | Programowana funkcja KVO | TAK |  |
|  | Programowana funkcja Stand-by | TAK |  |
|  | Podgląd parametrów i danych infuzji | TAK |  |
|  | Możliwość zablokowania przycisków klawiatury | TAK |  |
|  | Detektor powietrza z możliwością ustawienia czułości | TAK |  |
|  | Detektor kropli z możliwością odłączania | TAK |  |
|  | Biblioteka leków | TAK |  |
|  | Rejestr zdarzeń min. 2000 | TAK podać |  |
|  | Funkcja autotestu aparatu | TAK |  |
|  | Alarmy dźwiękowe z regulacją głośności końca infuzji, powietrza w zestawie do przetoczeń wystąpienia okluzji, rozładowanych akumulatorów brak sieci | TAK |  |
|  | Zasilanie sieciowo-akumulatorowe Czas pracy z akumulatora min.12h przy przepływie 25ml/h | TAK |  |
|  | Informacja o poziomie naładowania akumulatora | TAK |  |
|  | Zasilanie pomp bezpośrednio z sieci energetycznej – niedopuszczalny jest zasilacz zewnętrzny | TAK |  |
|  | Uchwyt do przenoszenia | TAK |  |
|  | Możliwość mocowania na statywie | TAK |  |
|  | Komunikacja z użytkownikiem i wszystkie komunikaty na wyświetlaczu w języku polskim | TAK |  |
|  | Współpraca z aparatami do przetoczeń bez wstawki silikonowej wykonanymi z RB5 | TAK |  |
|  | Waga pompy z akumulatorem – max 3,5kg | TAK podać |  |
|  | Podać zalecaną przez producenta częstość wykonywania przeglądów okresowych Wymienić zakres czynności wykonywanych podczas przeglądów okresowych oraz elementy zużywalne wymieniane podczas wykonywania w/w przeglądu | TAK podać |  |

Wymogiem jest aby wartości podane w kolumnie „Wartość oferowana” były zgodne z danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie producenta przedstawiającym dane techniczne - Product Data. Zamawiający, pod rygorem odrzucenia oferty, ma prawo wystąpić do Wykonawcy o udostępnienie takiego dokumentu celem weryfikacji.

Pompy infuzyjne strzykawkowe – 6 szt.

| Lp. | Parametr/warunek | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie nowe, 2017 rok produkcji Producent Model/typ Kraj pochodzenia | TAK podać |  |
|  | Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa | TAK |  |
|  | Dwa niezależnie programowane tory infuzyjne (nie dopuszcza się pomp infuzyjnych 1-strzykawkowych łączonych w zestaw) | TAK |  |
|  | Sterowanie i kontrola mikroprocesorowa | TAK |  |
|  | Wyświetlacz parametrów infuzji | TAK |  |
|  | Wbudowana klawiatura alfanumeryczna do wprowadzania wartości parametrów infuzji | TAK |  |
|  | Automatyczne rozpoznawanie rozmiaru i współpraca ze strzykawkami w zakresie od 5 – 50/60 ml | TAK |  |
|  | Możliwość stosowania strzykawek różnych producentów (minimum 4 producentów strzykawek dostępnych na rynku polskim) | TAK podać |  |
|  | Programowana objętość infuzji: od 0,1 do min. 999 ml | TAK podać |  |
|  | Regulowana szybkość podawania płynów od 0,1 ml/h do min. 2000 ml/h (dla strzykawki 50 ml) | TAK podać |  |
|  | Programowanie czasu infuzji przynajmniej od 1 min do 99 godzin | TAK podać |  |
|  | Dokładność szybkości dozowania +/-2% | TAK podać |  |
|  | Bolus – tryb z ręki i programowany Programowana szybkość dozowania dawki uderzeniowej (bolus) - do min. 2000 ml/h (dla strzykawki 50 ml) | TAK podać |  |
|  | Automatyczna likwidacja bolusa okluzyjnego | TAK |  |
|  | Alarmy dźwiękowe: - końca infuzji, - wystąpienia okluzji, - braku zasilania sieciowego - rozładowanych akumulatorów |  |  |
|  |  | TAK |  |
|  |  | TAK |  |
|  |  | TAK |  |
|  |  | TAK |  |
|  | Regulacja głośności alarmu | TAK |  |
|  | Regulowany próg ciśnienia okluzji – min. 5 poziomów | TAK |  |
|  | Programowalna funkcja KVO | TAK |  |
|  | Podgląd parametrów i danych infuzji | TAK |  |
|  | Możliwość zmiany parametrów infuzji bez konieczności przerywania wlewu | TAK |  |
|  | Możliwość zapamiętywania nazw leków i wyświetlania informacji o nich | TAK |  |
|  | Możliwość zaprogramowania profili podaży powiązanych z nazwami określonego leku – min. 16 profili | TAK podać |  |
|  | Możliwość zablokowania przycisków klawiatury | TAK |  |
|  | Funkcja autotestu aparatu | TAK |  |
|  | Rejestr zdarzeń min. 2000 | TAK podać |  |
|  | Zasilanie sieciowo-akumulatorowe Czas pracy z akumulatora min. 10h przy infuzji 5ml/h Wyświetlanie informacji o stanie naładowania akumulatora | TAK podać |  |
|  | Uchwyt do przenoszenia pompy | TAK |  |
|  | Możliwość mocowania na statywie | TAK |  |
|  | Zasilanie pomp bezpośrednio z sieci energetycznej – niedopuszczalny jest zasilacz zewnętrzny | TAK |  |
|  | Komunikacja z użytkownikiem i wszystkie komunikaty na wyświetlaczu w języku polskim | TAK |  |
|  | Masa pompy z akumulatorem max 4,5kg | TAK podać |  |
|  | Podać zalecaną przez producenta częstość wykonywania przeglądów okresowych Wymienić zakres czynności wykonywanych podczas przeglądów okresowych oraz elementy zużywalne wymieniane podczas wykonywania w/w przeglądu | TAK podać |  |

Wymogiem jest aby wartości podane w kolumnie „Wartość oferowana” były zgodne z danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie producenta przedstawiającym dane techniczne - Product Data. Zamawiający, pod rygorem odrzucenia oferty, ma prawo wystąpić do Wykonawcy o udostępnienie takiego dokumentu celem weryfikacji.

Zadanie 4

Stanowisko do resuscytacji – 4 szt.

| Lp. | Parametr/warunek | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy, 2017 rok produkcji Producent Model/typ Kraj pochodzenia | TAK podać |  |
|  | Stanowisko umieszczone na podstawie jezdnej z czterema skrętnymi kołami, 2 kółka wyposażone w hamulec, z elektryczną regulacją wysokości położenia materacyka względem poziomu podłogi +/-10cm | TAK podać |  |
|  | Pedały sterowania wysokością umieszczone po obydwu stronach stanowiska do resuscytacji | TAK |  |
|  | Ogrzewanie promiennikiem. | TAK |  |
|  | Promiennik nagrzewający obracany w płaszczyźnie poziomej min. o kąt 170º, w celu wykonania zdjęcia Rtg. Wyposażony w wygodne uchwyty po obu jego stronach. | TAK |  |
|  | Funkcja wstępnego dogrzewania pre-heat – po włączeniu funkcji, stanowisko grzeje na 100 po uzyskaniu temperatury automatycznie przechodzi w tryb manualny | TAK |  |
|  | Ręczna regulacja temperatury grzania | TAK |  |
|  | Regulacja temperatury grzania w układzie servo (pomiar na skórze) w min. zakresie 34-38ºC | TAK podać |  |
|  | Cyfrowy wskaźnik temperatury nastawionej w oC | TAK |  |
|  | Cyfrowy miernik temperatury skóry noworodka: odczyt z rozdzielczością 0,1ºC | TAK |  |
|  | Regulowane położenie leża noworodka do pozycji Trendelenburga i anty/ Trendelenburga w sposób płynny i cichy (bezstresowo) Minimum zakres ± 13º | TAK podać |  |
|  | Szuflada na kasetę RTG | TAK |  |
|  | Ścianki boczne leża: - wykonane z tworzywa bezbarwnego odpornego na UV - odporne na zmywanie w środkach dezynfekcyjnych - odchylane o kąt 180º (min. 3 ścianki) - przynajmniej jedna ścianka posiada przepust dla mocowania rur i przewodów - ścianki wyposażone w mechanizm wolnego opadania (min. 3 ścianki) | TAK |  |
|  | Wbudowane w kolumnę promiennika oświetlenie zabiegowe LED z możliwością jego włączenia lub wyłączenia, niezależnie od pracy promiennika | TAK |  |
|  | Wyświetlacz z wydzieloną osobną sekcją dla temperatury, mocy grzałki, zegara APGAR | TAK |  |
|  | Alarmy |  |  |
|  | Alarmy akustyczne i optyczne | TAK |  |
|  | Lampa alarmów umieszczona w sposób dobrze widoczny z odległości kilku metrów | TAK |  |
|  | Przekroczenia nastawionej temperatury pracy (przegrzania) w trybie ręcznym i servo | TAK |  |
|  | Brak połączenia czujnika naskórnego – odklejenie czujnika | TAK |  |
|  | Zanik napięcia zasilającego | TAK |  |
|  | Alarmy techniczne – awaria grzałki , uszkodzenie czujnika temp | TAK |  |
|  | Wyposażenie |  |  |
|  | Zegar Apgar zintegrowany z inkubatorem, wyposażony w sygnały dźwiękowe | TAK |  |
|  | Plasterki do mocowania czujnika naskórnego – min. 30 szt. do każdego stanowiska do resuscytacji | TAK |  |
|  | Czujnik naskórny do kontroli temperatury „servo” – 2 szt. do każdego stanowiska do resuscytacji | TAK |  |
|  | Pokrowiec i prześcieradełko na materacyk – po 2szt. do każdego stanowiska do resuscytacji | TAK |  |
|  | Urządzenie do resuscytacji noworodków z regulowanym ciśnieniem wdechowym od 20 do 60 cmH2O i PEEP do 11 cmH2O. Resuscytator wraz z zintegrowanym w jednej obudowie mieszalnikiem oraz ssakiem, – 1 szt. Urządzenie umieszczone centralnie w kolumnie stanowiska do resuscytacji | TAK podać |  |
|  | Przepływomierz do tlenu i powietrza - regulowany w zakresie min. od 0 do 15 l/min. wbudowany w resuscytator - dla każdego stanowiska do resuscytacji | TAK |  |
|  | Dren/wąż do podłączenia tlenu i powietrza z wtyczką do gniazd sieciowych typu AGA użytkowanych Szpitalu - dla każdego stanowiska do resuscytacji | TAK |  |
|  | Dren do odsysania + końcówka – 6szt. dla każdego stanowiska do resuscytacji | TAK |  |
|  | Resuscytator Ambu silikonowy dla noworodków, półprzezroczysty. Możliwość sterylizacji w autoklawie. Objętość 220 ml, dostarczana objętość oddechowa 150ml, z maseczką twarzową wielorazową ( rozmiar 0-2 ) - dla każdego stanowiska do resuscytacji | TAK podać |  |
|  | Możliwość mocowania osprzętu po lewej i prawej stronie kolumny | TAK |  |
|  | Dwie półki mocowane do kolumny na aparaturę medyczną dla każdego stanowiska do resuscytacji | TAK podać |  |
|  | Min. dwie szuflady na drobne akcesoria dla każdego stanowiska do resuscytacji | TAK podać |  |
|  | Podać zalecaną przez producenta częstość wykonywania przeglądów okresowych Wymienić zakres czynności wykonywanych podczas przeglądów okresowych oraz elementy zużywalne wymieniane podczas wykonywania w/w przeglądu | TAK podać |  |

Wymogiem jest aby wartości podane w kolumnie „Wartość oferowana” były zgodne z danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie producenta przedstawiającym dane techniczne - Product Data. Zamawiający, pod rygorem odrzucenia oferty, ma prawo wystąpić do Wykonawcy o udostępnienie takiego dokumentu celem weryfikacji.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania w wyznaczonym przez siebie terminie, dokonania przez Wykonawcę prezentacji, pokazu oferowanego stanowiska do resuscytacji ze wszystkimi wymaganymi parametrami. Niespełnienie tego wymagania spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.

Zadanie 5

Aparat aEEG/CFM 5-kanałowy (zintegrowane eeg) – 1 szt.

| Lp | Parametr/warunek | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie nowe, 2017 rok produkcji Producent Model/typ Kraj pochodzenia | TAK podać |  |
|  | Aparat aEEG CFM z 5-kanałową głowicą, umożliwiający monitorowanie funkcji mózgu, saturacji i rytmu serca w intensywnej terapii noworodków | TAK |  |
|  | Zapis trendu napięcia elektrycznego kory mózgu z min. 4 elektrod EEG, co najmniej 24 godzinny z każdej półkuli osobno, z każdej elektrody osobno oraz zapis uśredniony ze wszystkich kanałów | TAK |  |
|  | Zapis rejestrowalnego napięcia elektrycznego kory mózgu automatycznie znakowanego kolorami zależnie od zdarzeń medycznych | TAK |  |
|  | Możliwość zsynchronizowanego monitorowania wideo z zapisem EEG, możliwość zaznaczania i analizy zdarzeń medycznych | TAK |  |
|  | Możliwość wizualizacji zapisów EEG za pomocą mappingu trójwymiarowego | TAK |  |
|  | Możliwość monitorowania SpO2 | TAK |  |
|  | PARAMETRY SPRZĘTU |  |  |
|  | Zestaw komputerowy: Komputer PC typu All-in-One - monitor LED min. 19” - procesor klasy INTEL i5 - twardy dysk min 500 GB - karta graficzna nVidia min. 2 GB - pamięć RAM min 6 GB - min. 2 porty USB 3.0 - system operacyjny Windows 10 | TAK podać |  |
|  | Klawiatura komputerowa typu EasyClean z podświetlanymi klawiszami, wodoodporna, dezynfekowalna, możliwa do mycia mechanicznego (w zmywarce) i do dezynfekcji chlorem. | TAK |  |
|  | Mysz komputerowa typu EasyClean, wodoodporna, dezynfekowalna, możliwa do mycia mechanicznego (w zmywarce) i do dezynfekcji chlorem | TAK |  |
|  | Ilość kanałów pomiarowych głowicy – min. 5 | TAK podać |  |
|  | Ilość kanałów EEG – min. 4 | TAK podać |  |
|  | Możliwość zapisu 1 kanału EKG równocześnie z min. 2 kanałami EEG | TAK |  |
|  | Kanał SpO2 | TAK |  |
|  | Przetwornik A/D-C - min. 24 bit | TAK podać |  |
|  | Impedancja wejściowa EEG - min. 1GΩ | TAK podać |  |
|  | Szumy (µVrms) - <2 (0-70 Hz) | TAK podać |  |
|  | DC napięcie wejściowe ± 312,5 mV | TAK podać |  |
|  | Częstotliwość próbkowania głowicy EEG min. 500 Hz | TAK podać |  |
|  | Rodzaje filtrów: - górnoprzepustowe 0,03-10 s - dolnoprzepustowe 10-70 Hz | TAK podać |  |
|  | Pasmo min. 0,5-70 Hz | TAK podać |  |
|  | CMRR min. 110 dB | TAK podać |  |
|  | Zasilanie głowicy przez złącze USB | TAK |  |
|  | Interfejs komunikacji z PC min. USB 2.0 | TAK |  |
|  | PARAMETRY OPROGRAMOWANIA |  |  |
|  | Pomiar impedancji w czasie rzeczywistym (on-line) | TAK |  |
|  | Sygnalizacja zmian impedancji kolorami | TAK |  |
|  | Zsynchronizowany wykres krzywej (mapy) impedancji na zapisie | TAK |  |
|  | Zsynchronizowany zapis krzywej pletyzmografii | TAK |  |
|  | Zsynchronizowany zapis krzywej saturacji | TAK |  |
|  | Wyświetlanie wartości saturacji i rytmu serca w postaci liczbowej | TAK |  |
|  | Alarmy dźwiękowe i wizualne sygnalizujące: - wzrost impedancji - zmianę amplitudy - zmianę poziomu saturacji - zmianę częstotliwości rytmu serca | TAK |  |
|  | Możliwość samodzielnego ustawienia parametrów alarmów przez użytkownika | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie oprogramowania przed niepowołanym dostępem za pomocą klucza sprzętowego USB | TAK |  |
|  | Specjalistyczne oprogramowanie systemu EEG CFM do wielogodzinnego monitorowania EEG z lewej i prawej półkuli mózgu oraz ocenę jego stanu w trakcie zdarzeń, takich jak: desaturacja, bradykardia, tachykardia, drgawki, sen, wybudzenie i innych | TAK |  |
|  | Automatyczne zaznaczanie kolorami zdarzeń klinicznych, takich jak: zapis typu wyładowania - depresje (burst-supression), wyładowania (epileptic like activity), depresja zapisu (depression) oraz zapis prawidłowy (normal) | TAK |  |
|  | Możliwość przeglądania trwającego badania i wykonywania analiz podczas akwizycji sygnału | TAK |  |
|  | Dostępne analizy: - EEG z cyfrową linijką pomiarową - CFM trend - CSA - Compressed Spectral Array - DSA - Density Spectral Array - FFT – Fast Fourier Transform - TPM – Time Potential Mapping - mapping 3D - uśrednianie wsteczne (back averaging) | TAK |  |
|  | Możliwość analizy dowolnie wybranego zapisu EEG z lewej i prawej półkuli lub wybranego kanału pod względem częstotliwości poszczególnych fal, określenie fali dominującej oraz napięcia elektrycznego fal w zakresie określonych częstotliwości | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru w oprogramowaniu pozycji elektrody odniesienia (Cz, Goldmana) | TAK |  |
|  | Baza danych pacjentów umożliwiająca rejestrację pacjentów, gromadzenie badań, tworzenie opisów, eksportowanie i archiwizowanie wyników i zapisów na nośniki CD/DVD/USB oraz poprzez sieć LAN | TAK |  |
|  | Możliwość przesyłania badań bez konwersji pomiędzy oferowanym aparatem a pracującym w placówce aparatem EEG DigiTrack DT | TAK |  |
|  | MAPY PRZESTRZENNO-CZASOWE TPM wspomagające analizę zapisów |  |  |
|  | - mapowanie zmian potencjału zachodzących jednocześnie w czasie i przestrzeni - synchronizacja mapy przestrzenno-czasowej z sygnałem EEG i z mapami chwilowymi (klasycznymi) - mapowanie układów wielobiegunowych - mapowanie gęstości pola (SCD) - definiowanie różnych układów przestrzennych dla różnych zastosowań | TAK |  |
|  | MAPPING 2D/3D |  |  |
|  | - mapowanie 2D i 3D - mapowanie potencjałów - mapowanie gęstości pola (SCD) - mapowanie prędkości zmian potencjału (pochodna po czasie) - mapowanie widma mocy względnej % - mapowanie widma mocy bezwzględnej (RMS) - mapowanie asymetrii potencjałowej - mapowanie koherencji i jej fazy dla odprowadzeń - mapowanie częstotliwości dominujących i środka ciężkości - podgląd wartości elektrod i dowolnego punktu mapy - automatyczne dostosowywanie skali kolorystycznej wartości - mapowanie z zastosowaniem referencji do uszu, Goldmana (średniej), Cz, Fz albo laplasjanu - wyświetlanie wielu map (z zadanego zakresu) - zastosowanie różnych metod interpolacji wartości - mapowanie trójwymiarowe na czaszce i modelu mózgu - trójwymiarowa prezentacja rozkładu wartości mapy - możliwość drukowania map w kolorze i odcieniach szarości - prezentacja izolinii mapy | TAK |  |
|  | ZESTAW DO WIDEOMONITOROWANIA |  |  |
|  | Kamera wideo pracująca w sieci LAN – 1 szt. - zsynchronizowana rejestracja obrazu i dźwięku z kamery wideo oraz zapisu EEG, - przeglądanie i analiza zapisu EEG wraz z jednoczesnym podglądem zarejestrowanego obrazu pacjenta, - archiwizacja zapisu badania wraz z obrazem na CD/DVD - możliwość wykonania cyfrowego zoom z poziomu oprogramowania aparatu | TAK |  |
|  | AKCESORIA |  |  |
|  | Aparat zainstalowany na wózku medycznym na kółkach | TAK |  |
|  | Głowica oraz kamera wideo zainstalowane na ruchomych ramionach zamocowanych do wózka | TAK |  |
|  | Zestaw elektrod miseczkowych wielorazowych (min. 12 szt.) | TAK |  |
|  | Sonda pulsoksymetru, neonatologiczna zgodna ze standardem NONIN X-Pod | TAK |  |
|  | Paski samoprzylepne do sondy pulsoksymetru (min. 50 szt.) | TAK |  |
|  | Pasta przewodząco-klejąca do mocowania elektrod (min. 3 szt.) | TAK |  |
|  | Gaziki do dezynfekcji elektrod z zawartością 70% alkoholu i 2% chlorheksydyny, pakowane w pojedyncze saszetki, opakowanie zbiorcze min. 200 szt. - 2 opakowania | TAK |  |
|  | Chusteczki do dezynfekcji sprzętu i rąk oparte na czwartorzędowych związkach amoniowych, bezpieczne dla delikatnych powierzchni, 5 log redukcji drobnoustrojów - 99,999% pakowane po min. 200 szt. – 12 opakowań | TAK |  |
|  | Dozownik do chusteczek dezynfekcyjnych do zawieszenia na ścianie – 1 szt. | TAK |  |
|  | Szkolenie w ośrodku referencyjnym z zakresu interpretacji i analizy badania aEEG/CFM dla 3 osób w terminie uzgodnionym z Użytkownikiem. | TAK |  |
|  | Podać zalecaną przez producenta częstość wykonywania przeglądów okresowych Wymienić zakres czynności wykonywanych podczas przeglądów okresowych oraz elementy zużywalne wymieniane podczas wykonywania w/w przeglądu | TAK podać |  |

Wymogiem jest aby wartości podane w kolumnie „Wartość oferowana” były zgodne z danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie producenta przedstawiającym dane techniczne - Product Data. Zamawiający, pod rygorem odrzucenia oferty, ma prawo wystąpić do Wykonawcy o udostępnienie takiego dokumentu celem weryfikacji.

Zadanie 6

Ssak mobilny – 2 szt.

| Lp. | Parametr/warunek | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie nowe, 2017 rok produkcji Producent Model/typ Kraj pochodzenia | TAK podać |  |
|  | Elektryczny ssak jezdny | TAK |  |
|  | Podciśnienie max. nie mniejsze niż 75 kPa | TAK podać |  |
|  | Wydajność ssania min 18 l/min | TAK podać |  |
|  | Precyzyjny membranowy regulator podciśnienia z zabezpieczeniem przed przypadkowym przestawieniem podciśnienia | TAK |  |
|  | Wielostopniowe zabezpieczenie przed przelaniem pompy | TAK |  |
|  | Przystosowany do pracy ciągłej | TAK |  |
|  | Pompa bezolejowa, tłokowa, niskoobrotowa, nie wymagająca konserwacji | TAK |  |
|  | Cicha praca | TAK |  |
|  | Waga do 3,5 kg, wymiary max 40 x 20 x 30 cm, uchwyt do przenoszenia oraz możliwość zawieszenia na szynie | TAK podać |  |
|  | Wózek kompatybilny ze ssakiem, zabezpieczony przed korozją, posiadający dwie szyny instrumentalne, na czterech kołach (dwa z blokadą), | TAK |  |
|  | Uchwyt do zawieszenia zbiornika lub pojemnika na cewniki | TAK |  |
|  | Zbiornik 1 litrowy z pokrywą, wielorazowy, nietłukący, autoklawowalny (do 134 °C) | TAK |  |
|  | Dodatkowo do każdego ssaka - zbiornik 1,5 litrowy z podziałką do wkładów jednorazowych, wielorazowy, nietłukący, z poliwęglanu, z uchwytem naszynowym i blokadą zabezpieczającą wysuwanie się zbiornika z uchwytu w czasie wymiany wkładu oraz 40 wkładów jednorazowych | TAK |  |
|  | Filtry antybakteryjne z zabezpieczeniem przed przelaniem – min. 5 szt. do każdego ssaka | TAK |  |
|  | Dren silikonowy autoklawowalny do pacjenta z łącznikiem do cewników – min. 2 m | TAK |  |
|  | Podać zalecaną przez producenta częstość wykonywania przeglądów okresowych. Wymienić zakres czynności wykonywanych podczas przeglądów okresowych oraz elementy zużywalne wymieniane podczas wykonywania w/w przeglądu | TAK podać |  |

Wymogiem jest aby wartości podane w kolumnie „Wartość oferowana” były zgodne z danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie producenta przedstawiającym dane techniczne - Product Data. Zamawiający, pod rygorem odrzucenia oferty, ma prawo wystąpić do Wykonawcy o udostępnienie takiego dokumentu celem weryfikacji.

Zadanie 7

Lampy do fototerapii diodowe - 4 szt.

| Lp. | Parametr/warunek | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, 2017 rok produkcji Producent Model/typ Kraj pochodzenia | TAK podać |  |
|  | Lampa do leczenia żółtaczki fizjologicznej u noworodków za pomocą światła niebieskiego z zakresu 450-465 nm | TAK |  |
|  | Źródło światła – matryca diodowa LED | TAK |  |
|  | Fototerapia o natężeniu w zakresie do min. 45 µW/cm²/nm, | TAK podać |  |
|  | Możliwość regulacji intensywności naświetlania – min. 2 poziomy | TAK podać |  |
|  | Powierzchnia skutecznego naświetlania min. 50x30 cm (+/-5%) przy odległości 35 cm | TAK podać |  |
|  | Lampa mocowana na stabilnym statywie jezdnym na 4 kołach, min. 2 kółka z blokadą | TAK podać |  |
|  | Regulacja wysokości lampy w zakresie co najmniej 120 -160 cm | TAK podać |  |
|  | Możliwość płynnego pochylania czaszy lampy w zakresie 0-90% | TAK podać |  |
|  | Możliwość odłączenia lampy od statywu i ustawienia bezpośrednio na kopule inkubatora | TAK |  |
|  | Brak układu chłodzenia (praca bez wentylatora) zapewniająca cichą pracę lampy (poziom hałasu poniżej 25 dBA) | TAK |  |
|  | Wbudowany licznik czasu pracy lampy | TAK |  |
|  | Żywotność nominalna diod LED min. 45 000h | TAK podać |  |
|  | Zasilanie sieciowe AC 230 V, 50 Hz | TAK |  |
|  | Podać zalecaną przez producenta częstość wykonywania przeglądów okresowych Wymienić zakres czynności wykonywanych podczas przeglądów okresowych oraz elementy zużywalne wymieniane podczas wykonywania w/w przeglądu | TAK podać |  |

Wymogiem jest aby wartości podane w kolumnie „Wartość oferowana” były zgodne z danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie producenta przedstawiającym dane techniczne - Product Data. Zamawiający, pod rygorem odrzucenia oferty, ma prawo wystąpić do Wykonawcy o udostępnienie takiego dokumentu celem weryfikacji.

Zadanie 8

Inkubator otwarto-zamknięty (hybrydowy) – 2 szt.

| Lp. | Parametr/warunek | Wartość wymagana | Punktacja | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat fabrycznie nowy, 2017 rok produkcji Producent Model/typ Kraj pochodzenia | Tak podać |  |  |
|  | Inkubator hybrydowy zapewniający pełną funkcjonalność inkubatora zamkniętego i inkubatora otwartego przeznaczony do intensywnej opieki nad noworodkiem. | Tak |  |  |
|  | Inkubator stacjonarny o stabilnej konstrukcji umieszczony na podstawie jezdnej, wszystkie koła skrętne, min. dwa koła wyposażone w hamulce | Tak podać |  |  |
|  | Zasilanie AC 230V, +/-10%, 50 Hz | Tak |  |  |
|  | Dostęp do wnętrza inkubatora z min. 3 stron | Tak podać |  |  |
|  | Wysokość od podłogi do materacyka elektrycznie regulowana. Regulacja wysokości dostępna po obu stronach inkubatora. Wysokość od podłogi do materacyka regulowana elektrycznie w min. zakresie 35 cm | Tak podać | 35 cm – 0 pkt zakres większy – 5 pkt |  |
|  | Zewnętrzny, dotykowy wyświetlacz kolorowy LCD o przekątnej min. 8 cali umożliwiający obserwację i obsługę ekranu z lewej i prawej strony inkubatora. Możliwość regulacji wysokości i regulacja wielopłaszczyznowa | TAK/NIE | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Kopuła inkubatora |
|  | Konstrukcja kopuły dwuścienna | Tak |  |  |
|  | Czasza kopuły inkubatora podnoszona elektrycznie | TAK/NIE | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Czujnik reagowania na przeszkody | TAK/NIE | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Materacyk otoczony wewnętrznymi, demontowanymi ściankami zabezpieczającymi pacjenta przed wypadnięciem z inkubatora w trybie otwartym | TAK/NIE | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Uszczelnione otwory ( przepusty ) na rury, przewody monitorowania, cewniki umożliwiające wyjęcie dziecka z inkubatora bez odłączania | Tak |  |  |
|  | Min. 4 otwory na ręce w ściankach bocznych | Tak podać |  |  |
|  | Zespół grzewczy dla trybu otwartego inkubatora niezintegrowany z kopułą | Tak |  |  |
|  | Elektrostatyczny filtr powietrza z funkcją wyświetlania informacji o konieczności jego wymiany | Tak |  |  |
|  | Podwójne zabezpieczenie przedniej ścianki przed przypadkowym otwarciem | TAK/NIE | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Zamknięcia otworów pielęgnacyjnych ciche, otwierane łokciem | Tak |  |  |
|  | Kurtyna ciepłego powietrza zapobiegająca wychłodzeniu wnętrza uruchamiana w pełni automatycznie po otwarciu ścianki kopuły | TAK/NIE | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Szuflada do wprowadzenia kasety RTG pod materacyk, wyjmowana bez konieczności otwierania ścianki bocznej | TAK/NIE | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Regulacja kąta nachylenia materacyka min. +/- 13 stopni | Tak podać |  |  |
|  | Regulacja kąta nachylenia materacyka dostępna z obu stron kopuły inkubatora, bez konieczności otwierania ścianki bocznej inkubatora | Tak |  |  |
|  | Możliwość wysunięcia materacyka na zewnątrz inkubatora w obu kierunkach ( podać o ile cm), z zabezpieczeniem przed przechyleniem materacyka przy wysunięciu | Tak podać |  |  |
|  | Opuszczane, przezierne ścianki inkubatora min. 2 Otwieranie ścianek powoli i bezszmerowo, mechanizm otwierania wyposażony w specjalny tłumik zabezpieczający przed nagłym opadaniem ścianki | Tak podać |  |  |
|  | Poziom głośności wewnątrz kopuły inkubatora z włączonym nawilżaniem i podażą tlenu max 44 dB. | Tak podać |  |  |
|  | Regulacja nawilżania |
|  | Inkubator wyposażony w układ automatycznej regulacji nawilżania | Tak |  |  |
|  | Zakres regulacji nawilżania ( podać w % przy założeniu wilgotności otoczenia 50% ) do 90% ustawiany z rozdzielczością 1% | Tak podać |  |  |
|  | Pomiar wilgotności względnej w % metodą elektroniczną z cyfrowym wyświetlaczem wartości | Tak |  |  |
|  | Zbiornik na wodę umieszczony poza przedziałem pacjenta. | Tak |  |  |
|  | Wszystkie elementy nawilżacza wyjmowane bez użycia narzędzi w celu dezynfekcji | Tak |  |  |
|  | Aktywne nawilżanie – podgrzewanie wody do temperatury zbliżonej do temperatury wrzenia | Tak |  |  |
|  | Regulacja temperatury |
|  | Układ ręcznej i automatycznej regulacji temperatury. | Tak |  |  |
|  | Tlenoterapia |
|  | Inkubator wyposażony w układ automatycznej regulacji stężenia tlenu pod kopułą. Układ ograniczający stężenie tlenu pod kopułą do max 65% | Tak |  |  |
|  | Oxymetr do pomiaru stężenia tlenu pod kopułą z układami alarmów zintegrowany z inkubatorem (wbudowany) | Tak podać |  |  |
|  | Monitorowanie |
|  | Inkubator wyposażony w układ monitorowania, mierzący i podający parametry w formie cyfrowej: - temperaturę na skórze noworodka - temperaturę w powietrzu pod kopułą inkubatora - stężenie tlenu pod kopułą inkubatora - wilgotność względna - informacja o wykorzystaniu mocy grzałki w stopniach lub % | Tak |  |  |
|  | Czujniki pomiarowe zintegrowane w jednej wyjmowanej głowicy | TAK/NIE | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Funkcja wyświetlania i zapisywania trendów, bez konieczności podłączania zewnętrznych monitorów pacjenta: - temperatury z obu czujników -wilgotności - stężenia tlenu - moc grzałki | Tak |  |  |
|  | Alarmy |
|  | Alarmy akustyczno – optyczne monitorowanych parametrów | Tak |  |  |
|  | Temperatury powietrza pod kopułą inkubatora | Tak |  |  |
|  | Temperatury skóry w układzie regulacji automatycznej ( servo) | Tak |  |  |
|  | Przekroczenia maksymalnej dopuszczalnej temperatury | Tak |  |  |
|  | Zakłócenia w przepływie wewnętrznym powietrza | Tak |  |  |
|  | Uszkodzenia lub braku czujników temperatury | Tak |  |  |
|  | Zaniku napięcia zasilającego | Tak |  |  |
|  | Stężenia tlenu | Tak |  |  |
|  | Brak lub niski poziom wody w nawilżaczu | Tak |  |  |
|  | Zabezpieczenie przed niekontrolowanym wzrostem temperatury poza obszar nastaw przez automatycznie odłączenie grzałki | Tak |  |  |
|  | Testy i pozostałe parametry |
|  | Automatyczny test sprawdzający po włączeniu do sieci | Tak |  |  |
|  | Wyposażenie |
|  | Filtr wejściowy powietrza pobieranego z otoczenia – min. 4 szt. do każdego inkubatora | Tak podać |  |  |
|  | Czujnik temperatury skóry - min. 2 szt. - dla każdego inkubatora | Tak podać |  |  |
|  | Przylepce do mocowania czujnika temperatury– min. 8szt.- dla każdego inkubatora | Tak podać |  |  |
|  | Przewód do tlenu z wtyczką do gniazd dopasowanych do instalacji szpitalnej, tj. typu AGA - dla każdego inkubatora | Tak podać |  |  |
|  | Waga zintegrowana z leżem noworodka gwarantująca ważenie bez wyjmowania dziecka z inkubatora: zakres ważenia 300-7000g - dla każdego inkubatora | Tak podać |  |  |
|  | Wbudowany w inkubator pulsoksymetr w technologii Nellcor/Massimo z obsługą i monitorowaniem z poziomu panelu sterującego inkubatora- dla każdego inkubatora | TAK/NIE | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Pokrowce bawełniane na materacyk - 2szt.- dla każdego inkubatora |  |  |  |
|  | Pokrowiec typu „cicha noc „ 1szt. - dla każdego inkubatora | Tak |  |  |
|  | Zestaw akcesoriów do pozycjonowania noworodka – 3 rozmiary - dla każdego inkubatora | Tak |  |  |
|  | Stetoskop dla noworodków i wcześniaków posiadający lejek w rozmiarze 18 mm z bakteriobójczą powłoką nanosrebra. Lejek podłączony do głowicy ze stali nierdzewnej. Długość stetoskopu 110 cm umożliwiająca badanie noworodka w inkubatorze zamkniętym i otwartym. 4 wymienne oliwki do uszu w zestawie. Stetoskop dostępny w 7 różnych kolorach – 1szt. dla każdego inkubatora | Tak podać |  |  |
|  | Min. jedna szuflada na drobne akcesoria z dostępem z obu stron | Tak podać |  |  |
|  | Podać zalecaną przez producenta częstość wykonywania przeglądów okresowych Wymienić zakres czynności wykonywanych podczas przeglądów okresowych oraz elementy zużywalne wymieniane podczas wykonywania w/w przeglądu | Tak podać |  |  |

Wymogiem jest aby wartości podane w kolumnie „Wartość oferowana” były zgodne z danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie producenta przedstawiającym dane techniczne - Product Data. Zamawiający, pod rygorem odrzucenia oferty, ma prawo wystąpić do Wykonawcy o udostępnienie takiego dokumentu celem weryfikacji.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania w wyznaczonym przez siebie terminie, dokonania przez Wykonawcę prezentacji, pokazu oferowanego inkubatora ze wszystkimi wymaganymi parametrami. Niespełnienie tego wymagania spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.