ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Odczynniki do badań biochemicznych

wraz z dzierżawą dwu analizatorów biochemicznych :

| Lp. | Odczynnik | Ilość oznaczeń na 24 miesiące |
| --- | --- | --- |
| 1 | Białko CRP | 75 000 |
| 2 | Ultraczułe CRP | 6 000 |
| 3 | AST | 36 100 |
| 4 | ALT | 45 200 |
| 5 | CK | 3 100 |
| 6 | Kwas moczowy | 56 000 |
| 7 | Mocznik | 66 000 |
| 8 | Kreatynina, metoda z kwasem pikrynowym | 135 000 |
| 9 | Magnez | 10 000 |
| 10 | Glukoza | 60 000 |
| 11 | Cholesterol całkowity | 30 000 |
| 12 | Cholesterol HDL | 25 000 |
| 13 | Triglicerydy | 27 000 |
| 14 | Wapń całkowity | 13 500 |
| 15 | Bilirubina całkowita | 35 000 |
| 16 | Bilirubina bezpośrednia | 3 500 |
| 17 | Białko ultraczułe do badania płynów z jam ciała i moczu | 11 500 |
| 18 | Fosforany | 7 500 |
| 19 | Fosfataza alkaliczna | 7 000 |
| 20 | Żelazo | 6 000 |
| 21 | Amylaza | 9 000 |
| 22 | Albumina | 11 000 |
| 23 | Białko całkowite | 9 500 |
| 24 | Elektrolity : sód - potas – chlor - | 120 000 140 000 7 000 |
| 25 | GGTP | 4 000 |
| 26 | LDH | 9 000 |
| 27 | HbA1c z hemolizatem | 6 500 |
| 28 | Wankomycyna | 3 500 |
| 29 | Mleczany | 8 000 |
| 30 | Immunoglobuliny IgA | 400 |
| 31. | Immunoglobuliny IgG | 400 |
| 32. | Immunoglobuliny IgM | 400 |
| 33. | Lipaza | 7 700 |
| 34 | Wszystkie pozostałe odczynniki (kontrole, kalibratory , płyny myjące, bufory) , materiały eksploatacyjne niezbędne do wykonania wymienionej ilości oznaczeń |  |

Informacje dodatkowe :

- Zamawiający pod pojęciem oznaczenia rozumie ilość wszystkich testów, jakie będą wykorzystane w trakcie trwania umowy do badania próbek pacjentów, kontroli jakości i powtórek.

2.  Zamawiający w ilości oznaczeń nie uwzględnił ilości testów do kalibracji metod,  	prób ślepych i innych testów wykonywanych przez systemy 	biochemiczne 	niezbędnych do prawidłowego utrzymania metod 	badawczych.

3.  Przy obliczaniu ilości potrzebnych opakowań Wykonawca uwzględni 	trwałość

zestawów odczynnikowych na pokładzie analizatora.

4. Wykonawca zaoferuje materiały  kontrolne do wszystkich podanych testów ( badania w   	surowicy/osoczu) na co najmniej 2 poziomach z wyznaczonymi wartościami dla 	oferowanych analizatorów oraz materiały kontrolne dla ultraczułego białka 	całkowitego oznaczanego w płynie mózgowo- rdzeniowym na co najmniej 1 	poziomie.

Częstość kontroli wewnątrzlaboratoryjnej dla parametrów z pozycji :

- 1 i 3 – 26 - 1 raz dziennie na 2 poziomach

- 2 i 27 – 33 – 1 raz w tygodniu na 2 poziomach.

5. Wykonawca zaoferuje udział w zewnętrznym programie badania biegłości w 	odniesieniu do co najmniej 23 różnych oznaczeń z częstością co najmniej 2 razy w 	roku.

6. Wykonawca oświadczy, że wskazany w formularzu asortyment jest wystarczający do 	prawidłowego wykonania ilości oznaczeń określonej przez Zamawiającego.

W przypadku nie uwzględnienia asortymentu potrzebnego do wykonania ilości

oznaczeń określonej przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do 	bezpłatnego zapewnienia tego asortymentu Zamawiającemu.

7. Wykonawca  dołączy do pierwszej dostawy  instrukcje obsługi i konserwacji 	analizatorów , ulotki odczynnikowe i karty charakterystyk substancji niebezpiecznych 	oraz wykaz metod badawczych, wartości prawidłowych  i zakresów pomiarowych .

Parametry graniczne dla 2 analizatorów biochemicznych

| Lp. | Parametry techniczno -eksploatacyjne wymagane dla obu analizatorów |
| --- | --- |
| 1 | Dwa analizatory biochemiczne wolnostojące, w pełni automatyczne, wieloparametrowe , do badań rutynowych i cito, z automatycznym podajnikiem próbek. Oprogramowanie w języku polskim. |
| 2 | Oba analizatory nowe fabrycznie , wyprodukowane w 2017 r., podać producenta, model oraz typ |
| 3 | Chłodzony przedział odczynnikowy . |
| 4 | Wydajność każdego analizatora minimum 400 testów fotometrycznych i minimum 180 testów ISE na godzinę. |
| 5 | Automatyczne monitorowanie ilości odczynników na pokładzie aparatu. |
| 6 | Oba analizatory pracujące w systemie tzw.” mokrej chemii”. |
| 7 | Oba analizatory pracujące całodobowo, w trybie „pacjent po pacjencie”. |
| 8 | Wykonywanie badań cito bez przerywania ciągłości pracy analizatorów. |
| 9 | Otwarty system odczynnikowy umożliwiający wykonywanie badań z zakresu chemii klinicznej, białek specyficznych, monitorowania leków . |
| 10 | Minimum 50 pozycji odczynnikowych na pokładzie każdego analizatora. |
| 11 | Każdy analizator posiada wbudowany zintegrowany moduł ISE z możliwością wymiany i zakupu pojedynczych elektrod w module, pozwalający na jednoczesne oznaczanie sodu, potasu i chlorków metodą potencjometrii pośredniej lub bezpośredniej ze stabilnością kalibracji nie krótszą niż 24 godz. |
| 12 | Wykonywanie oznaczeń w próbkach pierwotnych i wtórnych. |
| 13. | Wykonywanie oznaczeń w surowicy, osoczu, moczu , w hemolizacie i w płynach z jam ciała. |
| 14 | Dwukierunkowa komunikacja z laboratoryjnym systemem informatycznym obsługującym Laboratorium ( SIS Gem), podłączenie obu analizatorów do LIS na koszt Wykonawcy w terminie ustalonym z Zamawiającym, nie później niż w terminie 7 dni od daty instalacji. Wykonawca jest zobowiązany przy każdej zmianie wersji oprogramowania do zadbania, aby oba analizatory współpracowały z LIS Zamawiającego. |
| 15 | Oba analizatory wyposażone w zewnętrzny i wewnętrzny czytnik kodów kreskowych, identyfikują odczynniki i próbki badane przy użyciu kodów paskowych. |
| 16 | Automatyczna detekcja skrzepu w próbce. |
| 17 | Automatyczne rozcieńczanie próbki i powtórna analiza po przekroczeniu zakresu pomiarowego. |
| 18 | Kuwety reakcyjne wielorazowego użytku, ze szkła kwarcowego , bez konieczności wymiany przez użytkownika w okresie trwania umowy . |
| 19 | Stacja uzdatniania wody do każdego analizatora. |
| 20 | Serwis stacji uzdatniania wody, materiały eksploatacyjne , w tym filtry wody oraz odbiór zużytych filtrów do stacji wody zapewni Wykonawca. |
| 21 | Analizator, odczynniki i kalibratory stanowią w co najmniej 80 % spójny system analityczno – odczynnikowy , czyli pochodzą od tego samego producenta. |
| 22 | Oba systemy w pełni kompatybilne ze sobą, wykonujące pełen panel badań w oparciu o jednakowe odczynniki, kalibratory, materiały kontrolne i zużywalne. |
| 23 | Okresowe przeglądy serwisowe obu analizatorów. |
| 24 | Oddzielne igły pipetujące dla odczynników i próbek . |
| 25 | Wbudowany system kontroli jakości z kartami kontroli jakości (opracowanie liczbowe i graficzne). |
| 26 | Dołączona drukarka zewnętrzna i UPS-y. |
| 27 | Instalacja aparatów i ich wyposażenia oraz szkolenie personelu u Zamawiającego . |
| 28 | Termin dostawy analizatorów nie dłuższy niż 42 dni kalendarzowe od daty podpisania umowy. |
| 29 | Przedział reakcyjny termostatowany bez konieczności uzupełniania i okresowej wymiany jakichkolwiek płynów systemowych, np. olej, woda, inne. |

Parametr oceniany

| Lp. | Parametr |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sposób konfekcjonowania odczynników umożliwiający ich podział na części w czasie bieżącej pracy. |  |  | TAK – 20 pkt. NIE – 0 pkt. |