OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – AG.ZP 3320.3.19

Kolumna laparoskopowa z oprzyrządowaniem – 1 kpl

| Lp. | PARAMETR / WARUNEK | WARTOŚĆ WYMAGANA | SKALA OCENY | WARTOŚĆ OFEROWANA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wszystkie oferowane produkty w pakiecie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane, rok produkcji 2018/2019 | TAK podać |  |  |
| 2 | Każdy dostarczony aparat musi być bezwzględnie wyposażony we wszystkie niezbędne do prawidłowej pracy akcesoria | TAK |  |  |
| 3 | Zestaw laparoskopowy dedykowany do zastosowań ogólnochirurgicznych składający się z: Kontroler lub zestaw kontrolerów pracujący w standardzie minimum FULL HD (1920 x 1080p), odświeżanie progresywne, obrazowanie przestrzenne 3D FULL HD Głowica kamery endoskopowej Full HD, trzyprzetwornikowa Głowica kamery endoskopowej Full HD 3D, kąt patrzenia 0 stopni. Źródło światła LED Monitor medyczny o przekątnej min. 26” Insuflator CO2 funkcją z oddymiania i podgrzewania gazu CO2 Pompa laparoskopowa Zestaw narzędzi Wózek aparaturowy mieszczący cały zestaw. | TAK podać |  |  |
| A | Kontroler lub zestaw kontrolerów Producent Model/typ Kraj pochodzenia | TAK podać |  |  |
| 1 a | - Praca z włączoną wizualizacją 3D i bez wizualizacji 3D - współpraca z min. głowicą kamery 3CCD oraz 1CCD, 3 X 1/3 CMOS, 3D - Możliwość zmiany głowic w czasie zabiegu. Kontroler rozpoznaje podłączoną głowicę i automatycznie dostosowuje parametry obrazu i monitora. | TAK |  |  |
| 2 a | Wyposażony w filtr/algorytm ułatwiający diagnostykę: - jeden filtr/algorytm blokujący pasmo czerwone Lub - filtry cyfrowo przetwarzające obraz w zakresie kolorystycznym oraz/lub kontrastowym – min 5 różnych. Filtry zamieniające kolory celem lepszej diagnostyki nowotworów. | TAK podać |  |  |
| 3 a | Funkcja automatyczne dostosowanie jasności dostosowująca natężenie emisji światła do napotkanych warunków. | TAK |  |  |
| 4 a | Możliwość ręcznego dostosowania jasności obrazu z poziomu emitera światła lub regulacji przesłony z poziomu kontrolera | TAK |  |  |
| 5 a | Możliwość przypisania ustawień indywidualnych dla min. 3 użytkowników | TAK podać |  |  |
| 6 a | Menu kontrolera w języku polskim z możliwością wyświetlania menu na ekranie monitora. | TAK |  |  |
| 7 a | Możliwość aktywacji balansu bieli z kontrolera lub/oraz z poziomu głowicy kamery | TAK podać |  |  |
| 8 a | Możliwość archiwizowania danych medycznych (obrazów lub filmów) na zewnętrznym dodatkowym urządzeniu archiwizującym lub nośniku elektronicznym typu Pendrive, dysku zewnętrznym lub dysku wewnętrznym | TAK |  |  |
| 9 a | Możliwość wprowadzenia danych pacjenta za pomocą panelu dotykowego lub opcjonalnej klawiatury medycznej | TAK |  |  |
| 10 a | Format zapisywania zdjęć/filmów: min. jpg oraz tiff | TAK |  |  |
| 11 a | Funkcja zoom cyfrowego – możliwość cyfrowego zwiększania/przybliżania obrazu. | TAK |  |  |
| 12 a | Funkcja PIP – Picture In Picture – obraz w obrazie lub POP Picture Out Picture – obraz obok obrazu | TAK podać |  |  |
| 13 a | Wyjścia cyfrowe min. dwa 2x HD-SDI oraz 1xDVI lub standard wyższy 2x 3G-SDI / HD-SDI / SDI oraz HDMI | TAK podać |  |  |
| 14 a | Wraz z kontrolerem lub zestawem kontrolerów Wykonawca winien dostarczyć : -kpl. przewodów służących do podłączenia urządzeń i prawidłowego funkcjonowania. - zewnętrzne urządzenie archiwizujące lub pamięć zewnętrzną do zapisu danych (obrazów i filmów) o pojemności min. 8 GB - klawiaturę lub opcjonalnie pilot zdalnego sterowania funkcjami kamery/archiwizatora medycznego | TAK podać |  |  |
| B | Głowica kamery endoskopowej Full HD, trzyprzetwornikowa – 1kpl. Producent Model/typ Kraj pochodzenia | TAK podać |  |  |
| 1 b | Głowica kamery standard min. Full HD - 3 Chipowa – 3 x 1/3” CCD lub 3 x 1/3” CMOS | TAK |  |  |
| 2 b | Uniwersalna głowica kamery z możliwością stosowania w kontrolerze ( kamerze endoskopowej ) 2D i 3D |  |  |  |
| 3 b | Minimum 2 w pełni programowalne przyciski funkcyjne. Do każdego z przycisków możliwość zaprogramowania min. dwóch dowolnych funkcji. | TAK | 2 przyciski – 0 pkt 3 przyciski – 5 pkt powyżej 3 przycisków – 10 pkt |  |
| 4 b | Zoom optyczny (min 2x) oraz ostrość sterowane pokrętłami obiektywu lub opcjonalnie dedykowanymi przyciskami; | TAK |  |  |
| 5 b | Możliwość współpracy z optykami ze standardowym przyłączem okularowym | TAK |  |  |
| 6 b | Głowica dezynfekowalna przez namaczanie (zanurzenie w płynach) oraz z możliwością sterylizacji niskotemperaturowej lub w autoklawie | TAK |  |  |
| C | Głowica kamery endoskopowej Full HD 3D, kąt patrzenia 0 stopni 2x 1/3 CCD lub 2x 1/3 CMOS Producent Model/typ Kraj pochodzenia Możliwość obrazowania 2D i 3D. Przełączanie pomiędzy trybami za pomocą jednego przycisku | TAK podać |  |  |
| 1 c | Głowica kamery zintegrowana z optyką i światłowodem Lub Głowica kamery z rozłączalną optyką - W przypadku zaoferowania głowicy kamery zintegrowanej z optyką należy dostarczyć pojemnik do sterylizacji niskotemperaturowej lub dedykowane pokrowce jednorazowego użytku w ilości min. 50 szt. - W przypadku zaoferowania głowicy kamery z rozłączalną optyką należy dostarczyć pojemnik lub kosz do mycia i sterylizacji oferowanej optyki laparoskopowej. | TAK | - głowica kamery zintegrowana z optyką bez możliwości stosowania pokrowców ( sterylizacja ) – 0 pkt - głowica kamery zintegrowana z optyką z możliwością stosowania pokrowców – 5 pkt - głowica kamery nie zintegrowana z optyką – 5 pkt |  |
| 2 c | Okulary polaryzacyjne 3D – 10 szt. Okulary polaryzacyjne 3D z możliwością pracy w okularach korekcyjnych – 5 szt. | TAK |  |  |
| D | Źródło światła pracujące w systemie LED – 1 kpl Producent Model/typ Kraj pochodzenia | TAK podać |  |  |
| 1 d | Żywotność diody LED min. 30 000 h | TAK podać |  |  |
| 2 d | Emiter światła współpracujący z oferowanym procesorem kamery – automatyczny dobór parametrów światła w zależności od napotkanych warunków. | TAK |  |  |
| 3 d | Włącznik/wyłącznik ze wskaźnikiem stanu natężenia światła lampy na panelu urządzenia. | TAK |  |  |
| 4 d | Funkcja Standby dostępna min. z poziomu emitera światła | TAK podać |  |  |
| 5 d | Złącze do kabli światłowodowych umożliwiające podłączenie światłowodów min. Wolf, Storz, Olympus, Aesculap | TAK |  |  |
| 6 d | Światłowód do oferowanego źródła światła – 3 szt. | TAK |  |  |
| 7 d | Zintegrowany miernik stanu technicznego światłowodu wyświetlający wynik na wyświetlaczu LCD | TAK/NIE | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
| E | Monitor medyczny z możliwością obrazowania 2D i 3D Producent Model/typ Kraj pochodzenia | TAK podać |  |  |
| 1 e | Rozdzielczość ekranu min. Full HD 1920x1080 (format ekranu 16:9) | TAK |  |  |
| 2 e | Matryca LED ( LCD) -z powłoką antyrefleksyjną | TAK |  |  |
| 3 e | Przekątna ekranu monitora medycznego min. 26 cali | TAK podać |  |  |
| 4 e | Kąt obserwacji min.178° (poziomo i pionowo) | TAK |  |  |
| 5 e | Kontrast min. 1000 : 1 Typical | TAK |  |  |
| 6 e | Średnia jasność min. 400 cd/ m2 | TAK podać |  |  |
| 7 e | Funkcja PIP – obraz w obrazie. | TAK |  |  |
| 8 e | Mocowanie VESA | TAK |  |  |
| 9 e | Wraz z monitorem Wykonawca winien dostarczyć wszystkie elementy potrzebne do jego prawidłowego funkcjonowania w tym również przewody łączące monitor z kontrolerem lub zestawem kontrolerów przekazujące sygnał w rozdzielczości min. Full HD 1920 x 1080 Pixel. | TAK |  |  |
| F | Insuflatora CO2 Producent Model/typ Kraj pochodzenia | TAK podać |  |  |
| 1 f | Maksymalny przepływ dwutlenku węgla regulowany min. 45l/min | TAK |  |  |
| 2 f | Funkcja oddymiania pola operacyjnego za pomocą osobnego drenu aktywowana sterownikiem nożnym lub z panelu przedniego urządzenia | TAK |  |  |
| 3 f | Zakres ciśnień min. 3-25 mmHg | TAK |  |  |
| 4 f | Instalacja drenu do oddymiania na panelu przednim urządzenia. | TAK |  |  |
| 5 f | Wskaźnik numeryczny dla zadanej wartości ciśnienia w mmHg | TAK |  |  |
| 6 f | Wskaźniki numeryczne dla wartości aktualnych ciśnienia w mmHg oraz przepływu l/min. | TAK |  |  |
| 7 f | Możliwość zasilania z butli gazem CO2 lub centralnym systemem ściennym zasilania w CO2 | TAK |  |  |
| 8 f | min. 2 tryby insuflacji/przepływu -„ małych przestrzeni” (tzw. insuflacja wstępna np. za pomocą igły Veresa - „wysoki przepływ” w celu szybkiego uzyskania odmy. | TAK |  |  |
| 9 f | Insuflator posiadający możliwość Wyświetlenia parametrów: - zadanego: przepływu i ciśnienia - aktualnych: przepływu i ciśnienia | TAK |  |  |
| 10 f | Numeryczny lub graficzny wskaźnik objętości gazu w butli | TAK |  |  |
| 11 f | Licznik zużycia gazu dla jednego pacjenta z funkcją zerowania | TAK |  |  |
| 12 f | Insuflator posiadający możliwość sygnalizacji alarmów dźwiękowych lub komunikatów graficznych informujących o wystąpieniu błędu. | TAK |  |  |
| 13 f | Wraz z insuflatorem Wykonawca winien dostarczyć wszystkie elementy potrzebne do jego prawidłowego funkcjonowania w tym: - przewód wysokociśnieniowy - reduktor ciśnienia gazu lub reduktor wbudowany w urządzenie - wszystkie niezbędne przewody zasilające - filtry higieniczne, jałowe , pojedynczo pakowane min.10szt - dren do insuflacji gazu z podgrzewaniem (spirala grzejna ) o długości min. 3 m wielorazowy autoklawowalny– 4 kpl - dren do oddymiania wielorazowy - 4 kpl lub dren do oddymiania jednorazowego użytku – min. 50 szt. | TAK |  |  |
| G | Pompa Laparoskopowa ssąco- płucząca Producent Model/typ Kraj pochodzenia | TAK podać |  |  |
| 1 g | Laparoskopowa , rolkowa pompa ssąco-płucząca z torem ssania i torem płukania uruchamiany niezależnie | TAK |  |  |
| 2 g | Przepływ płukania min. 1,8 litrów/ min. | TAK podać |  |  |
| 3 g | Przepływ ssania min.1,8 litrów / min. | TAK podać |  |  |
| 4 g | Ciśnienie w torze płukania min. 400 mmHg | TAK podać |  |  |
| 5 g | Wraz z pompą Laparoskopową Wykonawca winien dostarczyć wszystkie elementy potrzebne do jego prawidłowego funkcjonowania w tym: - przewody/kable zasilające - dreny dedykowane (ssący i płuczący) do oferowanej pompy – 4 kpl (wraz z kpl. niezbędnych membran, uszczelek do każdego z kompletów) - dren próżniowy z filtrem do połączenia pompy z pojemnikiem na brudny płyn – 4 kpl - pojemnik na brudny płyn z pokrywą umożliwiającą podłączenie drenów (próżniowego i drenu pacjenta)- 1 kpl - narzędzie, rurka ssąco płucząca lub pistolet ssąco płuczący średnica 5 mm – 4 szt | TAK |  |  |
| H | Narzędzia laparoskopowe Producent Model/typ Kraj pochodzenia |  |  |  |
| 1 h | Trokar laparoskopowy o średnicy min 10 mm, Gładka końcówka ścięta, z magnetycznym zaworem kulkowym lub wewnętrzną uszczelką klapkową. Długość robocza prowadnicy 80 -110 mm, z zaworem do insuflacji zamykanym kranikiem. Trokar wielorazowego użytku, sterylizowalny - 8 szt | TAK podać |  |  |
| 2 h | Bezpieczny gwóźdź do oferowanego trokara min. 10 mm trójgraniasty - 4 szt. | TAK podać |  |  |
| 3 h | Redukcyjna uniwersalna - uszczelka o średnicy min 10 mm redukująca średnicę do narzędzia 5 mm – 4 kpl | TAK podać |  |  |
| 4 h | Trokar laparoskopowy o średnicy 5,5 mm, gładka końcówka ścięta, z magnetycznym zaworem kulkowym lub wewnętrzną uszczelką klapkową. Długość robocza prowadnicy 80-110 mm, z zaworem do insuflacji zamykanym kranikiem. Trokar wielorazowego użytku, sterylizowalny. -8 szt | TAK podać |  |  |
| 5 h | Gwóźdź do oferowanego trokara 5,5 mm trójgraniasty, długość robocza 80-110 mm – 4 szt. | TAK podać |  |  |
| 6 h | Wraz z trokarami laparoskopowymi Wykonawca winien dostarczyć wszystkie elementy potrzebne do ich prawidłowego funkcjonowania a tak że zestawy zapasowych uszczelek w tym: 1) Uszczelki- kapturki do trokarów o średnicy min 10 mm – 30 szt. 2) Uszczelki – kapturki do trokarów o średnicy 5,5 mm – 30 szt 3) Zapasowy zawór klapkowy, do tuby trokara min 10 mm oraz 5,5 mm (Pkt nr 3 nie dotyczy w przypadku zaproponowania trokarów z kulką magnetyczną) | TAK podać |  |  |
| 7 h | Haczyk laparoskopowy (HF monopolarny), średnica 5 mm, długość min. 330 mm – 8 szt. | TAK podać |  |  |
| 8 h | Kleszczyki chwytające, średnica 10 mm, długość min. 310 mm. typu "Claw" - zęby 2x3, rączka z zamkiem -4 szt Dodatkowa zapasowa rączka do oferowanego narzędzia – 4 szt | TAK podać |  |  |
| 9 h | Kleszczyki typu Maryland Dissektor", monopolarne, obie bransze ruchome, długość robocza narzędzia min. 310 mm, średnica 5 mm, W zestawie: płaszcz uchwyt wkład . Narzędzie trzy/czteroczęściowe, rozbieralne, obrotowe 360 stopni. Uchwyt z blokadą z przyłączem do diatermii.- 4 szt | TAK podać |  |  |
| 10 h | Kleszczyki chwytające monopolarne, obie bransze ruchome pokryte drobnym uzębie-niem”, długość robocza narzędzia min. 310 mm, średnica 5 mm,. W zestawie: płaszcz uchwyt wkład . Narzędzie trzy/czteroczęściowe, rozbieralne, obrotowe 360 stopni. Uchwyt z blokadą bez przyłącza do diatermii.- 4 szt | TAK podać |  |  |
| 11 h | Nożyczki typu „Metzenbaum ", monopolarne, obie bransze ruchome, długość robocza narzędzia min. 310 mm, średnica 5 mm. Narzędzie trzy/czteroczęściowe, rozbieralne, obrotowe 360 stopni. Uchwyt bez blokady z przyłączem do diatermii. – 4 szt Dodatkowe, zapasowe wkłady nożyczek do oferowanego narzędzia – 4 szt | TAK podać |  |  |
| 12 h | Kleszczyki chwytające okienkowe monopolarne, obie bransze ruchome, długość robocza narzędzia min. 310 mm, średnica 5 mm. Narzędzie trzy/czteroczęściowe, rozbieralne, obrotowe 360 stopni. Uchwyt z blokadą bez przyłącza do diatermii.- 4 szt Dodatkowe, zapasowe wkłady do oferowanego narzędzia – 4 szt | TAK podać |  |  |
| 13 h | Szczypce chwytające okienkowe monopolarne, jedna bransza ruchome, długość robocza narzędzia min. 310 mm, średnica 5 mm. Narzędzie trzy/czteroczęściowe, rozbieralne, obrotowe 360 stopni. Uchwyt z blokadą z przyłączem do diatermii.- 4 szt | TAK podać |  |  |
| 14 h | Kabel monopolarny do kompatybilny z oferowanymi narzędziami długość 3 -3,5 m oraz diatermią typu Erbe – będącą w posiadaniu Zamawiającego. | TAK podać |  |  |
| 15 h | Kosz/pojemnik do sterylizacji, transportu i przechowywania instrumentów, mieszczący cały zestaw. Wyposażony w stabilizatory zabezpieczające narzędzia podczas transportu i sterylizacji – 4 kpl. | TAK podać |  |  |
| 16 h | Igła Veresa długość min.120 mm – 4 szt | TAK podąć |  |  |
| 17 h | Retraktor wachlarzowy, końcówka sterowana za pomocą pokrętła lub przycisku, długość min 320 – 2 szt. | TAK podać |  |  |
| I | Wózek aparaturowy – mieszczący cały zestaw |  |  |  |
| 1 i | Podstawa wyposażona w 4 skrętne, koła z blokadą na min. 2 kołach | TAK podać |  |  |
| 2 i | Uchwyt na butlę CO2 – 1szt. | TAK |  |  |
| 3 i | Wieszak na płyny – 1szt. | TAK |  |  |
| 4 i | Uchwyt na głowice kamery – 1 szt | TAK |  |  |
| 5 i | Przegubowe ramię do monitora, maksymalne obciążenie min. 14 kg, uchwyt Vesa | TAK podać |  |  |
| 6 i | Wraz z wózkiem aparaturowym Wykonawca winien dostarczyć : -kpl. przewodów służących do podłączenia urządzeń i prawidłowego funkcjonowania. - nie opisanych akcesoriów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania zestawu. | TAK |  |  |
| J | Podać zalecaną przez producenta częstość wykonywania przeglądów okresowych. Wymienić zakres czynności wykonywanych podczas przeglądów okresowych oraz elementy zużywalne wymieniane podczas wykonywania w/w przeglądu | TAK podać |  |  |