AG.ZP 3320.35.18

Opis przedmiotu zamówienia:

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH

aparatu do fakoemulsyfikacji i witrektomii tylnej z wyposażeniem

| Lp. | PARAMETR / WARUNEK | WARTOŚĆ WYMAGANA | PUNKTACJA | WARTOŚĆ OFEROWANA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat fabrycznie nowy, 2018 rok produkcji Producent Model/typ Kraj pochodzenia | TAK podać |  |  |
| 2. | Aparat do fakoemulsyfikacji i witrektomii tylnej | TAK |  |  |
| I | Fakoemulsyfikacja | TAK |  |  |
| 1 | głowica ultradźwiękowa kompatybilna z posiadanym przez Zamawiającego fakoemulsyfikatorem Stellaris prod. Bausch&Lomb | TAK/NIE | TAK –10 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 2 | częstotliwość pracy głowicy ultradźwiękowej: poniżej 29.0 kHz | TAK/NIE | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 3 | maksymalna moc dla wszystkich trybów modulacji fali ultradźwiękowej: 35W | TAK/NIE | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 4 | głowica ultradźwiękowa pracująca w trybie ultradźwięków wzdłużnych (o kierunku przód-tył) | TAK/NIE | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 5 | możliwość pracy w trybie pulsacyjnym powyżej 240 pulsów/sek. | TAK/NIE | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 6 | tipy(końcówki) do fakoemulsyfikacji koaksjalnej do cięcia w zakresie: 1.8mm – 2.2mm | TAK/NIE | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 7 | maksymalne wysunięcie tipu przy ciągłym poziomie mocy U/S 100%: powyżej 120 mikrometrów | TAK/NIE | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 8 | jednoczesna kontrola ultradźwięków i podciśnienia z przełącznika nożnego w trybie dual linear | TAK/NIE | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 9 | możliwość przełączania irygacji z grawitacyjnej (cm słupa wody) na infuzję ciśnieniową (wymuszoną ciśnieniem powietrza – mmHg) | TAK/NIE | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
| II | Fakofragmentacja | TAK |  |  |
| 1 | możliwość podłączenia głowicy do fakofragmentacji | TAK/NIE | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 2 | możliwość pracy z tipami 20G i 23G | TAK/NIE | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
| III | Witrektomia | TAK |  |  |
| 1 | pneumatyczny, sprężynowy napęd noża | TAK |  |  |
| 2 | jednoczasowa kontrola częstotliwości cięcia i podciśnienia z przełącznika nożnego | TAK/NIE | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 3 | zakres prędkości pracy noża: min. 30 – 5000 (cięć/min.) | TAK/NIE | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 4 | zakres wytwarzanego podciśnienia: min. 0 – 600mmHg | TAK/NIE | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 5 | możliwość pracy z nożem: 20G, 23G, 25G. | TAK/NIE | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 6 | pojemność sztywnej kasety odpływowej minimum 280ml | TAK/NIE | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
| IV | Pompa | TAK |  |  |
| 1 | pompa typu Venturi | TAK/NIE | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 2 | regulacja szybkości narastania podciśnienia pompy | TAK |  |  |
| V | Oświetlenie światłowodowe | TAK |  |  |
|  | ksenonowe źródło światła | TAK |  |  |
|  | minimum 2 porty | TAK/NIE | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | niezależne włączanie i regulacja natężenia światła | TAK/NIE | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |
| VI | Laser | TAK |  |  |
| 1 | wbudowany w aparat moduł lasera 532nm z możliwością sterowania z panelu | TAK |  |  |
| 2 | zakres mocy lasera: min. 50 -2000mW | TAK/NIE | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 3 | możliwość podłączenia LIO (laserowego oftalmoskopu pośredniego) | TAK/NIE | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |
| VII | Pozostałe funkcje: | TAK |  |  |
| 1 | moduł do podawania i odsysania oleju silikonowego | TAK |  |  |
| 2 | możliwość jednoczesnego podawania oleju silikonowego i aktywnego odsysania płynu | TAK |  |  |
| 3 | diatermia bipolarna z możliwością liniowej kontroli z przełącznika nożnego | TAK/NIE | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 4 | zakres dostępnej infuzji/irygacji wymuszonej ciśnieniem powietrza: 0 – 150mmHg | TAK/NIE | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 5 | możliwość szybkiego podniesienia ciśnienia infuzji w celu wykonania tamponady krwawienia w czasie witrektomii (aktywacja z przełącznika nożnego) | TAK/NIE | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 6 | refluks | TAK/NIE | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 7 | sterowanie parametrami przez kolorowy ekran dotykowy o przekątnej minimum 16 cali | TAK/NIE | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 8 | możliwość indywidualnego zaprogramowania parametrów dla minimum 20 operatorów | TAK/NIE | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 9 | przełącznik nożny z możliwością programowania funkcji poszczególnych przycisków | TAK/NIE | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 10 | sterowanie bezprzewodowe pilotem - | TAK/NIE | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 11 | bezprzewodowy sterownik nożny z wbudowanym sterownikiem nożnym lasera | TAK |  |  |
| 12 | sygnalizacja akustyczna parametrów pracy i stanów alarmowych, potwierdzenia głosowe | TAK/NIE | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 13 | podstawa jezdna zintegrowana z całym aparatem | TAK |  |  |
| VIII | Wyposażenie | TAK |  |  |
| 1. | - głowica do fakofragmentacji – 1 szt. - głowica do fakoemulsyfikacji – 2 szt. - trzonki z końcówkami odgiętymi do koaksjalnej I/A 2.2mm – 2szt. - tipy: 1.8mm - 2.2mm – 10szt., do fakofragmentacji długie 20G – 2szt., 23G-2szt. - sondy do endodiatermii 20G – 1szt., 23G-1szt. - sondy do lasera: 20G – 2szt., 23G – 2szt. - światłowody: 20G – 2szt., 23G – 2szt. | TAK |  |  |
| IX | Podać zalecaną przez producenta częstość wykonywania przeglądów okresowych Wymienić zakres czynności wykonywanych podczas przeglądów okresowych oraz elementy zużywalne wymieniane podczas wykonywania w/w przeglądu | TAK podać |  |  |

Wymogiem jest aby wartości podane w kolumnie „Wartość oferowana” były zgodne z danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie producenta przedstawiającym dane techniczne – Product Data. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania od Wykonawcy udostępnienia takiego dokumentu celem weryfikacji danych  w wyznaczonym przez siebie terminie.

###### Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania w wyznaczonym przez siebie terminie, dokonania przez Wykonawcę prezentacji, pokazu w siedzibie Zamawiającego oferowanego aparatu do fakoemulsyfikacji i witrektomii tylnej ze wszystkimi wymaganymi parametrami. Niespełnienie tego wymagania spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.