Aparat ultrasonograficzny z możliwością przezprzełykowej oceny układu krążenia – 1 szt. 
	Lp.
	Opis parametru
	Warunek graniczny
	Punktacja
	Parametr oferowany

	1. 
	Aparat ultrasonograficzny dla Oddziału Kardiochirurgii 

Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji 2017

Producent

Model/typ

Kraj pochodzenia
	TAK

podać
	
	

	
	PARAMETRY OGÓLNE
	
	
	

	2. 
	Aparat stacjonarny, mobilny z czterema skrętnymi kołami, z blokadą oraz hamulcem przynajmniej na dwóch kołach
	TAK

podać
	
	

	3. 
	Waga urządzenia max 105 kg
	TAK

podać
	105 kg - 0 pkt

Poniżej 100 kg - 20 pkt
	

	4. 
	Zasilanie sieciowe 220-230 V, 50-60Hz
	TAK
	
	

	5. 
	Cyfrowy system formowania i przetwarzania wiązki ultradźwiękowej
	TAK
	
	

	6. 
	Zakres częstotliwości pracy aparatu z głowicami USG przeznaczonymi do współpracy z tym aparatem: min. 1,5-12  MHz.


	TAK

podać
	1,5-12 MHz– 0pkt

Dolny zakres poniżej 1,5 MHz - 2 pkt

Górny zakres powyżej 12 MHz – 2 pkt
	

	7. 
	Regulacja wysokości panelu sterowania (pulpitu) w zakresie min. 0-20cm
	TAK

podać
	
	

	8. 
	Regulacja obrotu panelu sterowania (pulpitu) w lewo/ prawo minimum +/- 30 stopni
	TAK

podać
	
	

	9. 
	Monitor kolorowy LCD o przekątnej ekranu minimum 19” z możliwością regulacji położenia niezależnie od konsoli aparatu.

- obraz USG powinien zajmować min. 50% pola monitora
Regulacja lewo-prawo, góra-dół

Rozdzielczość min. 1680x1050 pikseli
	TAK

podać
	
	

	10. 
	Dotykowy ekran LCD o przekątnej min. 12" do sterowania funkcjami aparatu, wbudowany w aparat
	TAK/NIE

	Bez panelu dotykowego - 0 pkt

Z panelem dotykowym - 2 pkt
	

	11. 
	Min. 3 aktywne gniazda do przyłączenia głowic obrazowych USG
	TAK

podać
	
	

	12. 
	Moduł EKG wbudowany w aparat. 
Kabel ekg  trójodprowadzeniowy na elektrody samoprzylepne
	TAK


	
	

	13. 
	Moduł oprogramowania do obsługi sondy przezprzełykowej 4D
	TAK
	
	

	14. 
	Obrazowanie trójwymiarowe serca w ruchu z głowicy sektorowej przezprzełykowej.
	TAK


	
	

	15. 
	Obrazowanie w czasie rzeczywistym pełnej objętości serca aktualizowane z jednego cyklu pracy serca.
	TAK


	
	

	
	OBRAZOWANIE I PREZENTACJA OBRAZU
	
	
	

	16. 
	B-mode
	TAK
	
	

	17. 
	Maksymalna głębokość penetracji w trybie 2D dla głowicy sektorowej: min. 30cm, zależy od nastaw i sondy.
	TAK

podać
	
	

	18. 
	Powiększenie obrazu ( bez utraty jakości ) min. 4x w stosunku do rzeczywistej wielkości
	TAK

podać
	
	

	19. 
	M-mode
	TAK
	
	

	20. 
	Kolor M-mode
	TAK
	
	

	21. 
	Power Doppler
	TAK
	
	

	22. 
	Regulacja bramki w zakresie min. 1-18 mm
	TAK

podać
	
	

	23. 
	Kolorowy Doppler Tkankowy
	TAK
	
	

	24. 
	Doppler spektralny z falą ciągłą z max mierzoną prędkością przy zerowym kącie min. 12 m/s
	TAK

podać
	
	

	25. 
	Oprogramowanie pomiarowe wraz z pakietem obliczeniowym i raportami.
	TAK
	
	

	26. 
	Obrazowanie wielopłaszczyznowe serca w czasie rzeczywistym z głowicy sektorowej przezprzełykowej, objętościowej, minimum 3 płaszczyzny jednocześnie.
	TAK/NIE
	Nie - 0 pkt

Tak - 5 pkt
	

	27. 
	Jednoczesna prezentacja na ekranie w czasie rzeczywistym ruchomych obrazów 2D, Dopplera kolorowego i PW – Doppler - triplex
	TAK/NIE
	Nie - 0 pkt

Tak - 5 pkt
	

	28. 
	Jednoczesna prezentacja na ekranie w czasie rzeczywistym ruchomych obrazów 2D, Dopplera kolorowego i CW – Doppler - triplex
	TAK/NIE
	Nie - 0 pkt

Tak - 5 pkt
	

	29. 
	Funkcje postprocessing’u – dla trybu PW (pętle/ obrazy bieżące, archiwum wewnętrzne 

a. Wzmocnienie

b. Linia bazowa

c. Korekcja kąta

d. Inwersja spektrum

e. Format wyświetlania

f. Szybkość obrazowania (skala czasu)

g. Pełna oś czasu

h. Usuwanie słabych sygnałów

i. Mapy szarości

j. Koloryzacja
	TAK/NIE
	Za każdą funkcję 1 pkt
	

	30. 
	Obrazowanie poszerzone dla sondy sektorowej przezklatkowej -  pole obrazowania  od punktu styku  ze skórą pacjenta dla sondy sektorowej przezklatkowej zaczyna się od odcinka a nie punktu jak przy standardowym trybie na sondzie sektorowej.
	TAK/NIE
	Nie - 0 pkt

Tak - 5 pkt
	

	31. 
	Częstość odświeżania obrazu w trybie 2D (minimum 1000 obr./sek.)
	TAK

podać
	1000 obr./sek. - 0 pkt

Wartość największa - 5 pkt

Pozostałe - wg podanego wzoru
	

	32. 
	Ilość częstotliwości harmonicznych dla sondy sektorowej  przezklatkowej (minimum 3)
	TAK

podać
	3 - 0 pkt

Wartość największa - 5 pkt

Pozostałe - wg podanego wzoru
	

	33. 
	Anatomiczny M-mode: na „żywo”,  na pętlach obrazowych 2D zapisanych w pamięci CINE oraz z archiwum aparatu z możliwością wykonywania pomiarów i kalkulacji.
	TAK/NIE
	Nie - 0 pkt

Tak - 5 pkt
	

	34. 
	M-mode „krzywoliniowy”
	TAK/NIE
	Nie - 0 pkt

Tak - 5 pkt
	

	35. 
	Kolor Doppler z częstością odświeżania obrazu min. 230 obrazów na sek.
	TAK

podać
	230 obr./sek. - 0 pkt

Wartość największa - 5 pkt

Pozostałe - wg podanego wzoru
	

	36. 
	Doppler spektralny z falą pulsacyjną PW z max. mierzoną prędkością przy zerowym kącie min 6,5 m/s
	TAK

podać
	6,5 m/s - 0 pkt

Wartość największa - 5 pkt

Pozostałe - wg podanego wzoru
	

	
	OPROGRAMOWANIE POMIAROWO OBLICZENIOWE
	
	
	

	37. 
	Oprogramowanie do pomiarów, obliczeń i generowania raportów dla badań:


- echokardiograficznych dorosłych



- echokardiograficznych pediatrycznych



- badań naczyniowych



- badań TCD
	TAK


	
	

	38. 
	Możliwość dokonania pomiarów na obrazach i pętlach obrazowych z archiwum systemu.
	TAK


	
	

	39. 
	Pomiary odległości, obwodu, pola powierzchni, objętości, objętości przepływu
	TAK


	
	

	40. 
	Automatyczny obrys spektrum i wyznaczanie parametrów przepływu na zatrzymanym spektrum oraz w czasie rzeczywistym na ruchomym spektrum


	TAK


	
	

	41. 
	Możliwość zaprogramowania w aparacie własnych pomiarów
	TAK


	
	

	
	ARCHIWIZACJA
	
	
	

	42. 
	Możliwość  archiwizowania obrazów w formacie „surowych danych” z możliwością późniejszej kontroli obrazu i analizy ilościowej podobnie jak w trakcie bezpośredniego badania pacjenta
	TAK/NIE


	Nie - 0 pkt
Tak - 2 pkt
	

	43. 
	Wbudowany wewnętrzny system archiwizacji obrazów i sekwencji oraz danych pacjentów na dysku twardym oraz możliwość zapisu obrazów w formatach kompatybilnych z systemem operacyjnym Windows, tj. w formatach co najmniej DICOM, AVI,  JPG 
	TAK

podać
	
	

	44. 
	Wewnętrzny dysk twardy ultrasonografu  o pojemności min. 500 GB
	TAK

podać
	
	

	45. 
	Nagrywarka DVD-R/RW
	TAK
	
	

	46. 
	Nagrywanie i odtwarzanie obrazów dynamicznych (tzw. cine loop) dla prezentacji Dopplera
	TAK

	
	

	47. 
	Archiwizacja badań w postaci plików obrazowych i sekwencji filmowych na wbudowanym napędzie DVD-R/RW w ogólnodostępnych formatach w tym: JPG, AVI oraz DICOM 3.0. Zapis na płytę  swobodnie wybranych pacjentów z ich obrazami i pętlami obrazowymi 
	TAK
	
	

	48. 
	Wyjście USB do pamięci typu FLASH do nagrywania obrazów w formatach co najmniej JPG, AVI, DICOM
	TAK

podać
	
	

	49. 
	Raporty dla każdego rodzaju i trybu badania z możliwością dołączania obrazów do raportu oraz z możliwością wprowadzania własnych opisów i komentarzy do raportu
	TAK
	
	

	50. 
	Moduł DICOM 3.0 umożliwiający zapis i przesyłanie obrazów w standardzie DICOM, min. klasy DICOM PRINT, STORE, QUERY/RETRIEVE, WORKLIST, raporty strukturalne (SR) kardiologiczne, naczyniowe


	TAK

podać

	
	

	
	GŁOWICE
	
	
	

	51. 
	Matrycowa przezprzełykowa 4D 
- Kąt pola obrazowania min 90 stopni

- Maksymalna głębokość obrazowania min 18 cm.
	TAK

podać
	
	

	52. 
	Matrycowa przezprzełykowa 4D, obejmująca obrazowanie 2D, trójwymiarowe w czasie rzeczywistym, trójwymiarowe w trybie kolor Doppler, wielopłaszczyznowe w czasie rzeczywistym min. 2 płaszczyzn o zakresie częstotliwości min. 3 - 6,3 MHz.
	TAK

podać
	2 płaszczyzny - 0 pkt

Wartość największa - 5 pkt

Pozostałe - wg podanego wzoru
	

	53. 
	Ilość elementów piezoelektrycznych tworzących obraz dla głowicy matrycowej przezprzełykowej 4D: min 2500
	TAK

podać
	2500 – 0 pkt

Powyżej 2500 – 5 pkt
	

	54. 
	Sektorowa przezklatkowa do badań dorosłych, wykonana w technice wielorzędowej lub innej zapewniającej taki efekt poprawy rozdzielczości jak głowice wielorzędowe

- Kąt pola obrazowania min 90 stopni

- Głębokość obrazowania min.30 cm

- zakres częstotliwości obrazowania w 2D obejmujący przedział min. 1,5 - 4,6 MHz
	TAK

podać

	
	

	55. 
	Liniowa naczyniowa, o zakresie częstotliwości obrazowania  min. 4 – 9 MHz

- Głębokość obrazowania min.12 cm
	TAK

podać
	
	

	56. 
	Dla głowicy liniowej naczyniowej ilość elementów piezoelektrycznych tworzących obraz min. 192
	TAK

podać
	192 – 0 pkt

Powyżej 192 – 5 pkt 


	

	57. 
	Głowica convex, o zakresie częstotliwości obrazowania  
min. 1 – 5 MHz

- Liczba elementów piezoelektrycznych tworzących obraz min.160
	TAK

podać
	160 – 0 pkt

Powyżej 160 – 5 pkt 

	

	
	OPCJE ROZBUDOWY DOSTĘPNE NA DZIEŃ SKŁADANIA OFERTY
	
	
	

	58. 
	Oprogramowanie do analizy odkształceń i tempa odkształceń mięśnia sercowego.
	TAK

podać
	
	

	59. 
	Sonda sektorowa przezklatkowa dziecięca o zakresie częstotliwości min. 3 – 8 MHz
	TAK

podać
	
	

	60. 
	Sonda sektorowa przezklatkowa neonatologiczna o zakresie częstotliwości min. 4 – 10 MHz
	TAK

podać
	
	

	61. 
	Oprogramowanie do automatycznego wyznaczania frakcji wyrzutowej
	TAK
	
	

	62. 
	Oprogramowanie do analizy kurczliwości i odkształcenia lewej komory serca z przedstawieniem wyników w formie wykresu „OKO BYKA”
	TAK/NIE
	Nie - 0 pkt

Tak - 5 pkt
	

	63. 
	Obrazowanie niedopplerowskie przepływów.
	TAK/NIE
	Nie - 0 pkt

Tak - 5 pkt
	

	64. 
	 Stress Echo
	TAK
	
	

	65. 
	Podtrzymanie bateryjne wbudowane w aparat umożliwiające ponowne  uruchomienie aparatu i gotowość do pracy w czasie nie dłuższym niż 20 sek.
	TAK/NIE
	Nie - 0 pkt

Tak - 5 pkt
	

	
	INNE
	
	
	

	66. 
	Podać zalecaną przez producenta częstość wykonywania przeglądów okresowych 
Wymienić zakres czynności wykonywanych podczas przeglądów okresowych oraz elementy zużywalne wymieniane podczas wykonywania w/w przeglądu
	TAK

podać
	
	


Wymogiem jest aby wartości podane  w kolumnie „Parametr oferowany” były zgodne z danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie producenta przedstawiającym dane techniczne - Product Data. Zamawiający ma prawo wystąpić do Wykonawcy o udostępnienie takiego dokumentu celem weryfikacji. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania w wyznaczonym przez siebie terminie, dokonania przez Wykonawcę prezentacji, pokazu oferowanego echokardiografu ze wszystkimi wymaganymi parametrami. Niespełnienie tego wymagania spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.
Dla  pkt 10, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 42, 62, 63, 65 – wymaga się podania odpowiedzi „Tak” lub „Nie.” Parametr będzie oceniony według zasad opisanych w kolumnie  „Punktacja”.
Dla pkt 3, 6, 29, 53, 56, 57  Parametr będzie oceniony według zasad opisanych w kolumnie  „Punktacja”.

Dla pkt 31, 32, 35, 36, 52
Punktacja zostanie obliczona według następującego wzoru:

LPK = wartość punktowa x (Wof - Wgr) / (Wmax - Wgr)

LPK - liczba punktów za dany parametr

Wgr - wartość graniczna parametru

Wof - wartość parametru oferowanego przez wykonawcę

Wmax - maksymalna zaoferowana wartość
AG.ZP.3320.67.17 - „Zestawienie wymaganych parametrów technicznych i użytkowych”                                                                                                                                      8 z 8

