OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA 

SPRZĘT MEDYCZNY NA POTRZEBY SZPITALNEGO  ODDZIAŁU RATUNKOWEGO – integralna część SIWZ

Zadanie 1 – kardiomonitory – 6 szt.

Kardiomonitor z wyposażeniem– 3 szt. 

Lp.
PARAMETR / WARUNEK
WARTOŚĆ WYMAGANA
WARTOŚĆ OFEROWANA


Aparat fabrycznie nowy, 2017 rok produkcji

Producent

Model/typ

Kraj pochodzenia
TAK

podać


I
MONITOR



1. 
Ekran kolorowy
TAK


2. 
Wyświetlacz LCD z aktywną matrycą (TFT)
TAK


3. 
Przekątna ekranu min. 15” 
TAK

podać


4. 
Wyświetlanie  min. 6 różnych krzywych na ekranie
TAK

podać


5. 
Jednoczesna prezentacja wszystkich mierzonych parametrów
TAK


6. 
Waga kardiomonitora z akumulatorem (bez akcesoriów) max 7 kg
TAK

podać


7. 
Komunikacja z użytkownikiem poprzez menu
w języku  polskim obsługiwana przy pomocy ekranu dotykowego, przycisków i pokrętła
TAK


II
MONITOROWANIE



8. 
Pomiar i monitorowanie co najmniej następujących parametrów: 

· EKG

· odchylenie odcinka ST

· liczba oddechów (RESP)

· saturacja (SpO2)

· ciśnienie krwi mierzone metodą nieinwazyjną (NIBP)

· temperatura ciała

· CO2 w strumieniu bocznym

· ciśnienie krwi mierzone metodą inwazyjną (IBP)
TAK




9. 
Ekg/Resp:

· zakres częstości rytmu serca min. 20-250 bpm

· analiza odcinka ST w co najmniej trzech odprowadzeniach jednocześnie

· analiza arytmii z rozpoznawaniem co najmniej 10 zaburzeń rytmu 

· impedancyjna metoda pomiaru respiracji  

· pomiar częstości oddechu min. 5- 120 oddechów/min 

· możliwość wyboru odprowadzenia do monitorowania oddechu

· wykrywanie stymulatora
TAK

podać




10. 
NIBP

· oscylometryczna metoda pomiaru

· zakres pomiaru ciśnienia min.15÷250 mmHg

· pomiar ręczny i automatyczny

· wyświetlanie wartości skurczowych, rozkurczowych i średnich
TAK

podać


11. 
SpO2/Pleth

· zakres pomiaru saturacji 0-100%

· zakres pomiaru pulsu min. 30-250/min

- wyświetlanie krzywej dynamicznej oraz wartości cyfrowych 
TAK

podać


12. 
Temperatura

· zakres pomiarowy min. 25-45˚C

· pomiar temperatury powierzchniowej i głębokiej
TAK

podać


13. 
Kapnografia w strumieniu bocznym

-pomiar końcowo wydechowego stężenia dwutlenku węgla EtCO2

- pomiar częstości oddechu
TAK


14. 
Pomiar inwazyjnego ciśnienia krwi (IBP)

· zakres pomiarowy inwazyjnego ciśnienia min. od -30 do +300 mmHg 

· wyświetlanie krzywych ciśnienia oraz wartości skurczowych, rozkurczowych i średnich

· funkcja wyboru różnych etykiet ciśnienia w tym dotyczących ciśnień żylnych i tętniczych
TAK

podać


III
AKCESORIA do każdego monitora



15. 
Przewód EKG pacjenta 3 – odprowadzeniowy lub 5 – odprowadzeniowy 
TAK

podać


16. 
Mankiet wielokrotnego użytku dla dorosłych wraz z przewodem połączeniowym
TAK


17. 
Czujnik saturacji wielokrotnego użytku na palec dla dorosłych 
TAK


18. 
Czujnik temperatury powierzchniowej
TAK


19. 
5 jednorazowych linii pomiarowych kapnografii, 

5 pułapek wodnych
TAK


20. 
Przewód do jednorazowych przetworników IBP
TAK


21. 
Dwa z oferowanych kardiomonitorów wyposażone dodatkowo w mankiet NIBP i czujnik saturacji dla dzieci wielorazowego użytku
TAK


IV
INNE PARAMETRY



22. 
Możliwość dezaktywacji modułów pomiarowych
TAK


23. 
Możliwość niezależnego konfigurowania oraz włączania/wyłączania alarmów poszczególnych parametrów
TAK


24. 
Optyczna i akustyczna sygnalizacja alarmów
TAK


25. 
Pamięć zdarzeń alarmowych (co najmniej 50 zdarzeń alarmowych w postaci odcinków krzywych i wartości parametrów)
TAK

podać


26. 
Sygnalizowanie alarmów technicznych
TAK


27. 
Trendy wszystkich mierzonych parametrów -  min. 96 godz.
TAK

podać


28. 
Kategorie wiekowe pacjentów: dorośli, dzieci i noworodki.
TAK




29. 
Zasilanie sieciowo-akumulatorowe, min. 2h pracy na akumulatorze przy monitorowaniu EKG,SpO2, NIBP (pomiar NIBP co 15 min. )
TAK

podać


30. 
Graficzny wskaźnik naładowania akumulatora
TAK


31. 
Uchwyt do przenoszenia kardiomonitora 
TAK


32. 
Cicha praca kardiomonitora – chłodzenie bez użycia wentylatora
TAK


33. 
Łatwa wymiana akumulatora przez użytkownika 
TAK


34. 
Monitor zabezpieczony przed zalaniem wodą – klasa szczelności min. IPX1
TAK


35. 
Uchwyt do montażu monitora na ścianie z możliwością regulacji obrotu i nachylenia, z koszykiem na akcesoria



Wymogiem jest aby wartości podane  w kolumnie „Wartość oferowana” były zgodne z danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie producenta przedstawiającym dane techniczne - Product Data. Zamawiający ma prawo wystąpić do Wykonawcy o udostępnienie takiego dokumentu celem weryfikacji. Niespełnienie tego wymagania spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania w wyznaczonym przez siebie terminie, dokonania przez Wykonawcę prezentacji w siedzibie Zamawiającego oferowanego kardiomonitora ze wszystkimi wymaganymi parametrami. Niespełnienie tego wymagania spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.

Kardiomonitor z wyposażeniem– 2szt. 

Lp.
PARAMETR / WARUNEK
WARTOŚĆ WYMAGANA
WARTOŚĆ OFEROWANA


Aparat fabrycznie nowy, 2017 rok produkcji

Producent

Model/typ

Kraj pochodzenia
TAK

podać


I
MONITOR



36. 
Ekran kolorowy
TAK


37. 
Wyświetlacz LCD z aktywną matrycą (TFT)
TAK


38. 
Przekątna ekranu min. 12”
TAK

podać


39. 
Wyświetlanie  min. 6 różnych krzywych na ekranie
TAK

podać


40. 
Jednoczesna prezentacja wszystkich mierzonych parametrów
TAK


41. 
Waga kardiomonitora z akumulatorem (bez akcesoriów) max 7 kg
TAK

podać


42. 
Komunikacja z użytkownikiem poprzez menu
w języku  polskim obsługiwana przy pomocy ekranu dotykowego, przycisków i pokrętła
TAK


II
MONITOROWANIE



43. 
Pomiar i monitorowanie co najmniej następujących parametrów: 

· EKG

· odchylenie odcinka ST

· liczba oddechów (RESP)

· saturacja (SpO2)

· ciśnienie krwi mierzone metodą nieinwazyjną (NIBP)

· temperatura ciała

· CO2 w strumieniu bocznym

· ciśnienie krwi mierzone metodą inwazyjną (IBP)
TAK




44. 
Ekg/Resp:

· zakres częstości rytmu serca min. 20-250 bpm

· analiza odcinka ST w co najmniej trzech odprowadzeniach jednocześnie

· analiza arytmii z rozpoznawaniem co najmniej 10 zaburzeń rytmu 

· impedancyjna metoda pomiaru respiracji  

· pomiar częstości oddechu min. 5- 120 oddechów/min 

· możliwość wyboru odprowadzenia do monitorowania oddechu

· wykrywanie stymulatora
TAK

podać




45. 
NIBP

· oscylometryczna metoda pomiaru

· zakres pomiaru ciśnienia min.15÷250 mmHg

· pomiar ręczny i automatyczny

· wyświetlanie wartości skurczowych, rozkurczowych i średnich
TAK

podać


46. 
SpO2/Pleth

· zakres pomiaru saturacji 0-100%

· zakres pomiaru pulsu min. 30-250/min

- wyświetlanie krzywej dynamicznej oraz wartości cyfrowych 
TAK

podać


47. 
Temperatura

· zakres pomiarowy min. 25-45˚C

· pomiar temperatury powierzchniowej i głębokiej
TAK

podać


48. 
Kapnografia w strumieniu bocznym

-pomiar końcowo wydechowego stężenia dwutlenku węgla EtCO2

- pomiar częstości oddechu
TAK


49. 
Pomiar inwazyjnego ciśnienia krwi (IBP)

· zakres pomiarowy inwazyjnego ciśnienia min. od -30 do +300 mmHg 

· wyświetlanie krzywych ciśnienia oraz wartości skurczowych, rozkurczowych i średnich

· funkcja wyboru różnych etykiet ciśnienia w tym dotyczących ciśnień żylnych i tętniczych
TAK

podać


III
AKCESORIA do każdego monitora



50. 
Przewód EKG pacjenta 3 – odprowadzeniowy lub 5 – odprowadzeniowy 
TAK

podać


51. 
Mankiet wielokrotnego użytku dla dorosłych wraz z przewodem połączeniowym
TAK


52. 
Czujnik saturacji wielokrotnego użytku na palec dla dorosłych 
TAK


53. 
Czujnik temperatury powierzchniowej
TAK


54. 
5 jednorazowych linii pomiarowych kapnografii, 

5 pułapek wodnych
TAK


55. 
Przewód do jednorazowych przetworników IBP
TAK


IV
INNE PARAMETRY



56. 
Możliwość dezaktywacji modułów pomiarowych
TAK


57. 
Możliwość niezależnego konfigurowania oraz włączania/wyłączania alarmów poszczególnych parametrów
TAK


58. 
Optyczna i akustyczna sygnalizacja alarmów
TAK


59. 
Pamięć zdarzeń alarmowych (co najmniej 50 zdarzeń alarmowych w postaci odcinków krzywych i wartości parametrów)
TAK

podać


60. 
Sygnalizowanie alarmów technicznych
TAK


61. 
Trendy wszystkich mierzonych parametrów -  min. 96 godz.
TAK

podać


62. 
Kategorie wiekowe pacjentów: dorośli, dzieci i noworodki.
TAK




63. 
Zasilanie sieciowo-akumulatorowe, min. 2h pracy na akumulatorze przy monitorowaniu EKG,SpO2, NIBP (pomiar NIBP co 15 min. )
TAK

podać


64. 
Graficzny wskaźnik naładowania akumulatora
TAK


65. 
Uchwyt do przenoszenia kardiomonitora 
TAK


66. 
Cicha praca kardiomonitora – chłodzenie bez użycia wentylatora
TAK


67. 
Łatwa wymiana akumulatora przez użytkownika 
TAK


68. 
Monitor zabezpieczony przed zalaniem wodą – klasa szczelności min. IPX1
TAK


69. 
Uchwyt do montażu monitora na pionowej rurze
TAK


Wymogiem jest aby wartości podane  w kolumnie „Wartość oferowana” były zgodne z danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie producenta przedstawiającym dane techniczne - Product Data. Zamawiający ma prawo wystąpić do Wykonawcy o udostępnienie takiego dokumentu celem weryfikacji. Niespełnienie tego wymagania spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania w wyznaczonym przez siebie terminie, dokonania przez Wykonawcę prezentacji w siedzibie Zamawiającego oferowanego kardiomonitora ze wszystkimi wymaganymi parametrami. Niespełnienie tego wymagania spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.
Kardiomonitor transportowy – 1 szt. 

Lp.
PARAMETR / WARUNEK
WARTOŚĆ WYMAGANA
WARTOŚĆ OFEROWANA


Aparat fabrycznie nowy, 2017 rok produkcji

Producent

Model/typ

Kraj pochodzenia
TAK

podać


I
MONITOR



70. 
Ekran kolorowy
TAK


71. 
Wyświetlacz LCD z aktywną matrycą (TFT)
TAK


72. 
Przekątna ekranu min. 10”
TAK

podać


73. 
Wyświetlanie  min. 4 różnych krzywych na ekranie
TAK

podać


74. 
Jednoczesna prezentacja wszystkich mierzonych parametrów
TAK


75. 
Waga kardiomonitora z akumulatorem (bez akcesoriów) max 4,5 kg
TAK

podać


76. 
Komunikacja z użytkownikiem poprzez menu
w języku  polskim obsługiwana przy pomocy ekranu dotykowego, przycisków i pokrętła
TAK


II
MONITOROWANIE



77. 
Ekg/Resp:

· analiza odcinka ST

· analiza zaburzeń rytmu 

· pomiar respiracji z elektrod ekg

· możliwość wyboru odprowadzenia do monitorowania oddechu

· wykrywanie stymulatora
TAK




78. 
NIBP

· oscylometryczna metoda pomiaru

· pomiar ręczny i automatyczny

· wyświetlanie wartości skurczowych, rozkurczowych i średnich
TAK


79. 
SpO2/Pleth

 - wyświetlanie krzywej dynamicznej oraz wartości cyfrowych 
TAK


80. 
Możliwość dezaktywacji modułów pomiarowych
TAK


81. 
Możliwość niezależnego konfigurowania oraz włączania/wyłączania alarmów poszczególnych parametrów
TAK


82. 
Optyczna i akustyczna sygnalizacja alarmów
TAK


83. 
Pamięć zdarzeń alarmowych 
TAK


84. 
Sygnalizowanie alarmów technicznych
TAK


III
AKCESORIA



85. 
Przewód EKG pacjenta 3 – odprowadzeniowy lub 5 – odprowadzeniowy 
TAK


86. 
Mankiet wielokrotnego użytku dla dorosłych wraz z przewodem połączeniowym
TAK


87. 
Czujnik saturacji wielokrotnego użytku na palec dla dorosłych 
TAK


IV
INNE PARAMETRY



88. 
Trendy wszystkich mierzonych parametrów -  min. 96 godz.
TAK

podać


89. 
Kategorie wiekowe pacjentów: dorośli, dzieci i noworodki.
TAK




90. 
Zasilanie sieciowo-akumulatorowe, min. 3h pracy na akumulatorze
TAK

podać


91. 
Graficzny wskaźnik naładowania akumulatora
TAK


92. 
Uchwyt do przenoszenia kardiomonitora 
TAK


93. 
Cicha praca kardiomonitora – chłodzenie bez użycia wentylatora
TAK


94. 
Monitor zabezpieczony przed zalaniem wodą – klasa szczelności min. IPX1
TAK


Wymogiem jest aby wartości podane  w kolumnie „Wartość oferowana” były zgodne z danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie producenta przedstawiającym dane techniczne - Product Data. Zamawiający ma prawo wystąpić do Wykonawcy o udostępnienie takiego dokumentu celem weryfikacji. Niespełnienie tego wymagania spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania w wyznaczonym przez siebie terminie, dokonania przez Wykonawcę prezentacji w siedzibie Zamawiającego oferowanego kardiomonitora ze wszystkimi wymaganymi parametrami. Niespełnienie tego wymagania spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.

Zadanie 2 – monitor parametrów życiowych  - 3 szt.

Lp.
PARAMETR / WARUNEK
WARTOŚĆ WYMAGANA
WARTOŚĆ OFEROWANA

1. 
Urządzenie fabrycznie nowe, min. 2017 rok produkcji

Producent

Model/typ

Kraj pochodzenia
TAK

podać


2. 
Aparat stacjonarno-transportowy przeznaczony do monitorowania nieinwazyjnego ciśnienia krwi, saturacji krwi, częstości pulsu oraz temperatury u dorosłych i dzieci
TAK


3. 
Zintegrowany uchwyt do bezpiecznego przenoszenia sprzętu.
TAK


4. 
Zasilanie sieciowo - akumulatorowe, min. 3 godz. ciągłego monitorowania.
TAK


5. 
Aparat wyposażony w kolorowy ekran dotykowy do prezentacji krzywej pletyzmograficznej, komunikatów menu i trendów o przekątnej co najmniej 7” i rozdzielczości co najmniej 640x480 pikseli.
TAK


6. 
Prezentacja na ekranie wartości % saturacji oraz częstości pulsu.
TAK


7. 
Zakres pomiarowy % saturacji co najmniej 70-100%.
TAK


8. 
Zakres pomiarowy częstości pulsu co najmniej od 20 do 250 P/min.
TAK


9. 
Nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi – wyświetlanie wartości skurczowych, rozkurczowych oraz średnich, wyświetlanie wartości częstości pulsu.
TAK


10. 
Tryby pomiaru nieinwazyjnego ciśnienia: 

1) ręczny,

2) automatyczny z ustawianymi przez użytkownika odstępami pomiarowymi co najmniej od 1 do 60 minut
TAK


11. 
Pomiar temperatury w uchu pacjenta za pomocą termometru na podczerwień
TAK


12. 
Waga aparatu max 3 kg
TAK


13. 
Dźwiękowa i wizualna sygnalizacja optyczna stanu alarmowego.
TAK


14. 
Trzy poziomy ważności alarmów, realizowane w zależności od stanu pacjenta (alarm wysokiego priorytetu, średniego priorytetu, niskiego priorytetu)
TAK


15. 
Regulacja głośności alarmów.
TAK


16. 
Ręczne ustawianie granic alarmowych nieinwazyjnego ciśnienia, %SpO2 i częstości pulsu.
TAK 


17. 
Automatyczne ustawianie granic alarmowych nieinwazyjnego ciśnienia, %SpO2 i częstości pulsu na podstawie bieżących wartości parametrów.
TAK


18. 
Aparat wyposażony w funkcje segregacji pacjentów TRIAGE – możliwość konfigurowania i edycji protokołów
TAK


19.
Wbudowana karta Wi-Fi
TAK


20.
Możliwość rozbudowy o funkcję ADT - wymiany danych demograficznych pacjenta ze szpitalnym systemem informatycznym (współpraca z czytnikiem kodów kreskowych)
TAK


21.
Możliwość rozbudowy o funkcję EMR - opcję współpracy z elektronicznym rejestrem medycznym szpitala
TAK


22.
Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim (menu wyświetlane na ekranie w języku polskim).
TAK


23.
Wbudowany rejestrator termiczny do wydruku zmierzonych parametrów
TAK


24.
Akcesoria do każdego monitora: przewód połączeniowy do czujników SpO2; czujnik SpO2 na palec dla dorosłych wielokrotnego użytku ; rura połączeniowa do mankietów; mankiet średni dla dorosłych, osłonki jednorazowe na końcówkę uszną termometru (min. 200szt.), termometr bezdotykowy na podczerwień (do ucha), skaner kodów kreskowych.

Jeden z oferowanych monitorów wyposażony dodatkowo w mankiet NIBP i czujnik SpO2 dla dzieci wielorazowego użytku
TAK


25.
Dedykowany wózek lub statyw na kółkach do przewożenia monitora, wyposażony w koszyk na akcesoria.
TAK


Wymogiem jest aby wartości podane  w kolumnie „Wartość oferowana” były zgodne z danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie producenta przedstawiającym dane techniczne - Product Data. Zamawiający ma prawo wystąpić do Wykonawcy o udostępnienie takiego dokumentu celem weryfikacji. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania w wyznaczonym przez siebie terminie, dokonania przez Wykonawcę prezentacji, pokazu oferowanego monitora parametrów życiowych ze wszystkimi wymaganymi parametrami. Niespełnienie tego wymagania spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.

Zadanie 3 – aparaty EKG – 3 szt.

Lp.
PARAMETR / WARUNEK
WARTOŚĆ WYMAGANA
WARTOŚĆ OFEROWANA

1. 
Urządzenie fabrycznie nowe, 2017 rok produkcji

Producent

Model/typ

Kraj pochodzenia
TAK

podać


2. 
Elektrokardiograf 12-kanałowy, do wydruku i zapisu z 12 odprowadzeń 
TAK


3. 
Wydruk na wbudowanej drukarce na składanym papierze termicznym formatu A4.
TAK


4. 
Kolorowy wyświetlacz LCD o przekątnej min. 
6,5 cali umożliwiający jednoczesny podgląd 12 kanałów oraz wartości parametrów i menu
TAK


5. 
Zwarta konstrukcja (nie dopuszcza się aparatów typu „laptop”)
TAK


6. 
Klawiatura alfanumeryczna do wprowadzania danych pacjenta zabezpieczona przed zalaniem
TAK


7. 
Tryby pracy: automatyczny i ręczny
TAK


8. 
Wydruk wyników badań w trybie standardowym i Cabrera



9. 
Automatyczna regulacja linii izoelektrycznej
TAK


10. 
Czułość: min. 2.5, 5, 10, 20 mm/mV
TAK


11. 
Prędkość zapisu rejestratora min. 5, 10/12,5, 25, 50 mm/s
TAK


12. 
Ciągły pomiar i prezentacja na ekranie częstości serca
TAK


13. 
Detekcja stymulatora serca
TAK


14. 
Filtr zakłóceń sieciowych
TAK


15. 
Filtr zakłóceń mięśniowych 
TAK


16. 
Ochrona przed impulsem defibrylacji
TAK


17. 
Możliwość przeglądania na ekranie badania przed wydrukiem 
TAK


18. 
Analiza i interpretacja wyników EKG 
TAK


19. 
Sygnalizacja braku kontaktu elektrod z pacjentem
TAK


20. 
Możliwość archiwizacji badania do pamięci wewnętrznej (min. 100 badań)  oraz eksportu danych w formacie PDF lub  XML do pamięci typu Pendrive/karty SD/sieci komputerowej 
TAK


21. 
Przeglądanie i wydruk badania z archiwum urządzenia
TAK


22. 
Komunikacja z siecią LAN/Internet: bezprzewodowo (Wi-Fi) lub przewodowo (Ethernet)
TAK


23. 
Zasilanie sieciowe i akumulatorowe. 

Łatwa wymiana akumulatora przez użytkownika.
TAK


24. 
Sygnalizacja pracy z akumulatora oraz podłączenia zasilania sieciowego
TAK


25. 
Dedykowany wózek z koszykiem na akcesoria oraz wysięgnikiem na przewód pacjenta; na min. czterech kołach skrętnych, wszystkie kółka wyposażone w blokadę.
TAK


26. 
Wyposażenie każdego z aparatów: przewód pacjenta, elektrody przedsercowe przyssawkowe oraz kończynowe klipsowe dla dorosłych, papier termiczny – 5 szt. 

Dodatkowo na wyposażeniu jednego z aparatów: komplet przelotek do podłączenia elektrod przedsercowych jednorazowych (przyklejanych) oraz dziecięce elektrody kończynowe klipsowe.
TAK


Wymogiem jest aby wartości podane  w kolumnie „Wartość oferowana” były zgodne z danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie producenta przedstawiającym dane techniczne - Product Data. Zamawiający ma prawo wystąpić do Wykonawcy o udostępnienie takiego dokumentu celem weryfikacji. Niespełnienie tego wymagania spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania w wyznaczonym przez siebie terminie, dokonania przez Wykonawcę prezentacji w siedzibie Zamawiającego oferowanego elektrokardiografu ze wszystkimi wymaganymi parametrami. Niespełnienie tego wymagania spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.

Zadanie 4 – testry – 3 szt.

Tester bezpieczeństwa elektrycznego aparatury medycznej – 1 szt.

Lp.
PARAMETR / WARUNEK
WARTOŚĆ WYMAGANA
WARTOŚĆ OFEROWANA

18. 
Urządzenie fabrycznie nowe, min. 2016 rok produkcji

Producent

Model/typ

Kraj pochodzenia
TAK

podać


19. 
Pomiary stanu bezpieczeństwa zgodnie z normami:  IEC62353, IEC60601-1.
TAK


20. 
Tryb pomiaru: automatyczny i ręczny
TAK


21. 
Urządzenie wyposażone we wbudowany uchwyt do przenoszenia 
TAK


22. 
Waga max 2kg.
TAK


23. 
Duży, czytelny wyświetlacz
TAK


24. 
Komunikacja z komputerem przez USB i kartę pamięci.
TAK


25. 
Oprogramowanie do akwizycji i tworzenia raportów
TAK


26. 
Zasilanie sieciowe.
TAK


27. 
Wbudowany symulator pacjenta (przebiegi EKG, migotanie komór, sinusoida, fala prostokątna, przebieg piłokształtny)
TAK


28. 
Możliwość testowania 10 odprowadzeń EKG jednocześnie.
TAK


29. 
Wbudowane sekwencje testowe: np. .monitor pacjenta, defibrylator, pompa infuzyjna 
TAK


30. 
Możliwość edycji i tworzenia nowych sekwencji testowych
TAK


31. 
Funkcja multimetru.
TAK


32. 
Pomiar rezystancji uziemienia


· prąd testowy 200 mA

· zakres pomiaru 0 - 2Ω

· pomiar pomiędzy dwoma punktami
TAK


33. 
Pomiar upływu


· tryb pomiaru: AC+DC, tylko AC, tylko DC

· zakres pomiarowy: 0-10 mA 

· bezpośredni urządzenia

· alternatywny urządzenia

· różnicowy

· bezpośredni części aplikacyjnych

· alternatywny części aplikacyjnych

· uziemienia

· obudowy

· pacjenta

· pomocniczy pacjenta

· zasilanie na częściach aplikacyjnych

· pomiar pomiędzy dwoma punktami
TAK


34. 
Pomiar rezystancji izolacji


· zakres pomiaru 0,5 – 20MΩ

· napięcie testowe 250V lub 500V

· zasilanie – uziemienie

· części aplikacyjne – uziemienie

· zasilanie – nieuziemione części przewodzące

· części aplikacyjne – nieuziemione części przewodzące
TAK


35. 
Pomiar napięcia sieciowego


· zakres pomiaru 180 – 264 V AC

· pomiar pomiedzy dwoma punktami
TAK


36. 
Pomiar prądu urządzenia


· zakres pomiaru 0 – 20A

· pomiar AC rms
TAK


Tester funkcjonalny z symulatorem parametrów życiowych – zestaw (1 szt.)
Lp.
PARAMETR / WARUNEK
WARTOŚĆ WYMAGANA
WARTOŚĆ OFEROWANA

Tester funkcjonalny SpO2

37. 
Symulacja  saturacji, tętna, perfuzji, grubości palca i arefaktów. 
TAK


38. 
Kompatybilność z technologią min. Nellcor, Philips Nonin, Masimo, Mindray,GE
TAK


39. 
Wyświetlacz LCD
TAK


40. 
Waga do 0,5kg
TAK


41. 
Zasilanie sieciowe lub akumulatorowe
TAK


Symulator parametrów życiowych

42. 
Kolorowy, dotykowy wyświetlacz LCD
TAK


43. 
Waga do 1 kg
TAK


44. 
Zasilanie sieciowe lub akumulatorowe
TAK


45. 
Symulacja EKG 

· 12 odprowadzeniowe EKG 

· wybór sygnału: dorosły/noworodek

· wybór min. 10 wartości pulsu

· arytmie: min. migotanie przedsionków, przedwczesny skurcz komorowy, częstoskurcz komorowy, migotanie komór, blok AV 2 i 3 stopnia, asystolia
TAK


46. 
Symulacja oddechu

· elektryczna, na drugim lub trzecim odprowadzeniu Ekg
· zakres: 0, 10-100 odd/min, w kroku co 10
TAK


47. 
Symulacja NIBP 
· symulacja dynamiczna, tętnicza - dorosły/noworodek

· synchronizacja z sygnałem EKG

· pomiar szczelności

· pomiar ciśnienia upustowego 

· funkcja manometru z zakresem 10-400 mmHg
TAK


48. 
Symulacja IBP

· 1 kanał izolowany elektrycznie od pozostałych sygnałów

· Ciśnienie statyczne: min. 0, 80, 160 i 250 mmHg

· Symulacja dynamiczna, tętnicza, dorosły/noworodek

· Symulacja dynamiczna, lewa komora, dorosły/noworodek
TAK,

opisać


Tester funkcjonalny parametrów wentylacji – 1 szt.

Lp.
PARAMETR / WARUNEK
WARTOŚĆ WYMAGANA
WARTOŚĆ OFEROWANA

49. 
Urządzenie fabrycznie nowe, min. 2016 rok produkcji

Producent

Model/typ

Kraj pochodzenia
TAK

podać


50. 
Pomiary: dwukierunkowy przepływ, ciśnienie, objętość i stężenie tlenu
TAK


51. 
Zdolność do pomiaru przepływu i ciśnienia w niskim i wysokim zakresie
TAK


52. 
Tryb HF do 900 BPM
TAK


53. 
Wbudowany wyświetlacz graficzny
TAK


54. 
Trendy i analiza wszystkich zmierzonych wartości
TAK


55. 
Wykresy oraz wartości minimalna, maksymalna, średnia i absolutna dla wszystkich parametrów
TAK


56. 
Wbudowany wyświetlacz do graficznej lub numerycznej prezentacji wszystkich mierzonych parametrów
TAK


57. 
Zasilanie sieciowe lub akumulatorowe
TAK


58. 
Kompatybilność z gazami: powietrze, O2, CO2, N2, N2O, He, mieszaniny lub zdefiniowane przez użytkownika
TAK


59. 
Mierzone parametry wentylacji


- Inspiratory and Expiratory Tidal Volume, 

- Expiratory Minute Volume, 

- Breath Rate, 

- Inspiratory-to-Expiratory Time Ratio (I:E Ratio), 

- Inspiratory Time, 

- Expiratory Time, 

- Peak Inspiratory Pressure, 

- Inspiratory Pause Pressure, 

- Mean Airway Pressure, 

- Positive End-Expiratory Pressure (PEEP), 

- Lung Compliance, 

- Inspiratory Hold Time, 

- Expiratory Hold Time, 

- Peak Expiratory Flow, 

- Peak Inspiratory Flow, 

- Flow Bias 
TAK


60. 
Współpraca z komputerem (system Windows) - oprogramowanie do akwizycji, prezentacji, tworzenia raportów i archiwizacji
TAK


61. 
Płuco testowe dla dorosłych
TAK


62. 
Zestaw akcesoriów (złączki) po podłączenia respiratora
TAK


Wymogiem jest aby wartości podane  w kolumnie „Wartość oferowana” były zgodne z danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie producenta przedstawiającym dane techniczne - Product Data. Zamawiający ma prawo wystąpić do Wykonawcy o udostępnienie takiego dokumentu celem weryfikacji. Niespełnienie tego wymagania spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania w wyznaczonym przez siebie terminie, dokonania przez Wykonawcę prezentacji w siedzibie Zamawiającego oferowanych testerów ze wszystkimi wymaganymi parametrami. Niespełnienie tego wymagania spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.
Zadanie 5 – urządzenie do automatycznego masażu serca – 1 szt.
Lp.
Parametr/warunek
Wartość wymagana
Wartość oferowana

1. 
Urządzenie fabrycznie nowe, 2017 rok produkcji

Producent

Model/typ

Kraj pochodzenia
TAK

podać


2. 
Głębokość i częstość kompresji zgodnie z wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji 

Głebokość – od 5 do 6cm

Częstość – od 100 do 120  uciśnięć na minutę
TAK

podać


3. 
Możliwość kompresji klatki piersiowej z głębokością ucisku w granicach 4-5 cm
TAK

podać


4. 
Aktywna dekompresja- wspomaganie odprężenia klatki piersiowej
TAK


5. 
Możliwość wykonywania ciągłej, nieprzerwanej kompresji w trakcie transportu pacjenta i w warunkach stacjonarnych
TAK


6. 
Możliwość wykonania wentylacji podczas masażu serca. 
TAK


7. 
Możliwość wykonywania defibrylacji bez konieczności zdejmowania urządzenia z pacjenta
TAK


8. 
Zasilanie elektryczne:sieciowo-akumulatorowe min. 40 min. pracy na akumulatorze

Wskaźnik poziomu naładowania baterii
TAK

podać


9. 
Możliwość automatycznego doładowywania akumulatora wewnętrzenego ( znajdującego się w urządzeniu ) podczas pracy urządzenia z zewnętrznego źródła zasilania
TAK


10. 
Waga kompletnego urządzenia wraz z wyposażeniem max 12 kg
TAK

podać


Wymogiem jest aby wartości podane  w kolumnie „Wartość oferowana” były zgodne z danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie producenta przedstawiającym dane techniczne - Product Data. Zamawiający ma prawo wystąpić do Wykonawcy o udostępnienie takiego dokumentu celem weryfikacji. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania w wyznaczonym przez siebie terminie, dokonania przez Wykonawcę prezentacji, pokazu oferowanego urządzenia ze wszystkimi wymaganymi parametrami. Niespełnienie tego wymagania spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.

Zadanie 6 – wizualizator naczyniowy – 1 szt.

Lp.
Parametr/warunek
Wartość wymagana
Wartość oferowana

11. 
Urządzenie fabrycznie nowe, 2017 rok produkcji

Producent

Model/typ

Kraj pochodzenia
TAK

podać


12. 
Przenośne urządzenie do iluminacji naczyniowej
TAK


13. 
Możliwość zlokalizowania naczyń (żył) powierzchownych/obwodowych
TAK


14. 
Urządzenie emitujące promieniowanie podczerwone  wykorzystywane do lokalizacji żył oraz promieniowanie laserowe
TAK


15. 
Wizualizacja naczyń (żył) dzięki wchłanianiu promieniowania podczerwonego przez hemoglobinę we krwi
TAK


16. 
Głębokość wizualizacji/iluminacji: min 1cm
TAK

podać


17. 
Urządzenie wyposażone w kolorowy wyświetlacz LCD min. 1,40”
TAK

podać


18. 
Urządzenie zasilane bateryjnie - pojemność baterii min 2000mAh
TAK

podać


19. 
Przycisk skanowania umiejscowiony na obudowie urządzenia
TAK


20. 
Dobra widoczność w świetle słonecznym
TAK


21. 
Maksymalna waga 300 g
TAK

podać


22. 
Minimalny czas pracy w trybie ciągłym min: 2 godziny
TAK

podać


23. 
Urządzenie medyczne klasy IIa
TAK


Wymogiem jest aby wartości podane  w kolumnie „Wartość oferowana” były zgodne z danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie producenta przedstawiającym dane techniczne - Product Data. Zamawiający ma prawo wystąpić do Wykonawcy o udostępnienie takiego dokumentu celem weryfikacji. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania w wyznaczonym przez siebie terminie, dokonania przez Wykonawcę prezentacji, pokazu oferowanego wizualizatora naczyniowego  ze wszystkimi wymaganymi parametrami. Niespełnienie tego wymagania spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.

Zadanie 7 – wózek transportowy – 1 szt.
Lp.
Parametr/warunek
Wartość wymagana
Wartość oferowana

1. 
Parametry ogólne



2. 
Wózek transportowy fabrycznie nowy, 2017 rok produkcji

Producent

Model/typ

Kraj pochodzenia
TAK

podać


3. 
Kolumnowy wózek transportowy przeznaczony na SOR, konstrukcja ze stali
TAK


4. 
Bezpieczne obciążenie robocze min. 230 kg
TAK

podać


5. 
Koła w osłonie z tworzywa o średnicy 200 mm 
TAK

podać


6. 
Centralna blokada kół z możliwością jazdy kierunkowej, dźwignie hamulca umieszczone na czterech narożnikach wózka
TAK


7. 
Szyna boczna z PCV zabezpieczająca przed uderzeniami 
TAK


8. 
Krążki/listwy odbojowe w narożnikach
TAK


9. 
Uchwyty do prowadzenia wózka
TAK


10. 
Teleskopowy wysięgnik płynów infuzyjnych ze stali nierdzewnej
TAK


11. 
Materac piankowy z oddychającym, antyalergicznym pokrowcem
TAK


12. 
Uchylny segment pleców
TAK


13. 
Składane barierki boczne chroniące pacjenta na całej długości leża, zabezpieczenie przed ich przypadkowym opuszczeniem. Opuszczanie barierek bocznych do poziomu materaca. 
TAK


14. 
Szczyty od strony głowy i nóg składane pod leże wózka z mechanizmem samoblokującym do transportu lub wyjmowalne
TAK

podać


15. 
Hydrauliczna regulacja wysokości
TAK


16. 
Dźwignie do regulacji wysokości  po obu stronach wózka



17. 
Piąte koło do łatwego manewrowania
TAK


18. 
Leże przezierne dla promieni RTG
TAK


19. 
Odległość pomiędzy podłożem a najniższym elementem wózka min. 15 cm ze względu na swobodny podjazd aparatem RTG
TAK

podać


20. 
Przechył Trendelenburga i anty-Trendelenburga

Dźwignie do regulacji po obu stronach wózka
TAK


21. 
Tworzywowa pokrywa podwozia z wyprofilowanym pojemnikiem np. na butle z tlenem lub rzeczy pacjenta
TAK


Wymogiem jest aby wartości podane  w kolumnie „Wartość oferowana” były zgodne z danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie producenta przedstawiającym dane techniczne - Product Data. Zamawiający ma prawo wystąpić do Wykonawcy o udostępnienie takiego dokumentu celem weryfikacji. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania w wyznaczonym przez siebie terminie, dokonania przez Wykonawcę prezentacji, pokazu oferowanego wózka ze wszystkimi wymaganymi parametrami. Niespełnienie tego wymagania spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.
Zadanie 8 – łóżko do intensywnej terapii z materacem przeciwodleżynowym – 1 szt.

Lp.
Parametr/warunek
Wartość wymagana 
Wartość oferowana

1. 
Łóżko fabrycznie nowe, 2017 rok produkcji

Producent

Model/typ

Kraj pochodzenia


TAK

podać


2. 
Zasilanie 230 V, 50 Hz z sygnalizacją włączenia do sieci
TAK


3. 
Długość zewnętrzna min. 215 cm z możliwością przedłużania
TAK

podać


4. 
Szerokość zewnętrzna łóżka – max 100 cm
TAK

podać


5. 
Leże łóżka  4 – sekcyjne w tym min. 3 segmenty ruchome,  konstrukcja oparta na kolumnach,
TAK

podać


6. 
Szczyty tworzywowe,  wyjmowane od strony nóg i głowy.

Szczyty łóżka z możliwością zablokowania przed przypadkowym wypadnięciem, odblokowywane za pomocą jednego przycisku zlokalizowanego w dolnej części szczytu, z wyprofilowanymi uchwytami do prowadzenia łóżka umieszczone od góry.
TAK

podać


7. 
Sterowanie elektryczne łóżka regulowane z pilota przewodowego oraz z centralnego panelu sterującego
TAK


8. 
Regulacja elektryczna wysokości leża
TAK


9. 
Regulacja elektryczna części plecowej w zakresie  75 +/- 5
TAK

podać


10. 
Regulacja elektryczna części udowej w zakresie 30 +/- 5
TAK

podać


11. 
Regulacja elektryczna funkcji autokontur
TAK


12. 
Funkcja autoregresji segmentu pleców i ud
TAK


13. 
Regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga  minimum 20
TAK

podać


14. 
Regulacja elektryczna pozycji anty-Trendelenburga  minimum 20
TAK

podać


15. 
Regulacja elektryczna do pozycji krzesła kardiologicznego
TAK


16. 
Regulacja elektryczna do pozycji mobilizacyjnej
TAK


17. 
Elektryczna i mechaniczna funkcja CPR
TAK


18. 
Elektryczna, natychmiastowa pozycja antyszokowa
TAK


19. 
Elektryczna, natychmiastowa pozycja egzaminacyjna
TAK


20. 
Sterowanie nożne regulacji wysokości oraz pozycji egzaminacyjnej
TAK


21. 
Zabezpieczenie przed nieświadomym uruchomieniem funkcji poprzez konieczność wciśnięcia przycisku uruchamiającego dostępność funkcji
TAK


22. 
Konstrukcja łóżka  wykonana z materiałów odpornych na uszkodzenia mechaniczne, środki dezynfekcyjne oraz działanie promieni UV
TAK


23. 
Przycisk bezpieczeństwa powodujący natychmiastowe odłączenie wszystkich funkcji elektrycznych w przypadku wystąpienia zagrożenia dla pacjenta lub personelu
TAK


24. 
Koła jezdne antystatyczne, z systemem sterowania jazdy na wprost i boki z centralnym systemem hamulcowym. System obsługiwany dźwigniami od strony nóg pacjenta zlokalizowanymi bezpośrednio przy kołach
TAK


25. 
Pojedyncze koła jezdne o średnicy min. 150 mm
TAK

podać


26. 
Łóżko wyposażone w dodatkowe piąte koło umieszczone pod leżem ułatwiające manewrowanie i przemieszczanie
TAK


27. 
Bezpieczne obciążenie robocze na poziomie minimum 250kg
TAK

podać


28. 
4 kółka odbojowe w każdym narożniku chroniące przed uszkodzeniami
TAK


29. 
Wyposażenie łóżka:

A. barierki boczne na całej długości łóżka, dzielone, poruszające się z segmentami leża, składane wzdłuż ramy leża, wyposażone w uchwyt umożliwiający łatwe pozycjonowanie barierki jedną ręką

B. materac z pianki poliuretanowej z pokryciem odpinanym na zamek błyskawiczny, nie przepuszczającym płynów infuzyjnych a przepuszczającym powietrze, zapobiegający powstawaniu odleżyn

-     materac przeciwodleżynowy,  zmiennociśnieniowy o budowie komorowej, wysokość komór po napełnieniu – min.10 cm, zbudowany z co najmniej 20 poprzecznych, odpinanych, pojedynczo wymiennych komór wykonanych z elastycznego, nieusztywnionego poliuretanu, limit wagowy gwarantujący skuteczność terapii w pozycji leżącej min. 140 kg, pompa wyposażona w wizualny alarm spadku ciśnienia

- uchwyt na płyny fizjologiczne po każdej stronie łóżka

-   wieszak na kroplówkę

-  półka na pościel
TAK

podać


Wymogiem jest aby wartości podane  w kolumnie „Wartość oferowana” były zgodne z danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie producenta przedstawiającym dane techniczne - Product Data. Zamawiający ma prawo wystąpić do Wykonawcy o udostępnienie takiego dokumentu celem weryfikacji.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania w wyznaczonym przez siebie terminie, dokonania przez Wykonawcę prezentacji, pokazu oferowanego łóżka ze wszystkimi wymaganymi parametrami. Niespełnienie tego wymagania spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.

Zadanie 9 – urządzenie do aktywnej regulacji temperatury pacjenta – 1 szt.

Lp.
Parametr/warunek
Wartość wymagana
Wartość 
oferowana

1. 
Aparat fabrycznie nowy, 2017 rok produkcji

Producent

Kraj pochodzenia

Model/typ
TAK

podać


2. 
Ogrzewanie z zastosowaniem wymuszonego przepływu powietrza
TAK


3. 
Regulacja temperatury powietrza ogrzewającego pacjenta – min. 4 zakresy
TAK

podać


4. 
Ciągłe monitorowanie temperatury
TAK


5. 
System alarmów i zabezpieczeń w przypadku nadmiernego wzrostu temperatury
TAK

opisać


6. 
Filtr pompowanego powietrza
TAK


7. 
Możliwość podłączenia koców do ogrzewania pacjenta
TAK


8. 
Rożne rozmiary koców w zależności od zastosowań (min. dla dorosłych, pediatryczne, oddzielne na górne i dolne partie ciała)
TAK

opisać


9. 
Możliwość zamocowania na stojaku do kroplówek oraz na łóżku pacjenta
TAK


10. 
Stojak z koszem
TAK


11. 
Koc grzewczy dla dorosłych , 20 szt.
TAK


Wymogiem jest aby wartości podane  w kolumnie „Wartość oferowana” były zgodne z danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie producenta przedstawiającym dane techniczne - Product Data. Zamawiający ma prawo wystąpić do Wykonawcy o udostępnienie takiego dokumentu celem weryfikacji. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania w wyznaczonym przez siebie terminie, dokonania przez Wykonawcę prezentacji, pokazu oferowanego urządzenia do aktywnej regulacji temperatury pacjenta ze wszystkimi wymaganymi parametrami. Niespełnienie tego wymagania spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.

Zadanie 10 – stolik anestetyczny – 1 szt.

Lp.
Parametr/warunek
Wartość wymagana
Wartość oferowana

1. 
Stolik anestetyczny fabrycznie nowy, 2017 rok produkcji

Producent

Kraj pochodzenia

Model/typ
TAK

Podać 


2. 
Szkielet wózka, blat górny i czoła szuflad wykonane z materiału  charakteryzującego się wysoką wytrzymałością, trwałością oraz odpornością na zabrudzenia.
TAK


3. 
Konstrukcja wózka wyposażona w centralny system zamknięcia wszystkich szuflad – zamykany na klucz. 
TAK


4. 
Wymiary zewnętrzne wózka:

- Wysokość: 90 cm, +/-5 cm

- Głębokość: 76 cm, +/-5 cm

- Szerokość: 86cm, +/-5cm  
TAK

podać


5. 
Wózek wyposażony w min. cztery szuflady o wysokości min. 150 mm
TAK

podać


6. 
Czoła szuflad z możliwością umieszczenia opisu identyfikującego zawartość szuflady

Pojemniki szuflad jednoczęściowe - odlane w formie bez elementów łączenia, bez miejsc narażonych na kumulacje brudu 
TAK


7. 
Układ jezdny mobilny: 4 koła jezdne w tym min. 3 z blokadą,  antystatyczne, o średnicy min. 120mm z elastycznym, nie brudzącym podłóg bieżnikiem 
TAK


8. 
Wyposażenie wózka :

- blat zabezpieczony z czterech stron przed zsuwaniem się przedmiotów, 

- uchwyt do przetaczania, 

- pojemnik do zużytych igieł, 

- otwieracz ampułek, 

- pojemnik na cewniki, 

- pojemnik na butelki, 

- kosz na odpadki , 

- nadstawka z dwiema zamontowanymi półkami ze stali nierdzewnej 

- wysuwana spod blatu półka do pisania,  

- półka na żel, 

- uchwyt na butlę z tlenem, 

- zintegrowane dwie boczne szuflady wysuwane spod blatu: jedna z wkładem ze stali nierdzewnej, druga na leki natychmiastowego użycia – ratujące życie z przezroczystą ścianką pozwalające na ich identyfikacje

- min 3 szt. gniazd zasilających 230 v
TAK

podać


9. 
Wyposażenie dodatkowe:

Uchwyt na rękawiczki mieszczący 3 pudełka  
TAK


10. 
Kolorystyka szafki do wyboru , podać możliwości
TAK


Wymogiem jest aby wartości podane  w kolumnie „Wartość oferowana” były zgodne z danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie producenta przedstawiającym dane techniczne - Product Data. Zamawiający ma prawo wystąpić do Wykonawcy o udostępnienie takiego dokumentu celem weryfikacji. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania w wyznaczonym przez siebie terminie, dokonania przez Wykonawcę prezentacji, pokazu oferowanego stolika ze wszystkimi wymaganymi parametrami. Niespełnienie tego wymagania spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.

Zadanie 11 – sprzęt do szybkich oraz regulowanych przetoczeń płynów – pompy infuzyjne – 3 szt.

Lp.
Nazwa parametru
Wymaganie graniczne
Wartość oferowana

1. 
Urządzenie nowe, 2017 rok produkcji

Producent

Model/typ

Kraj pochodzenia
TAK

podać


2. 
Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa
TAK


3. 
Sterowanie i kontrola mikroprocesorowa
TAK


4. 
Wyświetlacz parametrów infuzji
TAK


5. 
Wbudowana klawiatura alfanumeryczna do wprowadzania wartości parametrów infuzji 
TAK


6. 
Automatyczne rozpoznawanie rozmiaru i współpraca ze strzykawkami w zakresie od 10 – 50/60 ml 
TAK




7. 
Możliwość stosowania strzykawek różnych producentów (minimum 4 producentów strzykawek dostępnych na rynku polskim)
TAK

podać


8. 
Objętość infuzji: od 0,1 do min. 999 ml 
TAK

podać


9. 
Regulowana szybkość podawania płynów 
od 0,1 ml/h do min. 2000 ml/h (dla strzykawki 50 ml)
TAK

podać
 

10. 
Dokładność szybkości dozowania +/-2%
TAK


11. 
Bolus – tryb z ręki i programowany

Programowana szybkość dozowania dawki uderzeniowej (bolus) - do min. 2000 ml/h  (dla strzykawki 50 ml)
TAK

podać


12. 
Automatyczna likwidacja bolusa okluzyjnego
TAK


13. 
Alarmy dźwiękowe:

- końca infuzji,

- wystąpienia okluzji,

- braku zasilania sieciowego

- rozładowanych akumulatorów





TAK




TAK




TAK




TAK


14. 
Regulowany próg ciśnienia okluzji – min. 5 poziomów
TAK


15. 
Zmiana progu ciśnienia okluzji bez przerywania infuzji
TAK


16. 
Programowalna funkcja KVO 
TAK


17. 
Podgląd parametrów i danych infuzji
TAK


18. 
Możliwość zmiany parametrów infuzji bez konieczności przerywania wlewu
TAK


19. 
Możliwość zapamiętywania nazw leków i wyświetlania informacji o nich 
TAK


20. 
 Możliwość zablokowania przycisków klawiatury 
TAK


21. 
Funkcja autotestu aparatu
TAK


22. 
Zasilanie sieciowo-akumulatorowe

Czas pracy z akumulatora min.10h przy infuzji 5ml/h

Wyświetlanie informacji o stanie naładowania akumulatora 
TAK

podać


23. 
Uchwyt do przenoszenia pompy
TAK


24. 
Możliwość mocowania na statywie
TAK


25. 
Zasilanie pomp bezpośrednio z sieci energetycznej – niedopuszczalny jest zasilacz zewnętrzny
TAK


26. 
Komunikacja z użytkownikiem i wszystkie komunikaty na wyświetlaczu w języku polskim
TAK


Wymogiem jest aby wartości podane  w kolumnie „Wartość oferowana” były zgodne z danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie producenta przedstawiającym dane techniczne - Product Data. Zamawiający ma prawo wystąpić do Wykonawcy o udostępnienie takiego dokumentu celem weryfikacji. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania w wyznaczonym przez siebie terminie, dokonania przez Wykonawcę prezentacji, pokazu oferowanej pompy infuzyjnej ze wszystkimi wymaganymi parametrami. Niespełnienie tego wymagania spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.

Zadanie 12 – drobny sprzę medyczny

Lp.
Parametr/warunek
Wartość wymagana
Wartość oferowana

1.
Pulsoksymetr napalcowy –10szt.

Pulsoksymetr napalcowy fabrycznie nowy, 2017 rok produkcji

Producent

Model/typ

Kraj pochodzenia
· pomiar wysycenia krwi tlenem (%Sp02)

· pomiar pulsu

· wykres krzywej tętna

· kolorowy wyświetlacz
· dla dorosłych – 8 szt.
· dla dzieci – 2 szt.
TAK

opisać


2.
Zestaw do intubacji i wentylacji z workiem samorozprężnym – 1 szt.

Zestaw fabrycznie nowy, 2017 rok produkcji

Producent

Model/typ

Kraj pochodzenia

Laryngoskop
· rękojeść ze stali nierdzewnej, zasilana bateryjnie. 
· łyżki typu MacIntosh w rozmiarach 2, 3, 4 z wysokogatunkowej stali nierdzewnej
· możliwość sterylizacji w autoklawie

· zestaw spakowany w etui.
 Resuscytator silikonowy wielorazowego użytku dla dorosłych wraz z wyposażeniem:

komplet masek silikonowych, worek samorozprężny z zaworem bezpieczeństwa, przewód tlenowy z zaworem, rezerwuar tlenu, możliwość  sterylizacji w autoklawie
TAK

opisać


3.
Mankiet ciśnieniowy do szybkiego przetaczania płynów, z ręczną pompką i manometrem – 1 szt.

Mankiet fabrycznie nowy, 2017 rok produkcji

Producent

Model/typ

Kraj pochodzenia

· mankiet wielorazowego użytku z przezroczystą przednią ścianką

· manometr 

· ręczna pompka

· zakres ciśnienia min. 0-300mmHg

· możliwość umieszczenia płynów o objętości 500 lub 1000 ml
TAK

opisać


4.
Fonendoskop – 1 szt.

Fonendoskop fabrycznie nowy, 2017 rok produkcji

Producent

Model/typ

Kraj pochodzenia

· dla dorosłych i dzieci

· dwukanałowy

· głowica wykonana ze stali nierdzewnej dwustronna
TAK

opisać


5
Aparat do ogrzewania płynów infuzyjnych – 1 szt. 

Aparat fabrycznie nowy, 2017 rok produkcji

Producent

Model/typ

Kraj pochodzenia

· sucha technika ogrzewania podawanego płynu

· ogrzewanie płynów infuzyjnych do temperatury ciała

· kompatybilny z ogólnodostępnymi przyrządami do przetoczeń.

· system akustycznych i wizualnych alarmów
TAK

opisać


Wymogiem jest aby wartości podane  w kolumnie „Wartość oferowana” były zgodne z danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie producenta przedstawiającym dane techniczne - Product Data. Zamawiający ma prawo wystąpić do Wykonawcy o udostępnienie takiego dokumentu celem weryfikacji. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania w wyznaczonym przez siebie terminie, dokonania przez Wykonawcę prezentacji, pokazu oferowanego sprzętu medycznego  ze wszystkimi wymaganymi parametrami. Niespełnienie tego wymagania spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki                                                                                     Strona 24 z 24   Im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu 

AG.ZP 3320.26.17– opis przedmiotu zamówienia 


