Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia
Monitor do ciągłego pomiaru parametrów hemodynamicznych
Lp.	PARAMETR / WARUNEK	WARTOŚĆ WYMAGANA	WARTOŚĆ OFEROWANA
	Monitor do ciągłego pomiaru parametrów hemodynamicznych / Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji 2023 r. / Producent / Model / Kraj pochodzenia	TAK / podać
	Monitor do oceny stanu hemodynamicznego pacjenta w oparciu o pomiar parametrów hemodynamicznych za pomocą analizy krzywej ciśnienia tętniczego krwi metodą inwazyjną i nieinwazyjną oraz saturacji tkankowej.	TAK
a)	Ocena hemodynamiczna układu krążenia metodą analizy krzywej ciśnienia tętniczego krwi: / bez użycia cewnika Swan-Ganza, / drogą kaniulizacji jednego dostępu naczyniowego (dostęp tętniczy)	TAK
b)	Ocena hemodynamiczna układu krążenia metodą nieinwazyjnej analizy krzywej ciśnienia tętniczego krwi za pomocą mankietu zakładanego na palec	TAK
c)	Możliwość rozbudowy o moduł do oceny hemodynamicznej układu krążenia metodą termodylucji: / za pomocą cewnika Swan-Ganza, / za pomocą cewnika Swan-Ganza CCO	TAK
d)	Możliwość rozbudowy o moduł do ciągłego pomiaru saturacji żylnej: SCVO2 i SVO2, pomiar saturacji żylnej przy pomocy wkłucia centralnego trójświatłowego z modułem optycznym i możliwością kalibracji in-vivo i in-vitro, lub cewnika Swan-Ganza z modułem optycznym	TAK
e)	Ciągły pomiar saturacji tkankowej metodą NIRS	TAK
f)	Możliwość rozbudowy o pomiar względnej zmiany stężenia hemoglobiny całkowitej — ΔctHb	TAK
	Wymagane parametry monitorowane lub wyliczane: / - rzut serca (CO); / - rzut serca indeksowany (CI) / - rzut serca przerywany (iCO) / - objętość wyrzutowa (SV); / - indeks objętości wyrzutowej (SVI) / - systemowy (obwodowy) opór naczyniowy (SVR); / - indeks systemowego oporu naczyniowego (SVRI) / - zmienność objętości wyrzutowej (SVV); / - centralne ciśnienie żylne (OCŻ) / - ciśnienie średnie tętnicze (MAP) / - częstość akcji serca (HR) / - Saturacja tkankowa (StO2) / - zmienność ciśnienia tętna (PPV) / - elastancja naczyń (Eadyn) / - kurczliwość lewej komory (dp/dt) / - wskaźnik ryzyka wystapienia hipotensji HPI	TAK
	Wyświetlanie danych w postaci ekranów: / - kokpit; / - interwencyjny; / - fizjologiczny / - zogniskowany / - graficzny; / - tabelaryczny; / - ekran pomocniczy HPI	TAK
	Ekran dotykowy o przekątnej min 12 cali	TAK / podać
	Wejścia/wyjścia transmisyjne: RS232, USB 2.0, USB3.0, RJ-45, HDMI, analogowe 2 szt., EKG	TAK / podać
	Dodatkowe zasilanie akumulatorowe	TAK
	Możliwość transferu danych przez port USB w postaci pliku Excel (do dalszej obróbki) lub JPG	TAK
	Menu w języku polskim	TAK
	Waga aparatu nie więcej niż 5 kg	TAK
	Statyw do zamontowania monitora.	TAK
	Podać zalecaną przez producenta częstość wykonywania przeglądów okresowych. Wymienić zakres czynności wykonywanych podczas przeglądów okresowych oraz elementy zużywalne wymieniane podczas wykonywania w/w przeglądu	TAK / podać

Wymogiem jest aby wartości podane w kolumnie „Wartość oferowana” były zgodne z danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie przedstawiającym dane techniczne ( np. Product Data). Zamawiający ma prawo wystąpić do Wykonawcy o udostępnienie takiego dokumentu celem weryfikacji.
###### Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania w wyznaczonym przez siebie terminie, dokonania przez Wykonawcę prezentacji, pokazu oferowanego przedmiotu zamówienia ze wszystkimi wymaganymi parametrami. Niespełnienie tego wymagania spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.