FORMULARZ OFERTA WYKONAWCY
dla zadania 2
Tytuł zamówienia: Dostawa aparatury medycznej
Numer nadany sprawie przez zamawiającego: AG.ZP.3320. 77. 19
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na dostawa aparatury medycznej dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu,  opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych
1. oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:
	Lp.
	Nazwa 
	Ilość 
	Cena jednostkowa netto
	Stawka podatku VAT
	Cena jednostkowa brutto

	1.
	Aparaty ekg typ 2

Model …..................... 

nr kat. ….....................

Producent, kraj pochodzenia

 …...............................
	3 szt. 
	
	
	

	Łączna cena netto:
	
	Łączna cena brutto:
	


Cena musi odzwierciedlać wszystkie elementy składające się na przedmiot zamówienia.
Informacje na temat Wykonawcy:
a) Nazwa Wykonawcy*: ……………………………………………………………………………
* Wykonawcy wspólnie składający ofertę tj. np. członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej, wpisują dane każdego konsorcjanta wraz ze wskazaniem lidera konsorcjum i każdego wspólnika spółki cywilnej.
b) Adres do korespondencji:

…............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

c) Osoba wyznaczona do kontaktów: …………………………….………..

   telefon: ……………………………………………………. 

   faks do kontaktów: ……………………………………………..................

   adres e-mail do kontaktów: ……………………………………………......
d) Informuję, że:

a) [   ] jest małym lub średnim przedsiębiorstwem

b) [   ] nie jest małym lub średnim przedsiębiorstwem
(należy odpowiednio zaznaczyć punkt a) lub b)
Oświadczamy, że:
1. oferowany termin płatności wynosi do 30 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT.

2. zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i przyjmujemy ją bez zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

3. uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

4. zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. 
5. zaoferowany przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa a także zobowiązujemy się dostarczyć stosowne dokumenty na każde żądanie zamawiającego w wyznaczonym przez zamawiającego terminie.
6. wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO
 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*
* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
Informacje na temat podwykonawców:

Czy wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom: …............. [Tak/ Nie]. 

Jeżeli odpowiedź jest twierdząca, proszę wskazać:

a. część zamówienia, którą wykonawca zamierza powierzyć danemu podwykonawcy:

……………………………………………………………

……………………………………………………………

b. firmę podwykonawcy: …..................................................................................
	
	.......................................................................
(data, podpis osoby uprawnionej)


Aparat ekg  typ 2 – 3 szt.

	Lp.
	PARAMETR / WARUNEK
	WARTOŚĆ WYMAGANA
	WARTOŚĆ OFEROWANA

	1. 
	Urządzenie fabrycznie nowe, 2019 rok produkcji

Producent

Model/typ

Kraj pochodzenia
	TAK

podać
	

	2. 
	Elektrokardiograf 12-kanałowy, do wydruku i zapisu z 12 odprowadzeń 
	TAK
	

	3. 
	Wydruk na wbudowanej drukarce na składanym papierze termicznym formatu A4
	TAK
	

	4. 
	Kolorowy wysokiej rozdzielczości wyświetlacz LCD o przekątnej min. 7 cali umożliwiający jednoczesny podgląd 12 kanałów oraz wartości parametrów i menu
	TAK

podać
	największa przekątna 

– 10 pkt.

Zasada przyznawania punktów wstępnych:

(Wartość przekątnej oferty badanej : największa zaoferowana wartość przekątnej) x 10 pkt.



	5. 
	Wyświetlacz nachylony pod kątem w stosunku do obudowy w celu ułatwienia obserwacji
	TAK
	

	6. 
	Zwarta konstrukcja (nie dopuszcza się aparatów typu „laptop”)
	TAK
	

	7. 
	Klawiatura alfanumeryczna z przyciskami funkcyjnymi lub panelem dotykowym umożliwiająca wprowadzenie danych pacjenta
	TAK
	

	8. 
	Komunikacja z aparatem w języku polskim
	TAK
	

	9. 
	Tryby pracy: automatyczny i ręczny
	TAK
	

	10. 
	Wydruk wyników badań w trybie standardowym i Cabrera
	TAK
	

	11. 
	Czułość: min. 5, 10, 20 mm/mV
	TAK

podać
	

	12. 
	Prędkość zapisu rejestratora min. 5, 10/12,5, 25, 50 mm/s
	TAK

podać
	

	13. 
	Ciągły pomiar i prezentacja na ekranie częstości serca
	TAK
	

	14. 
	Detekcja stymulatora serca 
	TAK
	

	15. 
	Próbkowanie sygnału EKG min. 1 000Hz
	TAK

podać
	1 000 Hz – 0 pkt,

powyżej 1 000 Hz – 5 pkt

	16. 
	Próbkowanie stymulatora serca min. 40 000Hz
	TAK

podać
	

	17. 
	Filtr zakłóceń sieciowych
	TAK
	

	18. 
	Filtr zakłóceń mięśniowych 
	TAK
	

	19. 
	Automatyczna regulacja linii izoelektrycznej
	TAK
	

	20. 
	Rozpoczęcie akwizycji sygnału poprzez jeden przycisk 
	
	

	21. 
	Możliwość przeglądu zapisu EKG przed wydrukiem w celu wizualnej inspekcji jakości zapisu
	TAK
	

	22. 
	Ochrona przed impulsem defibrylacji
	TAK
	

	23. 
	Analiza i interpretacja wyników EKG z możliwością wyłączenia tej opcji z poziomu menu aparatu
	TAK
	

	24. 
	Sygnalizacja braku kontaktu elektrod z pacjentem 

lub złej jakości sygnału za pomocą wizualnych sygnałów na ekranie 
	TAK
	

	25. 
	Możliwość podłączenia kabla pacjenta z wymiennymi przewodami elektrod na wypadek uszkodzenia jednego przewodu
	TAK/NIE
	TAK – 10 pkt

NIE – 0 pkt

	26. 
	Możliwość archiwizacji badania do pamięci wewnętrznej (min. 100 badań)  oraz eksportu danych w formacie PDF lub  XML do pamięci typu Pendrive/karty SD/sieci komputerowej 
	TAK
	

	27. 
	Przeglądanie i wydruk badania z archiwum urządzenia
	TAK
	

	28. 
	Możliwość odłączenia w systemie opcji wydruku i automatycznego zapisu badań tylko do pamięci aparatu
	TAK
	

	29. 
	Możliwość rozbudowy o podłączenie czytnika kodów kreskowych
	TAK
	

	30. 
	Aparat możliwy do rozbudowy o opcję podłączenia do systemu szpitalnego z obsługą protokołu HL7/DICOM w zakresie pobierania listy roboczej i odsyłania wyników
	TAK
	

	31. 
	Zasilanie sieciowe i akumulatorowe. 
	TAK
	

	32. 
	Sygnalizacja pracy z akumulatora oraz podłączenia zasilania sieciowego
	TAK
	

	33. 
	Dedykowany wózek z koszykiem na akcesoria oraz wysięgnikiem na przewód pacjenta; na min. czterech kołach skrętnych, min. dwa kółka wyposażone w blokadę.
	TAK
	

	34. 
	Wyposażenie dla każdego aparatu: przewód pacjenta, komplet elektrod wielorazowego użytku dla dorosłych (6 elektrod przedsercowych przyssawkowych, 4 elektrody kończynowe), papier termiczny – 3 szt.
	TAK
	

	35. 
	Podać zalecaną przez producenta częstość wykonywania przeglądów okresowych 

Wymienić zakres czynności wykonywanych podczas przeglądów okresowych oraz elementy zużywalne wymieniane podczas wykonywania w/w przeglądu
	TAK

podać
	


Wymogiem jest aby wartości podane  w kolumnie „Wartość oferowana” były zgodne z danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie producenta przedstawiającym dane techniczne - Product Data. Zamawiający ma prawo wystąpić do Wykonawcy o udostępnienie takiego dokumentu celem weryfikacji. Niespełnienie tego wymagania spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania w wyznaczonym przez siebie terminie, dokonania przez Wykonawcę prezentacji w siedzibie Zamawiającego oferowanego aparatu ekg ze wszystkimi wymaganymi parametrami. Niespełnienie tego wymagania spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.

	
	.......................................................................
(data, podpis osoby uprawnionej)


Oświadczenie Wykonawcy
1. Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów (poza materiałami eksploatacyjnymi).
2. Na oferowany przedmiot zamówienia udzielam ..............miesięcy pełnej gwarancji licząc od daty podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego  (min. wymagany przez Zamawiającego okres to 36 miesięcy).

3. Warunki gwarancji:

1. czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia w okresie gwarancji nie dłużej niż 5 dni robocze liczony od daty zgłoszenia uszkodzenia, a w przypadku konieczności sprowadzenia części spoza granic Polski nie dłuższy niż 7 dni roboczych. 

2. graniczny czas naprawy po przekroczeniu którego okres gwarancji przedłuża się o czas przerwy w eksploatacji - 7 dni roboczych

· liczba napraw gwarancyjnych uprawniająca do wymiany na nowy element/ podzespół/ urządzenie – 3

· siedziba autoryzowanego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego na terenie Polski, upoważnionego do wykonywania działań serwisowych
adres..............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

4. Oświadczam, że w ramach oferowanej gwarancji będą wykonywane przeglądy zalecane przez producenta z częstością ………………………… ……………………………………………… 
Ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji. Wszystkie czynności związane z wykonaniem przeglądu odbywać się będą na koszt Wykonawcy.
5. Dostępność części zamiennych min. 8 lat od daty odbioru.

6. Oświadczam , że wraz z dostawą dostarczę instrukcję obsługi w języku polskim zawierającą zapisy dotyczące bezpieczeństwa użytkownika i bezpieczeństwa pacjenta (wersja papierowa i elektroniczna) oraz instrukcję serwisową.

7. Oświadczam, że bezpośredni użytkownicy zostaną przeszkoleni w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia.

8. Oświadczam, że zostanie przeprowadzone szkolenie serwisowe w siedzibie Zamawiającego dla pracowników Inżynierii Klinicznej potwierdzone wydaniem certyfikatu na wykonywanie napraw, konserwacji i przeglądów oferowanego aparatu ekg  po okresie obowiązywania gwarancji.
	
	.......................................................................
(data, podpis osoby uprawnionej)


�


	 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 





[image: image1.emf]
Zał. nr 1 – zad. Nr 2                                                                                                                                                                                         6 z 6

