Zadanie nr 1

Przegląd aparatów do znieczulania ogólnego prod. Ohmeda

Lp.	Model	Ilość	Rok produkcji	Użytkownik	Cena jednostkowa netto	Stawka podatku VAT	Cena jednostkowa brutto	Łączna cena netto pozycji	Łączna cena brutto pozycji
		1			2	3	4 = 2 + 3	5 = 1 x 2	6 = 5 + 3
1.	Aestiva S/5/7900	2	2002	Anestezjologia
2.	Aestiva S/5/7900	1	2001	Kardiochirurgia
3.	Aespire 7900 z monitorem S/5CAM	2	2009	Anestezjologia
4.	Aespire View	1	2010	Anestezjologia
							Suma:

Zakres przeglądu:
- wymiana elementów zużywalnych – zestaw serwisowy roczny
- wymiana akumulatora wewnętrznego respiratora dla 1 szt. aparatu do znieczulania ogólnego Aestiva S/5/7900 (nr seryjny AMRD 01902), 2 szt. aparatu do znieczulania ogólnego Aespire 7900 (nr seryjny ANCN00728 i ANCN 00729) i 1 szt. aparatu do znieczulania ogólnego Aespire View (nr seryjny APHP00631)
- wykonanie prac konserwacyjnych
- sprawdzenie poprawności pracy zgodnie z dokumentacją sprzętu
- sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego
- wystawienie raportu z określeniem sprawności aparatu i dopuszczeniem do dalszego użytkowania

Zadanie nr 2

Przegląd aparatów do znieczulania ogólnego prod. GE Healthcare

Lp.	Model	Ilość	Rok produkcji	Użytkownik	Cena jednostkowa netto	Stawka podatku VAT	Cena jednostkowa brutto	Łączna cena netto pozycji	Łączna cena brutto pozycji
		1			2	3	4 = 2 + 3	5 = 1 x 2	6 = 5 + 3
1.	Carestation 650 z monitorem Carescape B650	5	2018	Anestezjologia
							Suma:

Zakres przeglądu:
- wymiana elementów zużywalnych – zestaw serwisowy roczny
- wykonanie prac konserwacyjnych
- sprawdzenie poprawności pracy zgodnie z dokumentacją sprzętu
- sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego
- wystawienie raportu z określeniem sprawności aparatu i dopuszczeniem do dalszego użytkowania

Zadanie nr 3

Przegląd aparatów do znieczulania ogólnego prod. Spacelabs Healthcare

Lp.	Model	Ilość	Rok produkcji	Użytkownik	Cena jednostkowa netto	Stawka podatku VAT	Cena jednostkowa brutto	Łączna cena netto pozycji	Łączna cena brutto pozycji
		1			2	3	4 = 2 + 3	5 = 1 x 2	6 = 5 + 3
1.	Blease Sirius	2	2007	Anestezjologia
							Suma:

Zakres przeglądu:
- zestaw serwisowy roczny z pakietem do analizatora gazów
- wykonanie prac konserwacyjnych i kalibracja
- wymiana akumulatorów w 2 szt. aparatów do znieczulenia ogólnego
- sprawdzenie poprawności pracy
- sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego
- wystawienie raportu z określeniem sprawności aparatu i dopuszczeniem do dalszego użytkowania

Zadanie nr 4

Przegląd aparatu do chłodzenia mózgu prod. Zoll

Lp.	Model	Ilość	Rok produkcji	Użytkownik	Cena jednostkowa netto	Stawka podatku VAT	Cena jednostkowa brutto	Łączna cena netto pozycji	Łączna cena brutto pozycji
		1			2	3	4 = 2 + 3	5 = 1 x 2	6 = 5 + 3
1.	Thermogard XP	1	2013	Oddział Kardiologii
							Suma:

Zakres przeglądu:
- wykonanie prac konserwacyjnych określonych przez producenta
- wymiana: filtra powietrza, chłodziwa
- kalibracja systemu, pompy rolkowej
- przeprowadzenie testów funkcjonalnych w celu weryfikacji działania aparatu zgodnie ze specyfikacją producenta
- sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego
- wystawienie raportu z określeniem sprawności aparatu i dopuszczeniem do dalszego użytkowania

Zadanie nr 5

Przegląd aparatów do masażu serca prod. Jolife

Lp.	Model	Ilość	Rok produkcji	Użytkownik	Cena jednostkowa netto	Stawka podatku VAT	Cena jednostkowa brutto	Łączna cena netto pozycji	Łączna cena brutto pozycji
		1			2	3	4 = 2 + 3	5 = 1 x 2	6 = 5 + 3
1.	Lucas 2	1	2014	Szpitalny Oddział Ratunkowy
2.	Lucas 2	1	2017	Szpitalny Oddział Ratunkowy
3.	Lucas 2	1	2014	Oddział Kardiologii
4.	Lucas 2	1	2014	Oddział Intensywnej Terapii
							Suma:

Zakres przeglądu:
- wykonanie prac konserwacyjnych określonych przez producenta
- przeprowadzenie testów funkcjonalnych w celu weryfikacji działania aparatów zgodnie ze specyfikacją producenta
- sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego
- wystawienie raportu z określeniem sprawności każdego z aparatów i dopuszczeniem do dalszego użytkowania

Zadanie nr 6

Przegląd wstrzykiwaczy środków kontrastowych prod. Medrad

Lp.	Model	Ilość	Rok produkcji	Użytkownik	Cena jednostkowa netto	Stawka podatku VAT	Cena jednostkowa brutto	Łączna cena netto pozycji	Łączna cena brutto pozycji
		1			2	3	4 = 2 + 3	5 = 1 x 2	6 = 5 + 3
1.	Mark V Plus	1	1998	Pracownia Hemodynamiki
2.	Mark V Provis	1	2004	Pracownia Hemodynamiki
3.	Envision CT	1	1993	Zakład Radiologii
4.	Spectris Solaris EP	1	2010	Zakład Radiologii
5.	Stellant CT	1	2014	Zakład Radiologii
6.	Mark 7 Arterion	1	2014	Blok Operacyjny
							Suma:

Zakres przeglądu:
- wykonanie prac konserwacyjnych określonych przez producenta
- przeprowadzenie testów funkcjonalnych w celu weryfikacji działania wstrzykiwaczy zgodnie ze specyfikacją producenta
- weryfikacja kalibracji: potencjometru pozycjonowania tłoka, limitu ciśnienia, prędkości przepływu
- sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego
- wystawienie raportu z określeniem sprawności każdego z wstrzykiwaczy i dopuszczeniem do dalszego użytkowania

Zadanie nr 7

Przegląd wstrzykiwacza środków kontrastowych prod. Bracco Injeneering

Lp.	Model	Ilość	Rok produkcji	Użytkownik	Cena jednostkowa netto	Stawka podatku VAT	Cena jednostkowa brutto	Łączna cena netto pozycji	Łączna cena brutto pozycji
		1			2	3	4 = 2 + 3	5 = 1 x 2	6 = 5 + 3
1.	CT Expres 4D	1	2013	Zakład Radiologii
							Suma:

Zakres przeglądu:
- wykonanie prac konserwacyjnych określonych przez producenta
- przeprowadzenie testów funkcjonalnych w celu weryfikacji działania wstrzykiwacza zgodnie ze specyfikacją producenta
- sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego
- wystawienie raportu z określeniem sprawności wstrzykiwacza i dopuszczeniem do dalszego użytkowania

Zadanie nr 8

Przegląd elektromiografu prod. Micromed
i stymulatora magnetycznego prod. Esaote Biomedica

Lp.	Model	Ilość	Rok produkcji	Użytkownik	Cena jednostkowa netto	Stawka podatku VAT	Cena jednostkowa brutto	Łączna cena netto pozycji	Łączna cena brutto pozycji
		1			2	3	4 = 2 + 3	5 = 1 x 2	6 = 5 + 3
1.	MyoQuick 1400ME	1	2010	Oddział Neurologiczny
2.	MX 6000	1	1997	Oddział Neurologiczny
							Suma:

Zakres przeglądu:
- wykonanie prac konserwacyjnych określonych przez producenta
- przeprowadzenie testów funkcjonalnych w celu weryfikacji działania aparatu zgodnie ze specyfikacją producenta w tym ewentualna kalibracja
- sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego
- wystawienie raportu z określeniem sprawności każdego z aparatów i dopuszczeniem do dalszego użytkowania

Zadanie nr 9

Przegląd aparatury audiologicznej prod. Interacoustics i Maico

Lp.	Model	Ilość	Rok produkcji	Użytkownik	Cena jednostkowa netto	Stawka podatku VAT	Cena jednostkowa brutto	Łączna cena netto pozycji	Łączna cena brutto pozycji
		1			2	3	4 = 2 + 3	5 = 1 x 2	6 = 5 + 3
1.	AT235	1	2007	Poradnia Audiologiczna
2.	Eclipse EP15	1	2007	Oddział Laryngologii
3.	EroScan Screener	1	2001	Oddział Neonatologii
4.	EroScan Screener	1	2001	Oddział Neonatologii
5.	AD229e	1	2007	Poradnia Audiologiczna
6.	OtoRead Clinical	1	2009	Oddział Neonatologii
7.	OtoRead Clinical	1	2007	Poradnia Audiologiczna
8.	OtoRead Screening	1	2017	Oddział Neonatologii
							Suma:

Zakres przeglądu:
- wykonanie prac konserwacyjnych określonych przez producenta
- przeprowadzenie testów funkcjonalnych w celu weryfikacji działania aparatów zgodnie ze specyfikacją producenta w tym ewentualna kalibracja aparatów
- sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego
- wystawienie raportu z określeniem sprawności każdego z aparatów i dopuszczeniem do dalszego użytkowania

Zadanie nr 10

Przegląd automatycznych myjni endoskopowych prod. Olympus, Miele

Lp.	Model	Ilość	Rok produkcji	Użytkownik	Cena jednostkowa netto	Stawka podatku VAT	Cena jednostkowa brutto	Łączna cena netto pozycji	Łączna cena brutto pozycji
		1			2	3	4 = 2 + 3	5 = 1 x 2	6 = 5 + 3
1.	ETD-3 (GA)	1	2012	Zakład Endoskopii
2.	ETD-2 plus	1	1998	Zakład Endoskopii
3.	Mini ETD-2 GA	2	2014	Zakład Endoskopii
							Suma:

Zakres przeglądu:
- wymiana elementów wchodzących w skład rocznego zestawu przeglądowego
- wykonanie prac konserwacyjnych określonych przez producenta myjni
- sprawdzenie poprawności działania myjni zgodnie ze specyfikacją producenta
- sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego.
- wystawienie raportu z przeglądu z określeniem sprawności myjni i dopuszczeniem do dalszego użytkowania urządzenia. Raport powinien zawierać wyszczególnienie wszystkich wymienionych elementów.

Zadanie nr 11

Przegląd EEG prod. Elmiko

Lp.	Model	Ilość	Rok produkcji	Użytkownik	Cena jednostkowa netto	Stawka podatku VAT	Cena jednostkowa brutto	Łączna cena netto pozycji	Łączna cena brutto pozycji
		1			2	3	4 = 2 + 3	5 = 1 x 2	6 = 5 + 3
1.	EEG DigiTrack	1	2012	Oddział Neurologiczny
2.	aEEG DigiTrack VR	1	2017	Oddział Neonatologii
							Suma:

Zakres przeglądu:
- wykonanie prac konserwacyjnych określonych przez producenta
- przeprowadzenie testów funkcjonalnych w celu weryfikacji działania aparatów zgodnie ze specyfikacją producenta
- kontrola poprawności działania oprogramowania EEG DigiTrack
- sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego
- wystawienie raportu z określeniem sprawności aparatu i dopuszczeniem do dalszego użytkowania

Zadanie nr 12

Przegląd rezonansu magnetycznego prod. Philips

Lp.	Model	Ilość	Rok produkcji	Użytkownik	Cena jednostkowa netto	Stawka podatku VAT	Cena jednostkowa brutto	Łączna cena netto pozycji	Łączna cena brutto pozycji
		1			2	3	4 = 2 + 3	5 = 1 x 2	6 = 5 + 3
1.	Achieva Nova Dual	1	2009	Zakład Radiologii
							Suma:

Zakres przeglądu:
- ogólną kontrolę systemu (temperatura, filtry, fantomy, kabina, uziemienia)
- kontrolę systemu gradientów (połączenia, chłodzenie, pompa)
- sprawdzenie poprawności działania cewek
- system chłodzenia ciekłym helem (ciśnienie, system wody i oleju, absorber, sprawdzenie działania głowicy chłodzącej)
- magnes (poziom helu, zużycie helu, połączenia)
- stół pacjenta (funkcje, alarm, okablowanie, czyszczenie, smarowanie)
- sprawdzenie i regulacja parametrów systemu (testy, regulacje częstotliwości i mocy)
- konsola operatora (funkcje, kalibracja monitorów)
- system komputerowy (funkcje, czyszczenie, wentylacja)
- stacje diagnostyczne (czyszczenie dysków, kalibracja monitorów)
- wykonanie ekspertyz technicznych związanych z wykrytymi usterkami oraz kosztorysu naprawy
- wystawienie raportu z określeniem sprawności systemu i dopuszczeniem do dalszego użytkowania
### Zamawiający wymaga wykonania dwóch przeglądów w ciągu roku. Pierwszy przegląd planowany na wrzesień 2021.

Zadanie nr 13

Przegląd aparatury do wspomagania oddechu u noworodków prod. Bird

Lp.	Model	Ilość	Rok produkcji	Użytkownik	Cena jednostkowa netto	Stawka podatku VAT	Cena jednostkowa brutto	Łączna cena netto pozycji	Łączna cena brutto pozycji
		1			2	3	4 = 2 + 3	5 = 1 x 2	6 = 5 + 3
1.	Infant Flow SiPAP	1	2013	Oddział Neonatologii
2.	Infant Flow SiPAP	1	2008	Oddział Neonatologii
3.	Infant Flow SiPAP	1	2005	Oddział Neonatologii
							Suma:

Zakres przeglądu:
- wykonanie prac konserwacyjnych określonych przez producenta
- przeprowadzenie testów funkcjonalnych w celu weryfikacji działania aparatów zgodnie ze specyfikacją producenta
- sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego
- wystawienie raportu z określeniem sprawności każdego z aparatów i dopuszczeniem do dalszego użytkowania

Zadanie nr 14

Przegląd sprzętu okulistycznego prod. Reichert, Unicos

Lp.	Model	Ilość	Rok produkcji	Użytkownik	Cena jednostkowa netto	Stawka podatku VAT	Cena jednostkowa brutto	Łączna cena netto pozycji	Łączna cena brutto pozycji
		1			2	3	4 = 2 + 3	5 = 1 x 2	6 = 5 + 3
1.	Autorefraktometr URK-700	1	2014	Oddział Okulistyki
2.	Autorefraktometr URK-700	1	2014	Poradnia Leczenia Jaskry
3.	Autorefraktometr URK-700	1	2017	Poradnia Okulistyczna
4.	Autorefraktometr URK-700	1	2018	Poradnia Retinopatii Cukrzycowej
5.	Tonometr XPERT Plus	1	1998	Poradnia Okulistyczna
6.	Tonometr Reichert 7CR	1	2016	Oddział Okulistyki
7.	Tonometr AT555	1	2006	Poradnia Leczenia Jaskry
8.	Pachymetr IOPac	1	2006	Poradnia Leczenia Jaskry
							Suma:

Zakres przeglądu:
- wykonanie prac konserwacyjnych określonych przez producenta, w tym czyszczenie elementów optycznych
- przeprowadzenie testów funkcjonalnych w celu weryfikacji działania aparatów zgodnie ze specyfikacją producenta oraz ewentualna kalibracja
- sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego
- wystawienie raportu z określeniem sprawności aparatu i dopuszczeniem do dalszego użytkowania

Zadanie nr 15

Przegląd sprzętu okulistycznego prod. Quantel Medical

Lp.	Model	Ilość	Rok produkcji	Użytkownik	Cena jednostkowa netto	Stawka podatku VAT	Cena jednostkowa brutto	Łączna cena netto pozycji	Łączna cena brutto pozycji
		1			2	3	4 = 2 + 3	5 = 1 x 2	6 = 5 + 3
1.	Fotokoagulator siatkówkowy Vitra	1	2006	Poradnia Retinopatii Cukrzycowej
							Suma:

Zakres przeglądu:
- wykonanie prac konserwacyjnych określonych przez producenta
- przeprowadzenie testów funkcjonalnych w celu weryfikacji działania aparatu zgodnie ze specyfikacją producenta
- sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego
- wystawienie raportu z określeniem sprawności aparatu i dopuszczeniem do dalszego użytkowania

Zadanie nr 16

Przegląd sterylizatorów parowych przelotowych prod. Belimed

Lp.	Model	Ilość	Rok produkcji	Użytkownik	Cena jednostkowa netto	Stawka podatku VAT	Cena jednostkowa brutto	Łączna cena netto pozycji	Łączna cena brutto pozycji
		1			2	3	4 = 2 + 3	5 = 1 x 2	6 = 5 + 3
1.	MST-V 6-6-18	2	2011	Centralna Sterylizatornia
							Suma:

Zakres przeglądu:
- wymiana zużytych elementów w dwóch sterylizatorach parowych
  - filtr sterylny – 2 szt.
  - zestaw naprawczy do odwadniacza – 4 szt.
  - sito 3/4” – 4szt.
  - sito ½” – 4szt.
  - uszczelka ½” – 8 szt.
  - uszczelka do drzwi 6-6 MST-V – 4 szt.
  - uszczelka płaska ¾” – 8 szt.
- wykonanie prac konserwacyjnych określonych przez producenta urządzeń
- sprawdzenie poprawności działania sterylizatorów zgodnie ze specyfikacją producenta
- sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego
- wystawienie raportu z przeglądu z określeniem sprawności sterylizatorów i dopuszczeniem do dalszego użytkowania urządzeń

Zadanie nr 17

Przegląd sprzętu rehabilitacyjnego (aparaty do ultradźwięków, do terapii polem magnetycznym i laseroterapii)

Lp.	Model	Ilość	Rok produkcji	Wyposażenie	Użytkownik	Cena jednostkowa netto	Stawka podatku VAT	Cena jednostkowa brutto	Łączna cena netto pozycji	Łączna cena brutto pozycji
		1				2	3	4 = 2 + 3	5 = 1 x 2	6 = 5 + 2
Aparatura ultradżwiękowa
1	Sonopuls 590 prod. Enraf-Nonius	1	1994	1 głowica	Zakład Rehabilitacji
2	Sonopuls 591 prod. Enraf-Nonius	1	1994	2 głowice	Oddział Rehabilitacji
3	Sonopuls 591 prod. Enraf-Nonius	2	1996	2 głowice	Zakład Rehabilitacji
4	Etius U prod. Astar ABR	1	2013	1 głowica	Oddział Rehabilitacji
5	Donatello prod. LED SpA	2	2011, 2013	1 głowica/aparat	Zakład Rehabilitacji
6	Sonotronic US-2 prod. Elektronika i Elektromedycyna	1	2014	1 głowica	Oddział Rehabilitacji
7	Sonopuls 190 prod. Enraf-Nonius	1	2018	1 głowica	Zakład Rehabilitacji
Aparatura do laseroterapii
8	Polaris prod. Astar ABR	1	2007	1 sonda IR	Oddział Rehabilitacji
9	Polaris 2 prod. Astar ABR	1	2011	1 sonda IR, 1 sonda R, 1 skaner IR/R	Zakład Rehabilitacji
10	Terapus 2 prod. Accuro-Sumer	1	2013	1 sonda IR, 1 sonda R, 1 skaner IR/R	Oddział Rehabilitacji
11	Polaris 2 prod. Astar ABR	1	2014	1 sonda IR, 1 sonda R, 1 skaner IR/R	Oddział Rehabilitacji
12	Polaris 2 prod. Astar ABR	2	2014	2 sondy IR, 2 sondy R, 2 skanery IR/R	Zakład Rehabilitacji
Aparatura do terapii polem magnetycznym
13	Magnetus 2 prod. Accuro-Sumer	1	2013	2 aplikatory	Zakład Rehabilitacji
								Suma:

Zakres przeglądu
- przeprowadzenie testów funkcjonalnych (odpowiednio do grupy sprzętu pomiar mocy wiązki laserowej, mocy głowicy ultradźwiękowej, pomiar indukcji magnetycznej, natężenia prądu elektrycznego) w celu weryfikacji działania systemu zgodnie ze specyfikacją producenta
- sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego
- wystawienie raportu z określeniem sprawności aparatu i dopuszczeniem do dalszego użytkowania

Zadanie nr 18

Przegląd systemu elektroanatomicznego prod. Johnson&Johnson

Lp.	Model	Ilość	Rok produkcji	Użytkownik	Cena jednostkowa netto	Stawka podatku VAT	Cena jednostkowa brutto	Łączna cena netto pozycji	Łączna cena brutto pozycji
		1			2	3	4 = 2 + 3	5 = 1 x 2	6 = 5 + 3
1.	Carto 3	1	2013	Pracownia Hemodynamiki
							Suma:

Zakres przeglądu
- przeprowadzenie testów funkcjonalnych w celu weryfikacji działania systemu zgodnie ze specyfikacją producenta
- wykonanie konserwacji aparatu
- sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego
- wystawienie raportu z określeniem sprawności aparatu i dopuszczeniem do dalszego użytkowania

Zadanie nr 19

Przegląd stacji uzdatniania wody prod. Culligan

Lp.	Model	Ilość	Rok produkcji	Użytkownik	Cena jednostkowa netto	Stawka podatku VAT	Cena jednostkowa brutto	Łączna cena netto pozycji	Łączna cena brutto pozycji
		1			2	3	4 = 2 + 3	5 = 1 x 2	6 = 5 + 3
1.	RO Culligan	1	1995	Stacja Dializ
							Suma:

Zakres przeglądu:
- wymiana kompletnego złoża o poj. 170 litrów w kolumnie węglowej
- wymiana kompletnego złoża do filtra mineralnego
- wykonanie konserwacji i przeglądu filtra odżelaziającego
- wykonanie konserwacji i przeglądu obu kolumn zmiękczających
- wykonanie całościowej dezynfekcji filtracji wstępnej
- testowanie i sprawdzenie działania stacji uzdatnianie wody
- dostawa materiałów niezbędnych do wykonania konserwacji i przeglądu
- wystawienie raportu z określeniem sprawności stacji uzdatniania wody i dopuszczeniem do dalszego użytkowania

Zamawiający udostępni stację uzdatniana wody celem wykonania powyższych prac w dni, w których nie odbywają się planowane zabiegi, tj. niedziela.

Zadanie nr 20

Przegląd aparatu do pomiaru krzepliwości krwi prod. DRG International

Lp.	Model	Ilość	Rok produkcji	Użytkownik	Cena jednostkowa netto	Stawka podatku VAT	Cena jednostkowa brutto	Łączna cena netto pozycji	Łączna cena brutto pozycji
		1			2	3	4 = 2 + 3	5 = 1 x 2	6 = 5 + 3
1.	Hemochron Response	1	2009	Oddział Kardiochirurgii
2.	Hemochron Response	1	2006	Oddział Kardiochirurgii
							Suma:

Zakres przeglądu
- przeprowadzenie testów funkcjonalnych w celu weryfikacji działania aparatów zgodnie ze specyfikacją producenta
- wykonanie konserwacji aparatów
- wystawienie raportu z określeniem sprawności aparatu i dopuszczeniem do dalszego użytkowania

Zadanie nr 21

Przegląd aparatów do badania gęstości zawiesiny bakteryjnej prod. bioMerieux

Lp.	Model	Ilość	Rok produkcji	Użytkownik	Cena jednostkowa netto	Stawka podatku VAT	Cena jednostkowa brutto	Łączna cena netto pozycji	Łączna cena brutto pozycji
		1			2	3	4 = 2 + 3	5 = 1 x 2	6 = 5 + 3
1.	Densimat	2	1996	Centralne Laboratorium Analityczne
							Suma:

 Zakres przeglądu
- przeprowadzenie testów funkcjonalnych w celu weryfikacji działania aparatów zgodnie ze specyfikacją producenta w tym ewentualna kalibracja
- wykonanie konserwacji aparatów
- wystawienie raportu z określeniem sprawności aparatu i dopuszczeniem do dalszego użytkowania

Zadanie nr 22

Przegląd respiratorów NPB 840 prod. Puritan Bennett

Lp.	Model	Ilość	Rok produkcji	Użytkownik	Cena jednostkowa netto	Stawka podatku VAT	Cena jednostkowa brutto	Łączna cena netto pozycji	Łączna cena brutto pozycji
		1			2	3	4 = 2 + 3	5 = 1 x 2	6 = 5 + 3
1.	NPB 840	6	2011	Oddział Intensywnej Terapii
							Suma:

Zakres przeglądu
- wykonanie przeglądu układu pneumatyki po przepracowanych 10 tys. godzin wraz z wymianą części i podzespołów wchodzących w skład zestawu naprawczego
- wykonanie kalibracji, testów funkcjonalności oraz konserwacji aparatu
- sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego
- sprawdzenie poprawności pracy
- wystawienie raportu z określeniem sprawności aparatu i dopuszczeniem do dalszego użytkowania

Zadanie nr 23

Przegląd lasera okulistycznego prod. Lightmed

Lp.	Model	Ilość	Rok produkcji	Użytkownik	Cena jednostkowa netto	Stawka podatku VAT	Cena jednostkowa brutto	Łączna cena netto pozycji	Łączna cena brutto pozycji
		1			2	3	4 = 2 + 3	5 = 1 x 2	6 = 5 + 3
1.	Lpulsa SYL 9000	1	2016	Poradnia Okulistyczna
							Suma:

Zakres przeglądu:
- wykonanie prac konserwacyjnych określonych przez producenta
- przeprowadzenie testów funkcjonalnych w celu weryfikacji działania lasera zgodnie ze specyfikacją producenta
- sprawdzenie mocy wyjściowej lasera
- sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego
- wystawienie raportu z określeniem sprawności lasera i dopuszczeniem do dalszego użytkowania

Zadanie nr 24

Przegląd EEG prod. EB Neuro

Lp.	Model	Ilość	Rok produkcji	Użytkownik	Cena jednostkowa netto	Stawka podatku VAT	Cena jednostkowa brutto	Łączna cena netto pozycji	Łączna cena brutto pozycji
		1			2	3	4 = 2 + 3	5 = 1 x 2	6 = 5 + 3
1.	Galileo	1	2008	Oddział Neurologiczny
							Suma:

Zakres przeglądu:
- wykonanie prac konserwacyjnych określonych przez producenta
- przeprowadzenie testów funkcjonalnych w celu weryfikacji działania aparatu zgodnie ze specyfikacją producenta
- kontrola poprawności działania oprogramowania EEG
- sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego
- wystawienie raportu z określeniem sprawności aparatu i dopuszczeniem do dalszego użytkowania

Zadanie nr 25

Przegląd lasera CO2 prod. Daeshin

Lp.	Model	Ilość	Rok produkcji	Użytkownik	Cena jednostkowa netto	Stawka podatku VAT	Cena jednostkowa brutto	Łączna cena netto pozycji	Łączna cena brutto pozycji
		1			2	3	4 = 2 + 3	5 = 1 x 2	6 = 5 + 3
1.	DS-30C	1	2010	Oddział Laryngologiczny
							Suma:

Zakres przeglądu:
- wykonanie prac konserwacyjnych określonych przez producenta
- przeprowadzenie testów funkcjonalnych w celu weryfikacji działania lasera zgodnie ze specyfikacją producenta
- sprawdzenie mocy wyjściowej lasera
- wymiana płynu w układzie chłodzenia
- sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego
- wystawienie raportu z określeniem sprawności lasera i dopuszczeniem do dalszego użytkowania

Zadanie nr 26

Przegląd krioablatora prod. CryoCath

Lp.	Model	Ilość	Rok produkcji	Użytkownik	Cena jednostkowa netto	Stawka podatku VAT	Cena jednostkowa brutto	Łączna cena netto pozycji	Łączna cena brutto pozycji
		1			2	3	4 = 2 + 3	5 = 1 x 2	6 = 5 + 3
1.	CryoConsole	1	2008	Pracownia Hemodynamiki
							Suma:

Zakres przeglądu:
- wykonanie prac konserwacyjnych określonych przez producenta
- przeprowadzenie testów funkcjonalnych w celu weryfikacji działania aparatu zgodnie ze specyfikacją producenta
- sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego
- wystawienie raportu z określeniem sprawności aparatu i dopuszczeniem do dalszego użytkowania

Zadanie nr 27

Przegląd systemu ESWL prod. DornierMedTech

Lp.	Model	Ilość	Rok produkcji	Użytkownik	Cena jednostkowa netto	Stawka podatku VAT	Cena jednostkowa brutto	Łączna cena netto pozycji	Łączna cena brutto pozycji
		1			2	3	4 = 2 + 3	5 = 1 x 2	6 = 5 + 3
1.	Dornier Compact Sigma	1	2009	Oddział Urologii
							Suma:

Zakres przeglądu:
- wymiana zużywalnych części głowicy: poduszka sprzęgająca, komplet uszczelnień
- wykonanie określonych przez producenta prac konserwacyjnych całego urządzenia
- przeprowadzenie testów funkcjonalnych w celu weryfikacji działania systemu zgodnie ze specyfikacją producenta
- sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego
- wystawienie raportu z określeniem sprawności i dopuszczeniem do dalszego użytkowania

Zadanie nr 28

Przegląd tonometru prod. Keeler

Lp.	Model	Ilość	Rok produkcji	Użytkownik	Cena jednostkowa netto	Stawka podatku VAT	Cena jednostkowa brutto	Łączna cena netto pozycji	Łączna cena brutto pozycji
		1			2	3	4 = 2 + 3	5 = 1 x 2	6 = 5 + 3
1.	Pulsair Desktop	1	2014	Poradnia Retinopatii Cukrzycowej
							Suma:

Zakres przeglądu:
- wykonanie prac konserwacyjnych określonych przez producenta
- czyszczenie elementów optycznych
- przeprowadzenie testów funkcjonalnych w celu weryfikacji działania aparatów zgodnie ze specyfikacją producenta oraz ewentualna kalibracja
- sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego
- wystawienie raportu z określeniem sprawności aparatu i dopuszczeniem do dalszego użytkowania
Zadanie nr 29

Przegląd tomografu siatkówkowego prod. Heidelberg Engineering

Lp.	Model	Ilość	Rok produkcji	Użytkownik	Cena jednostkowa netto	Stawka podatku VAT	Cena jednostkowa brutto	Łączna cena netto pozycji	Łączna cena brutto pozycji
		1			2	3	4 = 2 + 3	5 = 1 x 2	6 = 5 + 3
1.	HRT 3	1	2006	Poradnia Leczenia Jaskry
							Suma:

Zakres przeglądu:
- wykonanie prac konserwacyjnych określonych przez producenta
- czyszczenie elementów optycznych
- przeprowadzenie testów funkcjonalnych w celu weryfikacji działania aparatu zgodnie ze specyfikacją producenta
- wystawienie raportu z określeniem sprawności aparatu i dopuszczeniem do dalszego użytkowania

Zadanie nr 30

Przegląd wiertarki neurochirurgicznej prod. Medtronic

Lp.	Model	Ilość	Rok produkcji	Użytkownik	Cena jednostkowa netto	Stawka podatku VAT	Cena jednostkowa brutto	Łączna cena netto pozycji	Łączna cena brutto pozycji
		1			2	3	4 = 2 + 3	5 = 1 x 2	6 = 5 + 3
1.	MidasRex	1	2016	Blok Operacyjny
							Suma:

Zakres przeglądu:
- wykonanie prac konserwacyjnych określonych przez producenta
- przeprowadzenie testów funkcjonalnych w celu weryfikacji działania aparatu zgodnie ze specyfikacją producenta
- sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego
- wystawienie raportu z określeniem sprawności aparatu i dopuszczeniem do dalszego użytkowania

Zadanie nr 31

 Przegląd aparatury audiologicznej prod. Madsen Electronics

Lp.	Model	Ilość	Rok produkcji	Użytkownik	Cena jednostkowa netto	Stawka podatku VAT	Cena jednostkowa brutto	Łączna cena netto pozycji	Łączna cena brutto pozycji
		1			2	3	4 = 2 + 3	5 = 1 x 2	6 = 5 + 3
1.	Zodiac 901/P	1	1994	Poradnia Audiologiczna
							Suma:

Zakres przeglądu:
- wykonanie prac konserwacyjnych określonych przez producenta
- przeprowadzenie testów funkcjonalnych w celu weryfikacji działania aparatu zgodnie ze specyfikacją producenta w tym ewentualna kalibracja aparatu
- sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego
- wystawienie raportu z określeniem sprawności każdego z aparatów i dopuszczeniem do dalszego użytkowania

Zadanie nr 32

Przegląd rhinomanometru prod. MES

Lp.	Model	Ilość	Rok produkcji	Użytkownik	Cena jednostkowa netto	Stawka podatku VAT	Cena jednostkowa brutto	Łączna cena netto pozycji	Łączna cena brutto pozycji
		1			2	3	4 = 2 + 3	5 = 1 x 2	6 = 5 + 3
1.	Rhinotest 1000	1	2010	Poradnia Alergologiczna
							Suma:

Zakres przeglądu:
- wykonanie prac konserwacyjnych określonych przez producenta
- przeprowadzenie testów funkcjonalnych w celu weryfikacji działania aparatu zgodnie ze specyfikacją producenta w tym ewentualna kalibracja aparatu
- sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego
- wystawienie raportu z określeniem sprawności każdego z aparatów i dopuszczeniem do dalszego użytkowania

Zadanie nr 33

 Przegląd spirometru prod. Artmed

Lp.	Model	Ilość	Rok produkcji	Użytkownik	Cena jednostkowa netto	Stawka podatku VAT	Cena jednostkowa brutto	Łączna cena netto pozycji	Łączna cena brutto pozycji
		1			2	3	4 = 2 + 3	5 = 1 x 2	6 = 5 + 3
1.	Pneumo RS	1	2002	Poradnia Alergologiczna
							Suma:

Zakres przeglądu:
- wykonanie prac konserwacyjnych określonych przez producenta
- przeprowadzenie testów funkcjonalnych w celu weryfikacji działania aparatu zgodnie ze specyfikacją producenta w tym ewentualna kalibracja aparatu
- sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego
- wystawienie raportu z określeniem sprawności każdego z aparatów i dopuszczeniem do dalszego użytkowania

Zadanie nr 34

Przegląd sprzętu neurochirurgicznego (stacja planowania i nawigacja neurochirurgiczna) prod. Medtronic

Lp.	Model	Ilość	Rok produkcji	Użytkownik	Cena jednostkowa netto	Stawka podatku VAT	Cena jednostkowa brutto	Łączna cena netto pozycji	Łączna cena brutto pozycji
		1			2	3	4 = 2 + 3	5 = 1 x 2	6 = 5 + 3
1.	StealthStation S7	1	2016	Blok Operacyjny
2.	StealthStation S8	1	2019	Blok Operacyjny
							Suma:

Zakres przeglądu:
- wykonanie prac konserwacyjnych określonych przez producenta
- przeprowadzenie testów funkcjonalnych w celu weryfikacji działania aparatów zgodnie ze specyfikacją producenta w tym ewentualna kalibracja
- sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego
- wystawienie raportu z określeniem sprawności każdego z aparatów i dopuszczeniem do dalszego użytkowania

Zadanie nr 35

 Przegląd sprzętu neurochirurgicznego (rama stereotaktyczna) prod. Integra

Lp.	Model	Ilość	Rok produkcji	Użytkownik	Cena jednostkowa netto	Stawka podatku VAT	Cena jednostkowa brutto	Łączna cena netto pozycji	Łączna cena brutto pozycji
		1			2	3	4 = 2 + 3	5 = 1 x 2	6 = 5 + 3
1.	CRW Precision ARC	1	2016	Blok Operacyjny
							Suma:

Zakres przeglądu:
- wykonanie prac konserwacyjnych określonych przez producenta
- przeprowadzenie testów funkcjonalnych w celu weryfikacji działania zgodnie ze specyfikacją producenta
- wystawienie raportu z określeniem sprawności każdego z aparatów i dopuszczeniem do dalszego użytkowania

Zadanie nr 36

Przegląd detektora promieniowania gamma do śródoperacyjnej detekcji węzła wartowniczego prod. W.O.M

Lp.	Model	Ilość	Rok produkcji	Użytkownik	Cena jednostkowa netto	Stawka podatku VAT	Cena jednostkowa brutto	Łączna cena netto pozycji	Łączna cena brutto pozycji
		1			2	3	4 = 2 + 3	5 = 1 x 2	6 = 5 + 3
1.	Gamma Finder II	1	2011	Blok Operacyjny
							Suma:

Zakres przeglądu:
- wykonanie prac konserwacyjnych określonych przez producenta
- przeprowadzenie testów funkcjonalnych w celu weryfikacji działania zgodnie ze specyfikacją producenta
- wystawienie raportu z określeniem sprawności każdego z aparatów i dopuszczeniem do dalszego użytkowania

Zadanie nr 37

Przegląd lasera holmowego prod. DornierMedTech

Lp.	Model	Ilość	Rok produkcji	Użytkownik	Cena jednostkowa netto	Stawka podatku VAT	Cena jednostkowa brutto	Łączna cena netto pozycji	Łączna cena brutto pozycji
		1			2	3	4 = 2 + 3	5 = 1 x 2	6 = 5 + 3
1.	H35 Solvo	1	2018	Blok Operacyjny
							Suma:

Zakres przeglądu:
- wykonanie prac konserwacyjnych określonych przez producenta, w tym wymiana płynu, filtra cząsteczek i filtra dejonizującego w układzie chłodzenia
- przeprowadzenie testów funkcjonalnych w celu weryfikacji działania lasera zgodnie ze specyfikacją producenta
- pomiar mocy generowanej wiązki laserowej
- kontrola stanu układu optycznego
- sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego
- wystawienie raportu z określeniem sprawności każdego z aparatów i dopuszczeniem do dalszego użytkowania

Zadanie nr 38

Przegląd wymiennika ciepła prod. Dideco Stockert

Lp.	Model	Ilość	Rok produkcji	Użytkownik	Cena jednostkowa netto	Stawka podatku VAT	Cena jednostkowa brutto	Łączna cena netto pozycji	Łączna cena brutto pozycji
		1			2	3	4 = 2 + 3	5 = 1 x 2	6 = 5 + 3
1.	Heater Cooler	1	2001	Oddział Kardiochirurgii
							Suma:

Zakres przeglądu:
- wykonanie prac konserwacyjnych określonych przez producenta
- przeprowadzenie testów funkcjonalnych w celu weryfikacji działania aparatu zgodnie ze specyfikacją producenta
- sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego
- wystawienie raportu z określeniem sprawności aparatu i dopuszczeniem do dalszego użytkowania

Zadanie nr 39

Przegląd angiografu prod. Toshiba

Lp.	Model	Ilość	Rok produkcji	Użytkownik	Cena jednostkowa netto	Stawka podatku VAT	Cena jednostkowa brutto	Łączna cena netto pozycji	Łączna cena brutto pozycji
		1			2	3	4 = 2 + 3	5 = 1 x 2	6 = 5 + 3
1.	Infinix-8000C	1	2014	Blok Operacyjny
							Suma:

Zakres przeglądu:
- wykonanie prac konserwacyjnych określonych przez producenta, tj. kontrola i konserwacja mechaniki aparatu, kalibracja prądów żarzenia lampy rtg, uzupełnienie płynów w układach chłodzenia, czyszczenie baz danych, kontrola jakości obrazowania wraz z obrazowaniem 3D, analiza logu błędów
- przeprowadzenie testów funkcjonalnych w celu weryfikacji działania aparatu zgodnie ze specyfikacją producenta
- sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego
- wystawienie raportu z określeniem sprawności aparatu i dopuszczeniem do dalszego użytkowania