AG.ZP.3320.6.20 – Opis przedmiotu zamówienia
Odczynniki do oznaczania morfologii krwi wraz z dzierżawą dwóch analizatorów hematologicznych i jednej przystawki do barwienia preparatów krwi i szpiku
	Lp.
	Asortyment
	Ilość oznaczeń na 24 miesiące

	1.
	Morfologia krwi z różnicowaniem leukocytów 5 diff
	260 000

	2. 
	Retikulocyty
	10 000

	3.
	Barwniki do barwienia preparatów krwi i szpiku
	9 100 preparatów

	4.
	Kontrola wewnątrzlaboratoryjna, 3 poziomy (niski, normalny, wysoki)
	Codziennie na 3 poziomach


Parametry graniczne 
A. Aparat hematologiczny podstawowy
    Producent …....................................................................…
    Typ/ model …...................................................................…
B. Aparat hematologiczny zastępczy
     Producent …....................................................................…
     Typ/ model …...................................................................…
C. Aparat do automatycznego barwienia preparatów krwi i szpiku
    Producent ….......................................................................
    Typ/ model …......................................................................
	Lp.
	Parametry techniczno - eksploatacyjne
	Odpowiedź wymagana
TAK
	Odpowiedź Oferowana

	 1
	Aparat podstawowy – w pełni automatyczny analizator hematologiczny 5 -diff, minimum 22- parametrowy, 
rok produkcji nie wcześniej niż 2017.
	TAK
podać rok produkcji
	 

	  2
	Aparat podstawowy wyposażony w:
-  automatyczny podajnik  na minimum 50 pozycji zintegrowany z analizatorem i  wyposażony w  mieszadło oraz :
- komputer zewnętrzny, 
- monitor min. 17 cali, 
- zewnętrzny oraz wewnętrzny czytnik kodów kreskowych
	   TAK
	

	3
	Wydajność analizatora podstawowego dla trybu CBC + 5 Diff minimum 80 oznaczeń/ godzinę
	TAK
Podać wydajność 
	      

	4
	Aparat zastępczy: w pełni automatyczny analizator hematologiczny 5 -diff, minimum 22-parametrowy,
 rok produkcji nie wcześniej niż 2017 
	TAK
Podać rok produkcji
	

	5
	 Aparat zastępczy wyposażony w:
- podajnik na minimum 20 pozycji
- monitor 
- zewnętrzny oraz wewnętrzny czytnik kodów paskowych
	TAK
	

	6
	Wydajność analizatora zastępczego dla trybu CBC + 5 Diff minimum 60 oznaczeń/godzinę
	TAK
Podać wydajność 
	

	7
	Obydwa analizatory pracujące w sposób ciągły przez 24 godziny/dobę
	TAK
	

	8
	Minimalne parametry raportowane na wyniku: WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, MPV, PDW, PCT, NEUT, LYMPH, MONO, EO, BASO
w obydwu analizatorach
	TAK
	

	9
	Maksymalna  objętość  aspirowanej  próbki do oznaczeń CBC + 5 diff  - max 150 ul w systemie otwartym
i maksymalnie 250 ul w systemie zamkniętym w obu analizatorach.
	TAK
	

	10
	Stosowane metody pomiaru: fluorescencyjna cytometria przepływowa, metoda optyczna i impedancyjna
w obydwu analizatorach lub cytometria przepływowa w obydwu analizatorach .
	TAK
	

	11
	Różnicowanie automatyczne WBC na co najmniej   5 populacji w oparciu o technologię fluorescencyjnej cytometrii przepływowej w obydwu analizatorach lub w oparciu o cytometrię przepływową w obydwu analizatorach.
	TAK
	

	12
	Prezentacja graficzna dystrybucji RBC, PLT, WBC,
5 Diff w obydwu analizatorach 
	TAK
	

	13
	Szeroki zakres liniowości oznaczania bez wstępnego rozcieńczenia próbki parametrów: WBC od 0,02 do co najmniej 240 tys./µl, dla HGB do min. 25 g/dl, dla PLT – do min. 3 mln/ µl w obydwu analizatorach
	TAK
	

	14
	W obydwu analizatorach wprowadzone są wartości referencyjne dla wszystkich oznaczanych parametrów dla noworodków, dzieci i dorosłych w zależności od wieku i płci.
	TAK
	

	15

	Pamięć wewnętrzna analizatorów umożliwiająca przechowanie minimum 10 000 wyników z pełną grafiką.
	TAK
	

	16
	Parametry krwi kontrolnej na 3 poziomach wczytywane z nośnika do obu analizatorów. 
	TAK
	

	17
	Materiał kontrolny wspólny dla CBC, CBC+5Diff oraz retikulocytów.
	TAK
	

	18
	Archiwizacja minimum 300 wyników kontroli jakości  w każdym analizatorze
	TAK
	        

	19
	Moduł kontroli jakości zawierający liczbowe i graficzne (wykresy Levey-Jenningsa) opracowanie wyników materiału kontrolnego w każdym analizatorze
	TAK
	

	20
	Minimum w analizatorze podstawowym możliwość  oznaczania  liczby  retikulocytów (RET). Uzyskane wyniki przesyłane do systemu LIS. 
	TAK
	

	21
	Minimum w jednym z analizatorów możliwość  badania komórek  w  płynach z jam ciała  , minimum w zakresie: liczby krwinek białych ze zróżnicowaniem  na komórki jedno- i wielojądrzaste z wyliczeniem wartości względnych i bezwzględnych, liczby krwinek czerwonych oraz przesyłanie tych danych do systemu LIS. Badanie możliwe bez konieczności stosowania dodatkowych odczynników.
	TAK
Podać, na którym analizatorze
	

	22
	Pomiar płytek krwi metodą optyczną lub możliwość  dodatkowej weryfikacji ich liczby w trybie optycznym minimum w jednym z analizatorów. Wynik pomiaru wysyłany do systemu LIS
	TAK
Podać, na którym analizatorze
	

	23
	System informowania o wynikach patologicznych wraz z komunikatami opisującymi typowe patologie, tzw. flagowanie 
	TAK
	

	24
	Erytroblasty oznaczane i prezentowane na wyniku    jako wartości względne i bezwzględne w każdym dostępnym trybie morfologii z automatyczną korektą liczby WBC w analizatorze podstawowym lub flagowanie obecności erytroblastów w obu analizatorach.
	TAK
	

	25
	System monitorujący poziom odczynników oraz datę ich przydatności do użycia  w obydwu analizatorach
	TAK
	

	26
	Automatyczne czyszczenie igły pobierającej po każdym pomiarze próbki w obydwu analizatorach
	TAK
	

	27
	Bezcyjankowy  odczynnik do oznaczania stężenia hemoglobiny – dotyczy obydwu analizatorów
	TAK
	

	28
	Analizator podstawowy i zastępczy oraz odczynniki robocze, materiały kontrolne i akcesoria pochodzące od jednego producenta 
	TAK
	

	29
	Minimum 30 użytkowników oferowanej grupy analizatorów uczestniczy w zewnątrzlaboratoryjnym programie jakości badań prowadzonym przez COBJwDL w Łodzi
	TAK
	

	30
	Zapewnienie międzynarodowej kontroli jakości wyników badań uzyskanych na obydwu analizatorach, prowadzonej przez producenta  dla użytkowników jego  aparatów
	TAK
	

	31
	Instrukcje obsługi w języku polskim zostaną dostarczona przy instalacji analizatorów.
	TAK
	

	32
	Oba analizatory ( podstawowy i zastępczy ) podłączone do stosowanego w Laboratorium systemu informatycznego LIS Info Medica ( Asseco).
	TAK
	

	33
	Aparat do  automatycznego barwienia preparatów krwi pełnej i szpiku kostnego, 
rok produkcji  nie wcześniej niż 2017 lub  nowy.
	TAK
Podać rok produkcji
	

	34
	Aparat wyposażony w  akcesoria: pojemnik na odpady, koszyki do szkiełek, pojemnik płuczący, filtr, wężyki
	TAK
	

	35
	Barwienie oparte na metodzie May Grünwalda Giemsy
	TAK
	

	36
	Zestaw odczynników bez zawartości metanolu (bezpieczne dla personelu i środowiska)
	TAK
	

	37
	Odczynniki gotowe do użycia
	TAK
	

	38
	Okres ważności odczynników do barwienia po otwarciu – min. 20 dni 
	TAK
	

	39
	Możliwość samodzielnego programowania procesu barwienia (minimum 10 protokołów)
	TAK
	

	40
	Standardowy protokół barwienia – max do 15 min 
	TAK
Podać czas
	

	41
	Barwienie odbywa się w całkowicie zamkniętym systemie (wysokie bezpieczeństwo dla personelu) 
	TAK
	

	42
	Automatyczne suszenie preparatu
	TAK
	

	43
	Pojemność ładowania - minimum 10 preparatów na kosz 
	TAK
Podać
	

	44
	Wydajność barwienia - minimum 300 preparatów
	TAK
Podać
	

	45
	Minimum 2 stacje załadunkowe
	TAK
Podać
	      


Parametry analizatorów hematologicznych oceniane w ramach kryterium oceny ofert – jakość 20%
	Lp.
	Parametry oceniane
	Punktacja

	1.
	Parametry diagnostyczne umożliwiające ocenę zmian reaktywności i morfologii granulocytów obojętnochłonnych oraz umożliwiające ilościową ocenę limfocytów reaktywnych i syntezujących przeciwciała, znajdujące zastosowanie w diagnozowaniu i różnicowaniu stanów zapalnych i infekcji. Parametry dostępne w rutynowym badaniu przynajmniej na analizatorze podstawowym. Należy dołączyć wyciągi z instrukcji obsługi potwierdzające spełnienie wymagania.
	TAK  – 10 pkt
 NIE – 0 pkt

	2.
	Oba analizatory podają komunikaty w przypadku obecności agregatów płytkowych w badanych próbkach .
	TAK  – 10 pkt
 NIE – 0 pkt


Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania instrukcji metodycznych, odczynnikowych, instrukcji obsługi analizatorów w celu zweryfikowania zgodności zaoferowanych produktów z wymaganiami.
AG.ZP.3320.6.20 – Opis przedmiotu zamówienia                                                                                                                               Strona 5 z 5

