Zadanie nr 1 - Respirator stacjonarny – 11 szt.
	Lp.
	Parametr/warunek
	Wartość wymagana
	Punktacja
	Wartość oferowana

	
	Parametry ogólne
	
	
	

	1. 
	Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji 2019
Producent

Model/typ
Kraj pochodzenia
	TAK

podać
	
	

	2. 
	Respirator do długotrwałej terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia, dla dorosłych i dzieci od 4 kg
	TAK

podać
	
	

	3. 
	Respirator stacjonarny na podstawie jezdnej, z blokadą min. dwóch kół, wszystkie koła skrętne – 8 szt.

Respirator stacjonarny przystosowany do zamocowania na kolumnie, możliwość zainstalowania ekranu respiratora (ekranu do sterowania i prezentacji parametrów wentylacji) niezależnie od modułu pneumatycznego – 3 szt.
	TAK
	
	

	4. 
	Podstawowy, kolorowy ekran LCD min. 15”do obrazowania parametrów wentylacji oraz wyboru i nastawiania parametrów wentylacji, regulowany niezależnie od obudowy respiratora
	TAK


	
	

	5. 
	Przystosowany do zasilania gazami o ciśnieniu:

Tlen  medyczny od 5,5 do 6 bar

Sprężone powietrze medyczne od 5 – 5,5  bar

ze szpitalnej centralnej instalacji gazów medycznych z punktami poboru typu AGA
	TAK


	
	

	6. 
	Zasilanie AC 230V 50Hz +/- 10 % 
	TAK
	
	

	7. 
	Awaryjne zasilanie z wewnętrznego akumulatora do podtrzymania pracy aparatu na minimum 30 minut.
	TAK

podać
	
	

	
	Tryby wentylacji
	
	
	

	8. 
	Wentylacja wspomagana/kontrolowana  CMV/Assist- IPPV
	TAK
	
	

	9. 
	Zsynchronizowana przerywana wentylacja obowiązkowa SIMV

Wymagana możliwość wyboru oddechu  wymuszonego VCV, PCV, PRVC i spontanicznego PSV
	TAK
	
	

	10. 
	Wentylacja spontaniczna
	TAK
	
	

	11. 
	Dodatnie ciśnienie końcowo – wydechowe PEEP/CPAP
	TAK
	
	

	12. 
	Wentylacja na dwóch poziomach ciśnienia typu BiPAP, BiLevel, DuoPAP, APRV
	TAK

podać
	
	

	13. 
	Wentylacja bezdechu z możliwością ustawienia parametrów oddechowych 
	TAK
	
	

	14. 
	Oddech kontrolowany objętością VCV
	TAK
	
	

	15. 
	Oddech kontrolowany ciśnieniem PCV
	TAK
	
	

	16. 
	Automatyczna kompensacja oporów przepływu rurki dotchawiczej lub tracheotomijnej typu: ARC, TC, TRC
	TAK
	
	

	17. 
	Oddech spontaniczny wspomagany ciśnieniem PSV/ASB
	TAK
	
	

	18. 
	Wentylacja APRV z redukcją ciśnienia w drogach oddechowych.
	TAK
	
	

	19. 
	Ciśnieniowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta regulowany w zakresie minimum - 0,5 – 9 cmH2O. 
	TAK

podać
	
	

	20. 
	Przepływowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta w zakresie minimum 1 do 9 l/min.
	TAK

podać
	
	

	21. 
	Oddech kontrolowany ciśnieniem z docelową objętością typu PRVC, AutoFlow, APV, VC+
	TAK

podać
	
	

	22. 
	Wentylacja w trybie pozwalającym na odzwyczajanie pacjenta od wentylacji mechanicznej, (alternatywnie, stosownie do nomenklatury producenta), typu: PPS, PAV+, ASV, AMV, MRV
	TAK
	
	

	23. 
	Automatyczna próba oddechu spontanicznego pacjenta SBT z kryterium zatrzymania próby i automatycznym powrotem do trybu wentylacji używanym przed rozpoczęciem próby
	TAK
	
	

	24. 
	Wentylacja nieinwazyjna NIV (wydzielony przycisk wyboru wentylacji nieinwazyjnej)
	TAK
	Wentylacja NIV dostępna we wszystkich trybach wentylacji - 5 pkt

Wentylacja NIV dostępna w wybranych trybach wentylacji - 0 pkt
	

	25. 
	Funkcja tlenoterapii (nie będąca

trybem wentylacji) umożliwiająca

podaż pacjentowi mieszanki

powietrze/O2 o określonym - regulowanym przez użytkownika poziomie przepływu min. do 60 l/min. oraz wartości FiO2
	TAK/NIE
	TAK – 5 pkt

NIE – 0 pkt.
	

	26. 
	Funkcja natlenowania z możliwością regulacji FiO2 i automatycznego rozpoznawania odłączenia i podłączenia pacjenta przy czynności odsysania z dróg oddechowych z zatrzymaniem pracy respiratora
	
	
	

	27. 
	Graficzna prezentacja płuc pacjenta wraz z wartościami cyfrowymi podatności i oporów
	TAK/NIE
	TAK – 5 pkt

NIE – 0 pkt.
	

	
	Parametry Regulowane
	
	
	

	28. 
	Częstość oddechów min. 5-100 /min
	TAK

podać
	
	

	29. 
	Objętość pojedynczego oddechu min. 25-1800 ml
	TAK

podać
	
	

	30. 
	Szczytowy przepływ wdechowy min. 6-150 l/min 
	TAK

podać
	
	

	31. 
	Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie w granicach 21-100 %
	TAK
	
	

	32. 
	Ciśnienie wdechowe PCV min. od 5 do 90 cmH2O
	TAK

podać
	
	

	33. 
	Regulowany czas wdechu w PCV, VCV min. od 0,25 do 10,0 sek.
	TAK

podać
	
	

	34. 
	PEEP/CPAP do min. 50 cmH2O
	TAK 

podać
	
	

	35. 
	Ciśnienie wspomagania PSV min. od 0 do 60 cmH2O 
	TAK

podać
	
	

	36. 
	Stosunek wdechu do wydechu I:E w zakresie nie mniejszym niż od 1:9 do 4:1 
	TAK

podać
	
	

	37. 
	Regulowane procentowe kryterium zakończenia fazy wdechowej w trybie PSV/ASB w zakresie nie mniejszym niż od 5 do 70 %
	TAK

podać
	
	

	38. 
	Płynnie lub skokowo regulowany czas lub współczynnik narastania przepływu/ciśnienia dla PCV/PSV/ASB
	TAK

podać
	
	

	
	Pomiary parametrów wentylacji
	
	
	

	39. 
	Aktualnie prowadzony tryb wentylacji
	TAK
	
	

	40. 
	Rzeczywista częstość oddychania
	TAK
	
	

	41. 
	Objętość pojedynczego oddechu
	TAK
	
	

	42. 
	Rzeczywista objętość wentylacji minutowej
	TAK
	
	

	43. 
	Szczytowe ciśnienie wdechowe
	TAK
	
	

	44. 
	Ciśnienie średnie w układzie oddechowym
	TAK
	
	

	45. 
	Ciśnienie PEEP/CPAP
	TAK
	
	

	46. 
	Ciśnienie AutoPEEP
	TAK
	
	

	47. 
	P0.1
	TAK
	
	

	48. 
	Integralny pomiar stężenia tlenu wykonywany przez niezużywalny czujnik tlenowy, nie wymagający okresowej wymiany
	TAK
	
	

	49. 
	Stosunek fazy wdechu do wydechu
	TAK
	
	

	50. 
	Podatności statycznej płuc pacjenta
	TAK
	
	

	51. 
	Podatności dynamicznej płuc pacjenta
	TAK
	
	

	52. 
	Oporności wdechowej płuc pacjenta 
	TAK
	
	

	53. 
	Maksymalnego ciśnienia wdechowego NIF/MIP, negatywnej siły wdechowej
	TAK
	
	

	54. 
	Indeks dyszenia RSB/SBI
	TAK
	
	

	55. 
	Pomiar przecieku 
	TAK
	
	

	
	Prezentacja danych
	
	
	

	56. 
	Prezentacja cyfrowych wartości parametrów mierzonych przez respirator oraz archiwizacja w trendach minimum do 72 godzin
	TAK

podać
	
	

	57. 
	Graficzna prezentacja ciśnienia, przepływu, objętości w funkcji czasu z możliwością wyświetlenia co najmniej 3 krzywych jednocześnie na ekranie
	TAK
	
	

	58. 
	Graficzna prezentacja pętli ciśnienie-objętość lub przepływ-objętość
	TAK
	
	

	59. 
	Możliwość zrzutu ekranu do pamięci respiratora, min. 10 ekranów. 
	TAK

podać
	
	

	
	Alarmy
	
	
	

	60. 
	Hierarchia alarmów w zależności od ważności
	TAK
	
	

	61. 
	Pamięć alarmów
	TAK
	
	

	62. 
	Braku zasilania sieciowego
	TAK
	
	

	63. 
	Braku zasilania bateryjnego
	TAK
	
	

	64. 
	Niskiego ciśnienia gazów zasilających
	TAK
	
	

	65. 
	Stężenia tlenu 
	TAK
	
	

	66. 
	Całkowitej niskiej i wysokiej objętości minutowej 
	TAK
	
	

	67. 
	Wysokiej częstości oddechów 
	TAK
	
	

	68. 
	Niskiej częstości oddechów 
	TAK
	
	

	69. 
	Wysokiego ciśnienia szczytowego
	TAK
	
	

	70. 
	Niskiego ciśnienia wdechu lub rozłączenia
	TAK
	
	

	71. 
	Niskiej objętości oddechowej 
	TAK
	
	

	72. 
	Wysokiej objętości oddechowej
	TAK
	
	

	73. 
	Alarm bezdechu
	TAK
	
	

	74. 
	Szybkie przejście do ustawienia granic alarmowych poprzez naciśniecie parametru aktywnego alarmu
	TAK
	
	

	
	Inne wymagania
	
	
	

	75. 
	Automatyczna kompensacja przecieków w trybach inwazyjnych i nieinwazyjnych wentylacji
	TAK
	
	

	76. 
	Funkcja stand-by. Respirator musi mieć możliwość świadomego odłączenia układu oddechowego od pacjenta z zawieszeniem wszystkich alarmów. Po ponownym podłączeniu układu oddechowego możliwość rozpoczęcia wentylacji z parametrami sprzed rozłączenia
	TAK
	
	

	77. 
	Możliwość powrotu do nastawień ostatniego pacjenta po wyłączeniu aparatu
	TAK
	
	

	78. 
	Wstępne ustawienie parametrów wentylacji i alarmów na podstawie wagi pacjenta lub na podstawie wzrostu i płci
	TAK
	
	

	79. 
	Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą nastawionych parametrów
	TAK
	
	

	80. 
	Test aparatu sprawdzający poprawność działania i szczelność układu oddechowego wykonywany automatycznie lub na żądanie użytkownika
	TAK
	
	

	81. 
	Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim
	TAK
	
	

	82. 
	Ramię do podtrzymywania rur pacjenta.
	TAK
	
	

	83. 
	Worek testowy autoklawowalny do każdego respiratora 
	TAK
	
	

	84. 
	Układ oddechowy dla dorosłych jednorazowego użytku – 10 szt. na aparat 
	TAK
	
	

	85. 
	Możliwość stosowania układów jednorazowych od różnych producentów
	TAK
	
	

	86.
	Zespół zastawki wydechowej respiratora oraz czujnik przepływu przeznaczone do sterylizacji parą wodną w temperaturze 134 stopni
	TAK
	
	

	87.
	Pomiar parametrów wentylacji nie wymagający sterylizacji, dezynfekcji lub wymiany czujników pomiarowych między pacjentami.
W przypadku odpowiedzi NIE Zamawiający wymaga zaoferowania dwóch kompletnych sterylizowalnych zespołów zastawki wydechowej (wraz z czujnikiem przepływu)
	TAK/NIE
	TAK- 10 pkt

NIE - 0 pkt.
	

	88.
	Wbudowany nebulizator do podawania leków w formie aerozolu przeznaczony do pracy z pacjentami zaintubowanymi i wentylowanymi przez maskę 
	TAK
	
	

	89.
	Podać zalecaną przez producenta częstość wykonywania przeglądów okresowych. 

Wymienić zakres czynności wykonywanych podczas przeglądów okresowych oraz elementy zużywalne wymieniane podczas wykonywania w/w przeglądu
	TAK

podać
	
	


Wymogiem jest aby wartości podane  w kolumnie „Wartość oferowana” były zgodne z danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie producenta przedstawiającym dane techniczne - Product Data. Zamawiający ma prawo wystąpić do Wykonawcy o udostępnienie takiego dokumentu celem weryfikacji. Niespełnienie tego wymagania spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania w wyznaczonym przez siebie terminie, dokonania przez Wykonawcę prezentacji w siedzibie Zamawiającego oferowanego respiratora ze wszystkimi wymaganymi parametrami. Niespełnienie tego wymagania spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.
Zadanie 2 - Respirator stacjonarno - transportowy – 7 szt.
	L.p.
	Parametr/warunek
	Wymogi graniczne
	Punktacja
	Wartość oferowana



	1. 
	Respirator do terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia
Aparat fabrycznie nowy, 2019 rok produkcji
Producent

Model/typ
Kraj pochodzenia
	TAK

podać
	
	

	I
	WYMAGANIA OGÓLNE
	
	
	

	2. 
	Respirator stacjonarno-transportowy
	TAK
	
	

	3. 
	Zasilanie gazowe w tlen z centralnej instalacji lub butli, minimalny zakres 2,8 do 6,0 bar
	TAK


	
	

	4. 
	Złącze niskociśnieniowe tlenu pozwalające na pobór O2 z koncentratora
	TAK
	
	

	5. 
	Wewnętrzna turbina pozwalająca na pracę respiratora bez elektrycznego zasilania zewnętrznego
	TAK
	
	

	6. 
	Respirator stacjonarno-transportowy na podstawie jezdnej z jednoetapowym mechanizmem zwalniającym (brak konieczności użycia narzędzi). 
	TAK/NIE
	TAK - 5 pkt

NIE – 0 pkt
	

	7. 
	Waga respiratora bez podstawy jezdnej max 26kg
	TAK

podać
	
	

	8. 
	Zasilanie AC 100-240 V 50 Hz 
	TAK
	
	

	9. 
	Awaryjne zasilanie respiratora z akumulatora wewnętrznego min. 45 minut
	TAK

Podać czas pracy
	
	

	II
	TRYBY WENTYLACJI
	
	
	

	10. 
	V-A/C Wentylacja kontrolowana objętością 
	TAK
	
	

	11. 
	P-A/C Wentylacja kontrolowana ciśnieniem 
	TAK
	
	

	12. 
	Wentylacja ciśnieniowo kontrolowana z docelową objętością oddechową PRVC
	TAK/NIE
	TAK - 5 pkt

NIE – 0 pkt
	

	13. 
	CMV/ Assist
	TAK
	
	

	14. 
	V-SIMV
	TAK
	
	

	15. 
	P-SIMV
	TAK
	
	

	16. 
	CPAP/PSV
	TAK
	
	

	17. 
	APRV
	TAK
	
	

	18. 
	Wdech manualny
Respirator musi umożliwiać na żądanie podanie przez lekarza mechanicznego oddechu o ustalonych parametrach.
	TAK
	
	

	19. 
	Oddech spontaniczny
	TAK
	
	

	20. 
	Westchnienia automatyczne z regulacją parametrów
	TAK
	
	

	21. 
	Wentylacja spontaniczna na dwóch poziomach ciśnienia typu: BIPAP, Bilevel, DuoLevel  i podobne
	TAK
	
	

	22. 
	Wentylacja nieinwazyjna NIV
	TAK
	Wentylacja NIV dostępna we wszystkich trybach wentylacji - 5 pkt Wentylacja NIV dostępna w wybranych trybach wentylacji - 0 pkt
	

	23. 
	Wentylacja awaryjna przy bezdechu z regulowanym czasem bezdechu 
	TAK
	
	

	24. 
	Funkcja wstrzymania na wdechu min. do 15 sek.
	TAK

podać
	
	

	25. 
	Funkcja wstrzymania na wydechu min. do 15 sek.
	TAK

podać
	
	

	26. 
	Funkcja natlenowania i automatycznego rozpoznawania odłączenia i podłączenia pacjenta przy czynności odsysania z dróg oddechowych z zatrzymaniem pracy respiratora
	TAK
	
	

	27. 
	Funkcja tlenoterapii (nie będąca

trybem wentylacji) umożliwiająca

podaż pacjentowi mieszanki

powietrze/O2 o określonym - regulowanym przez użytkownika poziomie przepływu min. do 60 l/min oraz wartości FiO2
	TAK/NIE
	TAK - 5 pkt

NIE – 0 pkt
	

	28. 
	Automatyczna kompensacja oporów rurki intubacyjnej i tracheostomijnej z ustawieniem średnicy rurki i wielkości procentowej kompensacji
	TAK/NIE
	TAK - 5 pkt

NIE – 0 pkt
	

	III
	PARAMETRY REGULOWANE
	
	
	

	29. 
	Częstość oddechów 
minimalny zakres 2–80 odd./min
	TAK
podać
	
	

	30. 
	Objętość pojedynczego oddechu 
minimalny zakres 50– 2000 ml
	TAK podać
	
	

	31. 
	Czas wdechu minimalny zakres 

0,2 – 10 s
	TAK
podać
	
	

	32. 
	I:E minimalny zakres 4:1 – 1:9
	TAK podać
	
	

	33. 
	Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie w zakresie 21 – 100%
	TAK


	
	

	34. 
	Ciśnienie wdechowe Pinsp 

 minimalny zakres 5 – 80 cmH2O
	TAK

podać
	
	

	35. 
	Ciśnienie wspomagania Psupp

 minimalny zakres  0 – 50 cmH2O
	TAK

podać
	
	

	36. 
	PEEP

minimalny zakres  1 – 45 cmH2O
	TAK

podać
	
	

	37. 
	Wysoki poziom ciśnienia przy BIPAP, BILEVEL, DuoLevel, APRV
Wymagany zakres minimalny: 1-70 cmH2O
	TAK

podać
	
	

	38. 
	Niski poziom ciśnienia przy BIPAP, BILEVEL, DuoLevel, APRV
Wymagany zakres minimalny: 0-45 cmH2O
	TAK

podać
	
	

	39. 
	Czas wysokiego poziomu ciśnienia przy BIPAP, BILEVEL, DuoLevel, APRV. Zamawiający wymaga aby respirator umożliwiał stosowanie długich czasów górnego wysokiego poziomu ciśnienia co jest szczególnie istotne w trybie wentylacji z uwolnieniem ciśnienia APRV. Wymagany zakres minimalny: 0,2 do 20 sekund
	TAK

podać
	
	

	40. 
	Czas niskiego poziomu ciśnienia przy BIPAP, BILEVEL, DuoLevel, APRV. Wymagany zakres minimalny: 0,2 do 20 sekund
	TAK

podać
	
	

	41. 
	Czas narastania ciśnienia min. 0 – 2 s
	TAK

podać
	
	

	42. 
	Przepływowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta 

minimalny zakres  1 – 15 l/min
	TAK

podać
	
	

	43. 
	Ciśnieniowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta

minimalny zakres  -0,5 – -10 cmH2O
	TAK/NIE
	TAK – 5 pkt

NIE – 0 pkt
	

	44. 
	Regulowane procentowe kryterium

zakończenia fazy wdechowej w trybie

PSV minimalny zakres 10 – 75 [%]
	TAK

podać
	
	

	IV
	OBRAZOWANIE  MIERZONYCH PARAMETRÓW  WENTYLACJI
	
	
	

	45. 
	Kolorowy, dotykowy monitor obrazowania parametrów wentylacji, przekątna minimum 12 cali. 
	TAK

Opisać
	
	

	46. 
	Możliwość zmiany kąta nachylenia monitora w stosunku do respiratora
	TAK/NIE
	TAK – 5 pkt

NIE – 0 pkt
	

	47. 
	Integralny pomiar stężenia tlenu 
	TAK
	
	

	48. 
	Całkowita częstość oddychania
	TAK
	
	

	49. 
	Częstość oddechów obowiązkowych
	TAK
	
	

	50. 
	Częstość oddechów spontanicznych
	TAK
	
	

	51. 
	Wydechowa objętość pojedynczego oddechu
	TAK
	
	

	52. 
	Objętość całkowitej wentylacji minutowej 
	TAK
	
	

	53. 
	Wydechowa objętość minutowa wentylacji spontanicznej 
	TAK
	
	

	54. 
	Ciśnienie szczytowe
	TAK
	
	

	55. 
	Średnie ciśnienie w układzie oddechowym
	TAK
	
	

	56. 
	Ciśnienie PEEP/CPAP
	TAK
	
	

	57. 
	Ciśnienie plateau
	TAK
	
	

	58. 
	Pomiar I:E
	TAK
	
	

	59. 
	Pomiar oporów wdechowych i wydechowych
	TAK/NIE
	TAK – 5 pkt

NIE – 0 pkt
	

	60. 
	Pomiar podatności dynamicznej
	TAK
	
	

	61. 
	Pomiar ciśnienia PEEPi
	TAK
	
	

	62. 
	Pomiar P0.1
	TAK
	
	

	63. 
	Pomiar pracy oddechowej WOB
	TAK/NIE
	TAK – 5 pkt

NIE – 0 pkt
	

	64. 
	Pomiar wskaźnika RSBI lub RSB
	TAK
	
	

	65. 
	Możliwość równoczesnego  obrazowania trzech przebiegów krzywych w czasie rzeczywistym dla ciśnienia, przepływu  i objętości w funkcji czasu
	TAK
	
	

	66. 
	Możliwość równoczesnego  obrazowania dwóch pętli zamkniętych do wyboru z ciśnienie/objętość, przepływ/objętość lub ciśnienie/przepływ
	TAK
	
	

	67. 
	Prezentacja na ekranie trendów graficznych i tabelarycznych parametrów monitorowanych i nastawianych z  min. 72 godzin
	TAK

podać
	
	

	V
	ALARMY
	
	
	

	68. 
	Braku zasilania w energię elektryczną
	TAK
	
	

	69. 
	Braku zasilania w tlen
	TAK
	
	

	70. 
	Braku zasilania w powietrze lub uszkodzenie turbiny
	TAK
	
	

	71. 
	Objętości oddechowej (wysokiej i niskiej)
	TAK
	
	

	72. 
	Całkowitej objętości minutowej (wysokiej i niskiej)
	TAK
	
	

	73. 
	Wysokiego ciśnienia  w układzie pacjenta
	TAK
	
	

	74. 
	Niskiego ciśnienia lub rozłączenia w układzie pacjenta
	TAK
	
	

	75. 
	Wysokiej częstości oddechowej
	TAK
	
	

	76. 
	Bezdechu 
	TAK
	
	

	77. 
	Hierarchia alarmów w zależności od ważności
	TAK
	
	

	78. 
	Pamięć alarmów z ich opisem, minimum 500 zdarzeń
	TAK

podać
	
	

	VI
	INNE POŻĄDANE FUNKCJE I WYPOSAŻENIE
	
	
	

	79. 
	Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą parametrów wentylacji
	TAK
	
	

	80. 
	Możliwość rozbudowy o pomiar kapnograficzny z prezentacją krzywej

na ekranie respiratora
	TAK
	
	

	81. 
	Wstępne ustawienia parametrów wentylacji i alarmów na podstawie wagi pacjenta IBW
	TAK
	
	

	82. 
	Programowalna przez użytkownika konfiguracja startowa respiratora
	TAK
	
	

	83. 
	Autotest aparatu sprawdzający poprawność działania elementów pomiarowych, szczelność i podatność układu oddechowego
	TAK
	
	

	84. 
	Funkcja „zawieszenia” pracy respiratora (Standby)
	TAK
	
	

	85. 
	Zespół zastawki wydechowej respiratora oraz czujnik przepływu przeznaczone do sterylizacji parą wodną w temperaturze 134 stopni
	TAK
	
	

	86. 
	Pomiar parametrów wentylacji nie wymagający sterylizacji, dezynfekcji, lub wymiany czujników pomiarowych między pacjentami
W przypadku odpowiedzi NIE Zamawiający wymaga zaoferowania dwóch kompletnych sterylizowalnych zespołów zastawki wydechowej (wraz z czujnikiem przepływu)
	TAK/NIE
	TAK- 10 pkt
NIE – 0 pkt
	

	87. 
	Kompletny układ oddechowy dla dorosłych jednorazowego użytku – 5 szt.
	TAK
	
	

	88. 
	Wbudowany nebulizator 
	TAK
	
	

	89. 
	Ramię przegubowe, uchylne do układu oddechowego pacjenta
	TAK
	
	

	90. 
	Szyna do mocowania akcesoriów na podstawie jezdnej
	TAK
	
	

	91. 
	Obsługa poprzez ekran dotykowy, przyciski i pokrętło
	TAK
	
	

	92. 
	Aparat musi posiadać złącza do komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi umożliwiające przesyłanie danych z respiratora: min. RS232 lub USB
	TAK
	
	

	II
	POZOSTAŁE
	
	
	

	93. 
	Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą)
	TAK
	
	

	94. 
	Oprogramowanie respiratora w języku polskim

	TAK
	
	

	95. 
	Podać zalecaną przez producenta częstość wykonywania przeglądów okresowych. 

Wymienić zakres czynności wykonywanych podczas przeglądów okresowych oraz elementy zużywalne wymieniane podczas wykonywania w/w przeglądu
	TAK

podać
	
	


Wymogiem jest aby wartości podane  w kolumnie „Wartość oferowana” były zgodne z danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie producenta przedstawiającym dane techniczne - Product Data. Zamawiający ma prawo wystąpić do Wykonawcy o udostępnienie takiego dokumentu celem weryfikacji. Niespełnienie tego wymagania spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania w wyznaczonym przez siebie terminie, dokonania przez Wykonawcę prezentacji w siedzibie Zamawiającego oferowanego respiratora ze wszystkimi wymaganymi parametrami. Niespełnienie tego wymagania spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.
Zadanie 3 - Respirator transportowy– 2 szt.
	Lp
	Parametr/warunek
	Wartość wymagana
	Wartość oferowana

	1. 
	Aparat fabrycznie nowy, 2019 rok produkcji
Producent

Model/typ

Kraj pochodzenia
	TAK

podać
	

	2. 
	Respirator przeznaczony do wentylacji dorosłych i dzieci od min. 10 kg
	TAK

podać
	

	3. 
	Respirator przystosowany do pracy w środowisku rezonansu magnetycznego 
	TAK
	

	4. 
	Respirator przystosowany do zasilania w tlen z przenośnego źródła (butla) oraz centralnej instalacji gazów medycznych z punktami poboru typu AGA  
( ciśnienie od 5,5 do 6 bar ), przewód łączący z centralnym układem istniejącym w szpitalu, tj. typu AGA o długości 300 cm +/-10cm

	TAK

podać
	

	5. 
	Ciężar max 1 kg 
	TAK

podać
	

	6. 
	Regulacja częstości oddechowej 

w zakresie min. 10-22/min
	TAK

podać
	

	7. 
	Regulacja objętości oddechowej 

w zakresie min. 200-1000 ml
	TAK

podać
	

	8. 
	Minimum dwa poziomy stężenia tlenu: 50% i 100%
	TAK

podać
	

	9. 
	Ciśnieniowa zastawka bezpieczeństwa
	TAK
	

	10. 
	
	
	

	11. 
	Alarm wysokiego ciśnienia w drogach oddechowych
	TAK
	

	12. 
	Wielorazowy, przystosowany do sterylizacji przewód pacjenta

z zastawką; możliwość podłączenia maski lub rurki intubacyjnej
	TAK
	

	13. 
	
	
	

	14. 
	Torba transportowa na wszystkie elementy zestawu
	TAK
	

	15. 
	Podać zalecaną przez producenta częstość wykonywania przeglądów okresowych. 

Wymienić zakres czynności wykonywanych podczas przeglądów okresowych oraz elementy zużywalne wymieniane podczas wykonywania w/w przeglądu
	TAK

podać
	


Wymogiem jest aby wartości podane  w kolumnie „Wartość oferowana” były zgodne z danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie producenta przedstawiającym dane techniczne - Product Data. Zamawiający ma prawo wystąpić do Wykonawcy o udostępnienie takiego dokumentu celem weryfikacji. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania w wyznaczonym przez siebie terminie, dokonania przez Wykonawcę prezentacji, pokazu oferowanego respiratora ze wszystkimi wymaganymi parametrami. Niespełnienie tego wymagania spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.

[image: image1.emf]
Zał. nr 1 - Formularz „Zestawienie wymaganych parametrów technicznych i użytkowych”                                                                                                                                                                                                    7 z 16

