[image: image1.emf]
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - AG.ZP 3320.24.19
System do analizy holterowskiej 
	Lp.
	Parametry techniczne i funkcjonalne
	Warunek graniczny
	Podać opis

	
	Urządzenia fabrycznie nowe, 2019 rok produkcji

Producent

Model/typ
Kraj pochodzenia
	TAK
podać
	

	I
	Analizator holterowski

	1. 
	Automatyczne rozpoznawanie, z możliwością klasyfikacji wszystkich podstawowych typów morfologii (dominującej, komorowej, nadkomorowej, wystymulowanej)
	TAK
	

	2. 
	Automatyczne rozpoznawanie, z możliwością usuwania oraz wstawiania własnych, podstawowych typów arytmii, w tym częstoskurczów komorowych i nadkomorowych, wolnych rytmów komorowych, bigeminii i trigeminii oraz bradykardii, pauz i przerw w rytmie typu 2RR
	TAK
	

	3. 
	Automatyczna detekcja migotania przedsionków  z możliwością ręcznego oznaczania epizodów migotania i informacją o łącznym procencie migotania w analizowanym zapisie
	TAK

	

	4. 
	Automatyczna klasyfikacja pobudzeń wystymulowanych z podziałem na stymulację przedsionków, komór oraz dwujamową
	TAK
	

	5. 
	Jednorazowa łączna ocena, analiza i raportowanie do 7 dni EKG
	TAK


	

	6. 
	Korekcja detekcji i rozpoznawania morfologii w zakresie progu detekcji pobudzeń, możliwość wyboru dowolnej konfiguracji kanałów do analizy
	TAK
	

	7. 
	Automatyczna detekcja arytmii w postaci pobudzeń przedwczesnych (nadkomorowych i komorowych) oraz zastępczych (nadkomorowych i komorowych), z możliwością wyłączenia rozpoznawania przez algorytm automatyczny 
	TAK
	

	8. 
	Synchroniczna praca z zapisem EKG na dwóch monitorach, z jednoczesną prezentacją zapisu do edycji (jeden monitor) oraz kontekstem zapisu w postaci trendu HR, strony zapisu lub podsumowania badania do raportu (drugi monitor)
	TAK
	

	9. 
	Prezentacja rodzajów morfologii w postaci grup oraz pojedynczych pobudzeń, z możliwością oceny dokładności klasyfikacji w trybie nakładania statycznego i kontekstem zapisu ekg (synchronicznie na dodatkowym monitorze) 
	TAK
	

	10. 
	Wybór dowolnych kanałów do automatycznej analizy arytmii
	TAK
	

	11. 
	Pomiary dla wybranego fragmentu ekg oraz funkcja jednoczesnego przymiaru rytmu dla edytowanego zapisu ekg
	TAK
	

	12. 
	Automatyczne detekcja migotania przedsionków z oznaczeniem kolorem oraz możliwością edycji
	TAK
	

	13. 
	Tworzenie raportów w oparciu o szablony
	TAK
	

	14. 
	Analiza odcinka ST
	TAK
	

	15. 
	Analiza QT
	TAK
	

	16. 
	Podgląd raportu przed wydrukiem
	TAK
	

	17. 
	Baza danych aplikacji holterowskiej składająca się z kartoteki pacjentów oraz kartoteki badań 
	TAK
	

	18. 
	Baza danych obsługująca holtery EKG 
i ciśnieniowe.
	TAK
	

	19. 
	Współpraca z posiadanymi przez Szpital rejestratorami typu Lifecard CF w zakresie odczytu i analizy danych ekg
	TAK
	

	20. 
	Archiwizacja raportów i badań na dysku twardym analizatora oraz na zewnętrznych nośnikach pamięci
	TAK
	

	21. 
	Stanowisko komputerowe do obsługi analizatora i rejestratorów:
- komputer klasy PC z procesorem Intel i7-7700 (lub równoważnym)

- system Windows 

- pamięć RAM min. 8 GB,

- pamięć dyskowa min. 1 TB

- dwa monitory o przekątnej co najmniej 22”,

- monochromatyczna drukarka laserowa z automatycznym wydrukiem dwustronnym

- niezbędne do pracy stacji roboczej akcesoria komputerowe i  przewody połączeniowe
	TAK
opisać
	

	II
	Rejestrator holterowski – 10 szt.

	22. 
	Rejestratory holterowskie EKG kompatybilne z bazą danych i zaoferowanym analizatorem 
	TAK
	

	23. 
	Detekcja impulsów stymulatora serca 
	TAK
	

	24. 
	Wymienna pamięć bez konieczności podtrzymywania bateryjnego danych EKG
	TAK
	

	25. 
	Mała i kompaktowa obudowa, odporna na wnikanie wody
	TAK
	

	26. 
	Waga kompletnego i gotowego do pracy urządzenia poniżej 150 g 
	TAK

podać
	

	27. 
	Wymienny przewód pacjenta 
	TAK
	

	28. 
	Zasilanie z pojedynczej baterii typu AAA 
	TAK
	

	29. 
	Sygnalizacja niewystarczającego poziomu zasilania przed uruchomieniem rejestracji
	TAK
	

	30. 
	Podgląd wszystkich rejestrowanych kanałów EKG oraz detekcji impulsów stymulatora bezpośrednio na rejestratorze
	TAK
	

	31. 
	Programowanie nośnika danych danymi pacjenta i badania przy użyciu wbudowanej funkcji dyktafonu lub za pomocą aplikacji softwarowej (oprogramowania)
	TAK
	

	32. 
	Interfejs użytkownika i komunikaty menu w języku polskim.
	TAK
	

	33. 
	Tryb standardowy rejestracji ekg:
- rejestracja 3-kanałowa, w sposób ciągły bez kompresji min. 48 godzin

- częstotliwość próbkowania na kanał powyżej 1000 Hz 

- rozdzielczość amplitudowa sygnału min. 12 bitów 

- rejestracja 3 kanałów EKG z 3 elektrod
	TAK
opisać
	

	34. 
	Tryb przedłużony rejestracji ekg:
- rejestracja co najmniej 2 kanałowa, w sposób ciągły do 7 dni

- częstotliwość próbkowania na kanał powyżej 250 Hz

 - rozdzielczość amplitudowa sygnału 
min. 10 bitów
	TAK
opisać
	

	35. 
	Tryb 12 kanałowy rejestracji ekg:
- rejestracja 12 kanałów EKG z 10 elektrod do 24 godzin
 - częstotliwość próbkowania na kanał     powyżej 4000 Hz
- rozdzielczość amplitudowa sygnału 
min. 12 bitów
	TAK
opisać
	

	36. 
	W dostawie 2 przewody do zapisu 3 kanałowego dla każdego rejestratora.
	TAK
	

	37. 
	W dostawie  1 przewód do zapisu 12 kanałowego.
	TAK
	

	38. 
	W dostawie  25 kart do rejestracji w trybie 
3-kanałowym do 48 godzin
	TAK
	

	39. 
	W dostawie 2 karty do rejestracji w trybie 12-kanałowym do 24 godzin
	TAK
	

	III
	 Rejestrator holterowski ciśnienia tętniczego krwi – 10 szt.

	40. 
	Rejestratory kompatybilne z bazą danych i zaoferowanym analizatorem
	TAK
	

	41. 
	Oscylometryczna metoda pomiaru z automatyczną kalibracją objętości mankietu z filtrem artefaktów i czynności oddechowej, zapewniająca powtarzalne i wiarygodne wyniki, potwierdzone walidacją wg BHS w klasie AA i nowymi protokołami ESH IP 2010 oraz ANSI/AAMI/ISO 81060-2:2009, w tym walidacja dla dzieci od lat 3
	TAK
opisać
	

	42. 
	Pomiar ciśnienia skurczowego w zakresie 60-260 mmHg, rozkurczowego w zakresie 30-200 mmHg
	TAK
podać
	

	43. 
	Ustawiane programowo min. 2 niezależne okresy pomiarowe w ciągu doby i możliwość ustawiania w każdym z nich odstępów między pomiarami w zakresie co 6-120 minut
	TAK
podać
	

	44. 
	Dokładny tryb pomiarowy zapewniający maksymalny błąd pomiaru w całym zakresie pomiarowym do ±3 mmHg
	TAK
podać
	

	45. 
	Adaptacyjne pompowanie mankietu pomiarowego, uzależnione od bieżących wyników pomiarów w czasie badania
	TAK
	

	46. 
	Algorytm rozpoznawania artefaktów pomiarowych
	TAK
	

	47. 
	Wyświetlacz rejestratora min. 2 cale, kolorowy, pokazujący wyniki pomiaru, menu i kody błędów
	TAK
podać
	

	48. 
	Przycisk pacjenta zapewniający dodatkowy pomiar ciśnienia ,,na żądanie” lub przerwanie pomiaru automatycznego
	TAK
	

	49. 
	Mechanizmy bezpieczeństwa pomiarów, maksymalne ciśnienie w mankiecie – 300mmHg
	TAK
podać
	

	50. 
	Maksymalny czas pojedynczego pomiaru od 35 do 50 s
	TAK
podać
	

	51. 
	Programowe ograniczenie maksymalnego czasu pomiaru do 180 s
	TAK
podać
	

	52. 
	Liczba pomiarów – min. 270
	TAK
podać
	

	53. 
	Pamięć pomiarów - min. 450
	TAK
podać
	

	54. 
	Interfejs użytkownika i komunikaty menu 
w języku polskim.
	TAK
	

	55. 
	Zasilanie z max. 2 baterii typu AA
	TAK
	

	56. 
	Wymiary zewnętrzne nie większe niż 110 x 75 x 30 mm
	TAK
podać
	

	57. 
	Waga z bateriami nie większa niż 260 g
	TAK
podać
	

	58. 
	Przewód komunikacyjny USB
	TAK
	

	59. 
	W dostawie futerał do każdego rejestratora
	TAK
	

	60. 
	Mankiety dwuwarstwowe - wyposażone w wewnętrzny pęcherz oraz zewnętrzny  pokrowiec z możliwością prania w pralce. 
· rozmiar standardowy dla dorosłych – 20szt.
· rozmiar bardzo duży – 1 szt.
· rozmiar pediatryczny – 1 szt.
· zapasowe pokrowce do mankietów w rozmiarze standard – 10 szt.
	TAK
	

	61. 
	Mankiety z pokryciem odpornym na wilgoć i zabrudzenia, łatwym w czyszczeniu i dezynfekcji, rozmiar standardowy dla dorosłych – 5 szt.
	TAK
	

	62. 
	Integracja ze szpitalnym systemem HIS firmy Asseco wg protokołu komunikacyjnego HL7; co najmniej w zakresie otrzymywania komunikatów zleceń badań oraz odsyłania wyników badania. 
	TAK
(opisać)
	


[image: image2.emf]
Strona 6 z 6

