
Aparat rtg z ramieniem C – 1 szt.

	Lp.
	Parametry wymagane
	Wymaganie graniczne
	Punktacja
	Wartość oferowana (podać zakresy lub opisać)

	
	Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane do prezentacji,

rok produkcji 2017
Producent

Model/typ

Kraj pochodzenia
	TAK
podać
	
	

	I
	Wózek z ramieniem C
	
	
	

	1. 
	Odległość SID
	min. 95cm
	
	

	2. 
	Głębokość ramienia C (odległość między osią wiązki a wewnętrzną powierzchnią ramienia C)
	min. 65 cm
	65 cm – 0 pkt

największa wartość 10 pkt, inne proporcjonalnie
	

	3. 
	Zakres ruchu pionowego ramienia C 
	min. 45 cm
	
	

	4. 
	Zmotoryzowany ruch pionowy ramienia C
	TAK
	
	

	5. 
	Zakres obrotu ramienia wokół osi pionowej 
	min. ± 12°
	
	

	6. 
	Zakres ruchu poziomego ramienia C 
	min. 20 cm
	
	

	7. 
	Zakres obrotu ramienia wokół osi poziomej 
	min. ± 180°
	
	

	8. 
	Zakres ruchu orbitalnego ramienia C 
	min. 130°
	
	

	9. 
	Prześwit ramienia C (odległość między wzmacniaczem obrazu a lampą RTG)
	min. 75 cm
	75cm – 0 pkt

największa wartość 10 pkt, inne proporcjonalnie
	

	10. 
	Szerokość wózka z ramieniem C
	maks. 90 cm
	
	

	11. 
	Hamulce ruchów ramienia C
	TAK
	
	

	12. 
	Ramię C zbalansowane w każdej pozycji
	TAK
	
	

	13. 
	Uchwyt przy wzmacniaczu obrazu do ręcznego manipulowania ramieniem C
	TAK
	
	

	14. 
	Ręczny włącznik promieniowania
	TAK
	
	

	15. 
	Przycisk nożny do włączania promieniowania 
	TAK
	
	

	16. 
	Sygnalizacja włączonego promieniowania
	TAK
	
	

	17. 
	Dodatkowy sterownik (monitor dotykowy, pilot itp.) umożliwiający sterowanie przez personel ze sterylnego pola istotnymi funkcjami ramienia C, takimi jak: jasność, kontrast i obrót obrazu; ruch zmotoryzowany ramienia C; sterowanie ekspozycją
	TAK/NIE
	NIE – 0 pkt
TAK – 10 pkt
	

	18. 
	Zabezpieczenie przed najeżdżaniem na leżące przewody 
	TAK
	
	

	19. 
	Blokada kół
	TAK
	
	

	20. 
	Waga wózka z ramieniem C 
	max 280 kg
	280 kg – 0 pkt najmniejsza wartość 10 pkt, inne proporcjonalnie


	

	II
	Generator
	
	
	

	21. 
	Zasilanie 230V ± 10%/ 50 Hz
	TAK
	
	

	22. 
	Generator wysokiej częstotliwości 
	TAK
	
	

	23. 
	Moc generatora
	min. 5 kW
	5 kW - 0 pkt

maks. 10 pkt, inne proporcjonalnie
	

	24. 
	Dostępne tryby pracy min. skopia ciągła, pulsacyjna i radiografia cyfrowa
	TAK
	
	

	25. 
	Zakres napięć fluoroskopii i radiografii
	min. 40 ÷ 110 kV.
	
	

	26. 
	Maksymalny prąd dla fluoroskopii pulsacyjnej 
	min. 10 mA.
	10mA – 0 pkt. największa wartość 10 pkt, inne proporcjonalnie
	

	27. 
	Maksymalna częstość impulsów fluoroskopii pulsacyjnej
	 min. 15 imp/s
	
	

	28. 
	Automatyka doboru parametrów fluoroskopii
	TAK
	
	

	29. 
	Programy anatomiczne pozwalające na automatyczny dobór parametrów ekspozycji dla różnych trybów pracy do badanej części ciała
	TAK

opisać
	
	

	30. 
	Funkcjonalność pracy dla fluoroskopii ciągłej i pulsacyjnej z ograniczeniem wartości dawki do min. 50% w stosunku do standardowej dawki dla tych trybów pracy
	TAK

opisać
	
	

	III
	Lampa rentgenowska
	
	
	

	31. 
	Typ, producent
	podać
	
	

	32. 
	Filtracja wewnętrzna
	min. 2,5 mm Al
	
	

	33. 
	Wielkość ogniska lampy (w przypadku lampy z dwoma ogniskami rozmiary mniejszego ogniska)
	max 0,6 mm


	Poniżej 0,6 mm- 5 pkt
	

	34. 
	Pojemność cieplna anody 
	min. 300kHU
	
	

	35. 
	Pojemność cieplna kołpaka 
	min. 1200kHU
	
	

	IV
	Kolimator
	
	
	

	36. 
	Kolimator typu IRIS
	TAK
	
	

	37. 
	Kolimator szczelinowy z rotacją
	TAK
	
	

	38. 
	Ustawienie kolimatora z podglądem bez promieniowania (na obrazie zamrożonym z wyświetlaniem aktualnego położenia krawędzi przesłon)
	TAK
	
	

	V
	Tor wizyjny
	
	
	

	39. 
	Średnica wzmacniacza 
	min. 9" 
	
	

	40. 
	Liczba pól obrazowych
	min. 2
	
	

	41. 
	Współczynnik DQE 
	min. 60%
	
	

	42. 
	Typ kamery: CCD lub CMOS
	TAK
	
	

	43. 
	Rozdzielczość kamery
	min. 1024x1024
	
	

	44. 
	Liczba monitorów LCD TFT
	min.2
	
	

	45. 
	Monitory umieszczone na niezależnym wózku
	TAK
	
	

	46. 
	Przekątna ekranu
	min.19"
	
	

	47. 
	Luminacja monitorów 
	min. 700 cd/m2
	
	

	48. 
	Kąt widzenia obrazu w pionie/poziomie
	min.170°/170°
	
	

	V
	System obrazowania i postprocessingu
	
	
	

	49. 
	Matryca przetwarzania obrazów
	min. 1024x1024
	
	

	50. 
	Głębia obrazu
	min. 12 bit
	
	

	51. 
	Maksymalna szybkość akwizycji obrazów dla fluoroskopii
	min. 25 obr/s
	
	

	52. 
	Liczba pamiętanych obrazów w pełnej matrycy
	min. 10 000
	
	

	53. 
	Prezentacja obrazu żywego i referencyjnego jednocześnie podczas zabiegu.
	TAK
	
	

	54. 
	Funkcja „Last Image Hold" (LIH).
	TAK
	
	

	55. 
	Wzmocnienie krawędzi i redukcja szumów w czasie rzeczywistym
	TAK
	
	

	56. 
	Prezentacja mozaiki obrazów wyświetlanych jednocześnie na monitorze 
	min. 9 obrazów
	
	

	57. 
	Powiększenie obrazu
	min. 2 poziomy
	
	

	58. 
	Cyfrowe odwracanie obrazu żywego góra/dół, lewo/prawo na monitorze.
	TAK
	
	

	59. 
	Cyfrowy obrót obrazu bez ograniczeń kąta i kierunku obrotu i wyzwalania dodatkowych dawek promieniowania.
	TAK
	
	

	60. 
	Możliwość archiwizacji obrazów oraz pętli fluoroskopowych w formacie DICOM, TIFF/JPEG oraz AVI
	TAK
	
	

	61. 
	Archiwizacja obrazów w formacie DICOM poprzez  nagrywarkę CD/DVD – zapis obrazów umożliwiający odtworzenie zdjęć na dowolnym komputerze bez konieczności posiadania dodatkowego oprogramowania (automatycznie dołączana przeglądarka DICOM).
	TAK
	
	

	62. 
	Port USB z możliwością nagrania obrazów 
	TAK
	
	

	63. 
	System wpisywania danych pacjenta
	TAK
	
	

	64. 
	System zarządzania bazą danych z badaniami
	TAK
	
	

	65. 
	Funkcja pomiaru odległości i kątów
	TAK
	
	

	VI
	Wymagania dodatkowe
	
	
	

	66. 
	Rejestrator dawki umożliwiający określenie dawki na skórę, którą otrzymuje pacjent, z wyświetlaczem dobrze widocznym dla operatora oraz z możliwością archiwizacji dawki sumarycznej (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej)
	TAK
	
	

	67. 
	Celownik laserowy po stronie wzmacniacza obrazu
	TAK
	
	

	68. 
	System DICOM 3.0 z minimum następującymi funkcjami:
· DICOM Send/Receive

- DICOM Store

· DICOM Print

- DICOM Worklist
	TAK
	
	

	69. 
	Możliwość podłączenia aparatu do systemu PACS w celu archiwizacji badań. W przypadku zakupu stosownych licencji przez Zamawiającego, skonfigurowanie i podłączenie aparatu do systemu  RIS/PACS leży po stronie Wykonawcy.
	TAK
	
	

	70. 
	Opracowanie projektu ochrony radiologicznej dla wskazanego miejsca instalacji aparatu (2 pomieszczenia)
	TAK
	
	


Wymogiem jest aby wartości podane w kolumnie „Wartość oferowana” były zgodne z danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie przedstawiającym dane techniczne np. Product Data. Zamawiający ma prawo wystąpić do Wykonawcy o udostępnienie takiego dokumentu celem weryfikacji w wyznaczonym przez siebie terminie. Niespełnienie tego wymagania spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.
AG.ZP.3320. 21. 17 - Formularz „Zestawienie wymaganych parametrów technicznych i użytkowych”                                                                                                                                                                                              4 z 4

