Załącznik nr 1 do SIWZ
Opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 1
Odczynniki do oznaczania morfologii krwi wraz z dzierżawą dwóch analizatorów hematologicznych i jednej przystawki do barwienia preparatów krwi i szpiku

Lp.	Asortyment	Ilość oznaczeń na 24 miesiące
1.	Morfologia krwi z różnicowaniem leukocytów 5 diff	200 000
2.	Retikulocyty	10 000
3.	Barwniki do barwienia preparatów krwi i szpiku	8 200 preparatów
4.	Kontrola wewnątrzlaboratoryjna, 3 poziomy (niski, normalny, wysoki)	Codziennie na 3 poziomach

Parametry graniczne:
A. Aparat hematologiczny podstawowy
    Producent ….......................................................................
    Typ/ model …......................................................................
B. Aparat hematologiczny zastępczy
     Producent ….......................................................................
     Typ/ model …......................................................................
C. Aparat do automatycznego barwienia preparatów krwi i szpiku
    Producent ….......................................................................
    Typ/ model …......................................................................

Lp.	Parametry techniczno - eksploatacyjne	Odpowiedź wymagana / TAK	Odpowiedź Oferowana
1.	Aparat podstawowy – w pełni automatyczny analizator hematologiczny 5-diff, minimum 30-parametrowy, fabrycznie nowy, rok produkcji 2017.	TAK / podać rok produkcji
2	Aparat podstawowy wyposażony w: / - automatyczny podajnik na minimum 50 pozycji zintegrowany z analizatorem i wyposażony w mieszadło oraz ; / - komputer zewnętrzny, / - monitor min. 19 cali, / - drukarkę graficzną zewnętrzną, / - zewnętrzny oraz wewnętrzny czytnik kodów kreskowych	TAK
3	Wydajność analizatora podstawowego dla trybu CBC + 5 Diff minimum 100 oznaczeń/ godzinę	TAK / Podać wydajność
4	Aparat zastępczy: w pełni automatyczny analizator hematologiczny 5-diff, minimum 24-parametrowy, fabrycznie nowy, rok produkcji 2017	TAK / Podać rok produkcji
5	Aparat zastępczy wyposażony w: / - podajnik na minimum 20 pozycji / - monitor / - drukarkę zewnętrzną (laserowa, czarno-biała) / - zewnętrzny oraz wewnętrzny czytnik kodów paskowych	TAK
6	Wydajność analizatora zastępczego dla trybu CBC + 5 Diff minimum 60 oznaczeń/godzinę	TAK / Podać wydajność
7	Obydwa analizatory pracujące w sposób ciągły przez 24 godziny/dobę	TAK
8	Minimalne parametry raportowane na wyniku: WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, RDW-SD, RDW-CV, MPV, P-LCR, PDW, PCT, NEUT, LYMPH, MONO, EO, BASO, IG, MicroR, MacroR w obydwu analizatorach	TAK
9	Maksymalna objętość aspirowanej próbki do oznaczeń CBC + 5 diff - max 90 μl dla analizatora podstawowego i 30 μl dla analizatora zastępczego	TAK
10	Stosowane metody pomiaru: fluorescencyjna cytometria przepływowa, metoda optyczna i impedancyjna w obydwu analizatorach	TAK
11	Różnicowanie automatyczne WBC na co najmniej 5 populacji w oparciu o technologię fluorescencyjnej cytometrii przepływowej z wykorzystaniem lasera półprzewodnikowego w obydwu analizatorach	TAK
12	Prezentacja graficzna dystrybucji RBC, PLT, WBC, 5 Diff w obydwu analizatorach	TAK
13	Szeroki zakres liniowości oznaczania bez wstępnego rozcieńczenia próbki parametrów: WBC od 0 do co najmniej 400 tys./µl, dla HGB do min. 25 g/dl, dla PLT – do min. 4 mln/ µl w obydwu analizatorach	TAK
14	Możliwość zaprogramowania wartości referencyjnych dla ocenianych parametrów w zależności od płci i wieku w obydwu analizatorach	TAK
15	Pamięć wewnętrzna analizatorów umożliwiająca przechowanie minimum 10 000 wyników z pełną grafiką	TAK
16	Parametry krwi kontrolnej na 3 poziomach wczytywane z nośnika do obu analizatorów.	TAK
17	Materiał kontrolny wspólny dla CBC, CBC + 5Diff oraz RET	TAK
18	Archiwizacja minimum 300 wyników kontroli jakości w każdym analizatorze	TAK
19	Moduł kontroli jakości zawierający liczbowe i graficzne (wykresy Levey-Jenningsa) opracowanie wyników materiału kontrolnego w każdym analizatorze	TAK
20	Minimum w jednym z analizatorów możliwość oznaczania liczby retikulocytów (RET), zawartości hemoglobiny w RET oraz stopnia dojrzałości RET automatycznie z próbki pierwotnej, a uzyskane wyniki przesyłane do systemu LIS. Analiza dostępna podczas jednej aspiracji bez konieczności wstępnego przygotowania próbki	TAK
21	Minimum w jednym z analizatorów możliwość badania komórek w płynach z jam ciała , minimum w zakresie: liczby krwinek białych ze zróżnicowaniem na komórki jedno- i wielojądrzaste z wyliczeniem wartości względnych i bezwzględnych, liczby krwinek czerwonych oraz przesyłanie tych danych do systemu LIS. Badanie możliwe bez konieczności stosowania dodatkowych odczynników.	TAK / Podać, na którym analizatorze
22	Możliwość dodatkowej weryfikacji komórek płytkowych w trybie optycznym minimum w jednym z analizatorów. Wynik pomiaru wysyłany do systemu LIS	TAK / Podać, na którym analizatorze
23	System informowania o wynikach patologicznych wraz z komunikatami opisującymi typowe patologie, tzw. flagowanie	TAK
24	Niedojrzałe granulocyty oznaczane i prezentowane na wyniku jako wartości względne i bezwzględne w obydwu analizatorach.	TAK
25	Erytroblasty oznaczane i prezentowane na wyniku jako wartości względne i bezwzględne w każdym dostępnym trybie morfologii w analizatorze podstawowym, z automatyczną korektą liczby WBC.	TAK
26	Możliwość flagowania obecności erytroblastów w analizatorze zastępczym	TAK
27	System monitorujący poziom odczynników oraz datę ich przydatności do użycia – w obydwu analizatorach	TAK
28	Pełna automatyzacja procesu kalibracji i konserwacji w obu analizatorach	TAK
29	Automatyczne czyszczenie igły pobierającej po każdym pomiarze próbki w obydwu analizatorach	TAK
30	Bezcyjankowy odczynnik do oznaczania stężenia hemoglobiny – dotyczy obydwu analizatorów	TAK
31	Dodatkowy tryb pomiaru służący weryfikacji próbek leukopenicznych – dotyczy obydwu analizatorów	TAK
32	Czas powrotu ze „stand by” do pracy - max do 2 minut dotyczy obydwu analizatorów	TAK
33	Analizator podstawowy i zastępczy oraz odczynniki robocze, materiały kontrolne i akcesoria pochodzące od jednego producenta	TAK
34	Zapewnienie międzynarodowej kontroli jakości wyników badań uzyskanych na obydwu analizatorach, prowadzonej przez producenta dla użytkowników jego aparatów	TAK
35	Wbudowana w obydwu analizatorach instrukcja obsługi w języku polskim	TAK
36	Aparat do automatycznego barwienia preparatów krwi pełnej i szpiku kostnego, fabrycznie nowy, rok produkcji nie starszy niż 2017	TAK / Podać rok produkcji
37	Aparat wyposażony w akcesoria: pojemnik na odpady, koszyki do szkiełek, pojemnik płuczący, filtr, wężyki	TAK
38	Barwienie oparte na metodzie May Grünwalda Giemsy	TAK
39	Zestaw odczynników bez zawartości metanolu (bezpieczne dla personelu i środowiska)	TAK
40	Odczynniki gotowe do użycia	TAK
41	Okres ważności odczynników do barwienia po otwarciu – min. 20 dni	TAK
42	Możliwość samodzielnego programowania procesu barwienia (minimum 10 protokołów)	TAK
43	Standardowy protokół barwienia – max do 15 min	TAK / Podać czas
44	Barwienie odbywa się w całkowicie zamkniętym systemie (wysokie bezpieczeństwo dla personelu)	TAK
45	Automatyczne suszenie preparatu	TAK
46	Pojemność ładowania - minimum 10 preparatów na kosz	TAK / Podać
47	Wydajność barwienia - minimum 300 preparatów	TAK / Podać
48	Minimum 2 stacje załadunkowe	TAK / Podać

Zadanie II
Odczynniki dodatkowe na Pracownię Hematologii na okres 24 miesiące

Lp.	Asortyment	Ilość oznaczeń na 24 miesiące
1.	Test do oznaczania mononukleozy – test kasetkowy, metoda immunochromatografii do wykrywania w surowicy ludzkiej przeciwciał heterofilnych związanych z mononukleozą. Czułość testu – 100 %, specyficzność – 97 %	150 ozn.

A) W przypadku gdy ilość opakowań wymagana do wykonania 150 oznaczeń stanowi liczbę ułamkową należy zaokrąglić ją w górę bez względu na liczbę po przecinku.
B) Przy obliczaniu ilości potrzebnych opakowań Wykonawca uwzględni trwałość zestawów odczynnikowych oraz terminy przydatności do użycia.

Lp.	Asortyment	Ilość na 24 miesiące
1.	Olejek imersyjny	3 000 ml