Opis przedmiotu zamówienia
Zadanie 1  - Łóżka medyczne z regulacją wysokości hydrauliczną – 42 szt.
	Lp.
	Opis parametrów wymaganych
	Parametr  wymagany
	Parametr oferowany

	1. 
	Nazwa oferowanego urządzenia:
Producent

Typ
Rok produkcji: 2019
	TAK

podać
	

	2.
	Łóżko posiadające zewnętrzną ramę z segmentami umieszczonymi wewnątrz ramy leża. Rama łóżka wykonana z kształtowników stalowych o wymiarach min. 4 x 3 cm, pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV.
	TAK

podać
	

	3.
	Wymiary zewnętrzne łóżka:

· długość całkowita: 2110 mm (+/- 30 mm)

· szerokość całkowita wraz z zamontowanymi barierkami wynosi 920 mm (+/- 30 mm) (leże 800 x 2000 mm)
	TAK
podać
	

	4.
	W narożnikach leża 4 krążki odbojowe chroniące ściany i łóżko przed uderzeniami i otarciami.
	TAK
	

	5.
	Łóżko wyposażone w metalowe uchwyty trzymające materac przy min. dwóch segmentach.
	TAK


	

	6.
	Szczyty łóżka chromowane odejmowane, wypełnione wysokiej jakości odejmowaną płytą HPL o grubości min. 8 mm, odporną na działanie wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV.

W części węzgłowia wypełnienie z możliwością go ułożenia do poziomu – wykorzystanie jako półka na pościel. Dopuszcza się również półkę na pościel na prowadnicy rolkowej lub teleskopowej chowaną pod leżem.
	TAK

podać
	

	7.
	Leże łózka czterosegmentowe z czego min. 3 segmenty ruchome 
	TAK
podać
	

	8.
	Leże wypełnione odejmowalnymi panelami z tworzywa odporne na działanie wysokiej temperatury, środków dezynfekujących oraz działanie UV 
	TAK
	

	9.
	W narożnikach leża od strony wezglowia tuleje do mocowania wieszaka kroplówki oraz wysięgnika z uchwytem do ręki
	TAK

podać
	

	10.
	Regulacja kąta leża bezstopniowo, za pomocą sprężyny gazowej:

· segment oparcia pleców w zakresie: 0-72º (+/-5º)

· segment oparcia uda w zakresie: min. 0-40º (+/-5º)
Przechyły wzdłużne uzyskiwane za pomocą sprężyny gazowej z blokadą. Dźwignia zwalniająca umieszczona pod ramą leża od strony nóg, uniemożliwiając dostęp dla leżącego pacjenta, w zakresie:
· kąt przechyłu trendelenburga: 0-16º (+/-2º)

· kąt przechyłu anty- trendelenburga: 0-16º (+/-2º)
	TAK
podać
	

	11.
	Regulacja segmentu oparcia pleców oraz uda wykonywana za pomocą dźwigni umieszczonych pod ramą leża, w miejscu łatwego dostępu dla leżącego pacjenta.
	TAK
	

	12.
	Regulacja segmentu podudzia ręczna, wspomagana mechanizmem zapadkowym.
	TAK

	

	13.
	Hydrauliczna regulacja wysokości w zakresie: 410 – 820 mm (+/- 40 mm) – dokonywana za pomocą nożnej pompy hydraulicznej.
	TAK
podać
	

	14.
	Podstawa łóżka jezdna, wyposażona w 4 koła o średnicy min. 150 mm z centralną blokadą kół.
	TAK
podać
	

	15.
	Bezpieczne obciążenie min. 220 kg.
	TAK
podać
	

	16.
	Elementy wyposażenia łóżka:

Materac w pokrowcu dopasowany do rozmiarów leża o wysokości 14 cm. 

Materac przeciwodleżynowy, wykonany z dwóch warstw nietoksycznej i antyalergicznej pianki poliuretanowej podzielony na trzy strefy. Górna warstwa zapewniać powinna redukcję nacisku i równomierne rozkładanie ciężaru całego ciała. Dolna warstwa poprawiająca stabilność. Profil materaca zapewniający efektywny przepływ powietrza. 
Gęstość pianek: 

Min. 25 kg/m³ – warstwa górna

Min 28 kg/m³ – warstwa dolna 
Pokrowiec materaca: zmywalny, nieprzemakalny, odporny na środki dezynfekcyjne, rozsuwany na zamek. 
· tabliczka na dane identyfikacyjne pacjenta

· wieszak kroplówki wyprofilowany w kierunku miednicy

· uchwyt ręki z 2 haczykami na płyny infuzyjne

· uchwyt uniwersalny np. płyny infuzyjne

· uchwyty na akcesoria po obu stronach leża
Barierki boczne ciągłe (na całej długości łoża) składane, mocowane do ramy leża za pomocą specjalnych uchwytów z możliwością odejmowania bez użycia narzędzi, poprzeczki barierek wykonane z aluminium. 
Mechanizm zwalniający barierkę z funkcją świadomego użycia (zabezpieczający przed niepożądanym opuszczeniem barierki). Barierki spełniające normę bezpieczeństwa EN 60601-2-52

Na jednym szczeblu barierki listwa odbojowa chroniąca barierki przed otarciami.
	TAK
	

	17.
	Możliwość wyboru kolorów wypełnień szczytów min. 10 kolorów oraz kolorów ramy łóżka min. 2 kolory w tym szary.
	TAK
podać
	

	18.
	Gwarancja min. 24 miesiące.
	TAK
podać
	

	19.
	Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat. 
	TAK
	

	20.
	Czas reakcji serwisu max. 72 godz.
	TAK
	

	21.
	Wentylacja NCPAP z systemem automatycznej kompensacji przecieku
	TAK
	


Wymogiem jest aby wartości podane  w kolumnie „parametr oferowany” były zgodne z danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie producenta przedstawiającym dane techniczne. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania w wyznaczonym przez siebie terminie, dokonania przez Wykonawcę prezentacji, pokazu  

oferowanych łóżek ze wszystkimi wymaganymi parametrami. Niespełnienie tego wymagania spowoduje odrzucenie oferty jako  niezgodnej

z treścią SIWZ.
Zadanie 2  - Łóżka medyczne do intensywnej terapii – 9 szt.
	Lp.
	Opis parametrów wymaganych
	Parametr  wymagany
	Punktacja
	Parametr oferowany

	1.
	Łóżko nowe, 2019 rok produkcji

Producent

Model/typ

Kraj pochodzenia
	Tak

Podać 
	
	

	2. 
	Szczyty posiadające wyprofilowane uchwyty do łatwego prowadzenia łóżka. Szczyt łóżka od strony nóg z możliwością blokowania przed wypadnięciem na czas transportu 
	Tak
	
	

	3. 
	Barierki boczne dzielone spełniające normę bezpieczeństwa EN 60601-2-52
	Tak
	
	

	4.
	Barierki boczne o wysokości minimum 39 cm umożliwiające stosowanie z łóżkiem zaawansowanych, zintegrowanych systemów przeciwodleżynowych 
	Tak

 podać
	
	

	5.
	Opuszczanie barierki bocznej wspomagane sprężynami gazowymi umożliwiającymi na ciche i lekkie regulacje wykonane przez personel medyczny. 
	Tak
	
	

	6.
	Leże łóżka  4 – sekcyjne oparte na nowoczesnej konstrukcji opartej na trzech kolumnach cylindrycznych bądź ramionach wznoszących w systemie trapezowym 
	Tak

podać
	
	

	7.
	Segment pleców przezierny dla promieni  RTG pozwalający na wykonywanie zdjęć aparatem RTG wyposażony w uchwyt na kasetę 

lub 

materac wyposażony w kieszeń na kasetę RTG
	Tak

podać
	
	

	8.
	Koła tworzywowe o średnicy 150 mm z systemem sterowania jazdy na wprost i boki   z centralnym systemem hamulcowym. Dźwignia blokady hamulca. 
	Tak

podać
	
	

	9.
	Sterowanie elektryczne przy pomocy :

· zintegrowanych sterowników po wewnętrznej stronie barierek bocznych dla pacjenta

· sterowników nożnych umożliwiających regulację min. wysokości z blokadą przed przypadkowym uruchomieniem

· panelu centralnego sterowania funkcjami łóżka znajdującym się na szczycie nóg łóżka lub od zewnętrznej strony barierek bocznych 

· panelu sterowania w barierce bocznej z kolorowym wyświetlaczem LCD oraz przyciskami służącymi do wykonywania pomiarów masy ciała pacjenta 

lub 

panelu sterowania w barierce bocznej w formie dotykowego wyświetlacza LCD  do obsługi np. wagi
	Tak

podać
	
	

	10.
	Regulacja elektryczna łóżka za pomocą siłowników elektrycznych min. wysokości leża, segmentu  pleców, segmentu uda, i funkcji Trendelenburga i antyTrendelenburga  
	Tak

podać
	
	

	11.
	Wbudowany akumulator do zasilania podczas transportu i w sytuacjach zaniku prądu
	Tak
	
	

	12.
	Łóżko wyposażone we wskaźnik naładowania akumulatora 
	Tak
	
	

	13.
	Długość zewnętrzna łóżka –  2150mm (+/-40mm) 
	Tak, 

podać
	
	

	14. 
	Możliwość przedłużenia leża o min 200 mm
	Tak, 

podać
	
	

	15. 
	Szerokość zewnętrzna łóżka – 980mm (+/-20mm)
	Tak, 

podać
	
	

	16. 
	Regulacja elektryczna wysokości leża, w zakresie min. 440 mm do 800 mm
	Tak,

 podać
	
	

	17. 
	Podświetlenie nocne dwukolorowe, informujące personel o najniższym ustawieniu wysokości łóżka, łóżko automatycznie zmienia kolor podświetlenia na ostrzegawczy w sytuacji gdy znajduje się w innym położeniu niż najniższe
	Tak/Nie
	Tak – 10 pkt.

Nie – 0 pkt.
	

	18.
	Barierki wyposażone w wizualne wskaźniki kąta nachylenia segmentu oparcia z zaznaczeniem kąta 30º i 45º oraz  kąta nachylenia ramy łóżka dla terapii ułożeniowej. Wskaźniki widoczne niezależnie od pozycji barierek
	Tak/Nie
	Tak – 10 pkt.

Nie – 0 pkt.
	

	19. 
	Łóżko wyposażone w system pomiaru masy ciała pacjenta.

Możliwość zapisania ostatniego pomiaru wagi w celu porównania zmiany masy ciała pacjenta

Możliwość wyświetlenia wagi z dokładnością 100g

Waga wyposażona w system autokompensacji masy przedmiotów dodawanych i odejmowanych na leże w trakcie pobytu pacjenta na łóżku tak, by wyświetlana waga pacjenta pozostała bez zmian.
	Tak 
	
	

	20. 
	Łóżko wyposażone w alarm obniżenia segmentu oparcia poniżej 30° bądź 45° redukujący ryzyko powikłań płucnych
	Tak/Nie
	Tak – 10 pkt.

Nie – 0 pkt.
	

	21. 
	Regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga i antytrendelenburga 15 (+/-2o) za pomocą przycisków w panelu sterowania wbudowanego w barierkę lub na szczycie łóżka od strony nóg
	Tak, 

podać
	
	

	22.
	Regulacja funkcji autokontur sterowana jednym przyciskiem za pomocą panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg 

lub 

elektryczna regulacja segmentu oparcia pleców, z tzw. inteligentnym autokonturem, tj. podnoszenie (lub opuszczanie) segmentu oparcia powoduje uniesienie (lub opuszczenie) sekcji kolan, z kilkusekundowym opóźnieniem, w celu regulacji kąta nachylenia segmentu oparcia w stosunku do segmentu ud, zapewniając pacjentowi optymalne ułożenie i zapobiegając zsuwaniu się pacjenta w dół łóżka
	Tak
	Autokontur sterowany z wydzielonego przycisku – 0 pkt.

Autokontur uzyskiwany z kilkusekundowym opóźnieniem dzięki regulacji segmentu oparcia – 10 pkt
	

	23. 
	Regulacja elektryczna do pozycji krzesła kardiologicznego – sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem 
	Tak
	
	

	24.
	Elektryczna funkcja CPR (min. wypoziomowanie wszystkich segmentów i leża) - sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie nóg lub w panelach wbudowanych w barierkę boczną
	Tak
	
	

	25.
	Elektryczna pozycja mobilizacyjna (wypoziomowanie segmentu nóg, podniesienie segmentu pleców do kąta min. 45° i obniżenie leża do minimalnej wysokości w celu ułatwienia pacjentowi opuszczenie łóżka) – sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem 
	Tak

podać
	
	

	26.
	Selektywne blokowanie funkcji elektrycznych min.:

- regulacja wysokości,

- regulacja nachylenia segmentu pleców i nóg,
	Tak
	
	

	27.
	Elektrycznie regulowana pozycja ułatwiająca repozycjonowanie pacjenta - łóżko rozpoczyna serię skoordynowanych ruchów aż do uzyskania pozycji horyzontalnej a następnie przechyla leże do pozycji Trendelenburga do min. -7° - materac automatycznie pompuje się do maksymalnego ciśnienia. Pozycja uzyskiwana za pomocą jednego przycisku
	Tak/Nie
	Tak – 10 pkt.

Nie – 0 pkt.
	

	28.
	Elektryczna i mechaniczna funkcja CPR
	Tak
	
	

	29.
	Bezpieczne obciążenie robocze min. 250kg. 
	Tak, 

podać
	
	

	30.
	Zintegrowany z leżem łóżka materac powietrzny, niskociśnieniowy wyposażony w czujniki nacisku ciężaru ciała pacjenta, dostosowujący ciśnienie w komorach do wagi oraz pozycji pacjenta. Każda zmiana pozycji powoduje dostosowanie ciśnienia w komorach. 
	Tak
	
	

	31.
	Możliwość wyboru trybu pracy materaca: ciągłe niskie oraz naprzemiennie zmienne niskie ciśnienie.
	Tak/Nie
	Tak – 10 pkt.

Nie – 0 pkt.
	

	32.
	Możliwość odpięcia materaca od łóżka. Konstrukcja łóżka z wbudowaną pompą pod leżem lub pompa wbudowana w materac.
	Tak
	
	

	33.
	Materac posiadający dwa zawory CPR (po obu stronach) 

lub 

automatyczna deflacja materaca po użyciu funkcji CPR.
	Tak
	Funkcja CPR materaca uruchamiana poprzez użycie zaworów – 0 pkt.

Funkcja CPR materaca uruchamiana automatycznie po użyciu funkcji CPR łóżka -

5 pkt.
	

	34.
	Materac podzielony na 2 sekcje z możliwością indywidualnej zmiany ciśnienia w każdej z sekcji, m.in. możliwość obniżenia ciśnienia tylko w strefie siedziska lub materac podzielony na 5 sekcji z dedykowaną sekcją pięt wyposażoną w mikro komory oraz niższe ciśnienie zapewniające maksymalną immersję ciała pacjenta
	TAK

podać
	
	

	35.
	Tryb maksymalnego napompowania z automatycznym powrotem do trybu terapeutycznego po maksymalnie 30 minutach.
	TAK
	
	

	36.
	Funkcja odprowadzania nadmiaru ciepła spod pacjenta poprzez system napowietrzający, wbudowany w materac.
	TAK
	
	

	
	Wszystkie funkcje zintegrowanego materaca sterowane za pomocą panelu wbudowanego w górną barierkę boczną, ustawienia wyświetlane na ekranie LCD wbudowanym w barierki górne

Lub

Wszystkie funkcje zintegrowanego materaca sterowane i wyświetlane na kolorowym dotykowym ekranie LCD zlokalizowanym w dolnej barierce. Nie dopuszcza się materacy z zewnętrzną pompą powiększającą gabaryty łóżka i narażoną na uszkodzenia w trakcie transportu.


	TAK

podać
	
	

	37. 
	Wyposażenie dodatkowe

· Tworzywowe haczyki na worki urologiczne – min. 2szt po każdej stronie łóżka

· Stojak kroplówki poczwórnym statywem

· Uchwyty na pasy do unieruchomienia pacjenta

· Wysuwana półka na pościel

· Obustronne wypełniacze barierek umożliwiające ochronę pacjenta na całej długości


	Tak

podać
	
	

	38. 
	Podać zalecaną przez producenta częstość wykonywania przeglądów okresowych. 

Wymienić zakres czynności wykonywanych podczas przeglądów okresowych oraz elementy zużywalne wymieniane podczas wykonywania w/w przeglądu
	Tak

podać
	
	


Wymogiem jest aby wartości podane  w kolumnie „Wartość oferowana” były zgodne z danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie producenta przedstawiającym dane techniczne - Product Data. Zamawiający ma prawo wystąpić do Wykonawcy o udostępnienie takiego dokumentu celem weryfikacji. Niespełnienie tego wymagania spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania w wyznaczonym przez siebie terminie, dokonania przez Wykonawcę prezentacji w siedzibie Zamawiającego oferowanego łóżka ze wszystkimi wymaganymi parametrami. Niespełnienie tego wymagania spowoduje  odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.
Zadanie 3  Szafki przyłóżkowe z blatem bocznym – 42 szt.
	Lp.
	Opis parametrów wymaganych
	Parametr  wymagany
	Parametr oferowany

	1.
	Nazwa oferowanego urządzenia:
Producent

Typ
Rok produkcji: 2019
	TAK

podać
	

	2.
	Korpus szafki wykonany z profili. Ramki szuflad oraz boki korpusu wykonane z ocynkowanej stali pokrytej lakierem poliestrowo – epoksydowym. Blat szafki oraz czoła szuflad wykonane z wytrzymałego i wodoodpornego tworzywa HPL (o grubości min. 6 mm).
	TAK

podać
	

	3.
	Szafka składająca się z dwóch szuflad lub jednej szuflady i szafki, pomiędzy szufladami/szafką półka na np. na prasę
	TAK

	

	4.
	Szuflada górna wyposażona w odejmowany tworzywowy (ABS) wkład ułatwiający mycie i dezynfekcję z podziałem na 3 części. Szuflada wysuwana spod górnego blatu szafki na prowadnicach rolkowych umożliwiające ciche i łatwe wysuwanie i domykanie.
	TAK

podać
	

	5.
	Szuflada dolna/szafka dolna wyposażona w odejmowany tworzywowy (ABS) wkład łatwy do mycia i dezynfekcji dzielący wnętrze na  3 części.
	TAK

podać


	

	6.
	Wymiary zewnętrzne:

· wysokość – 900 mm (+/- 30 mm)

· szerokość szafki – 460 mm (+/- 30 mm)

· szerokość szafki z zamontowanym, złożonym blatem bocznym – 550 mm (+/- 23 mm)

· szerokość przy rozłożonym blacie – 1150 mm (+/- 20 mm)

· głębokość – 470 mm (+/- 30 mm)
	TAK

podać
	

	7.
	Pod dolną szufladą/szafką półka na rzeczy podręczne pacjenta (np. obuwie)
	TAK

podać
	

	8.
	Szafka wyposażona w blat boczny z bezstopniową regulacją wysokości za pomocą sprężyny gazowej .

Nie dopuszcza się dodatkowych wsporników przy konstrukcji blatu, wykluczenie miejsca gromadzenia się brudu. 
	TAK
	

	9.
	Regulacja blatu bocznego w zakresie: 750 – 1100 mm (+/- 20 mm)
	TAK

podać
	

	10.
	Blat półki bocznej wykonany z wytrzymałego i wodoodpornego tworzywa HPL ( o grubości min. 6 mm)
	TAK
podać
	

	11.
	Szafka wyposażona w 4 podwójne koła jezdne w tym min. 2 z blokadą, o śr. min 50mm z elastyczny, nie brudzącym podług bieżnikiem.
	TAK

podać
	

	12.
	Konstrukcja szafki przystosowana do dezynfekcji środkami dopuszczonymi do użycia w szpitalach.
	TAK

	

	13. 
	Możliwość wyboru kolorów frontów szuflad oraz blatów z min. 10 kolorów oraz możliwość wyboru ramy szafki w tym kolor szary. Wybarwienia płyt HPL oraz kolor powierzchni lakierniczy identyczny z kolorystyką łóżek.
	TAK
podać
	

	14.
	Gwarancja min. 24 miesiące
	TAK
podać
	

	15.
	Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat.
	TAK

	

	16.
	Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat. 
	TAK
	

	17.
	Czas reakcji serwisu max. 72 godzi. 
	TAK

	


Wymogiem jest aby wartości podane  w kolumnie „parametr oferowany” były zgodne z danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie producenta przedstawiającym dane techniczne. 
Opis przedmiotu zamówienia                                                                                                                                                                                                        11                                                                                                                                                                                                                                                      


