OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Ultrasonografy dla Zakładu Radiologii – 2szt.
AG.ZP 3320.61.18
	Lp.
	Parametr/warunek
	Wartość wymagana
	Skala oceny
	Wartość oferowana

	

	
	 PARAMETRY PODSTAWOWE

	1. 
	Ultrasonografy – 2szt. 

Aparaty fabrycznie nowe ( dwa takie same modele ), rok produkcji 2018, wykonane w technologii całkowicie cyfrowej

Model/typ

Producent

Kraj pochodzenia
	Tak

 podać
	
	
	

	2. 
	Konstrukcja mobilna na wózku, z czterema skrętnymi kołami
	Tak 


podać

	
	
	

	3. 
	Centralna blokada wszystkich kół
	TAK/NIE
	TAK -10 pkt

NIE- 0 pkt
	
	

	4. 
	Ilość niezależnych kanałów procesowych 
	powyżej 65 000

podać
	
	
	

	5. 
	Zakres częstotliwości pracy określony częstotliwościami sond możliwych do podłączenia do aparatu, 
	min. 1-18 MHz

podać
	
	
	

	6. 
	Niezależne gniazda głowic obrazowych, przełączane elektronicznie 
	Min. 3

podać
	
	
	

	7. 
	Zakres dynamiki systemu  
	Min.  210 dB

podać
	
	
	

	8. 
	Częstotliwość odświeżania w trybie B-Mode 
	Min.  500 obr./sek.

podać
	
	
	

	9. 
	Monitor LCD / LED bez przeplotu o przekątnej nie mniej niż  21 cali i rozdzielczości Full HD 1920×1080 (16:9), z regulacją położenia ( obrót, pochylenie, wysokość niezależnie od pulpitu ) 
	Tak

podać
	21 cali – 0 pkt

22 cale i powyżej – 10 pkt
	
	

	10. 
	Możliwość wywołania obrazu diagnostycznego na min. 75% wysokości ekranu
	Tak

podać
	
	
	

	11. 
	Regulowana wysokość  panelu  sterowania, 


	Min.  10 cm

podać
	
	
	

	12. 
	Regulowany kąt obrotu panelu sterowania prawo-lewo 
	Min. +/- 30 stopni

podać
	
	
	

	13. 
	Archiwizacja obrazów na dysku twardym wbudowanym w aparat, nagrywarce CD/DVD i na pamięciach zewnętrznych USB w formatach kompatybilnych z systemem operacyjnym Windows nie mniej niż JPEG, AVI oraz DICOM 3.0
	Tak

podać


	
	
	

	14. 
	Pojemność dysku twardego
	Min. 300 GB

podać
	
	
	

	15. 
	Min. dwa porty  USB na panelu sterowania i/lub obudowie monitora/aparatu
	Tak

podać
	
	
	

	16. 
	Obsługa głowic wielorzędowych ( matrycowych – o kilku rzędach elementów tworzących obraz )
	Tak

podać


	
	
	

	17. 
	Obsługa protokołów w pełnym zakresie archiwizacji i wydruku obrazu oraz obsługi worklisty DICOM 3.0  z podłączeniem do sieci PACS/RIS użytkowanej w Zakładzie Radiologii.
	Tak


	
	
	

	18. 
	Możliwość tworzenia własnych ustawień aparatu tzw. presetów, 
	Min. 40

podać
	
	
	

	19. 
	Nagrywanie i odtwarzanie dynamicznych obrazów tzw. cine loop prezentacji B oraz kolor Doppler, prezentacji M-mode i Dopplera spektralnego
	Tak


	
	
	

	20. 
	Videoprinter czarno-biały dla każdego aparatu usg
	Tak
	
	
	

	
	Obrazowanie 

	21. 
	Tryb 2D (B-Mode)
	Tak
	
	
	

	22. 
	Zakres ustawienia głębokości penetracji 
	min. 1 – 30 cm

podać
	
	
	

	23. 
	Zakres bezstratnego powiększania obrazu rzeczywistego i zamrożonego (tzw. zoom)  a także obrazu z pamięci CINE 
	Min. 4x

podać
	
	
	

	24. 
	Obrazowanie harmoniczne na wszystkich oferowanych głowicach z wykorzystaniem inwersji faz oraz szerokopasmowych harmonicznych
	Tak
	
	
	

	25. 
	Funkcja wzmocnienia kontrastu tkanek i wyostrzenia krawędzi
	Tak
	
	
	

	26. 
	Przestrzenne składanie obrazów (obrazowanie wielokierunkowe pod kilkoma kątami w czasie rzeczywistym)
	Tak
	
	
	

	27. 
	Maksymalna ilość kątów obrazowania wielokierunkowego 
	nie mniej niż 7

podać
	
	
	

	28. 
	Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD)
	Tak
	
	
	

	29. 
	Maksymalna mierzona prędkość przepływu 
	Min.  +/- 1100 cm/s

podać
	
	
	

	
	Maksymalna wartość PRF dla PWD 
	Min. 26kHz

podać
	
	
	

	
	Regulacja wielkości bramki dopplerowskiej
 
	min. 1-16mm  

Tak podać
	
	
	

	30. 
	Kąt korekcji bramki dopplerowskiej 
	nie mniej niż 0 do  +/- 70º

podać
	
	
	

	31. 
	Tryb Doppler Kolorowy (CD)
	Tak
	
	
	

	
	Maksymalna mierzona prędkość przepływu 
	Min. 187 cm/s

podać
	
	
	

	32. 
	Regulacja uchylności pola Dopplera Kolorowego 
	Min. +/-20 stopni

podać
	
	
	

	
	Tryb angiologiczny /Power Doppler/
	Tak
	
	
	

	33. 
	Tryb Duplex /2D+PWD lub CD/
	Tak
	
	
	

	34. 
	Tryb Triplex /2D+PWD+CD/
	Tak
	
	
	

	35. 
	Automatyczna optymalizacja obrazu za pomocą jednego przycisku w trybie B- Mode
	Tak
	
	
	

	36. 
	Automatyczna optymalizacja spektrum dopplerowskiego za pomocą jednego przycisku 
	Tak
	
	
	

	37. 
	Tryb obrazowania panoramicznego, min. 20 cm
	Tak
	
	
	

	38. 
	Inne niż harmoniczne tryby obrazowania poprawiające obrazowanie naczyń i struktur płynowych
	Tak
	
	
	

	
	Jeden z dwu aparatów usg wyposażony w elastografię tzw uciskową i akustyczną. 
Drugi  aparat usg z możliwością rozbudowy o elastografię tzw uciskową i akustyczną
Elastografia  określająca sztywność tkanek na podstawie analizy prędkości fali poprzecznej – Shear Wave dostępne na oferowanej głowicy convex i  liniowej. Możliwość uzyskania wyników pomiarowych wyrażonych w  jednostkach układu SI
Wszystkie oferowane głowice convex obrazują w trybie elastografii akustycznej i  min. jeden rodzaj oferowanej głowicy liniowej obrazuje w trybie elastografii uciskowej i akustycznej

	
	 Elastografia akustyczna typu Shearwave umożliwiająca wizualizację sztywności tkanek z kodowaną mapą kolorystyczną w obszarze ROI działająca w czasie rzeczywistym w trakcie badania. Możliwość wyboru pomiędzy prędkością obrazowania a jakością uzyskanej mapy rozkładu sztywności tryb HQ. Możliwość pomiaru wielu zaznaczonych obszarów wewnątrz ROI z możliwością edycji wielkości obszaru z podaniem min. wartości maksymalnej , wartości średniej oraz wartością współczynnika jakości  informującym o poprawności uzyskanego pomiaru dla poszczególnych zaznaczonych obszarów pomiarowych. Możliwość wyliczenia stosunku sztywności  dwóch różnych zaznaczonych obszarów pomiarowych. Możliwość wyświetlenia mapy jakości w obszarze ROI informującej użytkownika o poprawności wykonanego badania
	Tak 
	
	
	

	39. 
	Obrazowanie dwóch obrazów „na żywo” – obraz w trybie 2D i elastogram
	Tak
	
	
	

	40. 
	Możliwość pomiaru na elastogramie
	Tak
	
	
	

	41. 
	Elastografia akustyczna – ucisk badanej tkanki przy użyciu fali ultradźwiękowej
	Tak


	
	
	

	
	Obrazowanie elastogramu w kolorze oraz pomiar szybkości fali poprzecznej na jednym obrazie
	Tak


	
	
	

	
	Głowice - każdy z dwu aparatów usg wyposażony jest w komplet 3 głowic składający się z:  1 głowicy convex i dwóch głowic liniowych; jeden z aparatów wyposażony jest w czwartą głowicę do badań neonatologicznych i pediatrycznych
 

	42. 
	Głowica convex wieloczęstotliwościowa, szerokopasmowa -  do dwóch aparatów
	Tak

 podać
	
	
	

	a)
	Zakres częstotliwości pracy przetwornika
 
	min.  2-6MHz

podać
	
	
	

	b)
	Centralne częstotliwości pracy do wyboru dla B-mode 


	Min. 3

podać
	
	
	

	c)
	Częstotliwości nadawcze pracy dla obrazowania harmonicznego do wyboru 
	Min. 3
Podać 
	
	
	

	d)
	Kąt  pola obrazowego głowicy 
	min.  70 stopni

podać
	
	
	

	e)
	Ilość elementów tworzących obraz 
	nie mniej niż 570 lub nie mniej 160 dla technologii zastępującej wielorzędową

podać


	
	
	

	49
	Głowica liniowa wieloczęstotliwościowa, szerokopasmowa – do jednego aparatu
	Tak 

podać
	
	
	

	a)
	Zakres częstotliwości pracy przetwornika
 
	min.  5 – 14 MHz

podać
	
	
	

	b)
	Częstotliwości pracy do wyboru dla B-mode
	  Min.  3
podać
	
	
	

	c)
	Częstotliwości nadawcze pracy do wyboru dla obrazowania harmonicznego, 
	Min. 3

podać
	
	
	

	e)
	Ilość elementów tworzących obraz 
	Min. 1008 lub min. 192 dla technologii zastępującej wielorzędową

podać
	
	
	

	50
	Głowica liniowa wieloczęstotliwościowa, szerokopasmowa - do dwóch aparatów
	Tak 

podać
	
	
	

	a) 
	Zakres częstotliwości pracy przetwornika
	min.  3 – 11 MHz

podać
	
	
	

	b)
	Częstotliwości pracy do wyboru dla B-mode, 
	Min.   3
podać
	
	
	

	c)
	Częstotliwości nadawcze pracy do wyboru dla obrazowania harmonicznego,
	Min.  3

podać


	
	
	

	d)
	Ilość elementów tworzących obraz
	Min 250
	
	
	

	51
	Głowica liniowa wieloczęstotliwościowa, szerokopasmowa – do jednego aparatu
	Tak

podać
	
	
	

	a)
	Zakres częstotliwości pracy przetwornika 
	min. 2 – 5 MHz

podać
	
	
	

	b)
	Centralne częstotliwości pracy do wyboru dla B-mode, 
	Min.   3
podać
	
	
	

	c)
	Częstotliwości nadawcze pracy do wyboru dla obrazowania harmonicznego, 
	Min.  3

podać


	
	
	

	d)
	Ilość elementów tworzących obraz 
	min. 570 lub min. 160 dla technologii zastępującej wielorzędową

podać
	
	
	

	52
	Głowica  wieloczęstotliwościowa do badań neonatologicznych, szerokopasmowa do badań neonatologicznych o częstotliwości pracy min. 4-7 MHz, kącie obrazowania min. 90⁰, liczbie elementów min. 128, centralne częstotliwości pracy do wyboru dla B-mode min. 3 i częstotliwości nadawcze do wyboru dla obrazowania harmonicznego min. 1
	Tak 

podać
	
	
	

	53
	Wyświetlanie na ekranie linii biopsyjnych  dla wszystkich oferowanych głowic ( z wyłączeniem głowicy do badań neonatologicznych ), dołączenie odpowiednich wielorazowych przystawek biopsyjnych do oferowanych głowic
	Tak
	
	
	

	54

	Przystawki biopsyjne wielorazowego użytku do głowic convex i liniowych,  min. po 2 kąty dla każdego rodzaju głowicy
	Tak podać
	
	
	

	
	Oprogramowanie 

	55
	Ilość par kursorów pomiarowych umożliwiających wykonanie pomiarów na jednym obrazie 
	Min.  8

podać
	
	
	

	56
	Pakiet obliczeń automatycznych dla Dopplera – automatyczny obrys spektrum wraz z podaniem podstawowych parametrów przepływu 
( Vmax, Vmin, PI, RI, S/D, czas akceleracji i inne) zarówno na obrazie rzeczywistym jak i na obrazie zamrożonym.
	Tak 

podać
	
	
	

	57
	Możliwość korekty kąta bramki dopplerowskiej na obrazie zamrożonym
	Tak
	
	
	

	58
	Oprogramowanie aparatu /programy obliczeniowe i raporty/: j.brzuszna, naczynia, piersi, jądra, tarczyca, układ mięśniowo – szkieletowy z możliwością pomiaru minimum długości, powierzchni, objętości, kąta.
	Tak
	
	
	

	59
	Raporty z każdego rodzaju badań
	Tak
	
	
	

	60
	Możliwość rozbudowy o funkcję fuzji obrazu USG,CT, MR z porównaniem i nakładaniem obrazów CT, MR badanego pacjenta z aktualnym obrazem USG w czasie rzeczywistym na ekranie aparatu
	Tak
	
	
	

	61
	Oprogramowanie poprawiające wykrywanie mikrozwapnień w tkankach miękkich np. piersi, nerka, jądra, ścięgna itp – podać nazwę własną
	Tak/Nie
	TAK – 10 pkt

NIE- 0 pkt
	
	

	62
	Możliwość rozbudowy o moduł nawigacji biopsyjnej  z wizualizacja położenia końca igły na obrazie USG i fuzji MR,CT umożliwiający śledzenie toru i końca igły biopsyjnej przy wykonywaniu biopsji z tzw. wolnej ręki bez użycia przystawki biosyjnej i linii biopsyjnych na ekranie – dostępna na dzień składania ofert 
	Tak
	
	
	

	63
	Aplikacja dedykowana do badania piersi/tarczycy w trybie B-Mode, umożliwiająca analizę morfologiczną z automatycznym oraz półautomatycznym obrysem ewentualnych zmian nowotworowych oraz możliwością klasyfikacji nowotworowej według BI-RADS/ TIRADS. Aplikacja zawiera dedykowany raport z badania piersi i tarczycy
	Tak/Nie
	TAK – 10 pkt

NIE- 0 pkt
	
	

	64
	Funkcje obrazowania naczyń narządów miąższowych o bardzo wolnych przepływach poniżej 1 cm/s w mikronaczyniach pozwalające obrazować przepływy bez artefaktów ruchowych. Obraz z mikroprzepływów nakładany bezpośrednio na mapę skali szarości obrazowania B ( bez tła w innym kolorze )
Metoda inna niż w Power i Color Doppler
dostępne na zaoferowanej głowicy convex i min. jednej zaoferowanej głowicy liniowej ( przy każdym z aparatów ) obsługuje powyższą funkcję
	Tak
	
	
	

	
	Inne

	65

	Zasilanie 230 V +/– 10%
	Tak
	
	
	

	66
	Konfiguracja oferowanych ultrasonografów z podłączeniem do istniejącego w Zakładzie Radiologii systemu PACS/RIS firmy Alteris  w terminie uzgodnionym z Zamawiającym -  Szpital posiada licencje.
	Tak


	
	
	

	67
	Instalacja, uruchomienie w cenie oferty
	Tak
	
	
	

	68
	Szkolenie personelu lekarskiego 5 x po 8 godzin w cenie oferty
	Tak
	
	
	

	69
	Szkolenie personelu lekarskiego z zakresu elastografii w jednostce zewnętrznej dla 4 lekarzy w cenie oferty. Dwukrotnie w okresie obowiązywania gwarancji.
	Tak
	
	
	

	70
	Bezpłatna aktualizacja oprogramowania w okresie gwarancji
	Tak
	
	
	


Gwarancja min. 36 miesięcy

Wymogiem jest aby wartości podane  w kolumnie „Wartość oferowana” były zgodne z danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie producenta przedstawiającym dane techniczne - Product Data. Zamawiający ma prawo wystąpić do Wykonawcy o udostępnienie takiego dokumentu celem weryfikacji. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania w wyznaczonym przez siebie terminie, dokonania przez Wykonawcę prezentacji, pokazu w siedzibie Zamawiającego oferowanego ultrasonografu ze wszystkimi wymaganymi parametrami. Niespełnienie tego wymagania spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.

Dla pkt  3, 9, 61, 63 –Parametr będzie oceniony według zasad opisanych w kolumnie „Skala oceny”.

11/13

