Echokardiograf wysokiej klasy – 1 szt. 
	Lp.
	Opis parametru
	Warunek graniczny
	Punktacja
	Parametr oferowany

	1. 
	Stacjonarny echokardiograf  wysokiej klasy.

Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji 2015

Producent

Model/typ

Kraj pochodzenia
	TAK

podać
	
	

	2. 
	Wykonawca posiadający autoryzację producenta i zapewniający autoryzowany serwis producenta. Potwierdzić odpowiednim dokumentem.
	TAK
	
	

	
	Konstrukcja i konfiguracja
	
	
	

	3. 
	Konstrukcja mobilna na wózku z czterema skrętnymi kołami, z blokadą oraz hamulcem przynajmniej na dwóch kołach
	TAK
	
	

	4. 
	Zasilanie 230V ± 10%; 50Hz
	TAK
	
	

	5. 
	Cyfrowy system formowania i przetwarzania wiązki ultradźwiękowej, przetwornik min. 12 bitowy
	TAK

podać
	Największa wartość – 5pkt

Wartość graniczna – 0 pkt

Pozostałe proporcjonalnie
	

	6. 
	Monitor kolorowy LCD o przekątnej ekranu minimum 19” z możliwością regulacji położenia niezależnie od konsoli aparatu.
Regulacja lewo-prawo, góra-dół.
	TAK

podać


	Największa wartość – 5pkt

Wartość graniczna – 0 pkt

Pozostałe proporcjonalnie
	

	7. 
	Pulpit sterowniczy z regulacją wysokości i z regulacją położenia we wszystkich kierunkach
	TAK


	
	

	8. 
	Częstotliwości pracy podłączanych do aparatu sond min. 2-12 MHz
	TAK

podać
	
	

	9. 
	Min. 4 aktywne gniazda dla głowic obrazowych 
	TAK

podać
	4 aktywne gniazda głowic obrazowych – 0 pkt

więcej niż 4 aktywne gniazda głowic obrazowych – 5 pkt
	

	10. 
	Liczba obrazów pamięci dynamicznej cineloop dla CD i obrazów 2D min. 2000 klatek 
	TAK

podać
	Największa wartość – 5pkt

Wartość graniczna – 0 pkt

Pozostałe proporcjonalnie
	

	11. 
	Programowanie nastaw dla aplikacji klinicznych i poszczególnych głowic usg, tzw. presety
	TAK
	
	

	
	Archiwizacja
	
	
	

	12. 
	Wbudowany wewnętrzny system archiwizacji obrazów i sekwencji oraz danych pacjentów na dysku twardym oraz możliwość zapisu obrazów w formatach kompatybilnych z systemem operacyjnym Windows, tj. w formatach co najmniej DICOM, AVI,  JPG 
	TAK

podać
	
	

	13. 
	Wewnętrzny dysk twardy ultrasonografu  o pojemności min. 500 GB
	TAK

podać
	Największa wartość – 5pkt

Wartość graniczna – 0 pkt

Pozostałe proporcjonalnie
	

	14. 
	Nagrywarka DVD-R/RW
	TAK
	
	

	15. 
	Nagrywanie i odtwarzanie obrazów dynamicznych (tzw. cine loop) dla prezentacji Dopplera
	TAK
	
	

	16. 
	Archiwizacja badań w postaci plików obrazowych i sekwencji filmowych na wbudowanym napędzie DVD-R/RW w ogólnodostępnych formatach w tym: JPG, AVI oraz DICOM 3.0. Zapis na płytę  swobodnie wybranych pacjentów z ich obrazami i pętlami obrazowymi 
	TAK

podać
	
	

	17. 
	Wyjście USB do pamięci typu FLASH do nagrywania obrazów w formatach co najmniej JPG, AVI, DICOM
	TAK

podać
	
	

	18. 
	Raporty dla każdego rodzaju i trybu badania z możliwością dołączania obrazów do raportu oraz z możliwością wprowadzania własnych opisów i komentarzy do raportu
	TAK
	
	

	19. 
	Moduł DICOM 3.0 umożliwiający zapis i przesyłanie obrazów w standardzie DICOM, min. klasy DICOM PRINT, STORE, QUERY/RETRIEVE, WORKLIST, raporty strukturalne (SR) kardiologiczne, naczyniowe
	TAK

podać
	
	

	
	Obrazowanie i prezentacja obrazu
	
	
	

	20. 
	Zakres głębokości penetracji do min. 30 cm
	TAK

podać
	
	

	21. 
	Obrazowanie harmoniczne, obrazowanie harmoniczne z odwróceniem impulsu (tzw. inwersja fazy)
	TAK
	
	

	22. 
	3D w czasie rzeczywistym (4D) dedykowane do kardiologii na głowicach przezklatkowych matrycowych oraz przezprzełykowych matrycowych w tym 3D ZOOM w czasie rzeczywistym
	TAK
	
	

	23. 
	Kolorowe odwzorowanie przepływów w postaci przestrzennej, ruchomej, trójwymiarowej bryły (3D kolor) w czasie rzeczywistym
	TAK
	
	

	24. 
	Jednoczesna wizualizacja w czasie rzeczywistym z minimum 2 niezależnych płaszczyzn 2D na głowicy przezprzełykowej i matrycowej głowicy przezklatkowej
	TAK
	
	

	25. 
	Elektroniczna  rotacja obrazowania bez konieczności  obrotu głowicą – dostępne na głowicy matrycowej przezklatkowej i przezprzełykowej z konsoli aparatu
	TAK
	
	

	26. 
	Częstotliwość odświeżania obrazu 2D min. 1100 Hz
	TAK

podać
	Największa wartość – 5pkt

Wartość graniczna – 0 pkt

Pozostałe proporcjonalnie
	

	27. 
	Wbudowany moduł EKG wraz z zestawem kabli
	TAK
	
	

	28. 
	Doppler pulsacyjny (PWD) rejestrowane prędkości maksymalne (przy zerowym kącie bramki) min. od –8,5 m/s do 0 oraz od 0 do +8,5 m/s; Color Doppler (CD) rejestrowane prędkości maksymalne min. - 300 cm/s do 0 oraz 0 do + 300 cm/s. 
	TAK

podać
	
	. 

	29. 
	Power Doppler (PD)
	TAK
	
	

	30. 
	Regulacja wielkości bramki Dopplerowskiej min. 1-16 mm.
	TAK

podać
	Największa wartość – 5pkt

Wartość graniczna – 0 pkt

Pozostałe proporcjonalnie
	

	31. 
	Doppler fali ciągłej, o rejestrowanych, mierzonych prędkościach 12 m/s  (przy zerowym kącie bramki)
	TAK

podać
	Największa wartość – 5pkt

Wartość graniczna – 0 pkt

Pozostałe proporcjonalnie
	

	32. 
	Oprogramowanie do badania LVO z użyciem środków kontrastujących o niskim indeksie 
	TAK
	
	

	33. 
	Tryb Triplex  (B+ CD/PD + PWD)
	TAK
	
	

	34. 
	Doppler Tkankowy Spektralny oraz kolorowy, 
	TAK
	
	

	35. 
	Analiza Speckle Tracking do obiektywnej oceny globalnej lewej komory i odcinkowej ruchomości ścian za pomocą technologii śledzenia markerów akustycznych w trybie B-mode (tzw. speckle tracking). Wyświetlanie wyników podziału lewej komory na 17 segmentów (zgodnie z zaleceniami AHA/ASE). Parametry speckle tracking w trybie 2D obejmujące min. odkształcenie wzdłużne i obwodowe, tempo odkształcania, przemieszczenie radialne i poprzeczne, obrót globalny, w obszarze i lokalny, prędkość rotacji, rotację lokalną - funkcja dostępna w aparacie lub na zewnętrznej stacji roboczej 
	TAK

podać
	
	

	36. 
	Oprogramowanie do analizy kardiologicznych obrazów 3D/4D :zaawansowana analiza kardiologiczna obrazowania 3D (m.in. globalny obraz LV z analizą w 17 regionalnych sektorach;) Pomiary objętości rzeczywistej lewej komory i frakcji wyrzutowej lewej komory i objętości wyrzutowej . 
	TAK
	
	

	37. 
	Anatomiczny M-mode
	TAK
	
	

	38. 
	Jednoczesne wyświetlanie na ekranie dwóch obrazów w czasie rzeczywistym jeden standardowy B-mode drugi obraz  B-mode + Color Doppler 
	TAK
	
	

	39. 
	Oprogramowanie do prób wysiłkowych Stress Echo
	TAK
	
	

	40. 
	Specjalistyczne oprogramowanie wraz z pełnymi pakietami pomiarowymi do badań min.: kardiologicznych osób dorosłych, naczyniowych (w tym TCD), 
	TAK
	
	

	
	Funkcje użytkowe
	
	
	

	41. 
	Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym min. 8x
	TAK

podać
	
	

	42. 
	Automatyczna optymalizacja obrazu 2D przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie wzmocnienia obrazu)
	TAK
	
	

	43. 
	Zasięgowa/ pozioma/ regulacja wzmocnienia GAIN, minimum 8 stref regulacyjnych
	TAK

podać
	
	

	44. 
	Funkcja automatycznego ustawiania parametrów bramki dopplerowskiej w naczyniu 
	TAK/NIE
	TAK – 5 pkt

NIE – 0 pkt
	

	45. 
	Automatyczna optymalizacja widma dopplerowskiego przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie linii bazowej oraz PRF)
	TAK

podać
	
	

	46. 
	Automatyczny obrys spektrum i wyznaczanie parametrów  przepływu na zatrzymanym spektrum oraz w czasie rzeczywistym na ruchomym spektrum 
	TAK
	
	

	47. 
	Możliwość przesunięcia linii bazowej na zatrzymanym spektrum Dopplera
	TAK
	
	

	48. 
	Możliwość zaprogramowania w aparacie nowych pomiarów oraz kalkulacji w aplikacjach
	TAK
	
	

	49. 
	Pomiar odległości, min. 8 pomiarów
	TAK

podać
	
	

	50. 
	Pomiar obwodu, pola powierzchni, objętości
	TAK
	
	

	51. 
	Możliwość przydzielenia każdemu pacjentowi odpowiedniego kodu, który będzie odpowiadał jednostce choroby i umożliwiał późniejsze odszukiwanie w bazie danych wybranej grupy choroby (np. IM, IA, wady wrodzone) wraz z obrazami
	TAK
	
	

	
	Głowice ultradźwiękowe
	
	
	

	52. 
	Głowica przezprzełykowa matrycowa:  

- zakres częstotliwości pracy min. 3-7 MHz,

- min. 2500 elementów,

- tryby pracy: 2D, PW Doppler, CW Doppler, obrazowanie harmoniczne, obrazowanie trójwymiarowe kardiologiczne w czasie rzeczywistym (4D), obrazowanie trójwymiarowe kardiologiczne w czasie rzeczywistym z Dopplerem kolorowym (4D kolor)
	TAK, 
podać typ i parametry 
	
	

	53. 
	Głowica sektorowa matrycowa szerokopasmowa:

· zakres częstotliwości pracy min. 1,5- 4 MHz, 

· min. 2600 elementów akustycznych;

·  tryby pracy: min. obrazowanie harmoniczne, obrazowanie trójwymiarowe kardiologiczne w czasie rzeczywistym (4D), obrazowanie trójwymiarowe kardiologiczne w czasie rzeczywistym z Dopplerem kolorowym (4D kolor)
	TAK, 

podać typ i parametry 
	
	

	54. 
	Głowica sektorowa wykonana w technologii ukierunkowanej polaryzacji kryształów (ilość elementów min. 80) lub matrycowa (min. 250 elementów) szerokopasmowa, 

· zakres częstotliwości pracy min. 1,5MHz –4,6 MHz; 

·  obrazowanie harmoniczne
	TAK, 

podać typ i parametry

	
	

	55. 
	Głowica liniowa, szerokopasmowa:

· zakres częstotliwości  pracy min. 4.0 – 10 MHz 

· obrazowanie harmoniczne

· liczba elementów akustycznych  min. 192

· długość czoła głowicy  max. 44 mm
	TAK, 

podać typ i parametry
	
	

	
	Możliwość rozbudowy systemu dostępna na dzień składania oferty
	
	

	56. 
	Głowice pediatryczne:

- Głowica sektorowa pediatryczna szerokopasmowa, o zakresie częstotliwości pracy min. 3.0 MHz -8.0 MHz; obrazowanie harmoniczne
- Głowica sektorowa neonatologiczna szerokopasmowa, o zakresie częstotliwości pracy min. 4.0 MHz -12.0 MHz; obrazowanie harmoniczne
	TAK, 

podać typ i parametry


	
	

	57. 
	Możliwość rozbudowy o głowicę przezprzełykową pediatryczną zakres pracy min. 3-7 MHz, tryby pracy: 2D, Color Doppler, PW Doppler, CW Doppler, obrazowanie harmoniczne
	TAK, 

podać typ i parametry
	
	

	58. 
	Możliwość rozbudowy o opcję badania z zastosowaniem ultrasonograficznych środków kontrastujących. 
	TAK
	
	

	59. 
	Możliwość rozbudowy o zaawansowane oprogramowanie w aparacie do oceny min.:
a) Oprogramowanie w aparacie zawierające analizę Strain i Strain Rate z badań wykonanych w trybie kolorowego Dopplera tkankowego wysokiej rozdzielczości

b) Analiza trójwymiarowa zastawki mitralnej z obrazów 3D

	TAK, podać
	
	

	
	ZEWNĘTRZNA STACJA ROBOCZA
Fabrycznie nowa, rok produkcji 2015

Producent

Model/typ

Kraj pochodzenia
	TAK

podać
	
	

	60. 
	Zewnętrzna stacja robocza do analizy danych obrazowych wyposażona w monitor o min. rozdzielczości min.1600x1024 , drukarkę, CD/DVD oraz dysk twardy min. 1 TB, dedykowana do oferowanego aparatu oraz oprogramowanie umożliwiające podłączenie użytkowanego przez Zamawiającego echokardiografu  iE33 prod. Philips oraz HD15 prod. Philips wraz wykonaniem podłączenia oferowanego echokardiografu oraz użytkowanego przez Zamawiającego echokardiografu  iE33 prod. Philips i HD15 prod. Philips.
	TAK

podać
	
	

	61. 
	Oprogramowanie do automatycznego wyznaczania IMT
	TAK
	
	

	62. 
	Oprogramowanie do wyznaczania Strain i Strain Rate na bazie Dopplera tkankowego kolorowego. 
Pomiary prędkości mięśnia sercowego na podstawie zapisanych danych TDI i obliczanie: przemieszczenia, naprężenia i zmian naprężenia wzdłuż linii M zdefiniowanych przez użytkownika. Wizualizacja za pomocą wykresu lub krzywej M-mode. 
	TAK
	
	

	63. 
	Zaawansowany pakiet śledzenia markerów akustycznych do oceny globalnej Strain. Analiza przemieszczenia pierścieniowego ruchu tkanek, śledzenie w czasie ruchu zastawki mitralnej i ruchu pierścieniowego innych zastawek, obliczanie krzywych przemieszczenia pierścieniowego zastawki w czasie. Automatyczne wyznaczanie EF. Prezentacja wyników globalnych dla dwupłaszczyznowych danych objętości/EF, naprężeń dla każdej projekcji, naprężeń globalnych oraz wykres segmentów AHA/ASE 17 lewej komory.
	TAK
	
	

	64. 
	Analiza danych 3D. Analiza wielopłaszczyznowa MPR z obrazów 3D. Funkcja 3D do przycinania warstwowego uzyskanych danych 3D.. Obliczanie regionalnej objętości na podstawie 17-segmentowego modelu lewej komory wg zaleceń AHA/ASE. Możliwość wykonywania pomiarów w obrazach rekonstrukcji wielopłaszczyznowych. Możliwość wykonywania pomiarów w obrazach 3D objętościowych. Pomiar EDV, ESV, objętość wyrzutowa i EF na podstawie rzeczywistej objętości 3D. Prezentacja wyników w postaci trójwymiarowych brył. Pomiary objętości rzeczywistej lewej komory i frakcji wyrzutowej lewej komory i objętości wyrzutowej za pomocą półautomatycznej detekcji granic 3D
	TAK
	
	


Wymogiem jest aby wartości podane w kolumnie „Parametr oferowany” były zgodne z danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie producenta przedstawiającym dane techniczne - Product Data. Zamawiający ma prawo wystąpić do Wykonawcy o udostępnienie takiego dokumentu, pod rygorem odrzucenia oferty, celem weryfikacji. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania w wyznaczonym przez siebie terminie, dokonania przez Wykonawcę prezentacji, pokazu oferowanego echokardiografu ze wszystkimi wymaganymi parametrami. Niespełnienie tego wymagania spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.
Dostawa echokardiografu - Formularz „Zestawienie wymaganych parametrów technicznych i użytkowych”                                                                                                                                                                  7 z 7

