FORMULARZ OFERTA WYKONAWCY
dla zadania 8
Tytuł zamówienia: Dostawa aparatury medycznej
Numer nadany sprawie przez zamawiającego: AG.ZP.3320. 77. 19
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na dostawa aparatury medycznej dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu,  opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych
1. oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:
	Lp.
	Nazwa 
	Ilość 
	Cena jednostkowa netto
	Stawka podatku VAT
	Cena jednostkowa brutto

	1.
	System holterowski
Model …..................... 

nr kat. ….....................

Producent, kraj pochodzenia

 …...............................
	1 szt. 
	
	
	

	Łączna cena netto:
	
	Łączna cena brutto:
	


Cena musi odzwierciedlać wszystkie elementy składające się na przedmiot zamówienia.
Informacje na temat Wykonawcy:
a) Nazwa Wykonawcy*: ……………………………………………………………………………
* Wykonawcy wspólnie składający ofertę tj. np. członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej, wpisują dane każdego konsorcjanta wraz ze wskazaniem lidera konsorcjum i każdego wspólnika spółki cywilnej.
b) Adres do korespondencji:

…............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

c) Osoba wyznaczona do kontaktów: …………………………….………..

   telefon: ……………………………………………………. 

   faks do kontaktów: ……………………………………………..................

   adres e-mail do kontaktów: ……………………………………………......
d) Informuję, że:

a) [   ] jest małym lub średnim przedsiębiorstwem

b) [   ] nie jest małym lub średnim przedsiębiorstwem
(należy odpowiednio zaznaczyć punkt a) lub b)
Oświadczamy, że:
1. oferowany termin płatności wynosi do 30 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT.

2. zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i przyjmujemy ją bez zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

3. uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

4. zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. 
5. zaoferowany przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa a także zobowiązujemy się dostarczyć stosowne dokumenty na każde żądanie zamawiającego w wyznaczonym przez zamawiającego terminie.
6. wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO
 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*
* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
Informacje na temat podwykonawców:

Czy wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom: …............. [Tak/ Nie]. 

Jeżeli odpowiedź jest twierdząca, proszę wskazać:

a. część zamówienia, którą wykonawca zamierza powierzyć danemu podwykonawcy:

……………………………………………………………

……………………………………………………………

b. firmę podwykonawcy: …..................................................................................
	
	.......................................................................
(data, podpis osoby uprawnionej)


System holterowski 
	Lp.
	Parametry techniczne i funkcjonalne
	Wartość wymagana
	Wartość oferowana

	1. 
	Urządzenia fabrycznie nowe, 2019 rok produkcji

Producent

Model/typ

Kraj pochodzenia
	TAK
podać
	

	2. 
	System Holtera EKG
	
	

	3. 
	Oprogramowanie pracujące na wspólnej bazie pacjentów stanowiące jeden z modułów platformy kardiologicznej gromadzącej wyniki z holtera EKG i holtera ciśnieniowego z możliwością rozbudowy o moduł ekg spoczynkowego, spirometrii i badań wysiłkowych.
	TAK
	

	4. 
	Współpraca z rejestratorami 12-kanałowymi, 7-kanałowymi i 3 kanałowymi
	TAK/NIE
TAK – 5 pkt
	

	5. 
	Umożliwienie przeprowadzenie min. następujących analiz:
- analiza HRV wraz z trendami HRV
- analiza obniżenia i nachylenia odcinka ST
- analiza QT i QTc
- detekcja i zaawansowana analiza kardiostymulatorów
	TAK
	

	6. 
	Wielopoziomowa klasyfikacja pobudzeń
	TAK
	

	7. 
	Narzędzie graficzne do ręcznego rozdzielenia morfologii
	TAK
	

	8. 
	Wyświetlanie sygnału EKG w postaci wstęg i stronicowym
	TAK
	

	9. 
	Wyświetlenie sygnału EKG na bieżąco na monitorze komputera podczas przygotowania pacjenta.
	TAK
	

	10. 
	Menu programu i raporty w języku polskim
	TAK
	

	11. 
	Tworzenie raportów w formacie PDF z poziomu programu
	TAK
	

	12. 
	Wyświetlenie trendów HR, RR oraz mierzonych wartości granicznych
	TAK
	

	13. 
	Analiza czasowa podstawowych wartości badania względem godzin/dni/łącznie lub sen/aktywność
	TAK
	

	14. 
	Możliwość zmiany ilości, rozmiaru i położenia wyświetlanych okien w programie
	TAK
	

	15. 
	Tabela arytmii uporządkowana względem ważności. 
	TAK
	

	16. 
	Interaktywny histogram różnic pomiędzy dwoma sąsiednimi pobudzeniami. Widok akceleracji/deceleracji pomiędzy pobudzeniami.
	TAK
	

	17. 
	Trendy oraz podział czasowy rytmu podstawowego i wzorów arytmii.
	TAK
	.

	18. 
	Analiza fizycznej aktywności pacjenta przy pomocy czujnika w rejestratorze
	TAK
	

	19. 
	Analiza czasowa statystyk aktywności pacjenta w podziale godzin/dni/łącznie lub sen/aktywność 
	TAK
	

	20. 
	Trend aktywności pacjenta
	TAK
	

	21. 
	Moduł analizy odcinka PQ

Podgląd wartości granicznych PQ.

Analiza czasowa wartości PQ w podziale na godziny/dni/łącznie lub sen/aktywność pacjenta.

Podział czasu na zdarzenia PQ i alarmy.
	TAK/NIE 

TAK – 5 pkt
	

	22. 
	Obrazowanie zespołów QRS w formie Relief i Waterfall
	TAK/NIE
TAK – 5 pkt
	

	23. 
	Detekcja impulsów stymulatora. Rozróżnienie pomiędzy stymulację przedsionkową, komorową, dwujamową, pobudzeń zsumowanych i rzekomo zsumowanych.
	TAK
	

	24. 
	Histogram odstępów pomiędzy impulsów stymulatora do najbliższego pobudzenia. Badanie ilości impulsów przedsionkowych i komorowych. Badanie czasu aktywacji komór po impulsie. Możliwość przeglądu pobudzeń w wybranymi odstępami i-R 
	TAK
	

	25. 
	Histogram odstępów pomiędzy pobudzeniem a impulsem stymulatora. Badanie bazowego rytmu stymulatora. Możliwość przeglądu pobudzeń w wybranymi odstępami R-i.
	TAK
	

	26. 
	Histogram odstępów pomiędzy impulsami stymulatora.
	TAK
	

	27. 
	Czas trwania zdarzeń PCM oraz alarmów w podziale na godziny/dni/łącznie lub sen/aktywność. 
	TAK
	

	28. 
	Trendy oraz podział czasu na zdarzenia PCM oraz alarmy.
	TAK
	

	29. 
	Histogram odstępów pomiędzy pobudzeniami w analizie HRV
	TAK
	

	30. 
	Analiza czasowa wartości HRV w podziale na godziny/dni/łącznie lub sen/czuwanie pacjenta.
	TAK
	

	31. 
	Trendy wartości HRV
	TAK
	

	32. 
	Podgląd i nawigacja do wartości granicznych ST
	TAK
	

	33. 
	Łączny czas trwania odcinka ST ponad, poniżej i w limicie dla każdego odprowadzenia EKG.
	TAK
	

	34. 
	Analiza czasowa wartości ST w podziale na godziny/dni/łącznie lub sen/czuwanie pacjenta.
	TAK
	

	35. 
	Wykres oraz podział czasu na podstawowe wartości badania/zdarzenia.
	TAK
	

	36. 
	Analiza czasowa wartości nachylenia ST w podziale na godziny/dni/łącznie lub sen/czuwanie pacjenta.
	TAK
	

	37. 
	Trendy i podział czasu nachylenia ST.
	TAK
	

	38. 
	Podgląd i nawigacja do wartości granicznych QT.
	TAK
	

	39. 
	Interaktywny histogram odstępów QT.
	TAK
	

	40. 
	Interaktywny histogram skorygowanych odstępów QTc.
	TAK
	

	41. 
	Analiza czasowa wartości QT/QTc w podziale na godziny/dni/łącznie lub sen/aktywność pacjenta.
	TAK
	

	42. 
	Wykres wartości/zdarzeń QT/QTc.
	TAK
	

	43. 
	Stanowisko komputerowe z systemem Windows do obsługi analizatora i rejestratorów spełniające wymagania oprogramowania wraz z niezbędnymi do pracy akcesoriami komputerowymi oraz monochromatyczną drukarką laserową z automatycznym wydrukiem dwustronnym
	TAK
	

	44. 
	Moduł analizy Poincare – zawierający wykresy Poincare
	TAK/NIE
TAK – 5 pkt
	

	45. 
	Możliwość jednoczesnej analizy badań na min. 2 stanowiskach oraz możliwość zakładania rejestratorów na dodatkowym stanowisku pielęgniarskim pracującym w sieci lokalnej 
	TAK
	

	46. 
	Rejestrator holterowski ekg – 10 szt.
	
	

	47. 
	Rejestrator 7- i 3-kanałowy
	TAK
	

	48. 
	Zapis danych w trybie 7- i 3-kanałowym z 5 odprowadzeń.
	TAK
	

	49. 
	Czujnik aktywności fizycznej pacjenta
	TAK
	

	50. 
	Możliwość uruchomienia badania z wpisaniem danych pacjenta i parametrów badania bezpośrednio w rejestratorze bez udziału komputera
	TAK/NIE
TAK – 5 pkt
	

	51. 
	Częstotliwość próbkowania min. 1000Hz  
	TAK, podać
wyższa częstotliwość próbkowania 
– 5 pkt
	

	52. 
	Funkcja wykrywania rozrusznika serca
	TAK
	

	53. 
	Czas ciągłego zapisu min. do 7 dni
	TAK, podać
	

	54. 
	Detekcja pracy stymulatora
	TAK
	

	55. 
	Wyświetlacz LCD w rejestratorze z podglądem sygnału EKG
	TAK
	

	56. 
	Komunikacja z komputerem poprzez kabel USB i karty pamięci
	TAK
możliwość komunikacji bezprzewodowej – 5 pkt
	 

	57. 
	Przycisk zdarzeń pacjenta wraz z zapisem głosowym (wbudowany mikrofon)
	TAK/NIE
TAK – 5 pkt
	

	58. 
	Zasilanie z max. 2 baterii lub akumulatorów AA
	TAK, podać 
	

	59. 
	Waga rejestratora z bateriami max. 140 g
	TAK, podać
	

	60. 
	Maksymalne rozmiary rejestratora: 110 x 70 x 25 mm 
	TAK, podać
	

	61. 
	W zestawie z każdym rejestratorem futerał z paskiem, 2 przewody pacjenta, dwie karty pamięci, cztery akumulatory AA
	TAK
	

	62. 
	System Holtera Ciśnienia
	
	

	63. 
	Oprogramowanie pracujące na wspólnej bazie pacjentów stanowiące jeden z modułów platformy kardiologicznej gromadzącej wyniki z holtera EKG i holtera ciśnieniowego z możliwością rozbudowy o moduł ekg spoczynkowego, spirometrii i badań wysiłkowych.
	TAK
	

	64. 
	Możliwość podziału okresu badań na podokresy i ich programowanie 
	TAK
	

	65. 
	Możliwość programowania czasu wykonania poszczególnych pomiarów
	TAK
	

	66. 
	Wyliczenie takich wartości jak: ciśnienia maksymalne, średnie ważone ciśnienia i tętna, ładunku ciśnienia krwi dla całości badania jak i dla każdego podokresu oraz porannego wzrostu
	TAK
	

	67. 
	Menu i raporty w języku polskim
	TAK
	

	68. 
	Możliwość wprowadzenia i edycji norm 
	TAK
	

	69. 
	Możliwość przeglądania wyników pomiarów w formie tabeli, wykresów i histogramów
	TAK
	

	70. 
	Możliwość wprowadzenia uwag do poszczególnych pomiarów
	TAK
	

	71. 
	Możliwość konfiguracji i pełnej edycji raportu 
	TAK
	

	72. 
	Możliwość zaprogramowania minimum 400 pomiarów w trakcie jednego badania
	TAK, podać
powyżej 400 pomiarów 
– 5 pkt
	

	73. 
	Rejestrator holterowski ciśnienia tętniczego krwi – 10 szt.
	
	

	74. 
	Metoda pomiaru oscylometryczna
	TAK
	

	75. 
	Pomiar ciśnienia skurczowego i rozkurczowego
	TAK
	

	76. 
	Czas ciągłego zapisu min. do 50 godz.
	TAK, podać
	

	77. 
	Automatyczny dobór ciśnienia w rękawie pacjenta
	TAK
	

	78. 
	Pomiar na żądanie
	TAK
	

	79. 
	Przycisk zmiany ręcznej pomiędzy dniem a nocą
	TAK
	

	80. 
	Przycisk informacji o pobraniu leku
	TAK
	

	81. 
	Zasilanie z max. 2 baterii lub akumulatorów AA
	TAK, podać
	

	82. 
	Możliwość zastosowania różnych średnic rękawów min. 3 rodzaje (mały, duży, standard)
	TAK
	

	83. 
	Wyświetlacz LCD w rejestratorze
	TAK
	

	84. 
	Wyświetlenie informacji o stanie naładowania baterii
	TAK
	

	85. 
	Waga bez akumulatorów max.190g
	TAK, podać
	

	86. 
	Maksymalne rozmiary rejestratora: 100 x 70 x 30 mm
	TAK, podać
	

	87. 
	W zestawie z każdym rejestratorem futerał z paskiem, 3 mankiety (rozmiar do wyboru przez użytkownika), cztery akumulatory
	TAK, podać
	

	88. 
	W dostawie - 4 ładowarki akumulatorów (min. 4 gniazda)
	TAK
	

	89. 
	Podać zalecaną przez producenta częstość wykonywania przeglądów okresowych 

Wymienić zakres czynności wykonywanych podczas przeglądów okresowych oraz elementy zużywalne wymieniane podczas wykonywania w/w przeglądu
	TAK
	


Wymogiem jest aby wartości podane  w kolumnie „Wartość oferowana” były zgodne z danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie producenta przedstawiającym dane techniczne - Product Data. Zamawiający ma prawo wystąpić do Wykonawcy o udostępnienie takiego dokumentu celem weryfikacji. Niespełnienie tego wymagania spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania w wyznaczonym przez siebie terminie, dokonania przez Wykonawcę prezentacji w siedzibie Zamawiającego oferowanego systemu holterowskiego ze wszystkimi wymaganymi parametrami. Niespełnienie tego wymagania spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.
	
	.......................................................................
(data, podpis osoby uprawnionej)


Oświadczenie Wykonawcy

1. Oświadczam , że oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów (poza materiałami eksploatacyjnymi).

2. Na oferowany przedmiot udzielam .......miesięcy pełnej gwarancji licząc od daty podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego  ( min. wymagany przez Zamawiającego okres to 36 miesiące).

3. Warunki gwarancji:

- czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia w okresie gwarancji nie dłużej niż 5 dni robocze liczony od daty zgłoszenia uszkodzenia, a w przypadku konieczności sprowadzenia części spoza granic Polski nie dłuższy niż 7 dni roboczych. 
-graniczny czas naprawy po przekroczeniu którego okres gwarancji przedłuża się o czas przerwy w eksploatacji -  7 dni roboczych

- liczba napraw gwarancyjnych uprawniająca do wymiany na nowy element/ podzespół/ urządzenie – 3)

- siedziba autoryzowanego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego na terenie Polski, upoważnionego do wykonywania działań serwisowych

adres..............................................................

.............................................................

.............................................................

4. Oświadczam, że w ramach oferowanej gwarancji będą wykonywane przeglądy zalecane przez producenta z częstością ………………………… ……………………………………….…… 
Ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji. Wszystkie czynności związane z wykonaniem przeglądu odbywać się będą na koszt Wykonawcy.

5. Dostępność części zamiennych min. 8 lat od daty odbioru.

6. Oświadczam , że wraz z dostawą dostarczę instrukcję obsługi w języku polskim zawierającą zapisy dotyczące bezpieczeństwa użytkownika i bezpieczeństwa pacjenta (wersja papierowa i elektroniczna).

7. Oświadczam, że bezpośredni użytkownicy zostaną przeszkoleni w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia. 

8. Oświadczam, że zostanie przeprowadzone szkolenie serwisowe w siedzibie Zamawiającego dla pracowników Inżynierii Klinicznej potwierdzone wydaniem certyfikatu na wykonywanie napraw, konserwacji i przeglądów oferowanego systemu  po okresie obowiązywania gwarancji.

	
	.......................................................................
(data, podpis osoby uprawnionej)


�	 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 





Zał. nr 1 – zad. Nr 8                                                                                                                                                                                 7 z 7

