OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie 1
Odczynniki do badań z zakresu diagnostyki infekcyjnej oraz NT-pro BNP wraz z dzierżawą automatycznego analizatora immunochemicznego

Lp.	Odczynnik	Ilość oznaczeń pacjentów / na 18 miesięcy	Ilość badań kontrolnych / na 18 miesięcy
1	Prokalcytonina wg Bramhsa	21 000	400
2	Syfilis	2 100	200
3	Antygen HBs	4 300	200
4	P.ciała anty HBs	900	200
5	P.ciała anty HCV	4 000	200
6	P.ciała IgM CMV	1 100	200
7	P.ciała IgG CMV	1 100	200
8	P.ciała IgM Rubella	1 200	200
9	P.ciała IgG Rubella	1 400	200
10	P.ciała IgM Toxoplasmoza	2 300	200
11	P.ciała IgG Toxoplasmoza	2 200	200
12	P.ciała i antygen HIV ( test combi)	3 000	300
13	NT pro BNP	500	100
14	Zewnątrzlaboratoryjna kontrola jakości obejmująca co najmniej parametry: Ag HBs, anty HCV, HIV.	Co najmniej / 2 cykle/ rok

1. Materiały kontrolne, kalibratory, płyny oraz odczynniki i materiały zużywalne do
   wymaganej ilości oznaczeń uwzględniając pracę analizatora 5 godzin / 7 dni w
   tygodniu oraz wykonywanie pojedynczych badań.
2. Kontrola wewnątrzlaboratoryjna na co najmniej 2 poziomach stężeń badanych
    analitów w ilościach podanych powyżej.
3. Testy na kalibrację metod zostały uwzględnione w ilości badań kontrolnych.
4. Wraz z pierwszą dostawą, Wykonawca dostarczy instrukcje obsługi i konserwacji
   analizatora oraz dla wszystkich parametrów wartości referencyjne , ulotki
   odczynnikowe oraz karty charakterystyki odczynników niebezpiecznych.
   Wszystkie wymienione dokumenty w języku polskim.
5. Wykonawca oszacuje ilość zaoferowanych odczynników, płynów systemowych i
    materiałów eksploatacyjnych z uwzględnieniem ich stabilności na pokładzie
   analizatora, i wykonywaniem badań pojedynczych, w celu zapewnienia wykonania
   ilości oznaczeń wymaganej przez Zamawiającego .
   W przypadku nie uwzględnienia wystarczającej ilości odczynników, materiałów
   eksploatacyjnych i płynów systemowych, Wykonawca zobowiązuje się do
   bezpłatnego zapewnienia brakującego asortymentu w celu wykonania wymaganych
   ilości oznaczeń.
Str. 1 z 5
6. Aby zapewnić optymalne warunki pracy analizatora w sezonie letnim,
    Wykonawca wyposaży Pracownię Wirusologii w klimatyzator o mocy 3-4 kW na
    powierzchnię ok. 20 m 2 z możliwością odkupienia go przez Zamawiającego po
    zakończeniu umowy.

  Parametry graniczne analizatora immunochemicznego
Lp	Opis
1	Wykonawca/Producent
2	Nazwa – model / typ
3	Rok produkcji

Lp	Parametr graniczny	Warunek / konieczny	Opisać spełnienie / TAK/NIE
1.	Analizator typu „Random Access”, rok produkcji nie wcześniej niż 2016, analizator wolno stojący.	TAK
2.	Analizator z autopodajnikiem dla próbek, który przenosi statywy z próbkami z miejsca ładowania do miejsca aspiracji próbki.	TAK
3.	Metoda oznaczeń -chemiluminescencyjna.	TAK
4.	Wydajność deklarowana w materiałach informacyjnych producenta - minimum 90 oznaczeń na godzinę.	TAK
5.	Co najmniej 24 pozycji odczynnikowych na pokładzie.	TAK
6.	Brak konieczności codziennego rozładowywania/ załadowywania odczynników na pokład aparatu (chłodzony przedział odczynnikowy ).	TAK
7.	Możliwość samodzielnego programowania norm referencyjnych.	TAK
8.	Ciągłe monitorowanie ilości dostępnych odczynników i materiałów zużywalnych na pokładzie aparatu.	TAK
9.	Wszystkie odczynniki gotowe do użycia, nie wymagają rekonstytucji, rozpuszczania.	TAK
10.	Zewnętrzna drukarka komputerowa wraz z materiałami eksploatacyjnymi (bębny, tonery) na cały okres obowiązywania umowy.	TAK
11.	Zewnętrzny i wewnętrzny czytnik kodów paskowych.	TAK
12.	Wbudowany system kontroli jakości badań (możliwość wydruku zestawień, opracowań statystycznych i wykresów ).	TAK
13.	Baza danych pacjentów.	TAK
14.	Możliwość wstawiania do aparatu probówek pierwotnych identyfikowanych przez aparat z kodu paskowego.	TAK
15.	Analizator automatycznie podaje czas ( hh:mm) zakończenia analizy każdego oznaczenia .	TAK
16.	Odczynniki i kalibratory pochodzące od jednego producenta. / (Zamawiający dopuszcza maksymalnie jeden rodzaj odczynnika i kalibratora pochodzący od innego producenta niż Oferent).	TAK	Str. 2 z 5

17.	Wielkość opakowań odczynnikowych nie więcej niż 100 testów.	TAK

18.	Wykonywanie badań w trybach : seryjnym, pojedynczym, pilnym.	TAK
19.	Podłączenie analizatora do stosowanego w Laboratorium LIS / ( Asseco)	TAK
20.	Serwis proaktywny – podłączenie analizatora do zdalnego systemu serwisowego poprzez łącze internetowe aktywne całą dobę uwzględnione w ofercie.	TAK

Parametry oceniane analizatora immunochemicznego

Lp.	Parametry oceniane	Punktacja	Opisać spełnienie / TAK / NIE
1.	W oznaczeniach wykonywanych przez analizator nie jest stosowana metoda wolnego wychwytu na bazie układu streptawidyna-biotyna, z którą wiąże się interferencja spowodowana przyjmowaniem przez pacjenta biotyny w zwiększonych dawkach ( > 5 mg/dobę). / Należy dołączyć do oferty ulotki odczynnikowe potwierdzające spełnienie wymagania.	TAK - 20 pkt. / NIE – 0 pkt.
2.	Możliwość rozpoczęcia badań bezpośrednio po wstawieniu do analizatora odczynników z lodówki zewnętrznej bez konieczności ich wstępnego ogrzewania i doprowadzania do temperatury pokojowej ( przed załadowaniem do analizatora).	TAK - 10 pkt. / NIE – 0 pkt.
3.	Stabilność odczynników anty HBs, anty IgG, IgM CMV, anty IgG, IgM Rubella na pokładzie analizatora minimum 30 dni, jeżeli pakiet jednorazowo ładowany do analizatora liczy więcej niż 80 testów. W przypadku przeniesienia odczynnika z analizatora do lodówki zewnętrznej, odczynnik stabilny do daty ważności podanej na opakowaniu.	TAK - 10 pkt. / NIE – 0 pkt.

Zadanie 2
Odczynniki do badania przeciwciał Borrelia burgdorferi wraz z dzierżawą automatycznego analizatora immunochemicznego

Lp.	Odczynnik	Ilość oznaczeń pacjentów / na 18 miesięcy	Ilość badań kontrolnych na 18 miesięcy
1	P.ciała IgM Borrelia burgorferi	1 200	180
2	P.ciała IgG Borrelia burgorferi	1 200	180

Parametry graniczne analizatora immunochemicznego
lp	Opis
1	Wykonawca/Producent
2	Nazwa – model / typ
3	Rok produkcji

Lp.	Parametr graniczny	Warunek / konieczny	Opisać spełnienie / TAK/NIE
1.	Analizator fabrycznie nowy lub używany i odnowiony, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2015 r.	TAK
2.	Metoda oznaczeń immunoenzymatyczna.	TAK
3.	Możliwość samodzielnego programowania norm referencyjnych.	TAK
4.	Zewnętrzna lub wewnętrzna drukarka .	TAK
5.	Wbudowany system kontroli jakości badań (możliwość wydruku zestawień, opracowań statystycznych i wykresów ).	TAK
6.	Baza danych pacjentów.	TAK
7.	Analizator automatycznie podaje czas ( hh:mm) zakończenia analizy każdego oznaczenia .	TAK
8.	Odczynniki i kalibratory pochodzące od jednego producenta.	TAK

9.	Wielkość opakowań odczynnikowych nie więcej niż 100 testów.	TAK

10.	Wykonywanie badań w trybach : seryjnym, pojedynczym, pilnym.	TAK
11.	System mycia sond zapobiegający ryzyku kontaminacji (dołączenie stosownego dokumentu – wyciągu z instrukcji użytkowania)	TAK

1. Materiały kontrolne, kalibratory, płyny oraz odczynniki i materiały zużywalne do
   wymaganej ilości oznaczeń uwzględniając pracę analizatora 3 godziny / 5 dni w
   tygodniu oraz wykonywanie pojedynczych badań.
2. Kontrola wewnątrzlaboratoryjna na co najmniej 2 poziomach stężeń badanych
    analitów w ilościach podanych powyżej.
3. Testy na kalibrację metod zostały uwzględnione w ilości badań kontrolnych.
4. Wraz z pierwszą dostawą, Wykonawca dostarczy instrukcje obsługi i konserwacji
   analizatora oraz dla wszystkich parametrów wartości referencyjne , ulotki
   odczynnikowe oraz karty charakterystyki odczynników niebezpiecznych.
   Wszystkie wymienione dokumenty w języku polskim.
5. Wykonawca oszacuje ilość zaoferowanych odczynników, płynów systemowych i
    materiałów eksploatacyjnych z uwzględnieniem ich stabilności na pokładzie
   analizatora, i wykonywaniem badań pojedynczych, w celu zapewnienia wykonania
   ilości oznaczeń wymaganej przez Zamawiającego .
   W przypadku nie uwzględnienia wystarczającej ilości odczynników, materiałów
   eksploatacyjnych i płynów systemowych, Wykonawca zobowiązuje się do
   bezpłatnego zapewnienia brakującego asortymentu w celu wykonania wymaganych
   ilości oznaczeń.