Zadanie nr 1

Przegląd aparatów do znieczulania ogólnego prod. Ohmeda

Lp.	Model	Ilość	Rok produkcji	Użytkownik	Cena jednostkowa netto	Stawka podatku VAT	Cena jednostkowa brutto	Łączna cena netto pozycji	Łączna cena brutto pozycji
		1			2	3	4 = 2 + 3	5 = 1 x 2	6 = 5 + 3
1.	Aestiva S/5/7900	2	2002	Anestezjologia
2.	Aestiva S/5/7900	1	2001	Kardiochirurgia
3.	Aespire 7900 z monitorem S/5CAM	2	2009	Anestezjologia
4.	Aespire View	1	2010	Anestezjologia
							Suma:

Zakres przeglądu:
- wymiana elementów zużywalnych – uszczelki gniazd parowników (komplet), zawór grzybkowy wentylatora, uszczelka zaworu oddechu spontanicznego
- wymiana akumulatora wewnętrznego respiratora dla 2 szt. aparatów do znieczulania ogólnego Aestiva S/5/7900 (nr seryjny AMVE02838, AMVE02834)
- wykonanie prac konserwacyjnych
- sprawdzenie poprawności pracy zgodnie z dokumentacją sprzętu
- sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego
- wystawienie raportu z określeniem sprawności aparatu i dopuszczeniem do dalszego użytkowania

Zadanie nr 2

Przegląd aparatów do znieczulania ogólnego prod. GE Healthcare

Lp.	Model	Ilość	Rok produkcji	Użytkownik	Cena jednostkowa netto	Stawka podatku VAT	Cena jednostkowa brutto	Łączna cena netto pozycji	Łączna cena brutto pozycji
		1			2	3	4 = 2 + 3	5 = 1 x 2	6 = 5 + 3
1.	Carestation 650 z monitorem Carescape B650	5	2018	Anestezjologia
							Suma:

Zakres przeglądu:
- wymiana elementów zużywalnych – uszczelki gniazd parowników (komplet), zawór grzybkowy wentylatora, uszczelka zaworu oddechu spontanicznego
- wykonanie prac konserwacyjnych
- sprawdzenie poprawności pracy zgodnie z dokumentacją sprzętu
- sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego
- wystawienie raportu z określeniem sprawności aparatu i dopuszczeniem do dalszego użytkowania

Zadanie nr 3

Przegląd aparatów do znieczulania ogólnego prod. Spacelabs Healthcare

Lp.	Model	Ilość	Rok produkcji	Użytkownik	Cena jednostkowa netto	Stawka podatku VAT	Cena jednostkowa brutto	Łączna cena netto pozycji	Łączna cena brutto pozycji
		1			2	3	4 = 2 + 3	5 = 1 x 2	6 = 5 + 3
1.	Blease Sirius	2	2007	Anestezjologia
							Suma:

Zakres przeglądu:
- zestaw serwisowy roczny z pakietem do analizatora gazów
- wykonanie prac konserwacyjnych i kalibracja
- sprawdzenie poprawności pracy
- sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego
- wystawienie raportu z określeniem sprawności aparatu i dopuszczeniem do dalszego użytkowania

Zadanie nr 4

Przegląd aparatu do chłodzenia mózgu prod. Zoll

Lp.	Model	Ilość	Rok produkcji	Użytkownik	Cena jednostkowa netto	Stawka podatku VAT	Cena jednostkowa brutto	Łączna cena netto pozycji	Łączna cena brutto pozycji
		1			2	3	4 = 2 + 3	5 = 1 x 2	6 = 5 + 3
1.	Thermogard XP	1	2013	Oddział Kardiologii
							Suma:

Zakres przeglądu:
- wykonanie prac konserwacyjnych określonych przez producenta
- wymiana: filtra powietrza, chłodziwa
- kalibracja systemu, pompy rolkowej
- przeprowadzenie testów funkcjonalnych w celu weryfikacji działania aparatu zgodnie ze specyfikacją producenta
- sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego
- wystawienie raportu z określeniem sprawności aparatu i dopuszczeniem do dalszego użytkowania

Zadanie nr 5

Przegląd aparatów do masażu serca prod. Jolife

Lp.	Model	Ilość	Rok produkcji	Użytkownik	Cena jednostkowa netto	Stawka podatku VAT	Cena jednostkowa brutto	Łączna cena netto pozycji	Łączna cena brutto pozycji
		1			2	3	4 = 2 + 3	5 = 1 x 2	6 = 5 + 3
1.	Lucas 2	1	2014	Szpitalny Oddział Ratunkowy
2.	Lucas 2	1	2017	Szpitalny Oddział Ratunkowy
3.	Lucas 2	1	2014	Oddział Kardiologii
4.	Lucas 2	1	2014	Oddział Intensywnej Terapii
							Suma:

Zakres przeglądu:
- wykonanie prac konserwacyjnych określonych przez producenta
- przeprowadzenie testów funkcjonalnych w celu weryfikacji działania aparatów zgodnie ze specyfikacją producenta
- sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego
- wystawienie raportu z określeniem sprawności każdego z aparatów i dopuszczeniem do dalszego użytkowania

Zadanie nr 6

Przegląd wstrzykiwaczy środków kontrastowych prod. Medrad

Lp.	Model	Ilość	Rok produkcji	Użytkownik	Cena jednostkowa netto	Stawka podatku VAT	Cena jednostkowa brutto	Łączna cena netto pozycji	Łączna cena brutto pozycji
		1			2	3	4 = 2 + 3	5 = 1 x 2	6 = 5 + 3
1.	Mark V Plus	1	1998	Pracownia Hemodynamiki
2.	Mark V Provis	1	2004	Pracownia Hemodynamiki
3.	Envision CT	1	1993	Zakład Radiologii
4.	Spectris Solaris EP	1	2010	Zakład Radiologii
5.	Stellant CT	1	2014	Zakład Radiologii
6.	Mark 7 Arterion	1	2014	Blok Operacyjny
							Suma:

Zakres przeglądu:
- wykonanie prac konserwacyjnych określonych przez producenta
- przeprowadzenie testów funkcjonalnych w celu weryfikacji działania wstrzykiwaczy zgodnie ze specyfikacją producenta
- weryfikacja kalibracji: potencjometru pozycjonowania tłoka, limitu ciśnienia, prędkości przepływu
- sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego
- wystawienie raportu z określeniem sprawności każdego z wstrzykiwaczy i dopuszczeniem do dalszego użytkowania

Zadanie nr 7

Przegląd wstrzykiwacza środków kontrastowych prod. Bracco Injeneering

Lp.	Model	Ilość	Rok produkcji	Użytkownik	Cena jednostkowa netto	Stawka podatku VAT	Cena jednostkowa brutto	Łączna cena netto pozycji	Łączna cena brutto pozycji
		1			2	3	4 = 2 + 3	5 = 1 x 2	6 = 5 + 3
1.	CT Expres 4D	1	2013	Zakład Radiologii
							Suma:

Zakres przeglądu:
- wykonanie prac konserwacyjnych określonych przez producenta
- przeprowadzenie testów funkcjonalnych w celu weryfikacji działania wstrzykiwacza zgodnie ze specyfikacją producenta
- sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego
- wystawienie raportu z określeniem sprawności wstrzykiwacza i dopuszczeniem do dalszego użytkowania

Zadanie nr 8

Przegląd elektromiografu prod. Micromed
i stymulatora magnetycznego prod. Esaote Biomedica

Lp.	Model	Ilość	Rok produkcji	Użytkownik	Cena jednostkowa netto	Stawka podatku VAT	Cena jednostkowa brutto	Łączna cena netto pozycji	Łączna cena brutto pozycji
		1			2	3	4 = 2 + 3	5 = 1 x 2	6 = 5 + 3
1.	MyoQuick 1400ME	1	2010	Oddział Neurologiczny
2.	MX 6000	1	1997	Oddział Neurologiczny
							Suma:

Zakres przeglądu:
- wykonanie prac konserwacyjnych określonych przez producenta
- przeprowadzenie testów funkcjonalnych w celu weryfikacji działania aparatu zgodnie ze specyfikacją producenta w tym ewentualna kalibracja
- sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego
- wystawienie raportu z określeniem sprawności każdego z aparatów i dopuszczeniem do dalszego użytkowania

Zadanie nr 9

Przegląd aparatury audiologicznej prod. Interacoustics i Maico

Lp.	Model	Ilość	Rok produkcji	Użytkownik	Cena jednostkowa netto	Stawka podatku VAT	Cena jednostkowa brutto	Łączna cena netto pozycji	Łączna cena brutto pozycji
		1			2	3	4 = 2 + 3	5 = 1 x 2	6 = 5 + 3
1.	AT235	1	2007	Poradnia Audiologiczna
2.	Eclipse EP15	1	2007	Oddział Laryngologii
3.	AD229e	1	2007	Poradnia Audiologiczna
4.	OtoRead Clinical	1	2009	Oddział Neonatologii
5.	OtoRead Clinical	1	2007	Poradnia Audiologiczna
							Suma:

Zakres przeglądu:
- wykonanie prac konserwacyjnych określonych przez producenta
- przeprowadzenie testów funkcjonalnych w celu weryfikacji działania aparatów zgodnie ze specyfikacją producenta w tym ewentualna kalibracja aparatów
- sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego
- wystawienie raportu z określeniem sprawności każdego z aparatów i dopuszczeniem do dalszego użytkowania

Zadanie nr 10

Przegląd automatycznych myjni endoskopowych prod. Olympus, Miele

Lp.	Model	Ilość	Rok produkcji	Użytkownik	Cena jednostkowa netto	Stawka podatku VAT	Cena jednostkowa brutto	Łączna cena netto pozycji	Łączna cena brutto pozycji
		1			2	3	4 = 2 + 3	5 = 1 x 2	6 = 5 + 3
1.	ETD-3 (GA)	1	2012	Zakład Endoskopii
2.	ETD-2 plus	1	1998	Zakład Endoskopii
3.	Mini ETD-2 GA	2	2014	Zakład Endoskopii
							Suma:

Zakres przeglądu:
- wymiana elementów wchodzących w skład rocznego zestawu przeglądowego
- wykonanie prac konserwacyjnych określonych przez producenta myjni
- sprawdzenie poprawności działania myjni zgodnie ze specyfikacją producenta
- sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego
- wystawienie raportu z przeglądu z określeniem sprawności myjni i dopuszczeniem do dalszego użytkowania urządzenia. Raport powinien zawierać wyszczególnienie wszystkich wymienionych elementów

Zadanie nr 11

Przegląd EEG prod. Elmiko

Lp.	Model	Ilość	Rok produkcji	Użytkownik	Cena jednostkowa netto	Stawka podatku VAT	Cena jednostkowa brutto	Łączna cena netto pozycji	Łączna cena brutto pozycji
		1			2	3	4 = 2 + 3	5 = 1 x 2	6 = 5 + 3
1.	EEG DigiTrack	1	2012	Oddział Neurologiczny
2.	aEEG DigiTrack VR	1	2017	Oddział Neonatologii
							Suma:

Zakres przeglądu:
- wykonanie prac konserwacyjnych określonych przez producenta
- przeprowadzenie testów funkcjonalnych w celu weryfikacji działania aparatów zgodnie ze specyfikacją producenta
- kontrola poprawności działania oprogramowania EEG DigiTrack
- sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego
- wystawienie raportu z określeniem sprawności aparatu i dopuszczeniem do dalszego użytkowania użytkowania

Zadanie nr 12

Przegląd rezonansu magnetycznego prod. Philips

Lp.	Model	Ilość	Rok produkcji	Użytkownik	Cena jednostkowa netto	Stawka podatku VAT	Cena jednostkowa brutto	Łączna cena netto pozycji	Łączna cena brutto pozycji
		1			2	3	4 = 2 + 3	5 = 1 x 2	6 = 5 + 3
1.	Achieva Nova Dual	1	2009	Zakład Radiologii
							Suma:

Zakres przeglądu:
- ogólna kontrola systemu (temperatura, filtry, fantomy, kabina, uziemienia)
- kontrola systemu gradientów (połączenia, chłodzenie, pompa)
- sprawdzenie wydajności pracy kompresora i drożności układu chłodzenia
- sprawdzenie poprawności działania cewek
- system chłodzenia ciekłym helem (ciśnienie, system wody i oleju, absorber, sprawdzenie działania głowicy chłodzącej)
- magnes (poziom helu, zużycie helu, połączenia)
- stół pacjenta (funkcje, alarm, okablowanie, czyszczenie, smarowanie)
- sprawdzenie i regulacja parametrów systemu (testy, regulacje częstotliwości i mocy)
- konsola operatora (funkcje, kalibracja monitorów)
- system komputerowy (funkcje, czyszczenie, wentylacja)
- stacje diagnostyczne (czyszczenie dysków, kalibracja monitorów)
- wykonanie ekspertyz technicznych związanych z wykrytymi usterkami oraz kosztorysu naprawy.
- wystawienie raportu z określeniem sprawności systemu i dopuszczeniem do dalszego użytkowania

### Dla zadania nr 12 Zamawiający wymaga wykonania dwóch przeglądów w ciągu roku. Pierwszy przegląd planowany na październik 2022

Zadanie nr 13

Przegląd aparatury do wspomagania oddechu u noworodków prod. Bird

Lp.	Model	Ilość	Rok produkcji	Użytkownik	Cena jednostkowa netto	Stawka podatku VAT	Cena jednostkowa brutto	Łączna cena netto pozycji	Łączna cena brutto pozycji
		1			2	3	4 = 2 + 3	5 = 1 x 2	6 = 5 + 3
1.	Infant Flow SiPAP	1	2013	Oddział Neonatologii
2.	Infant Flow SiPAP	1	2008	Oddział Neonatologii
3.	Infant Flow SiPAP	1	2005	Oddział Neonatologii
	Infant Flow SiPAP	1	2018	Oddział Neonatologii
							Suma:

Zakres przeglądu:
- wykonanie prac konserwacyjnych określonych przez producenta
- przeprowadzenie testów funkcjonalnych w celu weryfikacji działania aparatów zgodnie ze specyfikacją producenta
- sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego
- wystawienie raportu z określeniem sprawności każdego z aparatów i dopuszczeniem do dalszego użytkowania

Zadanie nr 14

Przegląd sprzętu okulistycznego prod. Reichert, Unicos

Lp.	Model	Ilość	Rok produkcji	Użytkownik	Cena jednostkowa netto	Stawka podatku VAT	Cena jednostkowa brutto	Łączna cena netto pozycji	Łączna cena brutto pozycji
		1			2	3	4 = 2 + 3	5 = 1 x 2	6 = 5 + 3
1.	Autorefraktometr URK-700	1	2014	Oddział Okulistyki
2.	Autorefraktometr URK-700	1	2014	Poradnia Leczenia Jaskry
3.	Autorefraktometr URK-700	1	2017	Poradnia Okulistyczna
4.	Autorefraktometr URK-700	1	2018	Poradnia Retinopatii Cukrzycowej
5.	Tonometr XPERT Plus	1	1998	Poradnia Okulistyczna
6.	Tonometr Reichert 7CR	1	2016	Oddział Okulistyki
7.	Tonometr AT555	1	2006	Poradnia Leczenia Jaskry
8.	Pachymetr IOPac	1	2006	Poradnia Leczenia Jaskry
							Suma:

Zakres przeglądu:
- wykonanie prac konserwacyjnych określonych przez producenta, w tym czyszczenie elementów optycznych
- przeprowadzenie testów funkcjonalnych w celu weryfikacji działania aparatów zgodnie ze specyfikacją producenta oraz ewentualna kalibracja
- sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego
- wystawienie raportu z określeniem sprawności aparatu i dopuszczeniem do dalszego użytkowania

Zadanie nr 15

Przegląd sprzętu okulistycznego prod. Quantel Medical

Lp.	Model	Ilość	Rok produkcji	Użytkownik	Cena jednostkowa netto	Stawka podatku VAT	Cena jednostkowa brutto	Łączna cena netto pozycji	Łączna cena brutto pozycji
		1			2	3	4 = 2 + 3	5 = 1 x 2	6 = 5 + 3
1.	Fotokoagulator siatkówkowy Vitra	1	2006	Poradnia Retinopatii Cukrzycowej
							Suma:

Zakres przeglądu:
- wykonanie prac konserwacyjnych określonych przez producenta
- przeprowadzenie testów funkcjonalnych w celu weryfikacji działania aparatu zgodnie ze specyfikacją producenta
- sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego
- wystawienie raportu z określeniem sprawności aparatu i dopuszczeniem do dalszego użytkowania

Zadanie nr 16

Przegląd sterylizatorów parowych przelotowych prod. Belimed

Lp.	Model	Ilość	Rok produkcji	Użytkownik	Cena jednostkowa netto	Stawka podatku VAT	Cena jednostkowa brutto	Łączna cena netto pozycji	Łączna cena brutto pozycji
		1			2	3	4 = 2 + 3	5 = 1 x 2	6 = 5 + 3
1.	MST-V 6-6-18	2	2011	Centralna Sterylizatornia
							Suma:

Zakres przeglądu:
- wymiana zużytych elementów w dwóch sterylizatorach parowych
  - filtr sterylny – 2 szt.
  - zestaw naprawczy do odwadniacza – 4 szt.
  - sito 3/4” – 4szt.
  - sito ½” – 4szt.
  - uszczelka ½” – 8 szt.
  - uszczelka do drzwi 6-6 MST-V – 4 szt.
  - uszczelka płaska ¾” – 8 szt.
- wykonanie prac konserwacyjnych określonych przez producenta urządzeń
- mechaniczne czyszczenie komór w dwóch sterylizatorach
- sprawdzenie poprawności działania sterylizatorów zgodnie ze specyfikacją producenta
- sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego
- wystawienie raportu z przeglądu z określeniem sprawności sterylizatorów i dopuszczeniem do dalszego użytkowania urządzeń

Zadanie nr 17

Przegląd sprzętu rehabilitacyjnego (aparaty do ultradźwięków, do terapii polem magnetycznym i laseroterapii)

Lp.	Model	Ilość	Rok produkcji	Wyposażenie	Użytkownik	Cena jednostkowa netto	Stawka podatku VAT	Cena jednostkowa brutto	Łączna cena netto pozycji	Łączna cena brutto pozycji
		1				2	3	4 = 2 + 3	5 = 1 x 2	6 = 5 + 2
Aparatura ultradżwiękowa
1	Sonopuls 590 prod. Enraf-Nonius	1	1994	1 głowica	Zakład Rehabilitacji
2	Sonopuls 591 prod. Enraf-Nonius	1	1994	2 głowice	Oddział Rehabilitacji
3	Sonopuls 591 prod. Enraf-Nonius	2	1996	2 głowice	Zakład Rehabilitacji
4	Etius U prod. Astar ABR	1	2013	1 głowica	Oddział Rehabilitacji
5	Donatello prod. LED SpA	2	2011, / 2013	1 głowica/aparat	Zakład Rehabilitacji
6	Sonotronic US-2 prod. Elektronika i Elektromedycyna	1	2014	1 głowica	Oddział Rehabilitacji
7	Sonopuls 190 prod. Enraf-Nonius	1	2018	1 głowica	Zakład Rehabilitacji
Aparatura do laseroterapii
8	Polaris prod. Astar ABR	1	2007	1 sonda IR	Oddział Rehabilitacji
9	Polaris 2 prod. Astar ABR	1	2011	1 sonda IR, 1 sonda R, 1 skaner IR/R	Zakład Rehabilitacji
10	Terapus 2 prod. Accuro-Sumer	1	2013	1 sonda IR, 1 sonda R, 1 skaner IR/R	Oddział Rehabilitacji
11	Polaris 2 prod. Astar ABR	1	2014	1 sonda IR, 1 sonda R, 1 skaner IR/R	Oddział Rehabilitacji
12	Polaris 2 prod. Astar ABR	2	2014	2 sondy IR, 2 sondy R, 2 skanery IR/R	Zakład Rehabilitacji
Aparatura do terapii polem magnetycznym
13	Magnetus 2 prod. Accuro-Sumer	1	2013	2 aplikatory	Zakład Rehabilitacji
								Suma:

Zakres przeglądu
- przeprowadzenie testów funkcjonalnych (odpowiednio do grupy sprzętu pomiar mocy wiązki laserowej, mocy głowicy ultradźwiękowej, pomiar indukcji magnetycznej, natężenia prądu elektrycznego) w celu weryfikacji działania systemu zgodnie ze specyfikacją producenta
- sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego
- wystawienie raportu z określeniem sprawności aparatu i dopuszczeniem do dalszego użytkowania

Zadanie nr 18

Przegląd stacji uzdatniania wody prod. Culligan

Lp.	Model	Ilość	Rok produkcji	Użytkownik	Cena jednostkowa netto	Stawka podatku VAT	Cena jednostkowa brutto	Łączna cena netto pozycji	Łączna cena brutto pozycji
		1			2	3	4 = 2 + 3	5 = 1 x 2	6 = 5 + 3
1.	RO Culligan	1	1995	Stacja Dializ
							Suma:

Zakres przeglądu:
- wymiana kompletnego złoża o poj. 170 litrów w kolumnie węglowej
- wymiana kompletnego złoża do filtra mineralnego
- wykonanie konserwacji i przeglądu filtra odżelaziającego
- wykonanie konserwacji i przeglądu obu kolumn zmiękczających
- wykonanie całościowej dezynfekcji filtracji wstępnej
- testowanie i sprawdzenie działania stacji uzdatnianie wody
- dostawa materiałów niezbędnych do wykonania konserwacji i przeglądu
- wykonanie chemicznego czyszczenia membran RO wraz z chemicznym czyszczeniem złóż zmiękczających
- wystawienie raportu z określeniem sprawności stacji uzdatniania wody i dopuszczeniem do dalszego użytkowania

Zamawiający udostępni stację uzdatniana wody celem wykonania powyższych prac w dni, w których nie odbywają się planowane zabiegi, tj. niedziela.

Zadanie nr 19

Przegląd aparatu do pomiaru krzepliwości krwi prod. DRG International

Lp.	Model	Ilość	Rok produkcji	Użytkownik	Cena jednostkowa netto	Stawka podatku VAT	Cena jednostkowa brutto	Łączna cena netto pozycji	Łączna cena brutto pozycji
		1			2	3	4 = 2 + 3	5 = 1 x 2	6 = 5 + 3
1.	Hemochron Response	1	2009	Oddział Kardiochirurgii
2.	Hemochron Response	1	2006	Oddział Kardiochirurgii
							Suma:

Zakres przeglądu
- przeprowadzenie testów funkcjonalnych w celu weryfikacji działania aparatów zgodnie ze specyfikacją producenta
- wykonanie konserwacji aparatów
- wystawienie raportu z określeniem sprawności aparatu i dopuszczeniem do dalszego użytkowania

Zadanie nr 20

Przegląd aparatów do badania gęstości zawiesiny bakteryjnej prod. bioMerieux

Lp.	Model	Ilość	Rok produkcji	Użytkownik	Cena jednostkowa netto	Stawka podatku VAT	Cena jednostkowa brutto	Łączna cena netto pozycji	Łączna cena brutto pozycji
		1			2	3	4 = 2 + 3	5 = 1 x 2	6 = 5 + 3
1.	Densimat	2	1996	Centralne Laboratorium Analityczne
							Suma:

 Zakres przeglądu
- przeprowadzenie testów funkcjonalnych w celu weryfikacji działania aparatów zgodnie ze specyfikacją producenta w tym ewentualna kalibracja
- wykonanie konserwacji aparatów
- wystawienie raportu z określeniem sprawności aparatu i dopuszczeniem do dalszego użytkowania

Zadanie nr 21

Przegląd respiratorów NPB 840 prod. Puritan Bennett

Lp.	Model	Ilość	Rok produkcji	Użytkownik	Cena jednostkowa netto	Stawka podatku VAT	Cena jednostkowa brutto	Łączna cena netto pozycji	Łączna cena brutto pozycji
		1			2	3	4 = 2 + 3	5 = 1 x 2	6 = 5 + 3
1.	NPB 840	6	2011	Oddział Intensywnej Terapii
2	NPB 840	1	2003	Oddział Kardiochirurgii
							Suma:

Zakres przeglądu
- wykonanie kalibracji, testów funkcjonalności oraz konserwacji aparatu
- sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego
- sprawdzenie poprawności pracy
- wystawienie raportu z określeniem sprawności aparatu i dopuszczeniem do dalszego użytkowania

Zadanie nr 22

Przegląd lasera okulistycznego prod. Lightmed

Lp.	Model	Ilość	Rok produkcji	Użytkownik	Cena jednostkowa netto	Stawka podatku VAT	Cena jednostkowa brutto	Łączna cena netto pozycji	Łączna cena brutto pozycji
		1			2	3	4 = 2 + 3	5 = 1 x 2	6 = 5 + 3
1	SYL 9000	1	2016	Poradnia Okulistyczna
							Suma:

Zakres przeglądu:
- wykonanie prac konserwacyjnych określonych przez producenta
- przeprowadzenie testów funkcjonalnych w celu weryfikacji działania lasera zgodnie ze specyfikacją producenta
- sprawdzenie mocy wyjściowej lasera
- sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego
- wystawienie raportu z określeniem sprawności lasera i dopuszczeniem do dalszego użytkowania

Zadanie nr 243

Przegląd EEG prod. EB Neuro

Lp.	Model	Ilość	Rok produkcji	Użytkownik	Cena jednostkowa netto	Stawka podatku VAT	Cena jednostkowa brutto	Łączna cena netto pozycji	Łączna cena brutto pozycji
		1			2	3	4 = 2 + 3	5 = 1 x 2	6 = 5 + 3
1.	Galileo	1	2008	Oddział Neurologiczny
							Suma:

Zakres przeglądu:
- wykonanie prac konserwacyjnych określonych przez producenta
- przeprowadzenie testów funkcjonalnych w celu weryfikacji działania aparatu zgodnie ze specyfikacją producenta
- kontrola poprawności działania oprogramowania EEG
- sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego
- wystawienie raportu z określeniem sprawności aparatu i dopuszczeniem do dalszego użytkowania

Zadanie nr 24

Przegląd lasera CO2 prod. Daeshin

Lp.	Model	Ilość	Rok produkcji	Użytkownik	Cena jednostkowa netto	Stawka podatku VAT	Cena jednostkowa brutto	Łączna cena netto pozycji	Łączna cena brutto pozycji
		1			2	3	4 = 2 + 3	5 = 1 x 2	6 = 5 + 3
1.	DS-30C	1	2010	Oddział Laryngologiczny
							Suma:

Zakres przeglądu:
- wykonanie prac konserwacyjnych określonych przez producenta
- przeprowadzenie testów funkcjonalnych w celu weryfikacji działania lasera zgodnie ze specyfikacją producenta
- sprawdzenie mocy wyjściowej lasera
- wymiana płynu w układzie chłodzenia
- sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego
- wystawienie raportu z określeniem sprawności lasera i dopuszczeniem do dalszego użytkowania

Zadanie nr 25

Przegląd krioablatora prod. CryoCath

Lp.	Model	Ilość	Rok produkcji	Użytkownik	Cena jednostkowa netto	Stawka podatku VAT	Cena jednostkowa brutto	Łączna cena netto pozycji	Łączna cena brutto pozycji
		1			2	3	4 = 2 + 3	5 = 1 x 2	6 = 5 + 3
1.	CryoConsole	1	2008	Pracownia Hemodynamiki
							Suma:

Zakres przeglądu:
- wykonanie prac konserwacyjnych określonych przez producenta
- przeprowadzenie testów funkcjonalnych w celu weryfikacji działania aparatu zgodnie ze specyfikacją producenta
- sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego
- wystawienie raportu z określeniem sprawności aparatu i dopuszczeniem do dalszego użytkowania

Zadanie nr 26

Przegląd systemu ESWL prod. DornierMedTech

Lp.	Model	Ilość	Rok produkcji	Użytkownik	Cena jednostkowa netto	Stawka podatku VAT	Cena jednostkowa brutto	Łączna cena netto pozycji	Łączna cena brutto pozycji
		1			2	3	4 = 2 + 3	5 = 1 x 2	6 = 5 + 3
1.	Dornier Compact Sigma	1	2009	Oddział Urologii
							Suma:

Zakres przeglądu:
- wymiana zużywalnych części głowicy: poduszka sprzęgająca, komplet uszczelnień
- wykonanie określonych przez producenta prac konserwacyjnych całego urządzenia
- przeprowadzenie testów funkcjonalnych w celu weryfikacji działania systemu zgodnie ze specyfikacją producenta
- sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego
- wystawienie raportu z określeniem sprawności i dopuszczeniem do dalszego użytkowania

Zadanie nr 27

Przegląd tonometru prod. Keeler

Lp.	Model	Ilość	Rok produkcji	Użytkownik	Cena jednostkowa netto	Stawka podatku VAT	Cena jednostkowa brutto	Łączna cena netto pozycji	Łączna cena brutto pozycji
		1			2	3	4 = 2 + 3	5 = 1 x 2	6 = 5 + 3
1.	Pulsair Desktop	1	2014	Poradnia Retinopatii Cukrzycowej
							Suma:

Zakres przeglądu:
- wykonanie prac konserwacyjnych określonych przez producenta
- czyszczenie elementów optycznych
- przeprowadzenie testów funkcjonalnych w celu weryfikacji działania aparatów zgodnie ze specyfikacją producenta oraz ewentualna kalibracja
- sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego
- wystawienie raportu z określeniem sprawności aparatu i dopuszczeniem do dalszego użytkowania
Zadanie nr 28

Przegląd tomografu siatkówkowego prod. Heidelberg Engineering

Lp.	Model	Ilość	Rok produkcji	Użytkownik	Cena jednostkowa netto	Stawka podatku VAT	Cena jednostkowa brutto	Łączna cena netto pozycji	Łączna cena brutto pozycji
		1			2	3	4 = 2 + 3	5 = 1 x 2	6 = 5 + 3
1.	HRT 3	1	2006	Poradnia Leczenia Jaskry
							Suma:

Zakres przeglądu:
- wykonanie prac konserwacyjnych określonych przez producenta
- czyszczenie elementów optycznych
- przeprowadzenie testów funkcjonalnych w celu weryfikacji działania aparatu zgodnie ze specyfikacją producenta
- wystawienie raportu z określeniem sprawności aparatu i dopuszczeniem do dalszego użytkowania

Zadanie nr 29

Przegląd wiertarki neurochirurgicznej prod. Medtronic

Lp.	Model	Ilość	Rok produkcji	Użytkownik	Cena jednostkowa netto	Stawka podatku VAT	Cena jednostkowa brutto	Łączna cena netto pozycji	Łączna cena brutto pozycji
		1			2	3	4 = 2 + 3	5 = 1 x 2	6 = 5 + 3
1.	MidasRex	1	2016	Blok Operacyjny
							Suma:

Zakres przeglądu:
- wykonanie prac konserwacyjnych określonych przez producenta
- przeprowadzenie testów funkcjonalnych w celu weryfikacji działania aparatu zgodnie ze specyfikacją producenta
- sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego
- wystawienie raportu z określeniem sprawności aparatu i dopuszczeniem do dalszego użytkowania

Zadanie nr 30

 Przegląd aparatury audiologicznej prod. Madsen Electronics

Lp.	Model	Ilość	Rok produkcji	Użytkownik	Cena jednostkowa netto	Stawka podatku VAT	Cena jednostkowa brutto	Łączna cena netto pozycji	Łączna cena brutto pozycji
		1			2	3	4 = 2 + 3	5 = 1 x 2	6 = 5 + 3
1.	Zodiac 901/P	1	1994	Poradnia Audiologiczna
							Suma:

Zakres przeglądu:
- wykonanie prac konserwacyjnych określonych przez producenta
- przeprowadzenie testów funkcjonalnych w celu weryfikacji działania aparatu zgodnie ze specyfikacją producenta w tym ewentualna kalibracja aparatu
- sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego
- wystawienie raportu z określeniem sprawności każdego z aparatów i dopuszczeniem do dalszego użytkowania

Zadanie nr 31

Przegląd sprzętu neurochirurgicznego (stacja planowania i nawigacja neurochirurgiczna) prod. Medtronic

Lp.	Model	Ilość	Rok produkcji	Użytkownik	Cena jednostkowa netto	Stawka podatku VAT	Cena jednostkowa brutto	Łączna cena netto pozycji	Łączna cena brutto pozycji
		1			2	3	4 = 2 + 3	5 = 1 x 2	6 = 5 + 3
1.	StealthStation S7	1	2016	Blok Operacyjny
2.	StealthStation S8	1	2019	Blok Operacyjny
							Suma:

Zakres przeglądu:
- wykonanie prac konserwacyjnych określonych przez producenta
- przeprowadzenie testów funkcjonalnych w celu weryfikacji działania aparatów zgodnie ze specyfikacją producenta w tym ewentualna kalibracja
- sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego
- wystawienie raportu z określeniem sprawności każdego z aparatów i dopuszczeniem do dalszego użytkowania

Zadanie nr 32

 Przegląd sprzętu neurochirurgicznego (rama stereotaktyczna) prod. Integra

Lp.	Model	Ilość	Rok produkcji	Użytkownik	Cena jednostkowa netto	Stawka podatku VAT	Cena jednostkowa brutto	Łączna cena netto pozycji	Łączna cena brutto pozycji
		1			2	3	4 = 2 + 3	5 = 1 x 2	6 = 5 + 3
1.	CRW Precision ARC	1	2016	Blok Operacyjny
							Suma:

Zakres przeglądu:
- wykonanie prac konserwacyjnych określonych przez producenta
- przeprowadzenie testów funkcjonalnych w celu weryfikacji działania zgodnie ze specyfikacją producenta
- wystawienie raportu z określeniem sprawności każdego z aparatów i dopuszczeniem do dalszego użytkowania

Zadanie nr 33

Przegląd detektora promieniowania gamma do śródoperacyjnej detekcji węzła wartowniczego prod. W.O.M

Lp.	Model	Ilość	Rok produkcji	Użytkownik	Cena jednostkowa netto	Stawka podatku VAT	Cena jednostkowa brutto	Łączna cena netto pozycji	Łączna cena brutto pozycji
		1			2	3	4 = 2 + 3	5 = 1 x 2	6 = 5 + 3
1.	Gamma Finder II	1	2011	Blok Operacyjny
							Suma:

Zakres przeglądu:
- wykonanie prac konserwacyjnych określonych przez producenta
- przeprowadzenie testów funkcjonalnych w celu weryfikacji działania zgodnie ze specyfikacją producenta
- wystawienie raportu z określeniem sprawności każdego z aparatów i dopuszczeniem do dalszego użytkowania

Zadanie nr 34

Przegląd lasera holmowego prod. DornierMedTech

Lp.	Model	Ilość	Rok produkcji	Użytkownik	Cena jednostkowa netto	Stawka podatku VAT	Cena jednostkowa brutto	Łączna cena netto pozycji	Łączna cena brutto pozycji
		1			2	3	4 = 2 + 3	5 = 1 x 2	6 = 5 + 3
1.	H35 Solvo	1	2018	Blok Operacyjny
							Suma:

Zakres przeglądu:
- wykonanie prac konserwacyjnych określonych przez producenta, w tym wymiana płynu, filtra cząsteczek i filtra dejonizującego w układzie chłodzenia
- przeprowadzenie testów funkcjonalnych w celu weryfikacji działania lasera zgodnie ze specyfikacją producenta
- pomiar mocy generowanej wiązki laserowej
- kontrola stanu układu optycznego
- sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego
- wystawienie raportu z określeniem sprawności każdego z aparatów i dopuszczeniem do dalszego użytkowania

Zadanie nr 35

Przegląd wymiennika ciepła prod. Dideco Stockert

Lp.	Model	Ilość	Rok produkcji	Użytkownik	Cena jednostkowa netto	Stawka podatku VAT	Cena jednostkowa brutto	Łączna cena netto pozycji	Łączna cena brutto pozycji
		1			2	3	4 = 2 + 3	5 = 1 x 2	6 = 5 + 3
1.	Heater Cooler	1	2001	Oddział Kardiochirurgii
							Suma:

Zakres przeglądu:
- wykonanie prac konserwacyjnych określonych przez producenta
- przeprowadzenie testów funkcjonalnych w celu weryfikacji działania aparatu zgodnie ze specyfikacją producenta
- dekalcyfikacja oraz dezynfekcja obiegów wody
- sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego
- wystawienie raportu z określeniem sprawności aparatu i dopuszczeniem do dalszego użytkowania

Zadanie nr 36

Przegląd angiografu prod. Toshiba

Lp.	Model	Ilość	Rok produkcji	Użytkownik	Cena jednostkowa netto	Stawka podatku VAT	Cena jednostkowa brutto	Łączna cena netto pozycji	Łączna cena brutto pozycji
		1			2	3	4 = 2 + 3	5 = 1 x 2	6 = 5 + 3
1.	Infinix-8000C	1	2014	Blok Operacyjny
							Suma:

Zakres przeglądu:
- wykonanie prac konserwacyjnych określonych przez producenta tj. kontrola i konserwacja mechaniki aparatu, kalibracja prądów żarzenia lampy rtg, uzupełnienie płynów w układach chłodzenia, czyszczenie baz danych, kontrola jakości obrazowania wraz z obrazowaniem 3D, analiza logu błędów
- przeprowadzenie testów funkcjonalnych w celu weryfikacji działania aparatu zgodnie ze specyfikacją producenta
- sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego
- wystawienie raportu z określeniem sprawności aparatu i dopuszczeniem do dalszego użytkowania

### Dla zadania nr 36 Zamawiający wymaga wykonania dwóch przeglądów w ciągu roku. Pierwszy przegląd planowany na lipiec 2022

Zadanie nr 37

Przegląd aparatów procesu rozmrażania osocza (aparat Plasmatherm prod. Barkey, Composeal Mobilea II prod. Fresenius, wytrząsarka do płytek PF15h z inkubatorem PC100h prod. Helmer Scientific użytkowanych w Dziale Krwiolecznictwa)

Lp.	Model	Ilość		Użytkownik	Cena jednostkowa netto	Stawka podatku VAT	Cena jednostkowa brutto	Łączna cena netto pozycji	Łączna cena brutto pozycji
		1			2	3	4 = 2 + 3	5 = 1 x 2	6 = 5 + 3
1.	zgrzewarka Mobilea II prod. Fresenius	1		Dział Krwiolecznictwa
2	aparat do suchego rozmrażania składników krwi Plasmatherm prod. Barkey	1		Dział Krwiolecznictwa
3	wytrząsarka do płytek PF15h	1		Dział Krwiolecznictwa
4	inkubator do płytek PC100h prod. Helmer Scientific	1		Dział Krwiolecznictwa
							Suma:

Zakres przeglądu zgrzewarki Mobilea II prod. Fresenius:
- inspekcja wizualna
- kontrola funkcji urządzenia zgodnie ze specyfikacją producenta
- test poprawności zgrzewu
- sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego
- wystawienie raportu z określeniem sprawności aparatu i dopuszczeniem do dalszego użytkowania

Zakres przeglądu aparatu do suchego rozmrażania składników krwi Plasmatherm prod. Barkey:
- inspekcja wizualna
- sprawdzenie temperatury
- sprawdzenie czujnika poziomu napełnienia, czujnika zawilgocenia, czujnika niedomknięcia pokrywy
- sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego
- konserwacja - czyszczenie wentylatorów i otworów wentylacyjnych, wymiana czynnika grzewczego
- kontrola funkcji urządzenia zgodnie ze specyfikacją producenta
- wystawienie raportu z określeniem sprawności aparatu i dopuszczeniem do dalszego użytkowania

Zakres przeglądu wytrząsarki do płytek PF15h i inkubatora do płytek PC100h prod. Helmer Scientific
- inspekcja wizualna
- sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego
- przeprowadzenie testów funkcjonalnych w celu weryfikacji działania zgodnie ze specyfikacją producenta
- wystawienie raportu z określeniem sprawności aparatu i dopuszczeniem do dalszego użytkowania
Zadanie nr 38

Przegląd biometru optycznego IOL Master 500 prod. Carl Zeiss

Lp.	Model	Ilość	Rok produkcji	Użytkownik	Cena jednostkowa netto	Stawka podatku VAT	Cena jednostkowa brutto	Łączna cena netto pozycji	Łączna cena brutto pozycji
		1			2	3	4 = 2 + 3	5 = 1 x 2	6 = 5 + 3
1.	IOL Master 500	1	2019	Oddział Okulistyki
							Suma:

Zakres przeglądu:
- wykonanie prac konserwacyjnych określonych przez producenta, w tym czyszczenie elementów optycznych
- sprawdzenie mocy wiązki pomiarowej
- przeprowadzenie testów funkcjonalnych w celu weryfikacji działania aparatu zgodnie ze specyfikacją producenta
- sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego
- wystawienie raportu z określeniem sprawności aparatu i dopuszczeniem do dalszego użytkowania

Zadanie nr 39

Przegląd aparatów RTG śródoperacyjnych prod. Ziehm

Lp.	Model	Ilość	Rok produkcji	Użytkownik	Cena jednostkowa netto	Stawka podatku VAT	Cena jednostkowa brutto	Łączna cena netto pozycji	Łączna cena brutto pozycji
		1			2	3	4 = 2 + 3	5 = 1 x 2	6 = 5 + 3
1.	Ziehm Vision RFD HE	2	2017	Pracownia Hemodynamiki, Blok Operacyjny
							Suma:

Zakres przeglądu:
- sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego
- sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego
- sprawdzenie, pomiary i korekta fizycznych parametrów ekspozycji
- sprawdzenie i korekta geometrii wiązki promieniowania
- kontrola jakości obrazów
- oczyszczenie dróg chłodzenia i odprowadzenia ciepła
- sprawdzenie filtra w układzie chłodzenia monobloku
- sprawdzenie płynu układu chłodzenia monobloku
- inspekcja zużycia części
- smarowanie ruchomych części mechanicznych
- konserwacja oprogramowania systemowego i aplikacyjnego
- sprawdzenie i ocena funkcjonalności aparatu i jego gotowości do pracy
- wystawienie raportu z określeniem sprawności aparatu i dopuszczeniem do dalszego użytkowania

Zadanie nr 40

Przegląd respiratorów noworodkowych Fabian HFO prod. Acutronic Medical System

Lp.	Model	Ilość	Rok produkcji	Użytkownik	Cena jednostkowa netto	Stawka podatku VAT	Cena jednostkowa brutto	Łączna cena netto pozycji	Łączna cena brutto pozycji
		1			2	3	4 = 2 + 3	5 = 1 x 2	6 = 5 + 3
1.	Fabian HFO	2	2017	Oddział Neonatologii
							Suma:

Zakres przeglądu:
- wykonanie testów funkcjonalności oraz konserwacji aparatów
- sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego
- sprawdzenie poprawności pracy
- wystawienie raportu z określeniem sprawności aparatu i dopuszczeniem do dalszego użytkowania

Zadanie nr 41

Przegląd aparatu do nieinwazyjnego wspomagania oddechów metodą wysokich przepływów prod. Vapotherm INC

Lp.	Model	Ilość	Rok produkcji	Użytkownik	Cena jednostkowa netto	Stawka podatku VAT	Cena jednostkowa brutto	Łączna cena netto pozycji	Łączna cena brutto pozycji
		1			2	3	4 = 2 + 3	5 = 1 x 2	6 = 5 + 3
1.	Precision Flow	1	2017	Oddział Neonatologii
							Suma:

Zakres przeglądu:
- wykonanie testów funkcjonalności oraz konserwacji aparatu
- sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego
- sprawdzenie poprawności pracy
- wystawienie raportu z określeniem sprawności aparatu i dopuszczeniem do dalszego użytkowania

Zadanie nr 42

Przegląd lasera laryngologicznego prod. CTL

Lp.	Model	Ilość	Rok produkcji	Użytkownik	Cena jednostkowa netto	Stawka podatku VAT	Cena jednostkowa brutto	Łączna cena netto pozycji	Łączna cena brutto pozycji
		1			2	3	4 = 2 + 3	5 = 1 x 2	6 = 5 + 3
1.	CTL 1551	1	2010	Oddział Laryngologiczny
							Suma:

Zakres przeglądu:
- wykonanie prac konserwacyjnych określonych przez producenta
- przeprowadzenie testów funkcjonalnych w celu weryfikacji działania lasera zgodnie ze specyfikacją producenta
- sprawdzenie mocy wyjściowej lasera
- sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego
- wystawienie raportu z określeniem sprawności lasera i dopuszczeniem do dalszego użytkowania

Zadanie nr 43

Przegląd aspiratora ultradźwiękowego prod. Valleylab

Lp.	Model	Ilość	Rok produkcji	Użytkownik	Cena jednostkowa netto	Stawka podatku VAT	Cena jednostkowa brutto	Łączna cena netto pozycji	Łączna cena brutto pozycji
		1			2	3	4 = 2 + 3	5 = 1 x 2	6 = 5 + 3
1.	Cusa Excel	1	2006	Blok Operacyjny
							Suma:

Zakres przeglądu:
- wykonanie prac konserwacyjnych określonych przez producenta
- przeprowadzenie testów funkcjonalnych w celu weryfikacji działania aspiratora zgodnie ze specyfikacją producenta w tym badanie stanu i pracy uchwytów roboczych
- sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego
- wymiana zestawu serwisowego wody chłodzącej, wymiana drenu pompy perystaltycznej układu chłodzenia
- wystawienie raportu z określeniem sprawności aparatu i dopuszczeniem do dalszego użytkowania

Zadanie nr 44

Przegląd mobilnego zestawu ECMO prod. Maquet

Lp.	Model	Ilość	Rok produkcji	Użytkownik	Cena jednostkowa netto	Stawka podatku VAT	Cena jednostkowa brutto	Łączna cena netto pozycji	Łączna cena brutto pozycji
		1			2	3	4 = 2 + 3	5 = 1 x 2	6 = 5 + 3
1.	System Rota Flow	1	2011	Oddział Kardiochirurgii
							Suma:

Zakres przeglądu:
- wykonanie prac konserwacyjnych określonych przez producenta
- wymiana o-ringów i rezonatora
- czyszczenie toru wodnego
- przeprowadzenie testów funkcjonalnych w celu weryfikacji działania aparatu zgodnie ze specyfikacją producenta
- sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego
- wystawienie raportu z określeniem sprawności aparatu i dopuszczeniem do dalszego użytkowania

Zadanie nr 45

Przegląd lasera okulistycznego prod. Iris Medical

Lp.	Model	Ilość	Rok produkcji	Użytkownik	Cena jednostkowa netto	Stawka podatku VAT	Cena jednostkowa brutto	Łączna cena netto pozycji	Łączna cena brutto pozycji
		1			2	3	4 = 2 + 3	5 = 1 x 2	6 = 5 + 3
1.	OcuLight SLx	1	2004	Oddział Okulistyki
							Suma:

Zakres przeglądu:
- wykonanie prac konserwacyjnych określonych przez producenta
- przeprowadzenie testów funkcjonalnych w celu weryfikacji działania lasera zgodnie ze specyfikacją producenta
- sprawdzenie mocy wyjściowej lasera
- sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego
- wystawienie raportu z określeniem sprawności lasera i dopuszczeniem do dalszego użytkowania

Zadanie nr 46

Przegląd noża ultradźwiękowego Bonescalpel prod. Misonix

Lp.	Model	Ilość	Rok produkcji	Użytkownik	Cena jednostkowa netto	Stawka podatku VAT	Cena jednostkowa brutto	Łączna cena netto pozycji	Łączna cena brutto pozycji
		1			2	3	4 = 2 + 3	5 = 1 x 2	6 = 5 + 3
1.	Bonescalpel	1	2016	Blok Operacyjny
							Suma:

Zakres przeglądu:
- wykonanie prac konserwacyjnych określonych przez producenta
- przeprowadzenie testów funkcjonalnych w celu weryfikacji działania aparatu zgodnie ze specyfikacją producenta
- sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego
- wystawienie raportu z określeniem sprawności aparatu i dopuszczeniem do dalszego użytkowania

Zadanie nr 47

Przegląd i walidacja procesu rozmrażania osocza w urządzeniu Sahara III prod. Sarstedt AG & Co. KG

Lp.	Model	Ilość	Rok produkcji	Użytkownik	Cena jednostkowa netto	Stawka podatku VAT	Cena jednostkowa brutto	Łączna cena netto pozycji	Łączna cena brutto pozycji
		1			2	3	4 = 2 + 3	5 = 1 x 2	6 = 5 + 3
1.	SAHARA III	1	2020	Dział Krwiolecznictwa
							Suma:

Zakres przeglądu:
- wykonanie prac konserwacyjnych określonych przez producenta
- przeprowadzenie testów funkcjonalnych w celu weryfikacji działania urządzenia zgodnie ze specyfikacją producenta
- sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego
- wystawienie raportu z określeniem sprawności i dopuszczeniem do dalszego użytkowania

Zadanie nr 48

Przegląd respiratorów transportowych prod. Philips Respironics

Lp.	Model	Ilość	Rok produkcji	Użytkownik	Cena jednostkowa netto	Stawka podatku VAT	Cena jednostkowa brutto	Łączna cena netto pozycji	Łączna cena brutto pozycji
		1			2	3	4 = 2 + 3	5 = 1 x 2	6 = 5 + 3
1.	Trilogy 202	5	2011	Oddział Intensywnej Terapii
2	Trilogy 202	2	2017	Szpitalny Oddział Ratunkowy
							Suma:

Zakres przeglądu:
- wykonanie prac konserwacyjnych określonych przez producenta
- wymiana filtrów wewnętrznych
- testy serwisowe
- przeprowadzenie testów funkcjonalnych w celu weryfikacji działania respiratorów zgodnie ze specyfikacją producenta
- sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego
- wystawienie raportu z określeniem sprawności aparatu i dopuszczeniem do dalszego użytkowania

Zadanie nr 49

Przegląd respiratorów PB980 prod. Covidien

Lp.	Model	Ilość	Rok produkcji	Użytkownik	Cena jednostkowa netto	Stawka podatku VAT	Cena jednostkowa brutto	Łączna cena netto pozycji	Łączna cena brutto pozycji
		1			2	3	4 = 2 + 3	5 = 1 x 2	6 = 5 + 3
1.	PB980	5	2015	Oddział Intensywnej Terapii
							Suma:

Zakres przeglądu:
- wykonanie kalibracji, testów funkcjonalności oraz konserwacji aparatu
- sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego
- sprawdzenie poprawności pracy
- wystawienie raportu z określeniem sprawności aparatu i dopuszczeniem do dalszego użytkowania

Zadanie nr 50

Przegląd respiratorów Engstrom Pro prod. Datex-Ohmeda

Lp.	Model	Ilość	Rok produkcji	Użytkownik	Cena jednostkowa netto	Stawka podatku VAT	Cena jednostkowa brutto	Łączna cena netto pozycji	Łączna cena brutto pozycji
		1			2	3	4 = 2 + 3	5 = 1 x 2	6 = 5 + 3
1.	Engstrom Pro	2	2010	Oddział Intensywnej Terapii
							Suma:

Zakres przeglądu:
- wykonanie kalibracji, testów funkcjonalności oraz konserwacji aparatu
- sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego
- sprawdzenie poprawności pracy
- wystawienie raportu z określeniem sprawności aparatu i dopuszczeniem do dalszego użytkowania

Zadanie nr 51

Przegląd osmometru prod. Marcel

Lp.	Model	Ilość	Rok produkcji	Użytkownik	Cena jednostkowa netto	Stawka podatku VAT	Cena jednostkowa brutto	Łączna cena netto pozycji	Łączna cena brutto pozycji
		1			2	3	4 = 2 + 3	5 = 1 x 2	6 = 5 + 3
1.	OS 3000	1	2020	Centralne Laboratorium Analityczne
							Suma:

Zakres przeglądu:
- przeprowadzenie testów funkcjonalnych w celu weryfikacji działania aparatu zgodnie ze specyfikacją producenta w tym ewentualna kalibracja
- sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego
- wystawienie raportu z określeniem sprawności aparatu i dopuszczeniem do dalszego użytkowania

Zadanie nr 52

Przegląd mammografu prod. Fujifilm

Lp.	Model	Ilość	Rok produkcji	Użytkownik	Cena jednostkowa netto	Stawka podatku VAT	Cena jednostkowa brutto	Łączna cena netto pozycji	Łączna cena brutto pozycji
		1			2	3	4 = 2 + 3	5 = 1 x 2	6 = 5 + 3
1.	Amulet FDR-MS 1000	1	2010	Zakład Radiologii
							Suma:

Zakres przeglądu:
- wykonanie prac konserwacyjnych określonych przez producenta,
- kalibracja detektora, uzupełnienie płynu chłodzącego detektor
- przeprowadzenie testów funkcjonalnych w celu weryfikacji działania aparatu oraz konsoli technika zgodnie ze specyfikacją producenta
- sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego
- wystawienie raportu z określeniem sprawności aparatu i dopuszczeniem do dalszego użytkowania

Zadanie nr 53

Przegląd aparatu RTG śródoperacyjnego prod. Genoray

Lp.	Model	Ilość	Rok produkcji	Użytkownik	Cena jednostkowa netto	Stawka podatku VAT	Cena jednostkowa brutto	Łączna cena netto pozycji	Łączna cena brutto pozycji
		1			2	3	4 = 2 + 3	5 = 1 x 2	6 = 5 + 3
1.	ZEN 7000	1	2017	Zakład Endoskopii
							Suma:

Zakres przeglądu:
- sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego
- sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego
- sprawdzenie, pomiary i korekta fizycznych parametrów ekspozycji
- sprawdzenie i korekta geometrii wiązki promieniowania
- kontrola jakości obrazów
- oczyszczenie dróg chłodzenia i odprowadzenia ciepła
- inspekcja zużycia części
- smarowanie ruchomych części mechanicznych
- konserwacja oprogramowania systemowego i aplikacyjnego
- sprawdzenie i ocena funkcjonalności aparatu i jego gotowości do pracy
- wystawienie raportu z określeniem sprawności aparatu i dopuszczeniem do dalszego użytkowania

Zadanie nr 54

Przegląd aparatu RTG śródoperacyjnego prod. CAT Medical Systems

Lp.	Model	Ilość	Rok produkcji	Użytkownik	Cena jednostkowa netto	Stawka podatku VAT	Cena jednostkowa brutto	Łączna cena netto pozycji	Łączna cena brutto pozycji
		1			2	3	4 = 2 + 3	5 = 1 x 2	6 = 5 + 3
1.	Robin 9R	1	2016	Blok Operacyjny
							Suma:

Zakres przeglądu:
- sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego
- sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego
- sprawdzenie, pomiary i korekta fizycznych parametrów ekspozycji
- sprawdzenie i korekta geometrii wiązki promieniowania
- kontrola jakości obrazów
- oczyszczenie dróg chłodzenia i odprowadzenia ciepła
- inspekcja zużycia części
- smarowanie ruchomych części mechanicznych
- konserwacja oprogramowania systemowego i aplikacyjnego
- sprawdzenie i ocena funkcjonalności aparatu i jego gotowości do pracy
- wystawienie raportu z określeniem sprawności aparatu i dopuszczeniem do dalszego użytkowania

Zadanie nr 55

Przegląd aparatu RTG śródoperacyjnego prod. ATS/Primax

Lp.	Model	Ilość	Rok produkcji	Użytkownik	Cena jednostkowa netto	Stawka podatku VAT	Cena jednostkowa brutto	Łączna cena netto pozycji	Łączna cena brutto pozycji
		1			2	3	4 = 2 + 3	5 = 1 x 2	6 = 5 + 3
1.	Cyberbloc Rk.5	1	2014	Blok Operacyjny
							Suma:

Zakres przeglądu:
- sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego
- sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego
- sprawdzenie, pomiary i korekta fizycznych parametrów ekspozycji
- sprawdzenie i korekta geometrii wiązki promieniowania
- kontrola jakości obrazów
- oczyszczenie dróg chłodzenia i odprowadzenia ciepła
- inspekcja zużycia części
- smarowanie ruchomych części mechanicznych
- konserwacja oprogramowania systemowego i aplikacyjnego
- sprawdzenie i ocena funkcjonalności aparatu i jego gotowości do pracy
- wystawienie raportu z określeniem sprawności aparatu i dopuszczeniem do dalszego użytkowania

Zadanie nr 56

Przegląd multidiagnostycznego aparatu rentgenowskiego fluoroskopowego prod. Siemens

Lp.	Model	Ilość	Rok produkcji	Użytkownik	Cena jednostkowa netto	Stawka podatku VAT	Cena jednostkowa brutto	Łączna cena netto pozycji	Łączna cena brutto pozycji
		1			2	3	4 = 2 + 3	5 = 1 x 2	6 = 5 + 3
1.	Artis Zee multipurpose	1	2011	Zakład Radiologii
							Suma:

Zakres przeglądu:
- wykonanie prac konserwacyjnych określonych przez producenta tj. sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego, smarowanie ruchomych części mechanicznych, inspekcja zużycia części, oczyszczenie dróg chłodzenia i odprowadzenia ciepła, uzupełnienie płynów w układach chłodzenia, konserwacja oprogramowania systemowego i aplikacyjnego, porządkowanie przestrzeni dyskowej i bazy danych, analiza logu błędów
- przeprowadzenie testów funkcjonalnych w celu weryfikacji działania aparatu zgodnie ze specyfikacją producenta
- sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego
- wystawienie raportu z określeniem sprawności aparatu i dopuszczeniem do dalszego użytkowania

### Dla zadania nr 56 Zamawiający wymaga wykonania dwóch przeglądów w ciągu roku. Pierwszy przegląd planowany na kwiecień 2022

Zadanie nr 57

Przegląd rtg przyłóżkowego prod. Radiologia

Lp.	Model	Ilość	Rok produkcji	Użytkownik	Cena jednostkowa netto	Stawka podatku VAT	Cena jednostkowa brutto	Łączna cena netto pozycji	Łączna cena brutto pozycji
		1			2	3	4 = 2 + 3	5 = 1 x 2	6 = 5 + 3
1.	TX-20HF-B	2	2010	Zakład Radiologii
							Suma:

Zakres przeglądu:
- kontrola działania, czyszczenie, smarowanie elementów ruchomych
- przeprowadzenie testów funkcjonalnych w celu weryfikacji działania aparatu zgodnie ze specyfikacją producenta
- sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego
- wystawienie raportu z określeniem sprawności aparatu i dopuszczeniem do dalszego użytkowania

Zadanie nr 58

Przegląd rtg przyłóżkowego prod. IMD

Lp.	Model	Ilość	Rok produkcji	Użytkownik	Cena jednostkowa netto	Stawka podatku VAT	Cena jednostkowa brutto	Łączna cena netto pozycji	Łączna cena brutto pozycji
		1			2	3	4 = 2 + 3	5 = 1 x 2	6 = 5 + 3
1.	Infinix-8000C	1	2014	Blok Operacyjny
							Suma:

Zakres przeglądu:
- kontrola działania, czyszczenie, smarowanie elementów ruchomych
- przeprowadzenie testów funkcjonalnych w celu weryfikacji działania aparatu zgodnie ze specyfikacją producenta
- sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego
- wystawienie raportu z określeniem sprawności aparatu i dopuszczeniem do dalszego użytkowania

Zadanie nr 59

Przegląd rtg przyłóżkowego prod. Fujifilm

Lp.	Model	Ilość	Rok produkcji	Użytkownik	Cena jednostkowa netto	Stawka podatku VAT	Cena jednostkowa brutto	Łączna cena netto pozycji	Łączna cena brutto pozycji
		1			2	3	4 = 2 + 3	5 = 1 x 2	6 = 5 + 3
1.	Infinix-8000C	1	2014	Blok Operacyjny
							Suma:

Zakres przeglądu:
- kontrola działania, czyszczenie, smarowanie elementów ruchomych
- przeprowadzenie testów funkcjonalnych w celu weryfikacji działania aparatu zgodnie ze specyfikacją producenta
- sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego
- wystawienie raportu z określeniem sprawności aparatu i dopuszczeniem do dalszego użytkowania