FORMULARZ OFERTA WYKONAWCY
dla zadania 1
Tytuł zamówienia: Dostawa  aparatów USG
Numer nadany sprawie przez zamawiającego: AG.ZP.3320. 78. 19
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na dostawa aparatów USG dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu,  opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych
1. oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:
	Lp.
	Nazwa 
	Ilość 
	Cena jednostkowa netto
	Stawka podatku VAT
	Cena jednostkowa brutto

	1.
	Aparat USG

Model …..................... 

nr kat. ….....................

Producent, kraj pochodzenia

 …...............................
	1 szt. 
	
	
	

	Łączna cena netto:
	
	Łączna cena brutto:
	


Cena musi odzwierciedlać wszystkie elementy składające się na przedmiot zamówienia.
Informacje na temat Wykonawcy:
a) Nazwa Wykonawcy*: ……………………………………………………………………………
* Wykonawcy wspólnie składający ofertę tj. np. członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej, wpisują dane każdego konsorcjanta wraz ze wskazaniem lidera konsorcjum i każdego wspólnika spółki cywilnej.
b) Adres do korespondencji:

…............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

c) Osoba wyznaczona do kontaktów: …………………………….………..

   telefon: ……………………………………………………. 

   faks do kontaktów: ……………………………………………..................

   adres e-mail do kontaktów: ……………………………………………......
d) Informuję, że:

a) [   ] jest małym lub średnim przedsiębiorstwem

b) [   ] nie jest małym lub średnim przedsiębiorstwem
(należy odpowiednio zaznaczyć punkt a) lub b)
Oświadczamy, że:
1. oferowany termin płatności wynosi do 30 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT.

2. zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i przyjmujemy ją bez zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

3. uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

4. zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. 
5. zaoferowany przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa a także zobowiązujemy się dostarczyć stosowne dokumenty na każde żądanie zamawiającego w wyznaczonym przez zamawiającego terminie.
6. wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO
 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*
* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
Informacje na temat podwykonawców:

Czy wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom: …............. [Tak/ Nie]. 

Jeżeli odpowiedź jest twierdząca, proszę wskazać:

a. część zamówienia, którą wykonawca zamierza powierzyć danemu podwykonawcy:

……………………………………………………………

……………………………………………………………

b. firmę podwykonawcy: …..................................................................................
	
	.......................................................................
(data, podpis osoby uprawnionej)


Aparat usg – 1 szt.
	Lp.
	Parametr/warunek
	Wartość wymagana
	Skala oceny
	Wartość oferowana

	1. 
	Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji 2019, wykonany w technologii całkowicie cyfrowej

Model/typ

Producent

Kraj pochodzenia
	TAK

 podać
	
	 

	2. 
	Aparat stacjonarny z czterema skrętnymi kołami i z możliwością blokowania co najmniej dwóch z nich centralnym hamulcem
	TAK
	
	 

	3. 
	Zasilanie z sieci elektrycznej 230V / 50Hz
	TAK
	
	 

	4. 
	Cyfrowy monitor LCD o przekątnej powyżej 21”, regulowany w trzech płaszczyznach, zapewniający możliwość pracy w warunkach naturalnego/ sztucznego oświetlenia
	TAK

 podać
	
	 

	5. 
	Panel sterowania regulowany góra/dół min. 25cm, lewo/prawo min. +/-45 stopni
	TAK

podać
	
	 

	6. 
	Dotykowy ekran LCD o przekątnej min. 12”, do sterowania funkcjami aparatu i wprowadzania danych
	TAK

 podać
	
	 

	7. 
	Opcja pozwalająca na powiększenie obrazu USG na cały ekran tak, aby obraz USG wypełniał nie mniej niż 80% powierzchni ekranu
	TAK
	
	 

	8. 
	Klawiatura alfanumeryczna do wpisywania danych pacjentów, komentarzy, opisów obrazu oraz badań dostępna na dotykowym panelu oraz dodatkowo wysuwana z obudowy panelu sterowania lub umieszczona na panelu sterowania
	TAK
	
	 

	9. 
	Liczba cyfrowych kanałów odbiorczych przetwarzania ultradźwiękowego powyżej 7 000 000
	TAK

podać
	
	 

	10. 
	Regulacja wzmocnienia głębokościowego (TGC) min. 8 regulatorów
	TAK

 podać
	
	 

	11. 
	Zakres głębokości obrazowania min. od 1 do 30 cm
	TAK

 podać
	Od 30 cm do 38 cm – 0 pkt
Od 39 cm do 44 cm – 2 pkt

Powyżej 44 cm – 5 pkt
	 

	12. 
	Zakres częstotliwości pracy aparatu (określony przez zakres częstotliwości dostępnych głowic) min. od 1 do 22 MHz
	TAK

 podać
	
	 

	13. 
	Podświetlane gniazda głowic do podłączania głowic obrazowych min. 4 gniazda
	TAK

podać
	
	 

	14. 
	Podręczna pamięć min. 2200 obrazów (Cine Loop).
	TAK

 podać
	od 2200 do 4999 obrazów 

– 0 pkt

Od 5000 do 8000 obrazów 

– 2 pkt

Powyżej 8 000 obrazów 

– 5 pkt
	 

	15. 
	Częstotliwość odświeżania obrazu (frame rate) w trybie 2D min. 2800 obrazów/s
	TAK

 podać
	od 2800 do 2850obrazów/s – 0 pkt

Od 2851 do 2900 obrazów/s – 2 pkt

Powyżej 2900 obrazów/s – 5 pkt
	 

	16. 
	Dynamika systemu min. 320 dB
	TAK

podać
	od 320 do 330 dB – 0 pkt

Od 331 do 345 dB – 2 pkt

Powyżej 345 dB – 5 pkt
	 

	17. 
	Wbudowany akumulator umożliwiający uśpienie systemu na czas min. 15 minut i ponowne wybudzenie go w czasie max. 20s 
	TAK

 podać
	
	 

	18. 
	TRYBY OBRAZOWANIA
	
	 
	 

	19. 
	Tryb 2D
	TAK
	
	 

	20. 
	Powiększenie (zoom) dla obrazów „na żywo” 

min. 16-stopniowe
	TAK

 podać
	od 16 do 23 stopniowe – 0 pkt

Od 23 do 29 stopniowe – 2 pkt

Powyżej 29 stopniowe – 5 pkt
	 

	21. 
	Automatyczna optymalizacja obrazu B-mode przy pomocy jednego przycisku (wzmocnienie, TGC).
	TAK
	
	 

	22. 
	Funkcja ciągłej automatycznej optymalizacji obrazu B-mode (wzmocnienie, TGC).
	TAK
	
	 

	23. 
	Tryb M
	TAK
	
	 

	24. 
	Obrazowanie kolor Doppler w M –mode
	TAK
	
	 

	25. 
	Anatomiczny M-mode
	TAK
	
	 

	26. 
	Tryb Spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD)
	TAK
	
	 

	27. 
	Wielkość bramki PW Doppler min. od 0,5 do 20 mm
	TAK

 podać
	maksymalna wielkość bramki

od 20 do < 22 mm – 0 pkt
od 22 mm do < 24 mm – 2 pkt

≥ 24 mm – 5 pkt
	 

	28. 
	Automatyczna optymalizacja parametrów aparatu dla PWD przy pomocy jednego przycisku (skala, linia bazowa)
	TAK
	
	 

	29. 
	Możliwość automatycznego ustawiania bramki dopplerowskiej w naczyniu
	TAK
	
	 

	30. 
	Automatyczny obrys spektrum i wyznaczanie parametrów przepływu na zatrzymanym spektrum oraz w czasie rzeczywistym na ruchomym spektrum
	TAK
	
	 

	31. 
	Możliwość przesunięcia linii bazowej na zatrzymanym spektrum Dopplera
	TAK
	
	 

	32. 
	Tryb Doppler Kolorowy (CD)
	TAK
	
	 

	33. 
	Jednoczesna prezentacja na ekranie w czasie rzeczywistym dwóch obrazów – jeden w B-mode, drugi w trybie Dopplera Kolorowego
	TAK
	
	 

	34. 
	Obrazowanie w rozszerzonym trybie Kolor Doppler o bardzo wysokiej czułości z możliwością wizualizacji przepływów w małych naczyniach.
	TAK
	
	 

	35. 
	GŁOWICE ULTRADŹWIĘKOWE
	
	
	

	36. 
	Głowica liniowa szerokopasmowa do badań naczyniowych                                               Częstotliwość pracy min. od 3 do 11 MHz 

Ilość elementów min. 160
Długość płaszczyzny skanowania min 38 mm
	TAK

 podać
	
	 

	37. 
	Głowica liniowa                                    

Częstotliwość pracy min. od 5 do 12 MHz

Ilość elementów min. 190

Długość płaszczyzny skanowania min  45 mm

	TAK

 podać
	
	 

	38. 
	Głowica liniowa szerokopasmowa wysokoczęstotliwościowa                     

Częstotliwość pracy min. od 8 do 22 MHz
Ilość elementów min. 190
Długość płaszczyzny skanowania min  35 mm

	TAK

podać
	górny zakres częstotliwości pracy:

od 22 MHz do < 23 MHz – 0 pkt

od 23 MHz do < 24 MHz – 2 pkt
≥ 24 MHz – 5 pkt
	 

	39. 
	Głowica sektorowa do badań kardiologicznych, przezklatkowych, wykonana w technice matrycowej wielorzędowej lub innej, znacząco poprawiającej rozdzielczość np. Single Crystal, Pure Wave, Hanafy Lens:
- Zakres częstotliwości pracy min. od 1 do 5 MHz
- Ilość elementów min. 80
- Kąt pola skanowania min. 85°
	TAK

podać
	
	 

	40. 
	OPROGRAMOWANIE APARATU
	
	
	

	41. 
	Pakiet badań ogólnodiagnostycznych zawierający specjalistyczne oprogramowanie do badań co najmniej:
- naczyniowych;
- transkranialnych;                                                                 
	TAK
	
	 

	42. 
	Oprogramowanie do pomiarów i obliczeń
umożliwiające tworzenie własnych wzorów i formuł obliczeniowych
	TAK
	
	 

	43. 
	Możliwość zapamiętania własnych ustawień użytkownika tzw. Presetów
	TAK
	
	 

	44. 
	Praca w trybie wielokierunkowego emitowania i składania wiązki ultradźwiękowej z głowic w pełni elektronicznych, z minimalnie 7 kątami emitowania wiązki tworzącymi obraz
	TAK, 

podać
	
	 

	45. 
	Funkcja adaptacyjnego przetwarzania obrazu redukującego artefakty i szumy z możliwością regulacją poziomu jego wzmocnienia
	TAK

 podać
	
	 

	46. 
	Oprogramowanie do wizualizacji bardzo wolnych przepływów poniżej 1 cm/sek. W mikro naczyniach pozwalające na obrazowanie bez artefaktów ruchowych.
	TAK, 

podać
	
	 

	47. 
	Oprogramowanie do automatycznego pomiaru Intima Media w czasie rzeczywistym
	TAK
	
	 

	48. 
	Obrazowanie panoramiczne 
	TAK
	
	 

	49. 
	Tryb łatwej obsługi umożliwiający optymalizację min. 40 parametrów za pomocą max. 3 suwaków
	TAK/NIE
	Tak - 5 pkt.                                          Nie- 0 pkt.
	 

	50. 
	Aplikacja dedykowana do badań piersi i tarczycy w trybie B-Mode, umożliwiająca analizę morfologiczną oraz możliwości klasyfikacji nowotworowej według BI-RADS. Aplikacja zawierająca dodatkowy raport z badania piersi.
	TAK/ NIE
	Tak - 2 pkt.                                          Nie- 0 pkt.
	 

	51. 
	Aplikacja dedykowana do badania tarczycy w trybie B-Mode, umożliwiająca analizę morfologiczną oraz możliwości klasyfikacji nowotworowej według TIRADS. Aplikacja zawierająca dedykowany raport z badania tarczycy.
	TAK/ NIE
	Tak - 2 pkt.                                          Nie- 0 pkt.
	

	52. 
	Oprogramowanie  panoramiczne w trybie Dopplera kolorowego w czasie rzeczywistym 
	TAK/ NIE
	Tak - 1 pkt.                                          Nie- 0 pkt.
	 

	53. 
	ARCHIWIZACJA
	
	
	

	54. 
	Archiwizacja danych demograficznych, pomiarowych i obrazów w wewnętrznym archiwum na dysku twardym o pojemności min. 500 GB.
	TAK 

podać
	
	 

	55. 
	Możliwość ukrycia danych pacjenta przy archiwizacji na zewnętrzne nośniki
	TAK 

podać
	
	 

	56. 
	Wbudowana w aparat nagrywarka CD/DVD 
	TAK

 podać
	
	 

	57. 
	Port USB do archiwizacji obrazów na pamięciach przenośnych. Port umieszczony w pulpicie aparatu.
	TAK 

podać
	
	 

	58. 
	Możliwość dokonania pomiarów na obrazach i pętlach obrazowych z archiwum systemu.
	TAK 

podać
	
	 

	59. 
	Aktywne złącze do eksportu danych i transmisji w sieci komputerowej w standardzie DICOM 3.0 zawierający minimum worklist, send, print, raporty strukturalne
	TAK

podać
	
	 

	60. 
	MOŻLIWOŚCI ROZBUDOWY DOSTĘPNE NA DZIEŃ SKŁADANIA OFERT
	
	
	

	61. 
	Możliwość rozbudowy o głowicę convex do badań jamy brzusznej wykonana w technice matrycowej wielorzędowej lub innej, znacząco poprawiającej rozdzielczość np. Single Crystal, Pure Wave, Hanafy Lens                               

Szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min. 1,0 – 5,0 MHz         

Obrazowanie harmoniczne               

 Liczba elementów akustycznych min. 160

 Kąt pola widzenia głowicy min. 70° 

 Możliwość rozbudowy o przystawkę biopsyjną
	TAK 

podać
	
	 

	62. 
	Możliwość rozbudowy o głowicę sektorową pediatryczną z obrazowaniem harmonicznym do badań serca przezklatkowych:
- Zakres częstotliwości pracy min. od 3 do 8 MHz
- Ilość elementów min. 96
- Kąt pola skanowania min. 85°
	TAK

 podać
	 
	 

	63. 
	Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do oceny globalnej funkcji lewej komory i odcinkowej ruchomości ścian, deformacji i synchronii przy użyciu technologii śledzenia markerów akustycznych w trybie 2D w badaniach wysiłkowych
	TAK

 podać
	
	 

	64. 
	Możliwość rozbudowy o pakiet do badań z kontrastem – LVO (Left Ventircular Opacification)
	TAK 
	
	 

	65. 
	Możliwość rozbudowy o pakiet do badań z kontrastem z niskim i wysokim Indeksem Mocy
	TAK 
	
	 

	66. 
	Możliwość rozbudowy o moduł wykonujący automatyczną detekcję, obrys, segmentację oraz automatycznie wyliczający: objętość lewej komory (w skurczu i rozkurczu) oraz ocenę czynności skurczowej LV frakcję wyrzutową
	TAK
	
	 

	67. 
	Możliwość rozbudowy o opcję łączenia (fuzji) żywych obrazów ultrasonograficznych z dostępnymi z pamięci ultrasonografu danymi obrazowymi z CT, MRI. Funkcja dostępna na głowicy sektorowej do badań transkranialnych
	TAK 
	
	 

	68. 
	Możliwość rozbudowy o funkcję wizualizacji igły biopsyjnej 
	TAK 
	
	 

	69. 
	Możliwość rozbudowy o funkcję elastografii (Shear Wave)  kodowanej kolorem. Możliwość uzyskania w raporcie wyników pomiarowych wyrażonych w kPa lub m/s.
	TAK 
	
	 

	70. 
	Zewnętrzny moduł „ślepego dopplera” do diagnostyki przepływu krwi w tętnicach wewnątrzczaszkowych i zewnątrzczaszkowych
fabrycznie nowy, rok produkcji 2019

Model/typ

Producent

Kraj pochodzenia
	TAK

podać
	
	

	71. 
	Cyfrowy, przenośny, w kompaktowej obudowie (jednobryłowej) aparat dopplerowski do diagnostyki przepływu krwi w tętnicach wewnątrz - i zewnątrzczaszkowych

- wbudowany min.18” wyświetlacz LCD

- wbudowane głośniki

- ekran dotykowy

- dysk twardy min. 1 TB

- min. 4 porty USB

- klawiatura, myszka

- wbudowane uchwyty dla sond

- gniazda umożliwiające jednoczesne podłączenie min. 5 szt. sond 

- sterownik nożny
	TAK

podać
	
	

	72. 
	Pełna diagnostyka dopplerowska przepływów w naczyniach wewnątrzczaszkowych,  szyjnych i peryferyjnych.
	TAK
	
	

	73. 
	- Drukarka umożliwiająca wydruk w kolorze 

- Wózek do transportu aparatu (konstrukcja z ogumionymi kołami o średnicy min. 8 cm – w tym dwa z hamulcami)
	TAK
	
	

	74. 
	Sterowanie:

- ekran dotykowy

- bezprzewodowy oraz przewodowy moduł zdalnego sterowania

- przy pomocy myszki i klawiatury komputerowej;

- za pomocą 3-funkcyjnego sterownika/pedału nożnego;
	TAK
	
	

	75. 
	Automatyczne wyznaczanie podstawowych parametrów prędkości przepływu (prędkości przepływu – skurczowa, średnia, ratio; indeksy RI i PI; rytm/puls serca - Heart Rate, VMR, EtCO2, CO2R). Wymagana prezentacja współczynnika Lindegaarda.
	TAK 
	
	

	76. 
	Analiza spektralna sygnałów dopplerowskich (min. 256-punktowa analiza FFT).
	TAK
	
	

	77. 
	Głowica 2 MHz PW diagnostyczna - 1 szt.
	TAK
	
	

	78. 
	Głowica 4 MHz CW/PW - 1 szt.
	TAK
	
	

	79. 
	Głowica 8 MHz CW/PW - 1 szt.
	TAK
	
	

	80. 
	Głowica monitorująca 2 MHz  PW - 2 szt.
	TAK
	
	

	81. 
	Wymagane oprogramowanie do monitorowania  bilateralnego (dwustronnego - jednoczasowo) z automatyczną detekcją zatorów (HITS) oraz z jednoczesną prezentacją rejestrowanego sygnału z różnych głębokości w min. 8 oknach na jednym ekranie. Wymagana analiza HITS w dużej rozdzielczości (min. 125 mikrosekund).
	TAK
	
	

	82. 
	Wymagana możliwość obróbki (reanalizy) zamrożonych (freeze) wcześniej danych surowych spektrum (w tym m.in. zmiana głębokości, „Sample Volume”, „Scale”, etc);
	TAK
	
	

	83. 
	Wymagana prezentacja trybu M-Mode w czasie rzeczywistym (ilość bramek w trybie M-Mode - min. 250 – co oznacza pomiar FFT w min. 250 głębokościach).
	TAK
	
	

	84. 
	Wymagana prezentacja „Velocity Profiles” (umożliwiająca w czasie rzeczywistym prezentację rozkładu i mocy/natężenia prędkości oraz dostęp do danych spektrum uzyskanych na wszystkich min. 250 głębokościach M-Mode).
	TAK
	
	

	85. 
	Możliwość układania dowolnych protokołów badań zgodnych z wymogami/standardami użytkownika.
	TAK
	
	

	86. 
	Możliwość ustawienia, definiowanych przez użytkownika, alarmów dla  parametrów w trybie monitorowania.
	TAK
	
	

	87. 
	Oprogramowanie umożliwiające określenie trendów parametrów uzyskanych podczas kolejnych badań pacjenta. Wymagana prezentacja statystyki badań z możliwością eksportu do arkusza Excell.
	TAK
	
	

	88. 
	Kompatybilność ze standardem DICOM 
	TAK
	
	

	89. 
	Możliwość archiwizacji danych na zewnętrznych nośnikach.
	TAK
	
	

	90. 
	Możliwość zapisu/eksportu widm/spektr w różnych formatach:

- obrazy (np. w formacie JPEG, BMP);

- filmy (np. w formacie AVI);

- dźwięk (np. w formacie WAV);

- dane liczbowe (np. w formacie XLS);

- surowe/nieprzetworzone dane spektr tzw. „raw data” (np. w formacie DAT);
	
	
	

	91. 
	Interaktywny tryb generowania podsumowań i raportów.
	TAK
	
	

	92. 
	Zasilanie: sieciowe 230V~/50Hz
	
	
	

	93. 
	INNE WYMAGANIA
	
	
	

	94. 
	Bezpłatna aktualizacja oprogramowania w okresie gwarancji
	TAK 


	
	 

	95. 
	Podać zalecaną przez producenta częstość wykonywania przeglądów okresowych 

Wymienić zakres czynności wykonywanych podczas przeglądów okresowych oraz elementy zużywalne wymieniane podczas wykonywania w/w przeglądu 
	TAK 

podać


	
	 


Wymogiem jest aby wartości podane w kolumnie „Wartość oferowana” były zgodne z danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie producenta przedstawiającym dane techniczne - Product Data. Zamawiający ma prawo wystąpić do Wykonawcy o udostępnienie takiego dokumentu celem weryfikacji. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania w wyznaczonym przez siebie terminie, dokonania przez Wykonawcę prezentacji, pokazu w siedzibie Zamawiającego oferowanego przedmiotu zamówienia ze wszystkimi wymaganymi parametrami. Niespełnienie tego wymagania spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.
	
	.......................................................................
(data, podpis osoby uprawnionej)


Oświadczenie Wykonawcy
1. Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i po uruchomieniu będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez dodatkowych 
2. Na oferowany ultrasonograf wraz z głowicami udzielam ............... miesięcy pełnej gwarancji licząc od daty podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego (min. wymagany przez Zamawiającego okres to 36 miesięcy).

3. Warunki gwarancji:

· czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia w okresie gwarancji nie dłużej niż 5 dni robocze liczony od daty zgłoszenia a w przypadku konieczności sprowadzenia części spoza granic Polski  nie dłuższy niż 7 dni roboczych

· graniczny czas naprawy po przekroczeniu którego okres gwarancji przedłuża się o czas przerwy w eksploatacji - 7 dni roboczych

· liczba napraw gwarancyjnych uprawniająca do wymiany na nowy element/ podzespół  – 3

· zagwarantowanie głowicy zastępczej na czas naprawy

· siedziba autoryzowanego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego na terenie Polski, upoważnionego do wykonywania działań serwisowych 

adres..............................................................

.............................................................

.............................................................

4. Oświadczam, że w ramach oferowanej gwarancji będą wykonywane przeglądy zalecane przez producenta. Ostatni przegląd w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji. 

Wszystkie czynności związane z wykonaniem przeglądu odbywać się będą na koszt Wykonawcy.

5. Dostępność części zamiennych min. 8 lat od daty odbioru.

6. Oświadczam, że wraz z dostawą dostarczę instrukcję obsługi w języku polskim (w formie elektronicznej i papierowej ) zawierającą zapisy dotyczące bezpieczeństwa użytkownika i bezpieczeństwa pacjenta  oraz instrukcję serwisową.

7. Oświadczam, że bezpośredni użytkownicy zostaną przeszkoleni w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia. 

8. Oświadczam, że zostanie przeprowadzone szkolenie serwisowe w siedzibie Zamawiającego dla pracowników Inżynierii Klinicznej potwierdzone wydaniem certyfikatu/zaświadczenia na wykonywanie konserwacji i przeglądów oferowanego ultrasonografu po okresie obowiązywania gwarancji.

	
	.......................................................................
(data, podpis osoby uprawnionej)


�	 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 





Zał. nr 1 – zad. Nr 1                                                                                                                                                                                    12 z 12

