Echokardiograf z głowicą przezprzełykową
Lp.	Opis parametru	Warunek graniczny	Punktacja	Parametr oferowany
	Echokardiograf z głowicą przezprzełykową / Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji 2019 / Producent / Model/typ / Kraj pochodzenia	TAK / podać
	Konstrukcja i konfiguracja
	Konstrukcja mobilna na wózku z czterema skrętnymi kołami, z blokadą i do jazdy na wprost, hamulcem przynajmniej na dwóch kołach	TAK
	Zasilanie 230V ± 10%; 50Hz	TAK
	Cyfrowy system formowania i przetwarzania wiązki ultradźwiękowej, przetwornik min. 12 bitowy	TAK / podać
	Monitor kolorowy LCD o przekątnej ekranu minimum 21” z możliwością regulacji położenia niezależnie od konsoli aparatu. Regulacja lewo-prawo, góra-dół.	TAK / podać
	Pulpit sterowniczy z regulacją wysokości i z regulacją położenia we wszystkich kierunkach	TAK
	Panel dotykowy wspomagający obsługę aparatu pozwalający na zmianę parametrów za pomocą dotyku, przekątna min 10 cali	TAK / podać
	Zakres częstotliwości pracy określony częstotliwościami sond możliwych do podłączenia do aparatu, nie mniej niż 1-18 MHz	TAK / podać
	Podtrzymanie bateryjne wbudowane w aparat umożliwiające ponowne uruchomienie aparatu i gotowość do pracy w czasie nie dłuższym niż 20 sek.	TAK/NIE	Nie - 0 pkt / Tak - 5 pkt
	Min 4 aktywne gniazda dla głowic obrazowych	TAK / podać
	Liczba obrazów pamięci dynamicznej cineloop dla CD i obrazów 2D min. 2000 klatek	TAK / podać
	Programowanie nastaw dla aplikacji klinicznych i poszczególnych głowic usg, tzw. presety	TAK
	Archiwizacja
	Wbudowany wewnętrzny system archiwizacji obrazów i sekwencji oraz danych pacjentów na dysku twardym oraz możliwość zapisu obrazów w formatach kompatybilnych z systemem operacyjnym Windows, tj. w formatach co najmniej DICOM, AVI, JPG	TAK / podać
	Wewnętrzny dysk twardy ultrasonografu o pojemności min. 500 GB	TAK / podać
	Nagrywarka DVD-R/RW	TAK
	Nagrywanie i odtwarzanie obrazów dynamicznych (tzw. cine loop) dla prezentacji Dopplera	TAK
	Archiwizacja badań w postaci plików obrazowych i sekwencji filmowych na wbudowanym napędzie DVD-R/RW w ogólnodostępnych formatach w tym: JPG, AVI oraz DICOM 3.0. Zapis na płytę swobodnie wybranych pacjentów z ich obrazami i pętlami obrazowymi	TAK / podać
	Wyjście USB do pamięci typu FLASH do nagrywania obrazów w formatach co najmniej JPG, AVI, DICOM / Min. dwa porty USB na panelu sterowania i/ lub obudowie monitora/ aparatu	TAK / podać
	Raporty dla każdego rodzaju i trybu badania z możliwością dołączania obrazów do raportu oraz z możliwością wprowadzania własnych opisów i komentarzy do raportu	TAK
	Obsługa protokołów w pełnym zakresie archiwizacji i wydruku obrazu oraz obsługi worklisty DICOM 3.0 z podłączeniem do sieci PACS/RIS użytkowanej w Zakładzie Radiologii.	TAK
	Obrazowanie i prezentacja obrazu
	Zakres głębokości penetracji do min. 40 cm	TAK / podać
	Obrazowanie harmoniczne, obrazowanie harmoniczne z odwróceniem impulsu (tzw. inwersja fazy)	TAK
	3D w czasie rzeczywistym (4D) dedykowane do kardiologii na głowicach przezklatkowych matrycowych oraz przezprzełykowych matrycowych w tym 3D ZOOM w czasie rzeczywistym	TAK
	Kolorowe odwzorowanie przepływów w postaci przestrzennej, ruchomej, trójwymiarowej bryły (3D kolor) w czasie rzeczywistym – „zszywanie” danych, tj. nakładanie koloru na 3D nie może być zbyt wolne	TAK
	Jednoczesna wizualizacja w czasie rzeczywistym z minimum 2 niezależnych płaszczyzn 2D na głowicy przezprzełykowej i matrycowej głowicy przezklatkowej	TAK
	Elektroniczna rotacja obrazowania bez konieczności obrotu głowicą – dostępne na głowicy matrycowej przezklatkowej i przezprzełykowej z konsoli aparatu	TAK
	Częstotliwość odświeżania obrazu 2D min. 2800 Hz	TAK / podać
	Wbudowany moduł EKG wraz z zestawem kabli	TAK
	Doppler pulsacyjny (PWD) rejestrowane prędkości maksymalne (przy zerowym kącie bramki) min. od –10 m/s do 0 oraz od 0 do +10 m/s; Color Doppler (CD) rejestrowane prędkości maksymalne min. -300 cm/s do 0 oraz 0 do + 300 cm/s.	TAK / podać		.
	Power Doppler (PD)	TAK
	Regulacja wielkości bramki Dopplerowskiej / min. 1-16 mm.	TAK / podać
	Doppler fali ciągłej, o rejestrowanych, mierzonych prędkościach 12 m/s (przy zerowym kącie bramki)	TAK / podać	Największa wartość / – 5 pkt / Wartość graniczna – 0 pkt / Pozostałe proporcjonalnie
	Oprogramowanie do badania LVO z użyciem środków kontrastujących o niskim indeksie	TAK
	Tryb Triplex (B+ CD/PD + PWD)	TAK
	Doppler Tkankowy Spektralny oraz kolorowy,	TAK
	Anatomiczny M-mode	TAK
	Jednoczesne wyświetlanie na ekranie dwóch obrazów w czasie rzeczywistym jeden standardowy B-mode drugi obraz B-mode + Color Doppler	TAK
	Oprogramowanie do prób wysiłkowych Stress Echo	TAK
	Specjalistyczne oprogramowanie wraz z pełnymi pakietami pomiarowymi do badań min.: kardiologicznych osób dorosłych, naczyniowych (w tym TCD)	TAK
	Funkcje użytkowe
	Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym min. 8x	TAK / podać
	Automatyczna optymalizacja obrazu 2D przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie wzmocnienia obrazu)	TAK
	Zasięgowa/pozioma/regulacja wzmocnienia GAIN, minimum 8 stref regulacyjnych	TAK / podać
	Funkcja automatycznego ustawiania parametrów bramki dopplerowskiej w naczyniu	TAK/NIE	TAK – 5 pkt / NIE – 0 pkt
	Automatyczna optymalizacja widma dopplerowskiego przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie linii bazowej oraz PRF)	TAK / podać
	Automatyczny obrys spektrum i wyznaczanie parametrów przepływu na zatrzymanym spektrum oraz w czasie rzeczywistym na ruchomym spektrum	TAK
	Możliwość przesunięcia linii bazowej na zatrzymanym spektrum Dopplera	TAK
	Możliwość zaprogramowania w aparacie nowych pomiarów oraz kalkulacji w aplikacjach	TAK
	Pomiar odległości, min. 8 pomiarów	TAK / podać
	Pomiar obwodu, pola powierzchni, objętości	TAK
	Możliwość przydzielenia każdemu pacjentowi odpowiedniego kodu, który będzie odpowiadał jednostce choroby i umożliwiał późniejsze odszukiwanie w bazie danych wybranej grupy choroby ( np. IM, IA, wady wrodzone ) wraz z obrazami	TAK
	Głowice ultradźwiękowe
	Głowica przezprzełykowa matrycowa: / - zakres częstotliwości pracy min. 3-7 MHz, / - min. 2500 elementów tworzących obraz, / - tryby pracy: 2D, PW Doppler, CW Doppler, obrazowanie harmoniczne, obrazowanie trójwymiarowe kardiologiczne w czasie rzeczywistym (4D), obrazowanie trójwymiarowe kardiologiczne w czasie rzeczywistym z Dopplerem kolorowym (4D kolor)	TAK, podać typ i parametry
	Głowica sektorowa wykonana w technologii ukierunkowanej polaryzacji kryształów (ilość elementów tworzących obraz min. 80) lub matrycowa (min. 250 elementów) szerokopasmowa, / zakres częstotliwości pracy min. 1,5MHz –4,6 MHz; / obrazowanie harmoniczne	TAK, podać typ i parametry
	Głowica liniowa, szerokopasmowa: / zakres częstotliwości pracy min. 4.0 – 10 MHz / obrazowanie harmoniczne / liczba elementów tworzących obraz min. 160 / długość czoła głowicy max. 45 mm	TAK, podać typ i parametry
	Możliwość rozbudowy echokardiografu dostępna na dzień składania oferty
	Głowice pediatryczne: / - Głowica sektorowa pediatryczna szerokopasmowa, o zakresie częstotliwości pracy min. 3.0 MHz -8.0 MHz; obrazowanie harmoniczne / - Głowica sektorowa neonatologiczna szerokopasmowa, o zakresie częstotliwości pracy min. 4.0 MHz -12.0 MHz; obrazowanie harmoniczne	TAK, podać typ i parametry
	Głowica przezprzełykowa pediatryczna, zakres pracy min. 3-7 MHz, tryby pracy: 2D, Color Doppler, PW Doppler, CW Doppler, obrazowanie harmoniczne	TAK, podać typ i parametry
	Głowica sektorowa matrycowa szerokopasmowa: / zakres częstotliwości pracy min. 1,5- 4 MHz, / min. 2600 elementów tworzących obraz; / tryby pracy: min. obrazowanie harmoniczne, obrazowanie trójwymiarowe kardiologiczne w czasie rzeczywistym (4D), obrazowanie trójwymiarowe kardiologiczne w czasie rzeczywistym z Dopplerem kolorowym(4D kolor)	TAK, podać typ i parametry
	Badania z zastosowaniem ultrasonograficznych środków kontrastujących.	TAK
	Oprogramowanie do analizy kardiologicznych obrazów 3D/4D:zaawansowana analiza kardiologiczna obrazowania 3D (m.in. globalny obraz LV z analizą w 17 regionalnych sektorach;) Pomiary objętości rzeczywistej lewej komory i frakcji wyrzutowej lewej komory i objętości wyrzutowej .	TAK
	Oprogramowanie w aparacie do oceny min.: / a) Oprogramowanie w aparacie zawierające analizę Strain i Strain Rate z badań wykonanych w trybie kolorowego Dopplera tkankowego wysokiej rozdzielczości / b) Analiza trójwymiarowa zastawki mitralnej z obrazów 3D	TAK
	Inne
	Podać zalecaną przez producenta częstość wykonywania przeglądów okresowych / Wymienić zakres czynności wykonywanych podczas przeglądów okresowych oraz elementy zużywalne wymieniane podczas wykonywania w/w przeglądu	TAK, podać
	Podłączenie i skonfigurowanie oferowanego echokardiografu do istniejącego w Zakładzie Radiologii systemu PACS/RIS firmy Alteris	TAK
	Eksport raportu (raport z logo O. Kardiologii ) pacjenta w formie pdf do systemu szpitalnego	TAK
	Bezpłatna aktualizacja oprogramowania w okresie gwarancji	TAK

Wymogiem jest aby wartości podane w kolumnie „Parametr oferowany” były zgodne z danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie producenta przedstawiającym dane techniczne - Product Data. Zamawiający ma prawo wystąpić do Wykonawcy o udostępnienie takiego dokumentu celem weryfikacji. Niespełnienie tego wymagania spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania w wyznaczonym przez siebie terminie, dokonania przez Wykonawcę prezentacji, pokazu oferowanego echokardiografu ze wszystkimi wymaganymi parametrami. Niespełnienie tego wymagania spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.
Zasady przyznawania punktów wstępnych w kryterium „Ocena techniczna – jakość”:

Dla pkt 9, 32, 43 – Parametr będzie oceniony według zasad opisanych w kolumnie „Punktacja”.

# Dla pkt 32
Punktacja zostanie obliczona według następującego wzoru:
LPK = wartość punktowa x (Wof - Wgr) / (Wmax - Wgr)
LPK - liczba punktów za dany parametr
Wgr - wartość graniczna parametru
Wof - wartość parametru oferowanego przez wykonawcę
Wmax - maksymalna zaoferowana wartość

Echokardiograf
Lp.	Opis parametru	Warunek graniczny	Punktacja	Parametr oferowany
	Echokardiograf / Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji 2019 / Producent / Model/typ / Kraj pochodzenia	TAK / podać
	Konstrukcja i konfiguracja
	Konstrukcja mobilna na wózku z czterema skrętnymi kołami, z blokadą i do jazdy na wprost oraz hamulcem przynajmniej na dwóch kołach	TAK
	Zasilanie 230V ± 10%; 50Hz	TAK
	Modułowa konstrukcja aparatu umożliwiająca jego rozbudowę bez konieczności wymiany aparatu	TAK
	Cyfrowy system formowania i przetwarzania wiązki ultradźwiękowej, przetwornik min. 12 bitowy	TAK / podać
	Podtrzymanie bateryjne wbudowane w aparat umożliwiające ponowne uruchomienie aparatu i gotowość do pracy w czasie nie dłuższym niż 20 sek.	TAK/NIE	Nie - 0 pkt / Tak - 5 pkt
	Monitor kolorowy LCD o przekątnej ekranu minimum 21” z możliwością regulacji położenia niezależnie od konsoli aparatu. / - obraz USG powinien zajmować min. 50% pola monitora / Regulacja lewo-prawo, góra-dół. / Rozdzielczość monitora 1920×1080 lub 1600x1200 lub 1280x1024	TAK / podać		.
	Pulpit sterowniczy z regulacją wysokości	TAK
	Pulpit sterowniczy z regulacją kąta obrotu pulpitu prawo-lewo	TAK/NIE / podać	TAK – 5 pkt / NIE – 0 pkt
	Wieszaki na głowice po obu stronach pulpitu.	TAK
	Panel dotykowy wspomagający obsługę aparatu pozwalający na zmianę parametrów za pomocą dotyku, przekątna min 12 cali	TAK / podać
	Panel sterowania z podświetlanymi lub oświetlonymi przyciskami na klawiaturze	TAK
	Zakres częstotliwości pracy określony częstotliwościami sond możliwych do podłączenia do aparatu, nie mniej niż 1-12 MHz	TAK / podać	1-12MHz – 0 pkt / 1-18 MHz – 5 pkt / Powyżej 18 MHz – 10 pkt
	Min 4 aktywne gniazda dla głowic obrazowych	TAK / podać
	Pamięć dynamiczna obrazowa cine loop	TAK
	Programowanie nastaw dla aplikacji klinicznych i poszczególnych głowic usg, tzw. presety	TAK
	Archiwizacja
	Wbudowany wewnętrzny system archiwizacji obrazów i sekwencji oraz danych pacjentów na dysku twardym oraz możliwość zapisu obrazów w formatach kompatybilnych z systemem operacyjnym Windows, tj. w formatach co najmniej JPG lub TIFF i AVI	TAK / podać
	Wewnętrzny dysk twardy o pojemności min. 500 GB	TAK / podać
	Nagrywarka DVD-R	TAK
	Nagrywanie i odtwarzanie obrazów dynamicznych ( tzw. cine loop ) dla prezentacji Dopplera	TAK
	Archiwizacja badań w postaci plików obrazowych i sekwencji filmowych na wbudowanym napędzie DVD-R w ogólnodostępnych formatach w tym: JPG lub TIFF, AVI oraz DICOM 3.0. Zapis na płytę swobodnie wybranych pacjentów z ich obrazami i pętlami obrazowymi	TAK / podać
	Wyjście USB do pamięci typu FLASH do nagrywania obrazów w formatach JPG lub TIFF, AVI, DICOM	TAK
	Raporty dla każdego rodzaju badania z możliwością dołączania obrazów do raportu oraz z możliwością wprowadzania własnych opisów i komentarzy do raportu	TAK
	Obsługa protokołów w pełnym zakresie archiwizacji i wydruku obrazu oraz obsługi worklisty DICOM 3.0 z podłączeniem do sieci PACS/RIS użytkowanej w Zakładzie Radiologii.	TAK
	Obrazowanie
	Dostępne w aparacie tryby pracy: / - 2D / - M-Mode / - Color M-mode / - M-Mode anatomiczny / - Doppler pulsacyjny / - Doppler ciągły (oferowane głowice sektorowe) / - Doppler kolorowy / - Power (angio) doppler / - Doppler tkankowy kolorowy i spektralny	TAK / TAK / TAK / TAK / TAK / TAK / TAK / TAK / TAK
	Pakiet pomiarów i obliczeń / - kardiologiczny dla dorosłych / - naczyniowy	TAK
	Automatyczny obrys spektrum dopplerowskiego wraz z pakietami obliczeniowymi na obrazie ruchomym (w czasie rzeczywistym) oraz na obrazie zamrożonym	TAK
	Zoom (bez utraty jakości) min 8x na obrazie zatrzymanym i w min 8x w czasie rzeczywistym	TAK / podać
	Technika harmoniczna	TAK
	Automatyczna optymalizacja obrazu 2D przy pomocy jednego klawisza	TAK
	Częstotliwość odświeżania obrazu (Frame rate) w 2D – min. 1900 Hz	TAK / podać
	Głębokość skanowania min 36 cm	TAK / podać
	Obrazowanie metodą skrzyżowanych ultradźwięków	TAK
	Funkcja redukcji szumów ultradźwiękowych z jednoczesnym podkreśleniem granic tkanek	TAK
	Jednoczesna prezentacja 2D i M-Mode w różnych proporcjach wielkości oraz samej prezentacji bez obrazu 2D.	TAK
	Automatyczne obrysowanie wsierdzia z możliwością korekty	TAK/NIE	TAK – 5 pkt / NIE – 0 pkt
	Możliwość przeprowadzenia ręcznej korekty obrysu poprzez cofnięcie kursorem do miejsca rozpoczęcia korekty	TAK
	Funkcja automatycznego ustawiania parametrów bramki dopplerowskiej w naczyniu	TAK/NIE / podać	TAK – 5 pkt / NIE – 0 pkt
	Prezentacja DUPLEX 2D/Color Doppler dostępne ze wszystkich głowic	TAK
	Prezentacja TRIPLEX w wariancie 2D/Color Doppler i PW dostępne ze wszystkich głowic	TAK
	Korekcja kąta bramki dopplerowskiej min. +/- 80stopni	TAK / podać
	Regulacja szerokości bramki dopplerowskiej w granicach min. 1-16 mm	TAK / podać
	Zakres pomiaru prędkości dla Dopplera pulsacyjnego min 8,5 m/s przy zerowym kącie korekcji	TAK / podać	Największa wartość – 5 pkt / Wartość graniczna – / 0 pkt / Pozostałe proporcjonalnie
	Zakres pomiaru prędkości dla Dopplera ciągłego min 12,5 m/s przy zerowym kącie korekcji	TAK / podać	Największa wartość – 5 pkt / Wartość graniczna – / 0 pkt / Pozostałe proporcjonalnie
	Automatyczna optymalizacja obrazu 2D przy pomocy jednego przycisku	TAK
	Automatyczna korekcja kąta bramki dopplerowskiej w zakresie min. +/- 20 stopni za pomocą jednego przycisku	TAK / podać
	Automatyczna zmiana częstotliwości Dopplera kolorowego wraz ze zmianą głębokości badania dla głowicy sektorowej.	TAK/NIE / podać	TAK – 5 pkt / NIE – 0 pkt
	Sondy dedykowane do aparatu elektroniczne, szerokopasmowe
	Głowica sektorowa, do badań kardiologicznych dla dorosłych wykonana w technologii ukierunkowanej polaryzacji kryształów/ technologii matrycowej lub zapewniającej taki efekt poprawy rozdzielczości jak głowice matrycowe. / # zakres częstotliwości pracy min 2-4 MHz / - min. 80 elementów tworzących obraz / - obrazowanie harmoniczne	TAK / podać
	Głowica liniowa / - zakres częstotliwości pracy min. 4-9MHz / - długość czoła głowicy max. 45 mm / - min. 160 elementów tworzących obraz	TAK / podać
	Inne
	Podać zalecaną przez producenta częstość wykonywania przeglądów okresowych / Wymienić zakres czynności wykonywanych podczas przeglądów okresowych oraz elementy zużywalne wymieniane podczas wykonywania w/w przeglądu	TAK / podać
	Podłączenie i skonfigurowanie oferowanego echokardiografu do istniejącego w Zakładzie Radiologii systemu PACS/RIS firmy Alteris	TAK
	Eksport raportu (raport z logo O. Kardiologii) pacjenta w formie pdf do systemu szpitalnego	TAK
	Bezpłatna aktualizacja oprogramowania w okresie gwarancji	TAK
	Możliwości rozbudowy dostępne na dzień składania oferty	TAK
	Możliwość rozbudowy o analizę Strain/Strain Rate oraz obrazowanie kinetyczne umożliwiające m.in. automatyczny obrys wsierdzia oraz pomiar frakcji wyrzutowej. Dostępne w aparacie	TAK
	Możliwość rozbudowy o głowicę do badań przezprzełykowych dla dorosłych wykonana w technologii ukierunkowanej polaryzacji kryształów/ technologii matrycowej lub zapewniającej taki efekt poprawy rozdzielczości jak głowice matrycowe. / - zakres częstotliwości pracy min. 3-7 MHz, tryby pracy: 2D, Color Doppler, PW Doppler, CW Doppler, obrazowanie harmoniczne	TAK / Podać typ i dane techniczne
	Możliwość rozbudowy o głowicę przezprzełykową pediatryczną zakres pracy min. 3-6,5 MHz, tryby pracy: 2D, Color Doppler, PW Doppler, CW Doppler, obrazowanie harmoniczne	TAK / Podać typ i dane techniczne
	Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do prób wysiłkowych Stress Echo	TAK
	Możliwość rozbudowy o głowicę tzw. ślepą CW	TAK

Wymogiem jest aby wartości podane w kolumnie „Parametr oferowany” były zgodne z danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie producenta przedstawiającym dane techniczne - Product Data. Zamawiający ma prawo wystąpić do Wykonawcy o udostępnienie takiego dokumentu celem weryfikacji. Niespełnienie tego wymagania spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania w wyznaczonym przez siebie terminie, dokonania przez Wykonawcę prezentacji, pokazu oferowanego echokardiografu ze wszystkimi wymaganymi parametrami. Niespełnienie tego wymagania spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.

Zasady przyznawania punktów wstępnych w kryterium „Ocena techniczna – jakość”:

Dla pkt 6, 9, 13, 36, 38, 43, 44, 47 –Parametr będzie oceniony według zasad opisanych w kolumnie „Punktacja”.

# Dla pkt 43, 44
Punktacja zostanie obliczona według następującego wzoru:
LPK = wartość punktowa x (Wof - Wgr) / (Wmax - Wgr)
LPK - liczba punktów za dany parametr
Wgr - wartość graniczna parametru
Wof - wartość parametru oferowanego przez wykonawcę
Wmax - maksymalna zaoferowana wartość

Ultrasonograf
Lp.	Opis parametru	Warunek graniczny	Punktacja	Parametr oferowany
	Ultrasonograf / Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji 2019 / Producent / Model/typ / Kraj pochodzenia	TAK / podać
	PARAMETRY OGÓLNE
	Aparat stacjonarny, mobilny z czterema skrętnymi kołami, z blokadą i do jazdy na wprost, hamulcem przynajmniej na dwóch kołach	TAK / podać
	Zasilanie sieciowe 220-230 V, 50-60Hz	TAK
	Cyfrowy system formowania i przetwarzania wiązki ultradźwiękowej	TAK
	Zakres częstotliwości pracy aparatu z głowicami USG przeznaczonymi do współpracy z tym aparatem: min. 2-12 MHz.	TAK / podać	2-12MHz – 0 pkt / 2-18 MHz – 5 pkt / Powyżej 18 MHz – 10 pkt
	Regulacja wysokości panelu sterowania (pulpitu) w zakresie min. 0-20cm	TAK / podać
	Regulacja obrotu panelu sterowania (pulpitu) w lewo / prawo minimum +/- 30 stopni	TAK / podać
	Monitor kolorowy LCD o przekątnej ekranu minimum 21” z możliwością regulacji położenia niezależnie od konsoli aparatu. / - obraz USG powinien zajmować min. 50% pola monitora / Regulacja lewo-prawo, góra-dół / Rozdzielczość min. 1680x1050 pikseli	TAK / podać
	Podtrzymanie bateryjne wbudowane w aparat umożliwiające ponowne uruchomienie aparatu i gotowość do pracy w czasie nie dłuższym niż 20 sek.	TAK/NIE	Nie - 0 pkt / Tak - 5 pkt
	Dotykowy ekran LCD o przekątnej min. 12" do sterowania funkcjami aparatu, wbudowany w aparat	TAK
	Min. 4 aktywne gniazda do przyłączenia głowic obrazowych USG	TAK / podać
	Ultrasonograf przystosowany do pracy z głowicą przezprzełykową matrycową zaoferowaną w pkt 51 opisu przedmiotu zamówienia na echokardiograf z głowicą przezprzełykową, oprogramowanie do TEE	TAK
	OBRAZOWANIE I PREZENTACJA OBRAZU
	B-mode	TAK
	Maksymalna głębokość penetracji w trybie 2D dla głowicy sektorowej: min. 30cm, zależy od nastaw i sondy.	TAK / podać
	Powiększenie obrazu ( bez utraty jakości ) min. 8 krotne	TAK / podać
	M-mode	TAK
	Kolor M-mode	TAK
	Power Doppler	TAK
	Regulacja bramki w zakresie min. 1-16 mm	TAK / podać
	Kolorowy Doppler Tkankowy	TAK
	Doppler spektralny z falą ciągłą z max mierzoną prędkością przy zerowym kącie min. 12,5 m/s	TAK / podać	Największa wartość – / 5 pkt / Wartość graniczna – / 0 pkt / Pozostałe proporcjonalnie
	Oprogramowanie pomiarowe wraz z pakietem obliczeniowym i raportami.	TAK
	Jednoczesna prezentacja na ekranie w czasie rzeczywistym ruchomych obrazów 2D, Dopplera kolorowego i PW – Doppler - triplex	TAK
	Częstość odświeżania obrazu w trybie 2D (minimum 1900 obr./sek.)	TAK / podać
	Ilość częstotliwości harmonicznych dla sondy sektorowej przezklatkowej (minimum 3)	TAK / podać
	Doppler spektralny z falą pulsacyjną PW z max. mierzoną prędkością przy zerowym kącie min 8,5 m/s	TAK / podać	Największa wartość – / 5 pkt / Wartość graniczna – / 0 pkt / Pozostałe proporcjonalnie
	OPROGRAMOWANIE POMIAROWO OBLICZENIOWE
	Oprogramowanie do pomiarów, obliczeń i generowania raportów dla badań: / - echokardiograficznych dorosłych / - badań naczyniowych / - badań TCD / - badań brzusznych	TAK
	Możliwość dokonania pomiarów na obrazach i pętlach obrazowych z archiwum systemu.	TAK
	Pomiary odległości, obwodu, pola powierzchni, objętości, objętości przepływu	TAK
	Automatyczny obrys spektrum i wyznaczanie parametrów przepływu na zatrzymanym spektrum oraz w czasie rzeczywistym na ruchomym spektrum	TAK
	Automatyczna korekcja kąta bramki dopplerowskiej w zakresie min.+/- 20 stopni za pomocą jednego przycisku	TAK
	Możliwość zaprogramowania w aparacie własnych pomiarów	TAK
	ARCHIWIZACJA
	Wbudowany wewnętrzny system archiwizacji obrazów i sekwencji oraz danych pacjentów na dysku twardym oraz możliwość zapisu obrazów w formatach kompatybilnych z systemem operacyjnym Windows, tj. w formatach co najmniej DICOM, AVI, JPG	TAK / podać
	Wewnętrzny dysk twardy ultrasonografu o pojemności min. 500 GB	TAK / podać
	Nagrywarka DVD-R	TAK
	Nagrywanie i odtwarzanie obrazów dynamicznych ( tzw. cine loop ) dla prezentacji Dopplera	TAK
	Archiwizacja badań w postaci plików obrazowych i sekwencji filmowych na wbudowanym napędzie DVD-R/RW w ogólnodostępnych formatach w tym: JPG lub TIFF, AVI oraz DICOM 3.0. Zapis na płytę swobodnie wybranych pacjentów z ich obrazami i pętlami obrazowymi	TAK
	Wyjście USB do pamięci typu FLASH do nagrywania obrazów w formatach co najmniej JPG lub TIFF, AVI, DICOM	TAK / podać
	Raporty dla każdego rodzaju i trybu badania z możliwością dołączania obrazów do raportu oraz z możliwością wprowadzania własnych opisów i komentarzy do raportu	TAK
	Obsługa protokołów w pełnym zakresie archiwizacji i wydruku obrazu oraz obsługi worklisty DICOM 3.0 z podłączeniem do sieci PACS/RIS użytkowanej w Zakładzie Radiologii.	TAK
	Sondy dedykowane do aparatu elektroniczne, szerokopasmowe
	Głowica sektorowa, do badań kardiologicznych dla dorosłych / - zakres częstotliwości pracy min 2-4 MHz / - min. 80 elementów tworzących obraz / - obrazowanie harmoniczne	TAK / podać
	Głowica convex, / - zakres częstotliwości pracy min. 2 – 5 MHz / - min.128 elementów tworzących obraz / - obrazowanie harmoniczne	TAK / podać
	Głowica liniowa / # zakres częstotliwości pracy min. 4-9MHz / - długość czoła głowicy max. 45 mm / - min. 128 elementów tworzących obraz / - obrazowanie harmoniczne	TAK / podać
	Opcje rozbudowy dostępne na dzień składania oferty
	Oprogramowanie do analizy odkształceń i tempa odkształceń mięśnia sercowego.	TAK
	Sonda sektorowa przezklatkowa dziecięca o zakresie częstotliwości min. 3 – 8 MHz	TAK / podać
	Sonda przezprzełykowa pediatryczna, zakres pracy min. 3,5 -6,5 MHz	TAK / podać
	Oprogramowanie do automatycznego wyznaczania frakcji wyrzutowej	TAK
	Stress Echo	TAK
	INNE
	Podać zalecaną przez producenta częstość wykonywania przeglądów okresowych / Wymienić zakres czynności wykonywanych podczas przeglądów okresowych oraz elementy zużywalne wymieniane podczas wykonywania w/w przeglądu	TAK / podać
	Podłączenie i skonfigurowanie oferowanego ultrasonografu do istniejącego w Zakładzie Radiologii systemu PACS/RIS firmy Alteris	TAK
	Eksport raportu ( raport z logo O. Kardiologii ) pacjenta w formie pdf do systemu szpitalnego	TAK
	Bezpłatna aktualizacja oprogramowania w okresie gwarancji	TAK

Wymogiem jest aby wartości podane w kolumnie „Parametr oferowany” były zgodne z danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie producenta przedstawiającym dane techniczne - Product Data. Zamawiający ma prawo wystąpić do Wykonawcy o udostępnienie takiego dokumentu celem weryfikacji. Niespełnienie tego wymagania spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania w wyznaczonym przez siebie terminie, dokonania przez Wykonawcę prezentacji, pokazu oferowanego ultrasonografu ze wszystkimi wymaganymi parametrami. Niespełnienie tego wymagania spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.

Zasady przyznawania punktów wstępnych w kryterium „Ocena techniczna – jakość”:

Dla pkt 5, 9, 21, 26 – Parametr będzie oceniony według zasad opisanych w kolumnie „Punktacja”.

# Dla pkt 21,26
Punktacja zostanie obliczona według następującego wzoru:
LPK = wartość punktowa x (Wof - Wgr) / (Wmax - Wgr)
LPK - liczba punktów za dany parametr
Wgr - wartość graniczna parametru
Wof - wartość parametru oferowanego przez wykonawcę
Wmax - maksymalna zaoferowana wartość