	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – charakterystyka oferowanych analizatorów gazometrycznych i aparatu do elektroforezy białek – parametry graniczne i oceniane w ramach kryterium oceny ofert (dotyczy zadania 1 i 4).
Zadanie nr 1: Dzierżawa analizatora głównego do gazometrii i RKZ z pochodnymi hemoglobiny                         i elektrolitami - 1 szt. wraz z dostawą odczynników do wykonania zakładanej ilości oznaczeń –                             20 000 na 24 miesiące (próbki badane wraz z pomiarami kontroli jakości).


	Lp.
	Opis
	Oferowany analizator

	1.
	Wykonawca/Producent
	

	2.
	Nazwa-model / typ
	

	3.
	Rok produkcji
	

	

	Lp.
	Parametry graniczne analizatora
	Parametry oferowane

	1. 
	Automatyczny analizator do gazometrii, RKZ, pochodnych hemoglobiny (co najmniej CoHb, MetHb,O 2 Hb, Hhb) i elektrolitów (co najmniej Na, K, Cl), przeznaczony do pracy w Laboratorium w systemie ciągłym, całodobowym wraz z zestawem startowym składającym się co najmniej ze wszystkich elektrod koniecznych do wykonywania pomiarów.
Rok produkcji – nie wcześniej niż 2018.
	
	
	
	

	2. 
	Analizator dokonujący jednoczesnego, w jednej próbce, pomiaru elektrolitów, pH, pCO2, pO2, Hct i/lub Hb , MetHb, COHb.
	
	
	
	

	3. 
	Parametry wyliczane: HCO3 aktualne, HCO3std, BE/ecf/, BE/B/, satO2.  
	
	
	
	

	4. 
	Możliwość pomiaru krwi pobranej do strzykawki lub kapilary.
	
	
	
	

	5. 
	Elektrody fabrycznie nowe z gwarancją lub oświadczeniem oferenta o udzielonej gwarancji, umieszczone w wielotestowym pakiecie lub poza nim, całkowicie bezobsługowe. Należy podać ilość elektrod potrzebnych do wykonania wymaganej ilości badań. Okres gwarancji elektrod bezobsługowych powinien być określony przez producenta i zawarty w instrukcji serwisowej.
	
	
	
	

	6. 
	Program statystycznej kontroli jakości badań, możliwość wydruku wyników statystycznej oceny kontroli jakości.
	
	
	
	

	7. 
	Automatyczne monitorowanie przez aparat poziomu odczynników i informowanie użytkownika o pozostałej ich objętości lub ilości oznaczeń pozostałych  do wykonania.
	
	
	
	

	8. 
	Oprogramowanie analizatora oraz instrukcja obsługi w języku polskim, w formie papierowej.
	
	
	
	

	9. 
	Brak butli zewnętrznych.
	
	
	
	

	10. 
	Komunikacja analizatora z laboratoryjnym systemem informatycznym (InfoMedica – Asseco) – odsyłanie wyników pomiarów.
	
	
	
	

	11. 
	Zewnętrzny skaner kodów kreskowych dla próbek.
	
	
	
	

	12. 
	Czas reakcji autoryzowanego serwisu na zgłoszenie awarii aparatu - 24 godz.
	
	
	
	

	13. 
	Czas usunięcia awarii 3 dni robocze.
	
	
	
	

	14. 
	Materiały kontrolne na 3 niezależnych poziomach, z oddzielnymi zakresami referencyjnymi dla każdego poziomu. Kontrola jakości na żadnym poziomie nie jest wykonywana na płynie                kalibracyjnym.
Zakładana częstość pomiarów kontrolnych – codziennie 1 raz dziennie na 3 poziomach.
Ilość zaoferowanych materiałów kontrolnych na każdym poziomie zostanie skalkulowana w relacji do ilości odczynników koniecznych do wykonania wymaganej ilości oznaczeń i zakładanej             częstości badań kontrolnych.
	
	
	
	

	15. 
	Płyny płuczące i części zużywalne w ilości niezbędnej do ciągłej, 24–godzinnej pracy  analizatora.        
	
	
	
	

	16. 
	Wykonawca określi terminy ważności odczynników lub wkładów i elektrod oraz uwzględni te terminy ważności w kalkulacji ilości odczynników i materiałów zużywalnych na okres 24 miesięcy. 
	
	
	
	

	17. 
	Kapilary do krwi włośniczkowej z zatyczkami – 2 000 szt.
	
	
	
	

	18. 
	Opiłki do mieszania krwi włośniczkowej – 2 000 szt.
	
	
	
	

	19. 
	Magnes do mieszania krwi włośniczkowej – 6 szt.
	
	
	
	

	20. 
	Papier do drukarki – 25 rolek.
	
	
	
	

	21. 
	Obsługa serwisowa, przeglądy okresowe przez cały czas trwania umowy.
	
	
	
	

	22. 
	Przeszkolenie personelu 10 osób w zakresie obsługi i utrzymania analizatora.
	
	
	
	

	Parametry oceniane  analizatora
	
	
	

	Lp.
	Parametry oceniane
	Punktacja
	Opisać spełnienie
TAK / NIE
	
	
	

	1.
	Kontrola jakości jest wykonywana automatycznie, bez konieczności podawania materiałów kontrolnych przez operatora.
(Należy dołączyć do oferty wyciąg z instrukcji potwierdzający spełnienie wymagania)
	TAK  - 20 pkt.
 NIE – 0 pkt.
	
	
	
	

	2.
	System wychwytu skrzepu w próbce w formie filtru zakładanego na port podawczy lub nasadki na końcówkę strzykawki
(Należy dołączyć do oferty wyciąg z instrukcji potwierdzający spełnienie wymagania)
	TAK  - 20 pkt.
 NIE – 0 pkt.
	
	
	
	

	Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania instrukcji metodycznych, odczynnikowych, instrukcji obsługi analizatora w celu zweryfikowania zgodności zaoferowanych produktów z wymaganiami.
	
	
	


	Zadanie nr 2: Dzierżawa analizatora zastępczego do gazometrii i RKZ z elektrolitami - 1 szt. wraz z dostawą odczynników do wykonania zakładanej ilości oznaczeń –  15 000 na 24 miesiące

	
	
	

	Lp.
	Opis
	

	1.
	Wykonawca/Producent
	

	2.
	Nazwa-model/typ
	

	3.
	Rok produkcji 
	

	
	
	
	

	Lp.
	Parametry graniczne analizatora
	

	1.
	Automatyczny analizator do gazometrii i RKZ z elektrolitami (Na, K, Ca zjonizowany) przeznaczony do pracy w Laboratorium w systemie ciągłym , całodobowym, wraz z zestawem startowym składającym się  co najmniej ze wszystkich elektrod koniecznych do wykonywania pomiarów. Analizator fabrycznie nowy, rok produkcji 2020.
	
	
	
	

	2.
	Parametry mierzone : Na, K, Ca+2, pH, pCO2, pO2, Hct lub THb
	
	
	
	

	3.
	Parametry wyliczane: HCO3 aktualne, HCO3std, BE/ecf/, BE/B/, satO2
	
	
	
	

	4.
	Pomiar wszystkich parametrów w jednej próbce.
	
	
	
	

	5.
	Możliwość pomiaru krwi pobranej do strzykawki i kapilary  oraz do probówki , skąd próbka jest pobierana przez igłę aspiracyjną o długości nie mniejszej niż 3,5 cm.
	
	
	
	

	6.
	Pomiar wszystkich parametrów w jednej komorze pomiarowej,  jedna elektroda referencyjna.
	
	
	
	

	7.
	System pracujący na wielotestowych pakietach zawierających odczynniki, kalibratory, oraz zbiornik na ścieki.
	
	
	
	

	8.
	Elektrody umieszczone w wielotestowym pakiecie lub poza nim całkowicie bezobsługowe.
	
	
	
	

	9.
	Program statystycznej kontroli jakości, możliwość wydruku wyników statystycznej oceny kontroli jakości.
	
	
	
	

	10.
	Automatyczne monitorowanie przez aparat poziomu odczynników i informowanie użytkownika o pozostałej ich objętości lub ilości oznaczeń pozostałych  do wykonania.
	
	
	
	

	11.
	Zewnętrzny skaner kodów kreskowych dla próbek.
	
	
	
	

	12.
	Brak butli zewnętrznych.
	
	
	
	

	13.
	Komunikacja analizatora z laboratoryjnym systemem informatycznym (InfoMedica – Asseco) – odsyłanie wyników pomiarów.
	
	
	
	

	14.
	Oprogramowanie analizatora oraz instrukcja obsługi w języku polskim, w formie papierowej.
	
	
	
	

	15.
	Wbudowana drukarka wewnętrzna.
	
	
	
	

	16.
	Czas reakcji autoryzowanego serwisu na zgłoszenie awarii aparatu - 24 godz.
	
	
	
	

	17.
	Czas usunięcia awarii 3 dni robocze.
	
	
	
	

	18.
	Materiały kontrolne na 3 niezależnych poziomach, z oddzielnymi zakresami referencyjnymi dla każdego poziomu. Zakłada się, że pomiary kontrolne wykonywane są w każdy dzień roboczy 1 raz dziennie na 3 poziomach.
	
	
	
	

	19.
	Płyny płuczące i części zużywalne w ilości niezbędnej do ciągłej,  24-godzinnej pracy analizatora.        
	
	
	
	

	20.
	Wykonawca określi terminy ważności odczynników lub wkładów i elektrod oraz uwzględni te terminy ważności w kalkulacji ilości odczynników i materiałów zużywalnych potrzebnych na okres 24 miesięcy. 
	
	
	
	

	21.
	Obsługa serwisowa przez cały czas trwania umowy dzierżawy aparatu.
	
	
	
	

	22.
	Kapilary do krwi włośniczkowej z zatyczkami – 2 000 szt.
	
	
	
	

	23.
	Opiłki do mieszania krwi włośniczkowej – 2 000 szt.
	
	
	
	

	24.
	Magnesy do mieszania krwi włośniczkowej – 2 szt. 
	
	
	
	

	25.
	Papier do drukarki – 25 rolek
	
	
	
	

	26.
	Przeszkolenie personelu 10 osób w zakresie obsługi i utrzymania analizatora
	
	
	
	

	Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania instrukcji metodycznych, odczynnikowych, instrukcji obsługi analizatora w celu zweryfikowania zgodności zaoferowanych produktów z wymaganiami.
	
	
	


	Zadanie nr 3 : Dzierżawa analizatora zastępczego do gazometrii i RKZ z elektrolitami - 4 szt. na oddziały Szpitala wraz z dostawą odczynników do wykonania zakładanej ilości oznaczeń – 46 000 na 24 miesiące           (w tym SOR – 27 000 oznaczeń, OIT – 10 000 oznaczeń, Neonatologią – 4 000 oznaczeń,  Położnictwo – 5 000 oznaczeń).

	
	

	Lp.
	Opis
	

	1.
	Wykonawca/Producent
	

	2.
	Nazwa-model/typ
	

	3.
	Rok produkcji 
	

	
	
	

	Lp.
	Parametry graniczne analizatora
	

	1.
	Automatyczny analizator do gazometrii i RKZ z elektrolitami (Na, K, Ca zjonizowany) przeznaczony do pracy w Laboratorium w systemie ciągłym , całodobowym, wraz z zestawem startowym składającym się  co najmniej ze wszystkich elektrod koniecznych do wykonywania pomiarów. Analizator  fabrycznie nowy, rok produkcji 2020.
	

	2.
	Parametry mierzone : Na, K, Ca+2, pH, pCO2, pO2, Hct lub Thb.
	

	3.
	Parametry wyliczane: HCO3 aktualne, HCO3std, BE/ecf/, BE/B/, satO2.
	

	4.
	Pomiar wszystkich parametrów w jednej próbce.
	

	5.
	Możliwość pomiaru krwi pobranej do strzykawki i kapilary.
	

	6.
	Pomiar wszystkich parametrów w jednej komorze pomiarowej, jedna elektroda referencyjna.
	

	7.
	System pracujący na wielotestowych pakietach zawierających odczynniki, kalibratory, oraz zbiornik na ścieki.
	

	8.
	Elektrody umieszczone w wielotestowym pakiecie lub poza nim całkowicie bezobsługowe.
	

	9.
	Program statystycznej kontroli jakości, możliwość wydruku wyników statystycznej oceny kontroli jakości.
	

	10.
	Automatyczne monitorowanie przez aparat poziomu odczynników i informowanie użytkownika  o pozostałej ich objętości lub ilości oznaczeń pozostałych  do wykonania.
	

	11.
	Zewnętrzny skaner kodów kreskowych dla próbek.
	

	12.
	Brak butli zewnętrznych.
	

	13.

	Komunikacja analizatora ze szpitalnym systemem informatycznym (Asseco) – odsyłanie wyników pomiarów.
	

	14.
	Oprogramowanie analizatora oraz instrukcja obsługi w języku polskim, w formie papierowej.
	

	15.
	Wbudowana drukarka wewnętrzna.
	

	16.
	Czas reakcji autoryzowanego serwisu na zgłoszenie awarii aparatu - 24 godz.
	

	17.
	Czas usunięcia awarii 3 dni robocze.
	

	18.
	Materiały kontrolne na 3 niezależnych poziomach, z oddzielnymi zakresami referencyjnymi dla każdego poziomu. Zakłada się, że pomiary kontrolne wykonywane są w każdy dzień roboczy  1 raz dziennie na 3 poziomach.
	

	19.
	Płyny płuczące i części zużywalne w ilości niezbędnej do ciągłej, 24–godzinnej pracy  analizatora.        
	

	20.
	Wykonawca określi terminy ważności odczynników lub wkładów i elektrod oraz uwzględni te terminy ważności w kalkulacji ilości odczynników i materiałów zużywalnych potrzebnych na okres 24 miesięcy. 
	

	21.
	Obsługa serwisowa przez cały czas trwania umowy dzierżawy aparatu.
	

	22.
	Kapilary do krwi włośniczkowej z zatyczkami – 4 500 szt.
	

	23.
	Opiłki do mieszania krwi włośniczkowej – 4 000 szt.
	

	24.
	Magnes do mieszania krwi włośniczkowej – 5  szt.
	

	25.
	Papier do drukarki – ilość niezbędna do wykonania 100 rolek
	

	26.
	Przeszkolenie personelu w zakresie obsługi i utrzymania analizatora.
	

	Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania instrukcji metodycznych, odczynnikowych, instrukcji obsługi analizatora w celu zweryfikowania zgodności zaoferowanych produktów z wymaganiami.
	
	


Zadanie nr 4 : Dzierżawa dwóch analizatorów do wykonywania oznaczeń gazometrii, elektrolitów, hemoglobiny, mleczanów i glukozy dla Oddziału Kardiochirurgii wraz z dostawą odczynników                             do wykonania zakładanej ilości oznaczeń –  25 000 na 24 miesiące
	Lp.
	Opis
	

	1.
	Wykonawca/Producent
	

	2.
	Nazwa-model / typ
	

	3.
	Rok produkcji 2020 rok
	

	
	
	
	

	Lp.
	Parametry graniczne analizatora
	

	1.
	Analizator parametrów krytycznych, dokonujący w jednej próbce pomiaru:pH, pCO2, pO2, Hb, mleczany, glukoza. Jony: Na, K, Cl, Ca++
	

	2.
	Parametry wyliczane: HCO3 akt., HCO3 stand, BE(efc), BE(B), Hct, satO2
	

	3.
	Zakres pomiarowy dla wapnia zjonizowanego (Ca++) od 0,2 mmol/l
	

	4.
	Analizator pracujący w oparciu o maksimum 3 materiały zużywalne
	

	5.
	Możliwość wykonania analizy z krwi pełnej, roztworów kontrolnych wodnych
	

	6.
	Monitorowanie poziomu odczynników lub ilości oznaczeń możliwych do wykonania oraz ich stabilności na pokładzie
	

	7.
	Wymiana materiałów zużywalnych niezależnie od siebie
	

	8.
	Oprogramowanie w języku polskim
	

	9.
	Możliwość zmiany godziny wykonania kontroli jakości
	

	10.
	Materiał kontrolny inny niż kalibracyjny i płyny płuczące
	

	11.
	Samoczynna automatyczna instalacja kaset zaraz po ich umieszczeniu w analizatorze, bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności, np. walidowania roztworami przez operatora.
	

	12.
	Wbudowany, w pełni automatyczny system kontroli jakości z graficzną interpretacją QC. Do oferty należy dołączyć wydruki kontroli jakości, potwierdzające spełnienie wyżej wymienionego parametru. System kontroli z zakresami referencyjnymi dla 3-poziomowego materiału kontrolnego zapewniający możliwość prowadzenia analizy całkowitego błędu dopuszczalnego dla poszczególnych parametrów. Oferent zapewni taką ilość materiału kontrolnego, która zapewni wykonanie codziennej kontroli jakości 1 raz dziennie na trzech poziomach w obu analizatorach.
	

	13.

	Zdalny nadzór serwisu nad analizatorem, z możliwością wysyłania plików diagnostycznych w formie e-mail.
	

	14.
	Bezpłatna gwarancja przez cały okres dzierżawy
	

	15.
	Automatyczny system pobierania próbek z funkcją wykrywania i usuwania skrzepów
	

	16.
	Maksymalny czas dobowy kalibracji do 30 minut (wyłączając pierwszą dobę po zainstalowaniu/wymianie nowej kasety), lub dłuższy jeżeli analizator umożliwia przerwanie procesu kalibracji celem wykonania próbki pilnej.
	

	17.
	Możliwość wyjęcia i ponownego użycia kasety pomiarowej i kontroli jakości w tym samym analizatorze bez konieczności utraty testów
	

	18.
	Wykonanie całego panelu badań z objętości nie większej niż 7100 mikrolitrów
	

	19.
	Przeszkolenie personelu.
	

	20.
	Papier do drukarek w ilości właściwej do wykonania 25000 badań
	


Parametry oceniane  analizatora
	Lp.
	Parametry oceniane
	Punktacja
	Opisać spełnienie
TAK / NIE

	1.
	Pakiety odczynnikowe (zawierające kalibratory, kontrole oraz pojemnik na ścieki)
	TAK  - 10 pkt
 NIE – 0 pkt
	

	2.
	Odczynniki stabilne
	30 dni  - 10 pkt
28 dni – 5 pkt
poniżej 28 dni –  0 pkt
	

	3.
	Wbudowane automatyczne mieszadło próbek
	TAK  - 10 pkt
 NIE – 0 pkt
	

	4.
	Czas uzyskania wyniku  
	do 35 sek – 10 pkt
do 60 sek – 5 pkt
powyżej 60 sek – 0 pkt
	


Wymogiem jest aby wartości podane w kolumnie „Wartość oferowana” były zgodne z danymi zawartymi                   w oficjalnym dokumencie producenta przedstawiającym dane techniczne - Product Data. Zamawiający ma prawo wystąpić do Wykonawcy o udostępnienie takiego dokumentu celem weryfikacji. 
W formularzu asortymentowo-cenowym należy zaoferować: ilość materiałów zużywalnych zapewniających wykonanie 25000 oznaczeń na dwóch analizatorach w okresie 24 miesięcy, ilość materiału kontrolnego                  który zapewni wykonanie codziennej kontroli jakości 1 raz dziennie na trzech poziomach oraz 2000 strzykawek kompatybilnych z automatycznym podajnikiem próbek, które zapewniają poprawne mieszanie pobranego materiału.
Zadanie 5 – Żele  do rozdziału elektroforetycznego białek w surowicy krwi i moczu wraz z dzierżawą systemu  na 2 400 oznaczeń na 24 miesiące
Parametry graniczne  systemu i odczynników do rozdziału elektroforetycznego białek surowicy i moczu 
	lp
	Opis (należy podać)
	

	1
	Wykonawca/Producent
	

	2
	Nazwa – model /  typ
	

	3
	Rok produkcji
	


	Lp
	Parametry graniczne systemu
	Warunek
konieczny
	Opisać
spełnienie
TAK/NIE

	1.
	Aparat  wyprodukowany nie wcześniej niż  w 2018 roku. 
	TAK
	

	2.
	Aparat do zautomatyzowanego rozdziału białek na żelach agarozowych.
	TAK
	

	3.
	Moduł do rozdziału i barwienia jako jeden aparat lub niezależne moduły.
	TAK
	

	4.
	Zewnętrzny skaner wysokorozdzielczy do żeli połączony ze stanowiskiem umożliwiającym skanowanie materiałów przezroczystych i nieprzezroczystych, za pomocą którego proteinogram zostanie przetworzony w postać cyfrową, a następnie przesłany do dedykowanego programu, w którym następuje analizazi interpretacja.
	TAK
	

	5.
	Oprogramowanie do analizy rozdziałów w języku polskim , tego samego producenta co oferowany system i żele.
	TAK
	

	6.
	Zestaw komputerowy (komputer, klawiatura, myszka) z monitorem oraz UPS.
	TAK
	

	7.
	Instrukcja obsługi systemu w języku polskim.
	TAK
	

	8.
	Automatyczne nakładanie próbek na żel za pomocą jednorazowych aplikatorów.
	TAK
	

	9.
	Dwukierunkowa komunikacja z  użytkowanym w Laboratorium systemem informatycznym InfoMedica – Asseco.
	TAK
	

	10.
	Baza danych pacjentów.
	TAK
	

	11.
	Zewnętrzna drukarka laserowa.
	TAK
	

	12.
	Zewnętrzny skaner kodów kreskowych.
	TAK
	

	13.
	Wbudowany system kontroli jakości badań (możliwość wydruku zestawień i wykresów ).
	TAK
	

	14.
	Naczynka do zagęszczania moczu – 300 szt.
	
	

	Parametry graniczne odczynników 

	1.
	Żele agarozowe do rozdziału białek w surowicy i w moczu na 6 frakcji: albuminy, globuliny alfa 1, globuliny alfa 2, globuliny beta 1, globuliny beta 2 , globuliny gamma.
	TAK
	

	2.
	Ilość ścieżek rozdziału na jednym żelu maksymalnie 15.
	TAK
	

	3.
	Wszystkie niezbędne akcesoria i odczynniki do wykonania elektroforezy na oferowanych żelach
	TAK
	

	4.
	Materiał kontrolny do proteinogramów na poziomie prawidłowym i patologicznym (niskim lub wysokim) zmianowany dla konkretnych żeli, przyjmując jedno oznaczenie jednego poziomu kontroli  na 15 próbek badanych.
	TAK
	

	5.
	Instrukcje odczynników w języku polskim.
	TAK
	

	6.
	Instrukcje odczynników i karty charakterystyk substancji niebezpiecznych zostaną dostarczone z pierwszą dostawą odczynników.
	TAK
	

	7.
	Wszystkie odczynniki  tego samego producenta.  
	TAK
	


Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania instrukcji obsługi systemu, instrukcji odczynnikowych i materiałowych niezbędnych do zweryfikowania zgodności oferowanego asortymentu z wymaganiami Zamawiającego.
Opis przedmiotu zamówienia – charakterystyka oferowanych analizatorów gazometrycznych i aparatu do elektroforezy białek                   Str. 10 z 10

