Opis przedmiotu zamówienia
Respirator noworodkowy – 2 szt.
	Lp.
	Parametr/warunek
	Wartość wymagana
	Punktacja
	Parametry oferowane 

	1. 
	Sprzęt fabrycznie nowy, 2018 rok produkcji
Producent

Model/typ
Kraj pochodzenia
	TAK

podać
	
	

	2. 
	Respirator dla wcześniaków, noworodków i dzieci z wagą od min. 0,5 kg
	TAK

podać
	
	

	3. 
	Respirator do długotrwałej terapii  niewydolności oddechowej różnego pochodzenia na wózku jezdnym, min. dwa koła z blokadą
	TAK
	
	

	4. 
	Zasilanie elektryczne 230V, +/-10%, 50 Hz 
	TAK
	
	

	5. 
	Waga respiratora – bez podstawy max

 25 kg
	TAK


	
	

	6. 
	Zasilanie akumulatorowe wystarczające na min. 120 minut pracy
	TAK

podać
	
	

	7. 
	Przystosowany do zasilania gazami o ciśnieniu:

Tlen  medyczny od 5,5 do 6 bar

Sprężone powietrze medyczne od 5 – 5,5 bar

ze szpitalnej centralnej instalacji gazów medycznych z punktami poboru typu AGA
	TAK
	
	

	8. 
	Automatyczna kalibracja czujnika tlenu
	TAK/NIE
	TAK – 5 pkt

NIE – 0 pkt
	

	9. 
	Respirator stało przepływowy ciśnieniowo zmienny z limitowaną objętością 
	TAK
	
	

	10. 
	Wbudowany port komunikacji min.  USB
	TAK
	
	

	
	METODY WENTYLACJI
	
	
	

	11. 
	HFO – wentylacja wysoką częstotliwością 
	TAK
	
	

	12. 
	IPPV 
	TAK
	
	

	13. 
	CPAP/PEEP – regulowane płynnie
	TAK
	
	

	14. 
	SIMV, SIPPV
	TAK
	
	

	15. 
	PSV
	TAK
	
	

	16. 
	SIMV + PSV
	TAK
	
	

	17. 
	Limit objętości oddechowej (VL)
	TAK
	
	

	18. 
	Objętość gwarantowana (VG)
	TAK
	
	

	19. 
	Oddech ręczny wyzwalany przyciskiem na respiratorze
	TAK
	
	

	20. 
	Wentylacja z automatycznym sterowaniem podaży tlenu w układzie oddechowym FiO2 na podstawie pomiaru saturacji SpO2 w czasie wentylacji inwazyjnej i nieinwazyjnej 
	TAK
	
	

	21. 
	Możliwość rozbudowy o funkcję tlenoterapii wysokimi przepływami HFNC
	TAK/NIE
	TAK – 5 pkt

NIE – 0 pkt
	

	22. 
	Wentylacja NCPAP z systemem automatycznej kompensacji przecieku
	TAK
	
	

	
	PARAMETRY NASTAWIALNE
	
	
	

	23. 
	Zakres drgań dla HFO min. 5-20 Hz
	TAK


	
	

	24. 
	Regulacja amplitudy oscylacji (ciśnienie oscylacyjne) do 100 cmH2O
	TAK/NIE


	
	

	25. 
	Częstość oddechów min. 2-180 odd./min. wentylacji konwencjonalnej
	TAK/NIE
	TAK – 5 pkt

NIE – 0 pkt
	

	26. 
	Przepływ bazowy regulowany płynnie  z możliwością odczytu nastawionego przepływu
	TAK
	
	

	27. 
	Regulacja czasu wydechu do min. 25 sek
	TAK

podać
	
	

	28. 
	Czas wdechu regulowany od  min. 0,15 sek.
	TAK

podać
	
	

	29. 
	Przepływowe wyzwalanie oddechu
	TAK
	
	

	30. 
	Niezależna regulacja przepływu wdechowego i wydechowego
	TAK
	
	

	31. 
	Przepływ wdechowy regulowany do 32 l/min
	TAK/NIE


	TAK – 5 pkt

NIE – 0 pkt
	

	32. 
	Regulacja  stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej 21-100%
	TAK
	
	

	33. 
	Funkcja preoksygenacji regulowana w zakresie od 23-100% 
	TAK
	
	

	34. 
	PEEP/CPAP 0-30 cmH2O
	TAK
	
	

	35. 
	Szczytowe ciśnienie wdechu regulowane do min. 55 cmH2O
	TAK

podać
	
	

	
	MONITOROWANIE I OBRAZOWANIE PARAMETERÓW WENTYLACJI
	
	
	

	36. 
	Kolorowy ekran dotykowy LCD min. 10”
	TAK

podać
	
	

	37. 
	Możliwość rozbudowy o zapis trendów monitorowanych parametrów z min. ostatnich 5 dni z możliwością ich zapisu na zewnętrznej pamięci USB
	TAK
	
	

	38. 
	Możliwość zapisu historii alarmów na zewnętrznej pamięci USB
	TAK
	
	

	39. 
	Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim
	TAK
	
	

	40. 
	Obrazowanie przebiegów falowych w czasie rzeczywistym dla ciśnienia, przepływu i objętości
	TAK
	
	

	41. 
	Jednoczesne obrazowanie 3 przebiegów falowych
	TAK
	
	

	42. 
	Możliwość zatrzymania przebiegu krzywych.
	TAK
	
	

	43. 
	Obrazowanie pętli:

przepływ/objętość,

objętość/ciśnienie.
	TAK
	
	

	44. 
	Możliwość porównania pętli zapisanych w różnym czasie
	TAK
	
	

	45. 
	Ciśnienie szczytowe PIP
	TAK
	
	

	46. 
	Ciśnienie średnie MAP
	TAK
	
	

	47. 
	Ciśnienie PEEP
	TAK
	
	

	48. 
	Nieszczelność układu oddechowego
	TAK
	
	

	49. 
	Oporność dróg oddechowych (R),
	TAK
	
	

	50. 
	Pomiar podatności (C) oraz C20/C
	TAK
	
	

	51. 
	Pomiar FiO2 i CO2
	TAK
	
	

	
	ALARMY
	
	
	

	52. 
	Bezdechu
	TAK
	
	

	53. 
	Ciśnienia w układzie oddechowym
	TAK
	
	

	54. 
	Ciśnienia CPAP
	TAK
	
	

	55. 
	Braku zasilania gazowego i elektrycznego
	TAK
	
	

	56. 
	Alarm rozłączenia układu
	TAK
	
	

	
	WYPOSAŻENIE dla każdego respiratora
	
	
	

	57. 
	Nawilżacz z automatyczną kontrolą temperatury i nawilżania 

- wyświetlanie aktualnej temperatury płytki grzewczej,

- wyświetlanie aktualnej temperatury gazów na wyjściu z komory nawilżacza,

- wyświetlanie aktualnej temperatury gazów w układzie oddechowym pacjenta,

- wyświetlacz LED 

- zasilanie 230V, 50Hz
	TAK
	
	

	58. 
	Czujnik pomiaru przepływu (wielorazowy do sterylizacji w autoklawie ) 
	TAK
	
	

	59. 
	Płuco testowe noworodkowe 
	TAK
	
	

	60. 
	Ramię podtrzymujące układy oddechowe
	TAK
	
	

	61. 
	Min.5 sztuk kompletnych jednorazowych układów oddechowych dla noworodków do współpracy z  nawilżaczem aktywnym z podgrzewanym ramieniem wdechowym
	TAK

podać
	
	

	62. 
	Podać zalecaną przez producenta częstość wykonywania przeglądów okresowych 

Wymienić zakres czynności wykonywanych podczas przeglądów okresowych oraz elementy zużywalne wymieniane podczas wykonywania w/w przeglądu
	TAK

podać
	
	


Wymogiem jest aby wartości podane  w kolumnie „Wartość oferowana” były zgodne z danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie producenta przedstawiającym dane techniczne - Product Data. Zamawiający ma prawo wystąpić do Wykonawcy o udostępnienie takiego dokumentu celem weryfikacji. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania w wyznaczonym przez siebie terminie, dokonania przez Wykonawcę prezentacji, pokazu 

oferowanego respiratora ze wszystkimi wymaganymi parametrami. Niespełnienie tego wymagania spowoduje odrzucenie oferty jako  

niezgodnej z treścią SIWZ.

Dla  pkt 8, 21, 25, 31– wymaga się podania odpowiedzi „Tak” lub „Nie.” Parametr będzie oceniony według zasad opisanych w kolumnie  „Punktacja”.

Opis przedmiotu zamówienia                                                                                                                                                                                                        6                                                                                                                                                                                                                                                      


