Załącznik nr 1
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Cystoskopy giętkie – 10 kompletów

Lp.	Parametr/warunek	Wartość wymagana	Wartość oferowana
I	CYSTOSKOP GIĘTKI OPTYCZNY – 2 KOMPLETY
	Urządzenia fabrycznie nowe, nieużywane, rok produkcji 2022 / Producent / Model / Kraj pochodzenia	TAK / podać
	Rozmiar zewnętrzny max 5 mm	TAK / podać
	Rozmiar kanału roboczego min. 2,5 mm	TAK / podać
	Wygięcie końcówki dystalnej: do góry min 210°, do dołu min 150°	TAK / podać
	Głębia ostrości min. 3-50 mm	TAK / podać
	Pole widzenia min. 120°	TAK / podać
	Długość robocza min. 400 mm	TAK / podać
	Długość całkowita max 700 mm	TAK / podać
	Okular dostosowany do połączenia z głowicą kamery endoskopowej	TAK
	Możliwość współpracy z bateryjnymi źródłami światła	TAK
	Możliwość współpracy ze stacjonarnymi źródłami światła prod. Storz i Wolf będącymi w posiadaniu Zamawiającego	TAK
	W zestawie z każdym cystoskopem optycznym akcesoria niezbędne do uruchomienia, użycia i przeprowadzenia bezpiecznego, kompleksowego badania cystoskopowego, minimum: - adapter wejścia kanału roboczego wyposażony w min. dwa przyłącza typu Luer-Lock umożliwiające jednoczesną irygację i użycie narzędzia podczas badania - tester szczelności - zawleczka zaworu sterylizacji - zestaw szczotek do czyszczenia kanału roboczego - walizka do przechowywania i transportu / - kleszcze chwytające, giętkie, wielorazowe – 1 szt. / - światłowód o dł. min. 2 m	TAK / podać
II	CYSTOSKOP GIĘTKI CYFROWY – 8 KOMPLETÓW
	Urządzenia fabrycznie nowe, nieużywane, rok produkcji 2022 / Producent / Model / Kraj pochodzenia	TAK / podać
	Rozmiar zewnętrzny max 5,7 mm	TAK / podać
	Rozmiar kanału roboczego min. 2,2 mm	TAK / podać
	Wygięcie końcówki dystalnej: do góry min 210°, do dołu min 180°,	TAK / podać
	Głębia ostrości min. 3-50 mm	TAK / podać
	Pole widzenia min. 120°	TAK / podać
	Długość robocza min. 380 mm	TAK / podać
	Cystoskop kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego kompaktowym torem wizyjnym Full HD SD-700B	TAK
	Możliwość podłączenia do dedykowanego monitora medycznego min 3,5" oraz za pomocą przewodu bezpośrednio do monitora medycznego z gniazdem SDI lub HDMI celem uzyskania obrazu z cystoskopu cyfrowego.	TAK
	W zestawie z każdym cystoskopem cyfrowym akcesoria niezbędne do uruchomienia, użycia i przeprowadzenia bezpiecznego, kompleksowego badania cystoskopowego, minimum: / - adapter wejścia kanału roboczego wyposażony w min. dwa przyłącza typu Luer-Lock umożliwiające jednoczesną irygację i użycie narzędzia podczas badania / - tester szczelności / - zawleczka zaworu sterylizacji / - zestaw szczotek do czyszczenia kanału roboczego / - walizka do przechowywania i transportowania / - kleszcze biopsyjne giętkie wielorazowe – 1 szt. / - kleszcze chwytające giętkie wielorazowe – 1 szt. / - monitor o przekątnej min. 3,5" umożliwiający obrazowanie oraz archiwizację zdjęć i sekwencji video / - kabel w standardzie AV do podłączenia z monitorem medycznym z gniazdem SDI lub HDMI / - przewód/adapter do podłączenia do toru wizyjnego Full HD SD-700B	TAK / podać
III.	POZOSTAŁE WYMAGANIA
	Możliwość współpracy oferowanych cystoskopów z posiadaną przez Zamawiającego kamerą typu Wolf Endocam Logic HD 5525 (w zestawie niezbędne adaptery/przewody połączeniowe)	TAK
	Dopuszczenie oferowanych cystoskopów do sterylizacji plazmowej w posiadanym przez Zamawiającego sterylizatorze Renosem S130D	TAK
	Kosze dedykowane do sterylizacji oferowanych cystoskopów – 4 szt.	TAK