OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
ZADANIE 1
Podłoża do hodowli drobnoustrojów z krwi i płynów ustrojowych oraz aparat do barwienia preparatów mikroskopowych wraz z dzierżawą aparatów.
WYMOGI GRANICZNE DLA  APARATU DO MONITOROWANIA I DETEKCJI DROBNOUSTROJÓW WE KRWI I PŁYNACH USTROJOWYCH
	L.p.
	Parametry graniczne
	Potwierdzenie spełnienia wymogów

	1
	Aparat nie starszy niż rok produkcji 2015 model/ typ producent 
	Tak (Podać, opisać)

	2
	Ilość miejsc inkubacyjno-pomiarowych o budowie szufladkowej min.:240
	Tak (Podać,opisać)

	3
	Odczyt monitorowanych prób w aparacie odbywa się minimum co 10 minut
	Tak (Podać, opisać)

	4
	Sygnalizacja w postaci sygnału dźwiękowego i świetlnego w przypadku próby dodatniej
	Tak (Podać, opisać)

	5
	Identyfikacja butelek na podstawie kodu kreskowego
	Tak (Podać, opisać)

	6
	Możliwość dostosowania czasu inkubacji przez użytkownika np. dla indywidualnej butelki
	Tak (Podać, opisać) 

	7
	 Możliwość opóźnionego wkładania wszystkich rodzajów podłóż (butelek) z pobranym materiałem od pacjenta do aparatu, nie mająca wpływu na wykrywalność drobnoustrojów  (24 godziny potwierdzone oryginalna instrukcją użycia producenta zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia 12.01.2011)/dołączyć do oferty
	Tak

	8
	Interfejs graficzny do komunikacji użytkownika z aparatem w formie wbudowanej do aparatu oraz ekran dotykowy wbudowany w analizator 
	Tak

	9
	Aparat zaopatrzony w system zasilania awaryjnego UPS
	Tak

	10
	Instrukcja obsługi aparatu w języku polskim.
Wymagane dostarczenie razem z aparatem
	Tak

	11
	Podłączenie aparatu do laboratoryjnego systemu informatycznego po stronie oferenta
	Tak

	12
	Dwukierunkowa transmisja danych między aparatem a laboratoryjnym systemem informatycznym
	Tak

	13
	Wykonawca zapewnia szkolenie personelu z zakresu obsługi aparatu
	Tak (Podać, opisać)

	14
	Wykonawca zapewnia szkolenie personelu dotyczące technik pobierania materiału do badania z użyciem oferowanych podłóż i możliwości hodowlanych, diagnostycznych podłoży
	Tak (Podać, opisać) 

	15
	Trzy algorytmy odczytu wzrostu drobnoustrojów dające możliwość uzyskania wyniku dodatniego, w tym algorytm progowy dający możliwość odczytu próbki dodatniej na wejściu 
	Tak (Podać, opisać) 


WARUNKI GRANICZNE DLA APARATU DO BARWIENIA
	
.p.
	Parametr Wymagany
(Wymagane funkcje)
	Potwierdzenie spełniania
	Odpowiedź Wykonawcy 

(Podać, opisać)

	1
	Aparat do automatycznego barwienia metodą grama, metodą natryskową
	TAK
	

	2
	Aparat nie starszy niż rok produkcji 2016, model/typ, producent 
	TAK
	

	3
	Aparat posiadający znak CE
	TAK
	

	4
	Oprogramowanie aparatu umożliwiające dostosowanie ilości zużywanych odczynników do liczby barwionych preparatów
	TAK
	

	5
	Czas barwienia do 20 minut
	TAK
	

	6
	Automatyczny cykl czyszczenia
	TAK
	

	7
	Utrwalania preparatu w aparacie
	TAK
	

	8
	Monitorowanie poziomu odczynników
	TAK
	

	9
	Monitorowanie poziomu odpadów
	TAK
	


PODŁOŻA  DO HODOWLI DROBNOUSTROJÓW, ODCZYNNIKI DO BARWIENIA  KRWI I PŁYNÓW USTROJOWYCH Z ZASTOSOWANIEM APARATU
	L .p.
	Nazwa podłoża, barwnika
	Ilość butelek z podłożem

	1
	Butelki nietłukące się do hodowli bakterii tlenowych oraz grzybów drożdżopodobnych, z substancją neutralizującą antybiotyki (dla dorosłych)
	8600

	2
	Butelki nietłukące się do hodowli bakterii beztlenowych, z substancją neutralizującą antybiotyki (dla dorosłych)
	8600

	3
	Butelki pediatryczne nietłukące się do hodowli bakterii tlenowych oraz grzybów drożdżopodobnych z substancją neutralizującą antybiotyki (dla dzieci)
	1000

	4
	Podłoża do badania jałowości drobnoustrojów tlenowych w produktach przygotowanych aseptycznie.
	100

	5
	Fuksyna 
	3000 ml

	6
	Jodyna 
	3000 ml

	7
	Fiolet krystaliczny 
	3000 ml

	8
	Dodatkowe odczynniki do aparatu wymagane przez producenta
	-


WYMOGI GRANICZNE DLA PODŁÓŻ DO APARARATU DO MONITOROWANIA  I DETEKCJI DROBNOUSTROJÓW WE KRWI I PŁYNACH USTROJOWYCH 
	L.p.
	Parametry graniczne
	Potwierdzenie spełnienia wymogów

	1
	Zastosowanie kompatybilnych podłóż do aparatu
	Tak

	2
	Termin ważności podłóż: minimum 6 miesięcy
(od daty dostarczenia do użytkownika)
	Tak (podać)

	3
	Podłoże umożliwiające wzrost bakterii i grzybów drożdżopodobnych
	Tak

	4
	Podłoża do hodowli drobnoustrojów tlenowych umożliwiają wyhodowanie bakterii i grzybów drożdżopodobnych w jednej butelce.
	Tak

	5
	Podłoża do hodowli są równocześnie podłożami transportowymi dla badanej krwi oraz innych płynów ustrojowych
	Tak

	6
	Butelki nietłukące się bezpieczne w użyciu.
	Tak 

	7
	Oferent dostarcza karty charakterystyki (dla zamawianej kategorii butelek, podczas pierwszej dostawy) w języku polskim
	Tak

	8
	Wymagana pokojowa temperatura przechowywania butelek z podłożem
	Tak

	9
	Podłoża umożliwiają hodowlę tlenową i beztlenową  jałowych płynów ustrojowych - potwierdzić oryginalną instrukcją użycia producenta zastosowanie butelek do płynów ustrojowych /dołączyć powyższy dokument do oferty zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12.01.2011r
	Tak

	10
	Na każdej butelce umieszczony kod kreskowy oraz informacja zawierająca dane: nazwa podłoża, seria, data ważności, temperatura przechowywania. Butelka oznakowana charakterystycznie dla danego rodzaju podłoża.
	Tak (Podać)

	11
	Do każdej dostawy, dla otrzymanej serii i rodzaju podłoży dołączony certyfikat kontroli jakości potwierdzający kontrolę przeprowadzoną ze szczepami wzorcowymi ATCC oraz parametrów fizyko-chemicznych
	Tak

	12
	Możliwość jednoznacznej, wizualnej oceny butelki dodatniej preinkubowanej na podstawie zmiany zabarwienia sensora/znacznika znajdującego się na butelce.
	Tak


ZADANIE 2
Podłoża gotowe na płytkach i paski z naniesionym gradientem stężeń antybiotyku do określenia wartości MIC:
1. Columbia agar + 5% krwi  - 16800 płytek

2. MacConkey agar z fioletem krystalicznym – 14400 płytek
3. Sabouraud dextrose agar z chloramfenikolem i gentamycyną – 9600 płytek
4. Chocolate agar/podłoże wybiórcze z bacytracyną w kierunku Neisseria, Haemophilus – 1440 płytek
5. Salmonella Shigella agar – 960 płytek

6. Chromagar candida do ostatecznej identyfikacji C.albicans – 720 płytek
7. Chromogenne dla Enterobacteriacae wytwarzających karbapenemazy – wynik 18-24h – 960 płytek
8. Chromogenne dla Enterobacteriacae wytwarzających OXA -48  – wynik 18-24 h – 120 płytek
9. Podłoża chromogenne do bezpośredniego posiewu oraz identyfikacji gronkowca MRSA/ w tym szczepów o heterogennej oporności – 80 płytek
10. Podłoże chromogenne do oznaczania VRE – 1200 płytek
11. Podłoże chromogenne do oznaczania ESBL – 80 płytek
12. Podłoże chromogenne Granada/columbia CNA + 5% krwi baraniej do wykrywania Streptococcus agalactiae – 480 płytek
13. Podłoże chromogenne do wykrywania paciorkowca grupy B – 3000 płytek
14. Podłoże chromogenne, dwudzielne zawierające podłoże CPS/Columbia agar CNA – 8400 płytek
15. Podłoże CPS chromogenne przejrzyste (ocena ilościowa i bezpośrednia      identyfikacja E.coli, Proteus spp., Enterococcus spp. i KESC) - 960  płytek
16. Podłoże chromogenne do ostatecznej identyfikacji Clostridium difficile w ciągu 24h – 40 płytek
17. Podłoże chromogenne z haektoenem – 960 płytek
18. Columbia Agar CNA + 5 % krwi owczej - 4800 płytek
19. Podłoże do izolacji Enterococcus spp. - 480 płytek
20. Podłoże czekoladowe z Polivitoxem - 960 płytek
21. Mueller- Hinton 2  - 14400 płytek
22. Mueller-Hinton agar z 5% krwi końskej i 20 mg/L NAD (MH-F) - 1200  płytek
23. Płytki do kontroli czystości powierzchni – 1000 płytek
24. Podłoże Schoedlera + 5 % krwi owczej - 480 płytek
25. Saszetki do podłoży Schoedlera do wytwarzania atmosfery beztlenowej-480 szt.
26. Indykator do wytwarzania atmosfery beztlenowej - 480 szt.
Warunki graniczne podłoży:
1.Termin ważności podłoży z krwią  nie może być krótszy niż 4-5 tygodni od daty dostawy, inne podłoża 5-6 tygodni.
2.Płytki pakowane  po 10 lub 20 sztuk w folię opisaną nazwą podłoża, numerem serii produkcji datą ważności, a te pakowane  w pudełka kartonowe. Podłoża: Columbia, Mac Conkey oraz Sabouraud, Muller Hinton dostarczone w opakowaniach zbiorczych po 100 szt.
3.Do pierwszej dostawy dostarczyć oryginalną instrukcję użycia w języku polskim  producenta do każdej pozycji.
4.Podłoża chromogenne od jednego producenta.
5.Płytki chromogenne powinny posiadać certyfikat kompatybilności z testami do identyfikacji i określania lekowrażliwości co umożliwia bezpośrednie nałożenie kolorowej kolonii na test identyfikacyjny i do lekowrażliwości bez negatywnego wpływu na wynik. Dołączyć dokument potwierdzający.
WYMOGI GRANICZNE DLA PASKÓW Z NANIESIONYM GRADIENTEM STĘŻENIA ANTYBIOTYKU DO OKREŚLANIA WARTOŚCI MIC
	L.p.
	Parametry graniczne
	Potwierdzenie spełnienia wymogów

	1
	Gradient stężenia antybiotyku naniesiony na plastikowym nośniku
	Tak

	2
	Minimalny termin ważności: 12 miesięcy od daty dostarczenia do Zamawiającego
	Tak (podać)

	3
	Warunki przechowywania: zakres temperatury:
od minimum – 20 stopni Celsjusza do maksimum + 8 stopni Celsjusza, oznaczone na opakowaniu
	Tak

	4
	Paski z naniesionym gradientem stężenia antybiotyku pakowane pojedynczo i/lub w blistrach. Ilość pasków             w opakowaniu zbiorczym nie więcej niż 30 sztuk z pochłaniaczem wilgoci.
	Tak (podać)

	5
	Do każdej dostawy wymagane dostarczenie Certyfikatu Jakości Producenta
	Tak

	6
	Instrukcje wykonywania testu dostępne w języku polskim dostarczyć wraz z pierwszą dostawą
	Tak

	7
	Paski do określania wartości MIC dla antybiotyków i mechanizmów oporności pochodzą od jednego producenta  
	Tak

	8
	Pasek z gradientem stężeń musi zawierać 30 wartości MIC na skali.
	Tak

	9
	Użyczenie odpowiedniego akcesorium ułatwiającego aplikacje pasków z gradientem stężeń na płytkę hodowlaną.
	Tak

	10
	Wymóg dostarczenia dokumentacji co do zastosowania produktu w diagnostyce danego organizmu z uwzględnieniem warunków hodowli, inokulum, temperatury hodowli, podłóż hodowlanych oraz prawidłowych wartości kontroli jakości, a także zakresu wartości MIC wg EUCAST dla bakterii i mechanizmów oporności przy pierwszej dostawie
	Tak

	11
	Pozytywna opinia Krajowego Ośrodka Referencyjnego ds. Lekowrażliwości Drobnoustrojów zawierającej opis wykorzystania produktu, przydatności w diagnostyce mikrobiologicznej, jakości, dołączyć do oferty
	Tak


1. Paski z gradientem stężeń do oznaczania MIC pojedynczych antybiotyków w ilości 1800 szt., między innymi:
· Benzylopenicillin  

· Ampicylina

· Trimethoprim/sulfametoksazol

· Cefotaxime       

· Meropenem  

· Imipenem  

· Lewofloksacyna

· Vancomycin

· Teikoplanina

· Tigecyklina

· Linezolid

· Ceftazidim

· Ceftriakson

· Ertrapenem

· paski wykrywające mechanizmy oporności do ESBL, MBL
· inne z listy dostępnych na rynku
 ZADANIE 3
Podłoża płynne w próbówkach:
1.   Bulion Todd Hewitta z antybiotykami: gentamycyna i kwas nalidynowy – 5,0 litrów
2.   Bulion seleninowy  do namnażania Salmonella – 2,0 litry
3.   Bulion BHI ( mózgowo-sercowy) – 30,0 litrów
ZADANIE 4
1. Kwas fenyloboronowy – 12  ml
2. EDTA – 12 ml
3. KOH 10 % - 200 ml


ZADANIE 5
Parametry graniczne dla krążków antybiotykowych:
Pakowane po maksimum 5 fiolek x maksimum 50 krążków, każda fiolka zabezpieczona oddzielnie środkiem osuszającym, nie dopuszcza się opakowań zbiorczych, w których znajduje się kilka fiolek z jednym środkiem osuszającym.
Każdy krążek w fiolce musi mieć wydrukowaną nazwę (skrót) i stężenie.
Każdy pojedynczy krążek z antybiotykiem musi pochodzić od jednego producenta.
Data ważności krążków musi wynosić min. 1 rok.
Stężenie antybiotyku na krążku powinno zawierać się w zakresie 90-125 % ustalonego stężenia wg. standardu DIN lub FDA. Do oferty należy dostarczyć pismo producenta krążków odnośnie zakresu stężenia antybiotyku zawartego na krążkach z zaznaczeniem wg. jakiego standardu z pośród wymienionych są produkowane.
A.
1. Amikacyna 30 μg – 6000 sztuk
2. Amoksycylina / kwas klawulonowy(2/1ug) – 1000 sztuk
3. Amoksycylina/kwas klawulanowy (20/10) 30 μg –  12000 sztuk
4. Ampicylina 10 μg – 2000 sztuk
5. Ampicylina 2 μg – 3000 sztuk
6. Aztreonam 30 μg – 6000 sztuk
7. Cefepim 30 μg –  6000 sztuk
8. Cefotaksym 5 μg – 6000 sztuk
9. Cefotaksym 30 ug 6000 sztuk
10. Cefoksytyna 30 μg – 6000 sztuk
11. Ceftazydym 10 μg – 6000 sztuk
12. Ceftazidim 30 μg – 6000 sztuk
13.  Cefuroksym 30 μg – 6000 sztuk
14. Chloramfenikol 30 μg – 500 sztuk
15.  Ciprofloksacyna 5 μg – 7500 sztuk
16. Cefaleksyna 30 μg – 1000 sztuk
17. Cefaklor 30 μg – 500 sztuk
18. Ceftriakson 30 μg – 500 sztuk
19.  Norfloksacyna  10  μg – 1000 sztuk
20.  Lewoflloksacyna 5  μg – 2000 sztuk
21.  Doripenem 10 μg – 500 sztuk
22. Daptomycyna 30 μg – 500 sztuk
23.  Ertapenem 10 μg – 5000 sztuk
24.  Erytromycyna 15 μg – 3750 sztuk
25.  Gentamicyna 30 μg – 2500 sztuk
26.  Gentamycyna 10 μg – 7500 sztuk
27.  Imipenem 10 μg – 7500 sztuk
28.  Klindamycyna 2 μg – 3750 sztuk
29. Kwas nalidyksowy 30 μg – 500 sztuk
30. Kwas fusydowy 10 μg – 500 sztuk
31.  Linezolid 10 μg – 2000 sztuk
32.  Meropenem 10 μg – 7500 sztuk
33.  Moksifloksacyna 5 μg – 500 sztuk
34.  Netilmycyna 10 μg – 6000 sztuk
35.  Nitrofurantoina 100 μg – 2500 sztuk
36.  Mupirocyna /mup-200/ - 1500 sztuk
37.  Oksacylina 1 μg – 1000 sztuk
38.  Penicylina G (penicylina benzylowa) 1 UI – 500 sztuk
39.  Piperacylina/tazobaktam (30/6) 36 μg – 6000 sztuk
40. Piperacylina 30 μg – 500 sztuk
41.  Rifampicyna 5 μg – 500 sztuk
42.  Teikoplanina 30 μ – 3000 sztuk
43.  Tetracyklina 30 μg – 500 sztuk
44.  Tigecyklina 15 μg – 500 sztuk
45.  Tikarcylina/kwas klawulanowy (75/10) 85 μg – 1000 sztuk
46.  Tobramycyna 10 μg – 6000 sztuk
47.  Trimetoprim 5 μg – 250 sztuk
48.  Trimetoprim/sulfametoksazol (1:19) 25 μg - 7500 sztuk
49. Tikarcylina75 μg – 500 sztuk
50. Wankomycyna 5 μg – 3000 sztuk
51. Streptomycyna 300 ug – 2500 sztuk
52. Czyste krążki antybiotykowe 1 x 50 – 500 sztuk
53. Cefinasa – 500 sztuk
54. Temocylina 30 ug – 1000 sztuk
55. Chinupristina /dalfopristina15 μg – 2500 sztuk
56.  Krążek zawierający 10 μl 0,5M EDTA – 2500 sztuk - krążki do oznaczenia mechanizmów lekowrażliwości
57. Meropenem + kwas fenyloboronowy – 2500 sztuk - krążki do oznaczenia mechanizmów lekowrażliwości
58.  Inne z listy dostępnej na rynku (w ramach zmian EUCAST).
B.         
Dyspenser do krążków 6- miejscowy - manualne urządzenie do nanoszenia krążków antybiotykowych na powierzchnię agaru płytki Petriego – 4 szt.
       Fiolki z krążkami wymienione w części  A muszą być kompatybilne z dyspenserami.
       Do oferty należy dołączyć instrukcję użycia dyspensera z pierwszą dostawą.
C.
Test do oznaczania kolistyny metodą rozcieńczeń w bulionie. Bulion Muller Hinton w zestawie (pakowane pojedynczo) – 200 testów.

ZADANIE 6
      1. Krążki do różnicowania pałeczek z rodzaju Haemophilus (maksymalnie 50 sztuk 

w opakowaniu)
           z czynnikiem V – 100 sztuk.
           z czynnikiem X – 100 sztuk.
           z czynnikiem VX – 100 sztuk. 

      2. Krążki do różnicowania Moraxella od Neisseria (maksimum 50 sztuk w opakowaniu) -100 sztuk.
      3. Krążki do różnicowania Streptococcus pneumoniae (maksimum 50 sztuk w opakowaniu) – 200 sztuk.
4. Krążki do różnicowania Enterococcus faecalis od Enterococcus faecium (maksimum 
50 sztuk w opakowaniu) – 2500 sztuk.
ZADANIE 7
1. Test lateksowy do oznaczenia co najmniej 5 podstawowych patogenów z płynu mózgowo-rdzeniowego – 200  testów
2. Test lateksowy do identyfikacji paciorkowców grupy A, B, C, D, F, G z ekstrakcją kwasową – 1200  testów
3. Test lateksowy do oznaczenia Streptococcus pneumoniae – 200 testów
4. Test lateksowy do identyfikacji gronkowców z białkiem A – 3000 testów
Z pierwszą dostawą należy dostarczyć  instrukcję użycia w języku polskim do każdego wymienionego testu.
ZADANIE 8
	L.p.
	Testy
	Ilość oznaczeń

	1
	ASO - test lateksowy do wykrywania ASO w surowicy, w stężeniu min. 200 IU/ml
	750

	2
	CRP - test lateksowy do wykrywania CRP w surowicy w stężeniu min. 6 mg/l
	800

	3
	RF - test lateksowy do wykrywania czynnika reumatoidalnego w surowicy przy stężeniu min. 30 IU/ml
	2500

	4
	Przeciwciała przeciwjądrowe
	800

	5
	H. Pylori kasetkowy test do kału. Czułość i swoistość 99%.
	1000

	6
	Rota-Adenovirus. Czułość 99,9%.
	100

	7
	Syphilis (kiła). Metoda szybkich testów paskowych służących do wykrywania przeciwciał IgM i IgG skierowanych przeciwko Treponema pallidum. Materiał badany surowica, osocze, krew pełna. Czułość 99,6%.
	2500

	8
	Waler Rose jakościowy
	1000

	9
	Jednostudzienkowy immunoenzymatyczny test kasetkowy do jednoczesnego wykrywania GDH i toksyn C. Difficile. Czułość dla toksyny A min. 0,7 ng/ml, toksyny B min. 0,2 ng/ml, GDH min. 0,8 ng/ml
	1500

	10
	Test immunochromatograficzny, kastetkowy do jakościowego oznaczania heterofilnych p/ciał przeciw wirusowi Epsteina – Barr (EBV) w próbkach krwi pełnej, surowicy lub osoczu. Czułość 99,9%.
	100


Należy dołączyć oryginalną w języku polskim instrukcję użycia z pierwszą dostawą.
ZADANIE 9
Testy do oznaczania lekowrażliwości grzybów na mikropłytce z rodzaju Candida, Cryptococcus,  Aspergillus w oparciu o MIC na czynniki przeciwgrzybicze: amfoterycyna, 5-flucytozyna,  awidulofungina, caspofungina, mikafungina, flukonazol, itrakonazol, polakonazol, varikonazol (maksimum 10 sztuk w opakowaniu) – 60 sztuk.
Wszystkie materiały zużywalne potrzebne do wykonania testów.
Należy dołączyć oryginalną w języku polskim instrukcję użycia z pierwszą dostawą.
ZADANIE 10
 Odczynniki do identyfikacji lekowrażliwości wraz z dzierżawą analizatora
	L.p.
	Nazwa testu
	Ilość

	1
	Automatyczny test do identyfikacji bakterii Gram (+) dodatnich
	3500 testów

	2
	Automatyczny test do identyfikacji bakterii Gram (-) ujemnych
	2500  testów

	3
	Automatyczny test do identyfikacji bakterii z rodzaju Neseria i Haemophilus
	200  testów

	4
	Automatyczny test do drożdżaków
	400 testów

	5
	Automatyczny test do identyfikacji beztlenowców i Corynebacterium
	100 testów

	6
	Automatyczny test do lekooporności bakterii Gram (+) dodatnich i Gram (-) ujemnych.
Wybór testu dowolny z załączonej listy testów
	6800 testów

	7
	Automatyczny test do oznaczanie lekowrażliwości grzybów
	100 testów

	8
	Akcesoria i media niezbędne do wykonania testów na aparacie, ilość oraz niezbędny asortyment oblicza i podaje wykonawca (roztwór do przygotowania zawiesiny bakterii, probówki testowe, końcówki do pipet)
	


Opis parametrów technicznych aparatu do identyfikacji lekowrażliwości.
	lp.
	Parametry graniczne
	Potwierdzenie spełnienia prametru

	1.
	Aparat rok produkcji nie starszy niż 2014r., model/typ producent  o pojemności miejsc pomiarowych minimum 60 
	TAK  podać

	2.
	Pełna automatyzacja wykonanych badań, napełnianie, inkubacja, odczyt oraz usuwanie testów po odczycie w obrębie aparatu.
	TAK

	3.
	System złożony z modułu inkubacyjnego, komputera z monitorem, drukarką i innymi akcesoriami, oddzielną stacją do przygotowywania próbek, UPS, dyspenser soli i urządzenie do pomiaru gęstości zawiesiny.
	TAK

	4.
	Średni czas identyfikacji dla większości drobnoustrojów 6-8 godz.
	TAK podać

	5.
	Średni czas oznaczenia lekowrażliwości dla większości drobnoustrojów 6-8 godz.
	TAK podać

	6.
	Możliwość identyfikacji drobnoustrojów Gram (-) ujemnych i Gram (+) dodatnich, Neisseria, Haemophilus, Corynebacterium, Drożdżaki, bakterie beztlenowe
	TAK

	7.
	Możliwość oznaczania lekowrażliwości dla drobnoustrojów Gram(-) ujemnych i Gram (+) dodatnich w tym S. pneumoniae i drożdżaki
	TAK

	8.
	Możliwość identyfikacji mechanizmów oporności MRSA, MRSE, HLAR, ESBL, VRE, GISA, MLSB ,KPC.
	TAK

	9.
	Możliwość interpretacji przez system ekspertowy z podaniem wskazówek terapeutycznych.
	TAK

	10.
	Oznaczenie testów identyfikacyjnych i antybiogramowych na oddzielnych testach, oddzielnie pakowanych
	TAK

	11.
	Turbidymetryczna metoda oznaczania lekowrażliwości
	TAK

	12.
	Wynik lekowrażliwości podany w MIC i S, I, R
	TAK

	13.
	Aparat pracujący w oparciu o zalecenia EUCAST
	TAK

	14.
	Kolorymetryczna metoda identyfikacji, testy zawierające min. 5 dołków
	TAK podać

	15.
	Czytnik kodów kreskowych
	TAK

	16.
	Brak dodawania jakichkolwiek odczynników do przygotowania testów oraz w trakcie inkubacji
	TAK

	17.
	Kalibrator w ilości niezbędnej do kontroli aparatu.
	TAK podać

	18.
	Zaawansowany system ekspertowy przygotowany w oparciu o bazę wiedzy zawierającą dane ze światowych publikacji naukowych, inny niż system oparty o proste reguły oporności (dołączyć przykładowy wynik do oferty)
	TAK

	19.
	Umożliwienie podłączenia aparatu do sieci szpitalnej (SIS GEM)
	TAK

	20.
	Instrukcja obsługi w języku polskim
	TAK

	21.
	Szkolenie w siedzibie Zamawiającego
	TAK


ZADANIE 11
Szczepy wzorcowe:
· ATCC 29213 – STAPHYLOCOCCUS AUREUS – 2 szt.

· ATCC 35218 – ESCHERICHIA COLI – 2szt.

· ATCC 29212 – ENTEROCOCCUS FAECALIS – 2szt.

· ATCC 49619 – STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE– 2szt.

· ATCC 25922 – ESCHERICHIA COLI – 2szt.

· ATCC 27853 – PSEUDOMONAS AERUGINOSA – 2szt.
· ATCC 700603 – KLEBSIELLA PNEUMONIAE
– 2 szt.
· ATCC 49766 – HAEMOPHILUS INFLUENZAE – 2 szt.

· ATCC 51299 – ENTEROCOCCUS FAECALIS – 2szt.

· ATCC 49247 – HAEMOPHILUS INFLUENZAE – 2szt.

·  NCTC 12493 STAPHYLOCOCUS AUREUS – 2szt.

Szczepy wzorcowe muszą posiadać co najmniej roczny termin ważności. Do każdego musi być dołączony certyfikat jakości z każdą dostawą.
ZADANIE 12
Odczynniki manualne:
	L.p.
	Rodzaj testu
	Ilość

	1
	Test biochemiczny manualny oparty o min. 20 cech na podstawie rozkładu cukrów do identyfikacji drożdżaków oraz grzybów z rodzaju Rodotorula, Trichosporon, Sacharomyces w czasie 18-24 godz.
	240 testów

	2
	Test biochemiczny manualny oparty o minimum 20 cech/może być więcej/ identyfikacji Pałeczek z grupy Enterobacteriaceae w czasie 18 – 24 h
	2000 testów

	3
	Test biochemiczny manualny oparty o min. 20 cech do identyfikacji gronkowców w czasie 18 – 24 h
	400 testów

	4
	Test biochemiczny manualny oparty o min. 20 cech do identyfikacji paciorkowców w czasie 18-24 h
	100 testów

	5
	Test biochemiczny manualny oparty o min. 20 cech identyfikacji Pałeczek niefermentujących w czasie 18 – 24 h
	200 testów

	6
	Test biochemiczny manualny do identyfikacji Neisseria, Haemophilus w ciągu 2 h
	20 testów

	7
	Test do oznaczania katalazy
	200 testów

	8
	Test do oznaczania oksydazy
	100 testów

	9
	Zestaw do barwienia metodą Grama
	10 zestawów

	10
	Decoloryzer do barwienia gramem
	10 litrów

	11
	Standard McFarlanda 7 roztworów wzorcowych/może być inna ilość ale nie mniej niż 5
	2 zestawy

	12
	Zestaw kontrolny do densytometru
	4 zestawy

	13
	Jałowy roztwór 0.85% NaCl do robienia zawiesiny bakterii w 2 ml probówkach kompatybilnych do densytometru firmy bioMerieux
	9600 szt.

	14
	Osocze królicze pakowane po 0.5 ml
	100 sztuk

	15
	Olej mineralny (125 ml)
	12 szt.

	16
	Program informatyczny  do interpretacji wyników  otrzymanych przy użyciu testów manualnych.
	1 szt.


Parametry graniczne:
1. Test biochemiczny manualny do oznaczania pałeczek z grupy Enterobacteriaceae, identyfikacji gronkowców, identyfikacji paciorkowców i pałeczek niefermentujących  musi zawierać co najmniej 20 cech biochemicznych do identyfikacji. Testy powinny być gotowe do odczytu po dodaniu niezbędnych odczynników. Do identyfikacji bakterii muszą wystarczyć parametry zawarte w pasku, bez konieczności wykonywania dodatkowych testów.
2. Test biochemiczny manualny oparty o min 20 cech do identyfikacji paciorkowców musi identyfikować wszystkie grupy paciorkowców, łącznie z Enterococcus spp..
3. Wykonawca wylicza odpowiednią ilość odczynników do testów identyfikacyjnych.
4. Odczynniki zgodne z wymogami EUCAST
Do pierwszej dostawy dostarczyć oryginalną w języku polskim instrukcję użycia do każdej pozycji
ZADANIE  13
Fiolki sterylne do przechowywania szczepów wzorcowych. Fiolki muszą zawierać 25 kanalików o mikroporowatej strukturze oraz roztwór hipertoniczny gwarantujący długoterminową przeżywalność mikroorganizmów, również tych o wysokich wymaganiach odżywczych (minimum 60 fiolek).
Fiolka musi być przechowywana w zakresie temp. od  - 20 °C do - 80 ° C - 2 op.
ZADANIE 14
Szybki test do wykrywania mechanizmów oporności typu CARBA z kontrolą pozytywną i kontrolą zmętnienia.
Test powinien wykrywać mechanizm oporności zarówno u Enterobacteriacae i Acinetobacter baumanii. - 150 testów
Należy dołączyć oryginalną w języku polskim instrukcję użycia z pierwszą dostawą.
ZADANIE 15
WYMOGI GRANICZNE DO APARATU GENETYCZNEGO I TESTÓW GENETYCZNYCH .
	L.p.
	Warunek graniczny
	Spełnienie warunku TAK/NIE
	Opis

	1
	Aparat Real Time PCR wyposażony w 4 moduły reakcyjne, w tym 2 moduły aktywne z możliwością aktywacji pozostałych.
	
	

	2
	System zapewniający zintegrowaną izolację DNA, amplifikację i detekcję w jednym procesie bez konieczności przenoszenia próbki
	
	

	3
	System dający możliwość bezpośredniego badania próbki klinicznej bez wstępnej ekstrakcji DNA
	
	

	4
	System dający możliwość monitorowania przebiegu reakcji
	
	

	5
	Aparat Real Time PCR w pełni zautomatyzowany z możliwością wykonania pojedynczej próbki
	
	

	6
	System z możliwością wykonywania równolegle kilku różnych parametrów na różnych modułach
	
	

	7
	System nie wymagający posiadania i spełniania kryteriów dla Pracowni Biologii Molekularnej
	
	

	8
	Zintegrowany system gwarantujący minimalizację ryzyka zakażenia pracowników laboratorium
	
	

	9
	System z możliwością dostawiania kolejnych prób w dowolnym momencie pracy analizatora
	
	

	10
	Kompletny system zawierający aparat, komputer z oprogramowaniem, czytnik kodów kreskowych
	
	

	11
	Zapewnienie merytorycznej konsultacji telefonicznej w przypadku trudności technicznych
	
	

	12
	Wynik gotowy do interpretacji
	
	

	13
	Genetyczne testy diagnostyczne do diagnostyki w kierunku C. difficile (oznaczanie toksyny B, toksyny binarnej oraz szczepu hieprepidemicznego NAP1), testy kompatybilne z aparatem; czas trwania badania poniżej 1 godziny
	
	

	14
	Genetyczne testy diagnostyczne do diagnostyki w kierunku grypy (oznaczanie grypy B, grypy A, oznaczenie A/H1N1), testy kompatybilne z aparatem; czas trwania badania poniżej 2 godzin
	
	

	15
	Genetyczne testy diagnostyczne do diagnostyki w kierunku Mycobacterium tuberculosis complex z jednoczesnym wykrywaniem genu oporności na rifampicinę, testy kompatybilne z aparatem; czas trwania badania poniżej  2,5 godziny
	
	

	16
	Genetyczne testy diagnostyczne służące do potwierdzenia infekcji oraz monitorowania poziomu wiremii HCV genotypy 1-6 z osocza lub surowicy, testy kompatybilne z aparatem; czas oznaczenia poniżej 2 godzin
	
	

	17
	Genetyczne testy diagnostyczne do wykrywania Chlamydia trachomatis  z moczu, wymazów z pochwy i szyjki macicy, testy kompatybilne z aparatem; czas trwania badania poniżej 2 godzin
	
	

	18
	Genetyczne testy diagnostyczne do wykrywania materiału genetycznego wirusa grypy typu A, wirusa grypy typu B oraz wirusa RSV, testy kompatybilne z aparatem, czas trwania badania poniżej 40min.
	
	

	19
	Genetyczne testy diagnostyczne do jednoczesnej detekcji i identyfikacji genów różnych klas karbapenemaz ( KPC, NDM, VIM, OXA-48, IMP-1) bezpośrednio z materiału klinicznego od pacjenta, testy kompatybilne z aparatem, czas trwania badania poniżej 1 godz.
	
	

	20
	Genetyczne testy diagnostyczne do diagnostyki Staphylococcus aureus MSSA i MRSA z dodatnich posiewów krwi, testy kompatybilne z aparatem; czas trwania badania poniżej 1,5 godz.
	
	

	21
	Aparat rok produkcji nie starszy niż 2015r  model/typ producent 
	
	

	22
	Termin ważności odczynników min. 6 miesięcy
	
	


Genetyczne testy diagnostyczne kompatybilne z aparatem.
	L.p.
	Nazwa testu
	Ilość testów

	1
	Genetyczne testy diagnostyczne do diagnostyki w kierunku C. difficile (oznaczanie toksyny B, toksyny binarnej oraz szczepu hieprepidemicznego NAP1)
	120

	2
	Genetyczne testy diagnostyczne do diagnostyki w kierunku grypy (oznaczanie grypy B, grypy A, oznaczenie A/H1N1)
	600

	3
	Genetyczne testy diagnostyczne do diagnostyki w kierunku Mycobacterium tuberculosis complex z jednocznesnym wykrywaniem genu oporności na rifampicinę
	60

	4
	Genetyczne testy diagnostyczne służące do potwierdzenia infekcji oraz monitorowania poziomu wiremii HCV genotypy 1-6 z osocza lub surowicy
	100

	5
	Genetyczne testy diagnostyczne do wykrywania Chlamydia trachomatis  z moczu, wymazów z pochwy i szyjki macicy
	20

	6
	Genetyczne testy diagnostyczne do diagnostyki grypy (typu A,B) oraz wirusa RSV
	100

	7
	Genetyczne testy diagnostyczne do diagnostyki genów różnych klas karbapenemaz (KPC, NDM, VIM, OXA-48, IMP-1) z materiału od pacjenta
	50

	8
	Genetyczne testy diagnostyczne do diagnostyki Staphylococcus aureus MSSA i MRSA z dodatnich posiewów krwi
	10

	9
	Inne materiały zużywalne potrzebne do wykonania testów - ilości oraz niezbędny asortyment oblicza i podaje wykonawca.
	


ZADANIE 16
1. Wymazówka sterylna do antybiogramów z aplikatorem drewnianym, pakowana pojedynczo – 20 000 szt.
2. Wymazówki z tworzywa sztucznego w probówce transportowej (z podłożem AMIES), wacik wiskozowy, sterylna, klasa IIa, długość ok. 15cm, pakowana pojedynczo – 25 000 szt. Przeżywalność szczepów wzorcowych do 72 godz.
3. Wymazówki z tworzywa sztucznego w probówce transportowej, wacik wiskozowy, sterylne, klasa IIa, długość ok. 15cm, pakowana indywidualnie – 2 000 szt.
4. Ezy bakteriologiczne kalibrowane o pojemności 0,01 ml, sterylne, pakowane pojedynczo – 500 szt.
5. Ezy bakteriologiczne kalibrowane o pojemności 0,01 ml, kalibrowane – 500 szt.
ZADANIE 17
Odczynniki do aparatu VIDAS:
1. VIDAS LYME IgM 1x60 testów – 750 testów
2. VIDAS LYME IgG 1x60 testów – 750 testów
3. VIDAS NT-proBNP 1x60 testów – 360 testów
4. VIDAS Prokalcytonina 1x60 testów – 390 testów
5. VIDAS QCV 1x60 testów – 1440 testów

6. VIDAS HIV DUO Quick 1 x 60 testów - 120 testów
ZADANIE 18
 Parametry graniczne  podstawowego analizatora immunochemicznego
	lp
	Opis
	

	1
	Wykonawca/Producent
	

	2
	Nazwa – model /  typ
	

	3
	Rok produkcji
	


	Lp
	Parametr graniczny
	Warunek
konieczny
	Opisać
spełnienie


	1.
	Analizator typu  „Random Access” wyprodukowany nie wcześniej niż w 2009 roku    
	TAK
	

	2.
	Metoda oznaczeń  -chemiluminescencyjna
	TAK
	

	3.
	Wydajność deklarowana w materiałach informacyjnych producenta -  minimum 90 oznaczeń na godzinę.
	TAK
	

	4.
	Co najmniej 24 pozycji odczynnikowych na pokładzie.
	TAK
	

	5.
	Brak konieczności codziennego rozładowywania/ załadowywania odczynników na pokład aparatu (chłodzony przedział odczynnikowy ).
	TAK
	

	6.
	Możliwość samodzielnego programowania norm referencyjnych.
	TAK
	

	7.
	Ciągłe monitorowanie ilości dostępnych odczynników i materiałów zużywalnych na pokładzie aparatu.
	TAK
	

	8.
	Wszystkie odczynniki   gotowe do użycia, nie wymagają  rekonstytucji.
	TAK
	

	9.
	Możliwość  ładowania/ rozładowywania wszystkich  próbek badanych, odczynników, materiałów zużywalnych do analizatora bez konieczności przerywania pracy aparatu i przejścia w stan standby.
	TAK
	

	10.
	Zewnętrzna drukarka komputerowa
	TAK
	

	11.
	Aplikacja zawiera system kontroli jakości badań (możliwość wydruku zestawień, opracowań statystycznych  i wykresów ).
	TAK
	

	12.
	Baza danych pacjentów.
	TAK
	

	13.
	Wewnętrzny i zewnętrzny czytnik kodów paskowych.
	TAK
	

	14.
	Możliwość wstawiania do aparatu probówek pierwotnych identyfikowanych przez aparat z kodu paskowego.
	
	

	15.
	Możliwość sprawdzenia czasu zakończenia analizy zleconego badania.
	TAK
	

	16.
	Odczynniki i kalibratory  pochodzące od jednego producenta.
	TAK
	


	17.
	Wielkość opakowań odczynnikowych nie więcej niż 100 testów
	TAK
	

	18.
	Wykonywanie badań w trybach: seryjnym, pojedynczym, pilnym.
	TAK
	

	19.
	System mycia sond zapobiegający ryzyku kontaminacji (dołączenie stosownego dokumentu – wyciągu z instrukcji użytkowania)
	TAK
	

	20.
	Praca bez użycia jednorazowych końcówek.
	TAK
	

	21.
	Podłączenie analizatora do stosowanego w Laboratorium LIS
( SIS GEM )
	TAK
	


Parametry oceniane podstawowego analizatora immunochemicznego
	Lp.
	Parametry oceniane
	Punktacja
	Opisać spełnienie
TAK / NIE

	1.
	Stabilność odczynników na pokładzie analizatora minimum 30 dni. W przypadku przeniesienia odczynnika z analizatora do lodówki zewnętrznej, odczynnik stabilny do daty ważności.
	TAK  - 20 pkt.
 NIE – 0 pkt.
	

	2.
	Oznaczenia anty HCV, HBs Ag i HIV nie posiadające w interpretacji wyników tzw. szarej strefy w pierwszym oznaczeniu – dołączyć ulotkę odczynnikową
	TAK  - 20 pkt.
 NIE – 0 pkt.
	

	3.
	Możliwość wstawiania do analizatora odczynników bezpośrednio po ich wyjęciu z lodówki zewnętrznej, bez konieczności ich wstępnego ogrzewania w temperaturze pokojowej
	TAK  - 20 pkt.
 NIE – 0 pkt.
	

	4.
	Detektor wykrywania skrzepów i mikroskrzepów w próbce badanej oraz piany w odczynnikach i w próbce
	TAK  - 20 pkt.
 NIE – 0 pkt.
	

	5.
	Serwis proaktywny – podłączenie analizatora do zdalnego systemu serwisowego poprzez łącze internetowe przez całą dobę uwzględnione w ofercie
	TAK  - 20 pkt.
 NIE – 0 pkt.
	


1. Materiały kontrolne, kalibratory , płyny i odczynniki pomocnicze oraz materiały zużywalne do deklarowanej ilości oznaczeń uwzględniając  pracę analizatora ( 20 h / 7 dni w tygodniu ) oraz wykonywanie pojedynczych  próbek.
Zakładana ilość badań kontrolnych – nie mniej niż 7 % ogółu oznaczeń.
2. Wykonawca dostarczy ulotki odczynnikowe i karty charakterystyki przy pierwszej dostawie odczynników.
Odczynniki do aparatu:
	L.P.
	Test
	Ilość

	1
	Anty HBs
	1.000

	2
	HIV
	1.800

	3
	Toxoplazmoza IgG
	1.500

	4
	 Toxoplazmoza IgM
	1.500

	5
	Cytomegalia IgG
	800

	6
	Cytomegalia IgM
	800

	7
	Różyczka IgG
	600

	8
	Różyczka IgM
	500

	9
	Antygen HBs
	1800

	10
	Anty – HCV
	3.000

	11
	Anty CCP
	400


Zadanie 19
 Parametry graniczne analizatora immunochemicznego dedykowanego do badania prokalcytoniny
	lp
	Opis
	

	1
	Wykonawca/Producent
	

	2
	Nazwa – model /  typ
	

	3
	Rok produkcji
	


	Lp
	Parametr graniczny
	Warunek
konieczny
	Opisać
spełnienie


	1.
	Analizator typu  „Random Access” wyprodukowany nie wcześniej niż w 2009 roku    
	TAK
	

	2.
	Metoda oznaczeń  - chemiluminescencyjna
	TAK
	

	3.
	Wydajność deklarowana w materiałach informacyjnych producenta -  minimum 60 oznaczeń na godzinę.
	TAK
	

	4.
	Brak konieczności codziennego rozładowywania/ załadowywania odczynników na pokład aparatu (chłodzony przedział odczynnikowy ).
	TAK
	

	5.
	Możliwość samodzielnego programowania norm referencyjnych.
	TAK
	

	6.
	Ciągłe monitorowanie ilości dostępnych odczynników i materiałów zużywalnych na pokładzie aparatu.
	TAK
	

	7.
	Wszystkie odczynniki   gotowe do użycia, nie wymagają  rekonstytucji.
	TAK
	

	8.
	Możliwość  ładowania/ rozładowywania wszystkich  próbek badanych, odczynników, materiałów zużywalnych do analizatora bez konieczności przerywania pracy aparatu i przejścia w stan standby.
	TAK
	

	9.
	Zewnętrzna drukarka komputerowa
	TAK
	

	10.
	Wbudowany system kontroli jakości badań (możliwość wydruku zestawień, opracowań statystycznych  i wykresów ).
	TAK
	

	11.
	Baza danych pacjentów.
	TAK
	

	12.
	Zewnętrzny czytnik kodów paskowych.
	TAK
	

	13.
	Możliwość wstawiania do aparatu probówek pierwotnych identyfikowanych przez aparat z kodu paskowego.
	TAK
	

	14.
	Możliwość sprawdzenia czasu zakończenia analizy zleconego badania.
	TAK
	

	15.
	Odczynniki i kalibratory  pochodzące od jednego producenta.
	TAK
	


	16.
	Wielkość opakowań odczynnikowych nie więcej niż 100 testów
	TAK
	

	17.
	Wykonywanie badań w trybach: seryjnym, pojedynczym, pilnym.
	TAK
	

	18.
	System mycia sond zapobiegający ryzyku kontaminacji (dołączenie stosownego dokumentu – wyciągu z instrukcji użytkowania)
	TAK
	

	19.
	Podłączenie analizatora do stosowanego w Laboratorium LIS
( SIS GEM )
	TAK
	


Parametry oceniane analizatora immunochemicznego dedykowanego do badania prokalcytoniny
	Lp.
	Parametry oceniane
	Punktacja
	Opisać spełnienie
TAK / NIE

	1
	Możliwość wstawiania do analizatora odczynników bezpośrednio po ich wyjęciu z lodówki zewnętrznej, bez konieczności ich wstępnego ogrzewania w temperaturze pokojowej
	TAK  - 10 pkt.
 NIE – 0 pkt.
	

	2
	Detektor wykrywania skrzepów i mikroskrzepów w próbce badanej oraz piany w odczynnikach i w próbce
	TAK  - 10 pkt.
 NIE – 0 pkt.
	

	3
	Serwis proaktywny – podłączenie analizatora do zdalnego systemu serwisowego poprzez łącze internetowe przez całą dobę uwzględnione w ofercie
	TAK  - 10 pkt.
 NIE – 0 pkt.
	

	4
	Przy wykonywanych przez analizator oznaczeniach nie jest stosowana metoda wolnego wychwytu na bazie układu streptawidyna – biotyna, z którym wiąże się interferencja na skutek spożycia przez pacjenta biotyny w ilości równej lub większej 5 mg/dobę.  
W instrukcji odczynnikowej producenta brak zastrzeżeń, że w przypadku osób przyjmujących wysokie dawki biotyny, tj. 5 i więcej mg/dobę krew należy pobierać kilka godzin od ostatniej dawki leku lub suplementu.
	TAK – 20 pkt;
NIE – 0 pkt;
	


1.Materiały kontrolne, kalibratory , płyny i odczynniki pomocnicze oraz materiały zużywalne do deklarowanej ilości oznaczeń uwzględniając  pracę analizatora (20 h / 7 dni w tygodniu ) oraz wykonywanie pojedynczych  próbek.
Zakładana ilość badań kontrolnych – nie mniej niż 5 % ogółu oznaczeń.
2.Wykonawca dostarczy ulotki odczynnikowe i karty charakterystyki przy pierwszej dostawie odczynników
Odczynniki do aparatu:
	L.P.
	Test
	Ilość

	1
	BRAHMS Prokalcytonina
	8.000


Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki

Im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu –

AG.ZP 3320.58.18 SIWZ -  Opis przedmiotu zamówienia
Strona 18

