DZP 3320.47.22
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 1       Podstawowy system do analizy moczu z aparatem zastępczym.
A) Parametry graniczne  podstawowego systemu do analizy moczu 
Zakładana ilość oznaczeń na 36 miesięcy: 
- analiza moczu ( analiza fizyko-chemiczna i elementów upostaciowanych)
  65 000 
- badania kontrolne 1 500                                   
	
	lp
	Opis
	

	
	1
	Wykonawca/Producent
	

	
	2
	Nazwa – model /  typ
	

	
	3
	Rok produkcji
	

	Lp
	Parametr graniczny
	Warunek
konieczny
	Opisać
spełnienie
TAK/NIE

	1.
	System nowy lub odnowiony (po gruntownym przeglądzie, w pełni sprawny), rok produkcji nie wcześniej niż 2018 .
	TAK
	

	2.
	    Automatyczny system złożony z  aparatów/ modułów : 
    1 - do oceny właściwości fizyko-chemicznych moczu,
    2- do analizy jakościowej, półilościowej  i ilościowej 
     elementów upostaciowanych moczu .
    System rozpoczyna analizę próbki automatycznie po 
    umieszczeniu w nim statywu z próbkami lub po wybraniu 
    opcji  startowej. 
	TAK
	

	3.          
	    Możliwość połączenia  aparatów / modułów w jedną linię 
    analityczną.
	TAK
	

	4.
	      W przypadku awarii jednego z aparatów / modułów, możliwe
     jest wykonywanie badań na drugim sprawnym module.
	TAK
	

	5.
	Aparaty / moduły z automatycznym podajnikiem na co najmniej 40 próbek jednorazowo.
	TAK
	Podać ilość

	6.
	Wewnętrzny czytnik kodów paskowych – identyfikacja próbek po kodzie paskowym.
	TAK
	

	7.
	Oprogramowanie  pozwalające na zarządzanie pracą wszystkich aparatów / modułów (wykonywanie badań , zarządzanie odczynnikami, kontrolą jakości i procedurami konserwacyjnymi). 
	TAK
	

	8.
	Możliwość wpisania własnych reguł zarządzających pracą połączonych aparatów / modułów .
	TAK
	

	9.
	Integracja wszystkich wyników   z połączonych aparatów / modułów.
	TAK
	

	10.
	Możliwość ostatecznej walidacji wyników badania moczu przed wysłaniem do LIS.
	TAK
	 Str. 1 z 5
          

	11.
	Udział  w zewnątrzlaboratoryjnym  programie kontroli jakości badań, co najmniej cztery cykle w roku.
	TAK
	

	12. 
	Integracja systemu z LIS Laboratorium ( Info Medica – Asseco ).
	TAK
	

	13.
	Materiały kalibracyjne do wymaganej ilości oznaczeń.
	TAK
	

	14.
	System analityczny, odczynniki, materiały zużywalne  w pełni kompatybilne ze sobą.
	TAK
	

	15.
	Serwisowanie, przeglądy okresowe, wymiana części systemu analitycznego wliczone w ofertę i realizowane przez autoryzowany serwis .
	TAK
	

	16.
	Przeszkolenie w Laboratorium Zamawiającego w zakresie obsługi, utrzymania, konserwacji systemu  8 osób.
	TAK
	

	A/  Wymagania do aparatu / modułu do oznaczania parametrów fizyko-chemicznych 
       moczu

	1.
	W pełni automatyczny aparat do półilościowych   badań fizyko-chemicznych moczu przy użyciu testów paskowych.
	TAK
	

	2. 
	Mocz aspirowany bezpośrednio z probówki. Bez wstępnego przygotowania , wirowania  próbki do badań.
	TAK
	

	3.
	Pomiar parametrów w oparciu o metody fotometryczne i refraktometryczną  do pomiaru ciężaru właściwego moczu.
	TAK
	

	4.
	Fizyczny pomiar barwy i przejrzystości próbki, nie dopuszcza się odczytu z paska.
	TAK
	

	5.
	Wymagane parametry pomiarowe : pH, glukoza, białko, erytrocyty lub krew, urobilinogen, bilirubina, ketony, nitraty, leukocyty, ciężar właściwy, kolor moczu, przejrzystość moczu, kwas askorbinowy (lub skład paska eliminujący wpływ kw. askorbinowego ).
	TAK
	

	6.
	Wydajność nie mniejsza niż 80 próbek/ godzinę.
	TAK
	

	7.
	Kontrola jakości w oparciu o materiał kontrolny producenta systemu na co najmniej 2 różnych poziomach wykonywana
 1 raz w dni robocze na 2 poziomach.
	TAK
	

	8.
	 Kontrola pomiaru ciężaru właściwego w oparciu o materiał kontrolny producenta systemu na co najmniej 1  poziomie wykonywana 1 raz w dni robocze.
	TAK
	

	9.
	Baza danych pacjentów.
	TAK
	

	str. 2 z 5
B/   Wymagania do aparatu/modułu do  analizy elementów upostaciowanych w  moczu


	1.
	W pełni automatyczny aparat przeznaczony do dokładnego ilościowego i półilościowego zliczania elementów upostaciowanych w nieodwirowanej próbce moczu. 
	TAK
	

	2.
	Metody pomiaru : cytometria przepływowa z ogniskowaniem hydrodynamicznym , konduktometria  lub cyfrowa analiza obrazu mikroskopowego z dokumentacją fotograficzną co najmniej 200 zdjęć każdej próbki.
	TAK
	Podać metodę


	3.
	Wyniki podawane w ilościach elementów upostaciowanych w mikrolitrze moczu i  w polu widzenia lub w ilościach w mikrolitrze.
	TAK
	Podać sposób przedstawiana wyników

	4.
	Wymagane parametry raportowane na wyniku: erytrocyty, leukocyty, nabłonki, bakterie, wałeczki, kryształy, komórki drożdżopodobne, pasma śluzu, plemniki.
	TAK
	

	5.
	Ilościowa analiza  co najmniej następujących elementów upostaciowanych moczu : erytrocyty, leukocyty, wałeczki ( co najmniej szkliste i ziarniste).
	TAK
	

	6.
	Półilościowa analiza następujących elementów : bakterie, plemniki, pasma śluzu, kryształy,  komórki drożdżopodobne, nabłonki ( co najmniej płaskie, nerkowe, przejściowe).
	TAK
	

	7.
	Wydajność nie mniejsza niż 40 próbek/ godzinę.
	TAK
	

	8.
	Kontrola jakości w oparciu o materiał kontrolny producenta systemu na co najmniej 2 różnych  poziomach, wykonywana 1 raz w dni robocze na dwu poziomach.
	TAK
	

	9.
	Jeżeli system wymaga zastosowania unikalnych  probówek na próbki należy uwzględnić w ofercie ilość 65 000 szt.
Zamawiający posiada probówki stożkowe z polistyrenu o wymiarach 16 x 105 mm i pojemności 9 ml.
	
	


B) Dzierżawa czytnika paskowego do moczu, który będzie zintegrowany z LIS Laboratorium , wraz z  zakupem kompatybilnych pasków testowych w ilości  2 000 szt.
Wymagane pola testowe pasków : pH, glukoza, białko, erytrocyty lub krew, urobilinogen, bilirubina, ketony, nitraty, leukocyty, ciężar właściwy.
Aparat ten będzie wykorzystywany jako zastępczy w przypadku wystąpienia awarii systemu podstawowego.
Str. 3  z 5
Parametry oceniane dla systemu podstawowego ( część A)
	Parametry oceniane
	Ocena
	Warunek graniczny
TAK /NIE (opisać)

	1. Stężenie białka oznaczane na paskach testowych w mg/dl
	Wartość :
a/ od 0,0 do12,0 mg/dl 
                                   – 13 pkt. 
b/od 12,1 do 17,0 mg/dl
                                    – 5 pkt.
c/ powyżej 17,1 m/dl   – 2 pkt.

	Opisać , dołączyć wyciąg z instrukcji z opisem wymagania

	2. Refraktometr modułu do oznaczania parametrów fizyko-chemicznych skalibrowany fabrycznie. Poprawność kalibracji sprawdzana w trakcie okresowych przeglądów technicznych przez autoryzowany serwis.
	TAK – 20 pkt.
NIE – 0 pkt.
	 Dołączyć wyciąg z instrukcji   z opisem wymagania


Zamawiający nie wymaga zaoferowania elementów wyposażenia i płynów stosowanych rutynowo w laboratorium analitycznym, np. pipet automatycznych i jednorazowych, materiałów i środków sanitarnych i dezynfekcyjnych, NaCl, wody destylowanej.
Zadanie nr 2            
Zakupienie odczynników do badań analitycznych  
na okres  36 miesięcy :
1. Odczynnik Mac Wiliama                           - 8 000 ml
2. Odczynnik Nonne Apelta                          -  1 500 ml
3. Odczynnik Pandego                                   -    700 ml
Przy szacowaniu ilości / objętości opakowań Wykonawca uwzględni trwałość odczynników po otwarciu  w celu zapewnienia ciągłości pracy przez cały okres obowiązywania umowy.
Zadanie nr 3
Zakupienie testów do oznaczania krwi utajonej w kale 
na okres  36 miesięcy :
Ilość testów :  2 500 szt.
Wymagania dla testów :
- test immunochromatograficzny, kasetkowy , 
- bez konieczności zachowania diety,                                                                        
- skład testu: kasetki testowe, aplikatory, instrukcja stosowania,
- czułość testu poniżej 51 ng/ml hemoglobiny w próbce,                                 Str. 4  z 5
    - specyficzność testu nie mniej niż 98,0%
    - swoistość testu na hemoglobinę ludzką,
Zadanie nr 4
Zakupienie testów do wykrywania  antygenu  Giardia lamblia w kale 
na okres  36 miesięcy :
Ilość testów :  250 szt.
Wymagania dla testów :                                                                                      - 
- test kasetkowy
- metoda immunochromatograficzna
- czułość testu nie mniej niż 95 %
- swoistość testu powyżej 97,5 %.
Str. 5  z 5
