[image: image1.emf]
AG.ZP 3320.53.19 – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – Zadanie 2 – panele ścienne nadłóżkowe, zasilające.
Dostawa i montaż paneli nadłóżkowych w ilościach:
1. Część Dobudowana
a) Panel ścienny nadłóżkowy dla 2 stanowisk (lokalizacja w projekcie technologii wg symbolu J12) – 1szt
· pom. 2.23 – Przygotowanie pacjenta – 1szt. (J12)
2. Część Remotnowa – Oddział Łóżkowy
a) Panel ścienny nadłóżkowy dla 1 stanowiska (lokalizacja w projekcie technologii wg symbolu J24) – 2szt.
b) Panel ścienny nadłóżkowy dla 2 stanowisk (lokalizacja w projekcie technologii wg symbolu J25) – 8szt.
c) Panel ścienny nadłóżkowy dla 3 stanowisk (lokalizacja w projekcie technologii wg symbolu J26) – 4szt.
· Pom. 1.33 – sala 2-łóżkowa – 1szt. (J25)
· Pom. 1.34 – sala 1-łóżkowa – 1szt. (J24)
· Pom. 1.35 – sala 3-łóżkowa – 1szt. (J24) i 1szt. (J25)
· Pom. 1.37 – sala 3-łóżkowa – 1szt. (J26)
· Pom. 1.39 – sala 4-łóżkowa – 1szt. (J25) i 1szt. (J26)
· Pom. 1.41 -  sala 4-łóżkowa -  1szt. (J25) i 1szt. (J26)
· Pom. 1.43 -  sala 4-łóżkowa -  1szt. (J25) i 1szt. (J26)
· Pom. 1.76 – sala 4-łóżkowa -  2szt. (J25)
· Pom. 1.74 – sala 2-łóżkowa – 1szt. (J25)


Wymogi montażowo-wyposażeniowe paneli.:
A) Panel ścienny nadłóżkowy 1 stanowiskowy (J12):
· Panel poziomy mocowany na ścienie na wysokości 1,80m (górna krawędź).
· Obudowa panela wykonana z profilu aluminiowego. 
· Przekrój panelu 155x155mm.
· Powierzchnia gładka bez wystających elementów.
· Dolna płaszczyzna pochylona względem powierzchni podłogi pod kątem 10-15 stopni (Wymóg ten związany jest z odpowiednim skierowaniem strumienia światła na łóżko pacjenta).
· Podłączenie panelu do sieci elektrycznej i instalacji gazów medycznych za pomocą puszki technologicznej z osobnym podejściem dla poszczególnych instalacji.


Wyposażenie panela:
- 2 gniazda tlenu (O2).
- 6 gniazd elektrycznych 230V z bolcem ochronnym.
- 6 gniazd wyrównania potencjałów.
- 2 szt. RJ45.
- 1 gniazdo sprężonego powietrza (AIR).
- 1 gniazdo próżni (VAC).
- 1 gniazdo podtlenku azotu.


- 1 gniazdo odciągów gazów poanestetycznych.


- 1 lampka do wkuć mocowana do szyny na panelu na wysięgniku giętkim.
B) Panel ścienny nadłóżkowy 1 stanowiskowy (J24)
Panel ścienny nadłóżkowy 2 stanowiskowy (J25)
Panel ścienny nadłóżkowy 3 stanowiskowy (J26)
· Panel poziomy mocowany na ścienie na wysokości 1,80m (górna krawędź).
· Obudowa panela wykonana z profilu aluminiowego. 
· Przekrój panelu 155x155mm.
· Powierzchnia gładka bez wystających elementów.
· Dolna płaszczyzna pochylona względem powierzchni podłogi pod kątem 10-15 stopni (Wymóg ten związany jest z odpowiednim skierowaniem strumienia światła na łóżko pacjenta).
· Podłączenie panelu do sieci elektrycznej i instalacji gazów medycznych za pomocą puszki technologicznej z osobnym podejściem dla poszczególnych instalacji.


Wyposażenie panela:
· 4 x gniazdo elektryczne na 2 obwodach umieszczone na dolnej płaszczyźnie panelu.
· 2 x gniazdo ekwipotencjalne.
· 1 x otwór dla systemu przyzwowego. 
· 1 x otwór z zaślepką.
· 1 x punkt poboru dla tlenu i 1 x punkt poboru dla próżni.
· W panelach 2 i 3 – stanowiskowych punkt poboru gazów medycznych umieszczone w panelu między łóżkami.
· 1 x oświetlenie miejscowe komponent LED 7 x 1,5W, włącznik  w manipulatorze systemu przyzywowego, dostawa manipulatora nie jest objęta w dostawie panelu.
· 1 x oświetlenie ogólne LED 1 x 68W, 4000K, 6500 lm, włącznik poza panelem.
· 1 x oświetlenie nocne LED 1 x 1,5W, włącznik poza panelem.

Uwagi:

Zakres w/w wymogów musi być kompatybilny z Projektem Budowlanym oraz Wykonawczy dla branż instalacji elektrycznych, gazów medycznych, sieci LAN oraz systemu przyzywowego pod względem ilościowym i przyłączeniowym. Projekty określają dokładne rozmieszczenie paneli, sposoby ich montażu, przekroje rurociągów i kabli w sposób umożliwiający uruchomienie i prace paneli. 
AG.ZP 3320.53.19                                                                                                              2

