SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI
IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II
ul. ALEJE JANA PAWŁA II 10
22 – 400 ZAMOŚĆ
tel.: (84) 677 – 33 – 33
strona internetowa: www.szpital.zam.pl

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.

dostawa sprzętu diagnostycznego dla Pracowni Hemodynamiki

nr sprawy: DZP.3320.75.21

Specyfikacja warunków zamówienia zawiera:
1. Opis przedmiotu zamówienia wraz z instrukcją dla Wykonawców.
2. Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz „Oferta Wykonawcy”.
3. Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia.
4. Załącznik nr 3 do SWZ – Wzór umowy.
5. Załącznik nr 4 do SWZ - Klauzula informacyjna z art. 13 RODO.

Zamość, dnia 19 stycznia 2022 r.

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
Al. Jana Pawła II 10, 22-400 Zamość
- tel.: 84 677 33 33 – Kancelaria Szpitala
- adres poczty elektronicznej: zamowienia@szpital.zam.pl
- adres strony internetowej: www.szpital.zam.pl
Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godzinach 700- 1435

II. Adres strony internetowej, na której zamieszczane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej: http://www.szpital.zam.pl/ oraz https://szpital-zam.ezamawiajacy.pl

III. Tryb udzielania zamówienia.

1. Postępowanie przeprowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, o którym mowa w art. 129 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą PZP” lub „ustawą”.
2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP oraz aktów wykonawczych do wskazanej ustawy, w szczególności Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r., poz. 2415).

IV. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu diagnostycznego dla Pracowni Hemodynamiki Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu.
Ofertę można złożyć na całość przedmiotu zamówienia lub na dane zadanie oddzielnie (Zamawiający nie ustanawia maksymalnej liczby części, na które zamówienie może być udzielone temu samemu Wykonawcy).
CPV: 33.12.41.30-5, 33.14.12.00-2

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Zadanie 1 – Cewniki diagnostyczne – 7 000 szt.

- cewnik diagnostyczny do lewej t. wieńcowej 5 – 6 F
- cewnik diagnostyczny do prawej t. wieńcowej 5 – 6 F
- cewnik diagnostyczny PIG 5 – 6 F
- cewnik MPA 5 F - 7 F
- inne

Parametry wymagane:
- atraumatyczna końcówka dobrze widoczna w skopii
- średnica wewnętrzna 6 F – co najmniej 0,051”
- jednorodne metalowe zbrojenie wbudowane w ścianie na całej długości cewnika
- dobra pamięć kształtu
- odporność na złamania, siła podparcia
- manewrowalność
- długość cewnika 125 cm dla JL4, JR4, IM, MPA, PIG

Zadanie 2 – Cewniki diagnostyczne uniwersalne i atraumatyczne – 1 000 szt.

- cewnik diagnostyczny do lewej t. wieńcowej 5 – 6 F
- cewnik diagnostyczny do prawej t. wieńcowej 5 – 6 F
- cewnik uniwersalny do prawej i lewej tętnicy wieńcowej 5 – 6 F

Parametry wymagane:
- kompatybilny z prowadnikiem 0,038”
- szaft ze zwiększającą się dystalnie elastycznością w kolejnych segmentach
- końcówka bez zbrojenia, miękka, atraumatyczna
- dobrze widoczne w skopii -z końcówką cieniującą
- cewnik zbrojony oplotem z płaskiego drutu ze stali nierdzewnej w części proksymalnej, część dystalna i końcówka bez oplotu

Zadanie 3 – Zestawy wprowadzające do tętnicy udowej- koronarografia – 1 000 szt.

Introduktor naczyniowy do dojścia udowego - wraz z igłą angiograficzną

Parametry wymagane:
- zestaw zawierający introduktor z zastawką hemostatyczną , igłę, prowadnik, rozszerzacz, boczny odpływ z kranikiem
- kaniula odporna na złamania i zagięcia
- średnice od 3F do 9F (w rozmiarach 5F - 8F możliwość produkcji rozmiarów co 0,5F)
- długość 11 cm, 23 cm
- igła prosta 18G x 7 cm (dla rozmiaru 3F: 21G x 3.8 cm; dla rozmiaru 4F: 19G x 5 cm)
- prowadnik J .035” x 40 cm (dla rozmiaru 3F: .018” x 35 cm; dla rozmiaru 4F: .022” x 40 cm)
- atraumatyczna końcówka i przejście pomiędzy rozszerzaczem a koszulką
- zastawka hemostatyczna i boczny odpływ z kranikiem
- niezmienność światła na całej długości
- oferowany w zestawie z igłą i liderem
- prowadnik w formie sprężynki na całej długości

Parametry oceniane:
łatwość wprowadzania	1 – 3 pkt

Zadanie 4 – Zestawy wprowadzające do tętnicy udowej długie i bardzo długie - koronarografia - 200 szt.

Parametry wymagane:
- długości 24 i 45cm 6 – 8 F – koszulka zbrojona z oplotem metalowym z portem bocznym i zastawką hemostatyczną
- dilatator
- atraumatyczna, odporna na załamania i zagięcia koszulka
- łatwość rotacji i manewrów cewnikiem przez zastawkę

Zadanie 5 – Zestaw wprowadzający do tętnicy promieniowej – 4 000 szt.

Introduktor naczyniowy do dojścia promieniowego - wraz z igłą angiograficzną

Parametry wymagane:
- kaniula 21G/ 38 mm (dla rozmiaru od 5F), odporna na złamania i zagięcia
- dostępne długości: 7 cm, 11 cm, 23 cm
- dostępne średnice 3F - 7F (w rozmiarach 5 F- 7F możliwość produkcji rozmiarów co 0,5F)
- atraumatyczna końcówka i przejście pomiędzy rozszerzaczem a koszulką
- zastawka hemostatyczna i boczny odpływ z kranikiem
- niezmienność światła na całej długości
- oferowany w zestawie z igłą i liderem
- mikroprowadnik 0.18” x 45 cm o budowie hybrydowej (proksymalnie gładki, dystalnie z oplotem, miękka końcówka)
- dostępne dwie krzywizny : prosta i J (45 stopni)
- możliwość zamówienia introduktora z markerem na końcu dystalnym

Parametry oceniane:
łatwość wprowadzania	1 – 3 pkt

Zadanie 6 – Zestaw wprowadzający do tętnicy promieniowej hydrofilny – 1 000 szt.

Parametry wymagane:
- długość 10 - 25 cm 5 - 6 -7 F – koszulka pokryta substancją hydrofilną z portem bocznym i zastawką hemostatyczną
- dilatator, igła prosta metalowa 7 cm 20-21G, prowadnik prosty 0.018” w zestawie
- atraumatyczna, odporna na załamania i zagięcia koszulka

Parametry oceniane:
łatwość wprowadzania	1 – 3 pkt

Zadanie 7 – Przedłużacze wysokociśnieniowe do strzykawki wysokociśnieniowej – 50 szt.

Parametry wymagane:
- długość 150 cm
- wykonanie z przezroczystego materiału
- rotowana męska końcówka
- wysokociśnieniowe 1200 PSI
- szczelność rotowanej końcówki

Zadanie 8 – Prowadniki diagnostyczne - 5 000 szt.

- diagnostyczny śr. 0,038 lub 0,035” długość 150 ± 5 cm
- diagnostyczny śr. 0,038 lub 0,035” długość 280 ± 20 cm

Parametry wymagane:
- dobra widoczność w skopii
- stałość konstrukcji, pokrycie teflonem lub hydrofilne
- ciągłość materiału zapewniająca bezpieczeństwo zabiegu
- sztywna część proksymalna
- odporność na odkształcenia
- końcówka prosta i typu J

Zadanie 9 – Diagnostyczne prowadniki o bardzo wysokiej hydrofilności - 500 szt.

- diagnostyczny śr. 0,038” lub 0,035” długości 150 ± 5 cm i 260 ± 10 cm

Parametry wymagane:
- dobra widoczność w skopii
- stałość konstrukcji, pokrycie hydrofilne bez oplotu
- ciągłość materiału zapewniająca bezpieczeństwo zabiegu
- sztywna część proksymalna
- sprężystość
- odporność na odkształcenia
- dla długości 150 cm dostępna końcówka podgięta 45º lub kształtowalna

Zadanie 10 – Przetwornik do pomiaru ciśnienia metoda inwazyjną ABOTTA – 1 000 szt.

Parametry wymagane:
- wysoka odporność na zakłócenia
- bezpinowe połączenie przetwornika z kablem interfejsowym
- szczelność połączeń na linii ciśnieniowej
- przetwornik gotowy do użycia w swoim składzie zawierający aparat do przetaczania płynu, przetwornik umożliwiający pomiar ciśnienia, przedłużacz 150 cm umożliwiający pomiar
- port testowy wbudowany w przetwornik
- pasujące do systemu TRAM -RACK 4 A - 1 kabel
- pasujące do systemu Vitt Biomedical - 2 kable
- pasujący do pompy do kontrapulsacji ARROW - 1 kabel

Zadanie 11 - Wkłady do strzykawki automatycznej 150 ml – 50 szt.

Parametry wymagane:
- pasujące do strzykawki automatycznej Marc V ProVis producent Medrad
- pasujące do strzykawki automatycznej Marc V Plus producent Medrad

Zadanie 12 – Zestaw do ucisku tętnicy promieniowej po usunięciu zestawu wprowadzającego – 1 000 szt.

Parametry wymagane:
- zestaw wprowadzający wystarczający i płynnie regulowany ucisk t. promieniowej
- zestaw nieblokujący odpływu żylnego w trakcie ucisku tętnicy
- część zestawu uciskająca na tętnicę wykonana z przezroczystego materiału umożliwiającego bezpośredni podgląd miejsca nakłucia tętnicy
- sterylność zestawu
- zestaw dostępny co najmniej w dwóch rozmiarach
- łatwość założenia
- skuteczność zamknięcia
- właściwa stabilizacja

Zadanie 13 – Opaska uciskowa na tętnicę promieniową – 4 500 szt.

Parametry wymagane:
- opaska nieblokująca ucisku żylnego podczas ucisku
- możliwość regulacji stopnia ucisku pokrętłem
- silikonowa podkładka umożliwiająca podgląd miejsca nakłucia tętnicy

Zadanie 14 – Elektrody do czasowej stymulacji serca bipolarne - 30 szt.

Parametry wymagane:
- średnica elektrody 6 F
- typ końca dystalnego zagięty
- połączenie elektrody ze stymulatorem czasowym bez użycia łączników

Zadanie 15 – Zestawy jałowe do zabiegów koronarografii i PTCA – 5 000 szt.

Parametry wymagane:
W skład zestawu wchodzą:
- dwa fartuchy w rozmiarach XL, dodatkowo wzmacniane, z warstwą absorpcyjną
- prześcieradło do okrycia pacjenta wykonane z włókniny SMS miękkiej o rozmiarze 240 x 370 cm, z dwoma otworami podklejonymi folią przylepną do tętnic promieniowych w rozmiarze 6 x 8 cm oraz dwoma otworami okrągłymi do tętnic udowych podklejonymi folią przylepną o średnicy otworu 6 - 8 cm. Otwory położone w równej linii od tętnic promieniowych i udowych
- prześcieradło posiadające warstwę chłonną wykonaną w kształcie litery T w okolicach otworów udowych o wymiarze 100 x 145 ± 5 cm i promieniowych o wymiarze 240 x 90 ± 5 cm oraz przeźroczystą krawędź do zabezpieczenia pulpitu sterowniczego umieszczoną od dołu chusty o wymiarach 70 x 147 ± 5 cm
- prześcieradło o dużej wodoodporności w okolicy zabiegowej wyposażone w warstwę absorpcyjną
- zestaw owinięty serwetą na stół instrumentalny: serweta o wymiarze nie mniejszym niż 100 x 90 cm
- przeźroczysta osłona foliowa pasująca na wzmacniacz Kaniuga o wymiarze 85 x 90 cm z elastyczną krawędzią - 1 szt.
- osłona foliowa pasująca na szybę ołowiową 90/ 100 cm – otwór na długim boku – 1 szt.
- rampa wysokociśnieniowa dwudrożna, dostępna w wersji OFF, wykonana z przeźroczystego materiału, ergonomiczny kształt, możliwość płynnego ustawienia zaworów (180) z łącznikiem luer-lock – 1 szt.
- skalpel nr 11 – 1 szt.
- miseczki 2 szt.: 0.7 - 1 litra i 0.45 – 0.5 litra. Miseczki ze sztywnego tworzywa, niepodatnego na odkształcenie pod wpływem ciężaru wypełniającego płynu
- gaziki bawełniane ośmiowarstwowe 7.5 x 7.5 cm - 20 szt.
- strzykawka do podawania kontrastu 3-częściowa z gumowym tłokiem, podwójnym uszczelnieniem i końcówką luer-lock, wyposażona w pierścień zabezpieczający przed wypadnięciem tłoka przeźroczystości cylindra 10 ml – 1 szt.
- strzykawka 20 ml z czytelną niezmywalną skalą o wysokiej przeźroczystością cylindra – 1 szt.
- strzykawka 10 ml z czytelną niezmywalną skalą o wysokiej przeźroczystości cylindra – 2 szt.
- strzykawka 2 ml z czytelną niezmywalną skalą o wysokiej przeźroczystości cylindra – 1 szt.
- igła 0.6 mm długości 30mm – 1 szt.
- przyrząd do przetoczeń płynów infuzyjnych, dł. 150 cm, wyposażony w ostry kolec, filtr z odpowietrznikiem oraz końcówką luer-lock – 1 szt.
- linia (przedłużacz) wysokociśnieniowy przystosowany do pomiaru ciśnienia 150 cm, przeźroczysty – 1 szt.
- wszystkie elementy pasujące wielkością do stołu, lampy i osłon

Zadanie 16 – Igła no nakłucia tętnicy udowej – 200 szt.

Parametry wymagane:
- igła 18G
- kompatybilna z prowadnikiem diagnostycznym 0.035 - 0.038”

Zadanie 17 – Cewnik bezkoszulkowy do PTCA – 20 szt.

Parametry wymagane:
- do dostępu z dojścia promieniowego
- dostępne średnice 6.5F – 0.070”
        7.5F – 0.080”
        8.5F – 0.090”
- pokrycie hydrofilne
- długość cewnika 100 cm
- różne końcówki dostosowane do nietypowych odejść naczyń wieńcowych

Zadanie 18 – Cewnik prowadzący prowadzący do PTCA dedykowany do trudnych, długich zabiegów oraz do zabiegów CTO – 100 szt.

Parametry wymagane:
- średnice 6, 7 i 8F
- cewnik zbrojony oplotem metalowym
- długość 100 cm,
- kompatybilny z prowadnikiem 0.038” (0.97 mm)
- wyokrąglony brzeg końcówki ułatwiający atraumatyczne przejście przez naczynia
- 3 zakrzywienia szaftu
- cewnik ze zmiennymi progresywnie w kierunku dystalnym właściwościami od sztywnego do elastycznego
- duży wybór krzywizn do różnej anatomii naczyń wieńcowych

Zadanie 19 – Prowadniki specjalistyczne do zmian trudnych i krętych – 1 000 szt.

Parametry wymagane:
- prowadnik 0.014”
- długość 180 i 300 cm, typu J i prosty z możliwością modelowania końcówki
- przeniesienie obrotu 1:1
- prowadnik ze stali 316L wykonany z jednego kawałka drutu core-to-tip
- dostępne sztywności końcówki 0.5-0.7 gram
- pokrycie hydrofilne dystalnego odcinka
- dystalna część końcówki wpleciona w 15 drutów zapewniająca wysoką odporność i manewrowość oraz czucie prowadnika

Zadanie 20 - Prowadnik specjalistyczny do zwapniałych i rozlanych zmian, udrożnień z dostępu retrograde i antegrade, bardzo ciasnych naczyń - 500 szt.

Parametry wymagane:
- prowadnik 0.014”
- długość 180 i 300 cm, typu J i prosty z możliwością modelowania końcówki
- przeniesienie obrotu 1:1
- prowadnik ze stali 316L wykonany z jednego kawałka drutu core-to-tip
- dostępne sztywności końcówki 0.5-12 gram
- dostępny prowadnik z dystalną częścią upleciony z drutów zapewniający wysoką odporność, manewrowość i czucie prowadnika

Zadanie 21 – Prowadnik do kolaterali – 10 szt.

Parametry wymagane:
- prowadnik do złożonych zabiegów PCI, szczególnie do przechodzenia przez bardzo ciasne i kręte zmiany oraz do dostępu retrograde (przechodzenie przez kolaterale)
- średnica 0,014”
- prowadnik wykonany ze stali 316l
- dystalna część prowadnika upleciona z 19 drutów zapewniająca wysoką odporność, manewrowalność oraz czucie prowadnika
- sztywność końcówki 0,3 g
- długość oplotu 19 cm
- końcówka cieniująca 3 cm (platyna)
- kształt końcówki pre-shape
- pokrycie hydrofilne na dystalnych 52 cm
- długość 190 cm

Zadanie 22 – Cewnik do aterektomii rotacyjnej z łącznikiem - 50 szt.

Parametry wymagane:
- średnice w zakresie 1.25 -2.5 mm
- długość cewnika 135 cm
- kompatybilny z prowadnikiem 0.009”

Zadanie 23 - Prowadnik do cewnika do aterektomii rotacyjnej – 50 szt.

Parametry wymagane:
- długość prowadnika 330 cm
- średnica 0.009”
- dostępne dwie sztywności prowadnika
- końcówka o długości min. 2 cm dobrze widoczna w skopii

Zadanie 24 – Stentgrafy – 5 szt.

Parametry wymagane:
- średnice w zakresie 2.5 – 5.0 mm ± 0.2 mm
- średnice w zakresie 3.5 - 4.5 mm (w przedziałach co 0.5 mm)

Zadanie 25 – Stenty na balonie uwalniające leki - 300 szt.

Parametry wymagane:
- budowa wykonana w technologii sinosuidalnej
- rejestracja jako "drug eluting stent" (stent uwalniający lek)
- substancja czynna zotarolimus lub ewerolimus uwalniająca ze stałego polimeru na stencie chromowo-kobaltowym z rdzeniem platynowo-irydowym
- biokompatybilny polimer składający się z dwóch warstw hydrofilnej i hydrofobowej kontrolujący uwalnianie leku
- bezpieczeństwo i skuteczność stosowania stentów potwierdzona wynikami badań klinicznych i minimalną trzyletnią obserwacją pacjentów
- średnice stentu: 2.0 mm-5.0 mm, średnice co 0.25 mm w zakresie 2.0 mm - 3.0 mm
- długości stentu: 8 – 38 mm w zakresie średnic 2.25 mm do 4.0 mm
- ciśnienie nominalne 12 atm w pełnym zakresie średnic
- ciśnienie RBP 18 atm w pełnym zakresie średnicy 3.0 mm
- możliwość doprężenia cewnikiem do doprężeń
        - 2.0 mm – 2.5 mm do 3.25 mm
        - 2.75 mm – 3.0 mm do 3.75 mm
        - 3.5 mm – 4.0 mm do 4.75 mm
        - 4.5 mm – 5.0 mm do 5.75 mm
dobra widoczność w skopii

Zadanie 26 – Stent uwalniający lek z bioabsorbawalnym polimerem - 300 szt.

Parametry wymagane:
- rejestracja jako "drug eluting stent" (stent uwalniający lek)
- substancja czynna zotarolimus lub ewerolimus uwalniająca ze biodegradowalnego polimeru na stopie platynowo-chromowym
- udokumentowany badaniami klinicznymi niski procent restenozy: co najmniej jedna publikacja w dowolnym ogólnoświatowym czasopiśmie medycznym dokumentująca pięcioletnią obserwację w badaniach randomizowanych oraz skuteczność i bezpieczeństwo użycia stentu
- publikacje z udokumentowanymi danymi dotyczącymi późnej zakrzepicy - co najmniej jedna publikacja w dowolnym ogólnoświatowym czasopiśmie medycznym (badania randomizowane)
- na balonie wysokociśnieniowym semi- lub noncompliant, RBP co najmniej 16 atm w pełnym zakresie średnic
- dobra widoczność w skopii
- długość w zakresie co najmniej 8 38 mm dla pełnego zakresu średnic (2,25 – 4,0 mm)
- stabilne zamontowanie na balonie uniemożliwiające zsunięcie stentu
- średnica w zakresie co najmniej 2.25 - 4,0 mm
- ciśnienie co najmniej 16 atm RBP
- ciśnienie nominalne 11 atm
- niski profil wejścia 0.017” dla wszystkich rozmiarów
- możliwość przeprężania stentu cewnikiem do doprężeń bez uszkodzenia struktury stentu
    · 2.25 mm – 2.75 mm do 3.5 mm
     · 3.0 mm – 3.5 mm do 4.25 mm
     · 4.0 mm do 5.75 mm

Zadanie 27 - Stenty wieńcowe kobaltowo-chromowe pokrywane lekiem najnowszej generacji o nietypowych średnicach i do trudnych zmian – 500 szt.

Parametry wymagane:
- stent ze stopu kobaltowo-chromowego
- stent ze stałym polimerem uwalniający analog everolimus
- grubość ściany stentu 0,0032”
- crossing profile 0,039”
- długość systemu doprowadzającego 145 cm
- przedział średnic: 2,0–4,0 mm (2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25, 3,5; 4,0)
- długości dla wszystkich średnic: 8, 12, 15, 18, 23, 28, 33, 38 mm
- ciśnienie nominalne 9 atm dla średnic 2,0-2,5 i 12 atm dla średnic 2,75-4,0
- RBP: 16 atm dla wszystkich rozmiarów
- bardzo dobry dostęp do bocznic
- skrócenie stentu po implantacji: 0 % (ciśnienie nominalne)
- możliwość rozprężenia stentu o średnicy 3,5 i 4,0 do średnicy 5,5 mm

Zadanie 28 – Cewnik do optycznej tomografii koherentnej (OCT) – 20 szt.

Parametry wymagane:
- długość robocza 135 cm
- kompatybilny z prowadnikiem 0.014”
- kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 6 Fr
- w zestawie oprócz cewnika do OCT, jałowa osłona oraz 3 ml strzykawka
- marker dystalny 3 mm od TIP
- odcinek Rx 17 mm
- soczewka do obrazowania 23 mm od TIP
- marker środkowy bezpośrednio przed soczewką
- marker proksymalny 82 mm przed soczewką
- crossing profile 0.029”

Zadanie 29 – Cewnik balonowy do usuwania zwapnień - 30 szt.

Parametry wymagane:
- balon do usuwania zwapnień w zakresie średnic 2.5 – 4.0 mm
- długości balonu 12 mm
- zestaw kompatybilny z prowadnikiem 0.014”
- zestaw kompatybilny z introducerem 6F
- długość robocza 138 cm ± 2 cm

Zadanie 30 - Higieniczne okrycia ochronne – 5 000 szt.

Parametry wymagane:
- niepylące prześcieradło o wymiarach 100 ± 5 cm x 200 ± 5 cm, udźwig minimum 250 kg
- podkład higieniczny z pulpą celulozową i superabsorbentem min. 6 g o chłonności 1800 ml i wymiarze 75 x 90 cm ± 2 cm, wykonany z włókniny od strony pacjenta na całej powierzchni podkładu, warstwa zewnętrzna wykonana z folii

Zadanie 31 – Stent wieńcowy kobaltowo-chromowy uwalniający lek sirolimus - 200 szt.

Parametry wymagane:
- wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, w technologii slotted tube, montowany na balonie
- stent pokryty substancją antyproliferacyjną sirolimus uwalnianą z powierzchni stentu przy pomocy polimeru ulegającego biodegradacji
- dedykowany do stentowania zmian zlokalizowanych w dystalnych, krętych i mocno zwężonych odcinkach naczyń oraz zapewniający dostęp do gałęzi bocznych: ultra niski profil przejścia dla stentu o średnicy 3,0 mm maks. 0.034”
- grubość ściany stentu maks. 0,07 mm
- długość stentów we wszystkich średnicach: 8, 10, 12, 15, 18, 22, 25, 29, 34, 36, 38, 40
- średnica od 2.0 do 5.0 mm (wzrost średnicy o 0.25 mm w zakresie od 2.0 do 4.0 mm)
- shaft proksymalny – 2.0F, dystalny – 2.6F
- RBP min. 18 atm dla stentu o średnicy 3.0 mm

Zadanie 32 – Mikrocewnik dwuświatłowy OTW - 5 szt.

Parametry wymagane:
- kompatybilny z cewnikami prowadzącymi 5F lub większymi
- długość robocza 140 cm z dwoma światłami OTW biegnącymi przez całą długość mikrocewnika
- kompatybilny z prowadnikami 0,014”/ 0,36 mm lub mniejszymi, umożliwiający wymianę prowadników w obu światłach bez konieczności wycofywania mikrocewnika na zewnątrz cewnika prowadzącego
- kanały OTW posiadające na dystalnych końcach mikrocewnika trzy ujścia – jedno na taperowanej, elastycznej, atraumatycznej końcówce, 2 pozostałe ujścia wyprowadzone w przeciwnych kierunkach, umożliwiające kontrolę kierunku wyjścia prowadnika
- elastyczna końcówka w całości widoczna w skopii, oba ujścia boczne, w odległości 8 mm i 12 mm, również widoczne w skopii
- hydrofilna powłoka zewnętrzna obejmująca co najmniej 25 cm dystalnej części mikrocewnika

Zadanie 32 – Cewnik balonowy forsujący - 5 szt.

Parametry wymagane:
- cewnik balonowy modyfikujący typu „scoring baloon” stosowany w terapii silnie uwapnionych zmian miażdżycowych tętnic wieńcowych oraz rekanalizacji CTO
- element modyfikujący zmianę – prowadnik
- bardzo mały profil wejścia w zmianę – 0,5 mm/ 1.5F
- końcówka dystalna bez zwiększenia średnicy zewnętrznej – na całej długości końcówki 0,5 mm/ 1.5F
- średnica zewnętrzna szaftu proksymalnego 0,7 mm/ 2.1F
- NP – 25 atm
- RBP – 30 atm
- średnica zewnętrzna balonu przy ciśnieniu nominalnym – 0,6 mm
- długość balonu – 5 mm
- kompatybilność z prowadnikiem 0,014”/ 0,36 mm
- minimalny kompatybilny rozmiar cewnika prowadzącego 5F
- długość użytkowa 150 cm
- 2 markery wejściowe w odległości 95 cm i 105 cm od dystalnej końcówki
1. Zamawiający informuje, że oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia w danym zadaniu oraz spełniać wymagania opisu przedmiotu zamówienia. W przeciwnym wypadku oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z warunkami zamówienia.
2. Zamawiający informuje, że Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w zadaniach 1 – 6, 8 – 9, 17 - 20, 25 – 27, 29, 31 będzie zobowiązany do utworzenia w siedzibie Zamawiającego „Banku sprzętu” w ilości 20% wymaganego w poszczególnych zadaniach asortymentu. W zadaniu 24 ilość wymaganego w „Banku sprzętu” asortymentu to 2 szt. Termin utworzenia „Banku sprzętu” to dwa tygodnie licząc od daty zawarcia umowy. Sprzęt dostarczony w ramach „Banku” będą własnością Wykonawcy do chwili jego wykorzystania przez Zamawiającego, o czym Wykonawca niezwłocznie zostanie powiadomiony na piśmie.

V. Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych.

1. W celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganymi cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub kryteriami oceny ofert należy przedstawić:
1. Karty katalogowe/ ulotki oferowanego przedmiotu zamówienia;
2. Charakterystykę techniczno – jakościową oferowanego przedmiotu zamówienia. Charakterystyka musi zawierać dane na temat nazwy handlowej, parametrów wymaganych i ocenianych określonych w opisie przedmiotu zamówienia;
3. Próbki oferowanego przedmiotu zamówienia (służące potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert). Zamawiający wymaga przedstawienia próbek dla następujących zadań:
  Zadanie 3, 5, 6: w ilości 1 szt.
1. Przedmiotowe środki dowodowe Wykonawca składa wraz z ofertą.
2. Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający na podstawie art. 107 ust. 2 ustawy PZP wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
3. Przepisu ust. 3 nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
4. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

VI. Termin wykonania zamówienia - przez okres 12 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy.

VII. Podstawy wykluczenia.

1. Wykonawca podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu w przypadku wystąpienia przesłanek wskazanych w art. 108 ust. 1 ustawy PZP, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy.
2. Zamawiający wyklucza również Wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4, 7 i 8 ustawy PZP, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy.

VIII. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu.

Zamawiający nie stawia warunków udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia.
IX. Wykaz podmiotowych środków dowodowych.

1. Do oferty Wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego.
2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składa się na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16), zwanego dalej „JEDZ”. Wzór JEDZ stanowi Załącznik nr 2 do SWZ - „JEDZ”.
3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu odpowiednio na dzień składania ofert tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
1. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 1, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
2. Instrukcja wypełniania formularza JEDZ znajduje się na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych pod adresem:
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Instrukcja-wypelniania-JEDZ-ESPD.pdf
1. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.
2. Zamawiający na podstawie art. 126 ust. 1 ustawy PZP żąda podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia o których mowa w art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt 4, 7 i 8 ustawy. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych tj.:
1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
2. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
3. oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
4. oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy (JEDZ), w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:
  a) art. 108 ust. 1 pkt 3) ustawy,
  b) art. 108 ust. 1 pkt 6) ustawy,
  c) art. 109 ust. 1 pkt 7) i 8) ustawy;
5. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie określonym w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast:
1. dokumentów o których mowa w ust. 8 pkt 1) i 2) – składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania;
2. dokumentów o których mowa w ust. 8 pkt 4) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
1. Dokument, o którym mowa w ust. 9 pkt 1), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem. Dokumenty, o których mowa w ust. 9 pkt 2), powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 9 lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy PZP lub w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Przepis ust. 10 stosuje się.
3. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia JEDZ, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, Zamawiający na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy PZP, wezwie Wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że:
1. oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub
2. zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
1. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania, wezwać Wykonawcę do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia. Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać Wykonawcę do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia.
2. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r., poz. 2415).

X. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej.

1. W przedmiotowym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu poczty elektronicznej adres: zamowienia@szpital.zam.pl oraz Platformy zakupowej znajdującej się pod adresem:
  https://szpital-zam.ezamawiajacy.pl
2. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający
   i Wykonawcy posługują się numerem DZP.3320.75.21.
3. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji (innych niż oferta) przekazywanych na adres e-mail Zamawiającego przyjmuje się datę dostarczenia wiadomości na adres e-mail Zamawiającego. W przypadku skorzystania z Platformy za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich złożenia/ wysłania na Platformie.
4. Ogólne zasady korzystania z Platformy:
1. zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie https://szpital-zam.ezamawiajacy.pl lub https://oneplace.marketplanet.pl;
2. Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”;
3. rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia oferty w postaci elektronicznej. Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informacje, o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu;
4. po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia oferty w postępowaniu. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej w zakładce "Pytania i odpowiedzi". Za datę przekazania zawiadomień oraz informacji przyjmuje się ich datę wczytania do Systemu.
1. Zamawiający informuje, że w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma zakupowa Tel. +48 22 25 72 223,
  e-mail: oneplace.admin@marketplanet.pl.
2. Zamawiający, zgodnie z § 2 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452 - zwane dalej „Rozporządzeniem"), określa dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego, jako:
1. dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PadES;
2. dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć oddzielny plik z podpisem.
7. Zamawiający, zgodnie z zgodnie z § 11 ust. 2 Rozporządzenia określa niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:
1. stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2. komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
3. zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
4. włączona obsługa JavaScript;
5. zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
1. Zamawiający, zgodnie z zgodnie z § 11 ust. 2 Rozporządzenia, określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.
2. Zamawiający, zgodnie z zgodnie z § 11 ust. 2 Rozporządzenia, określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj. plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert.
3. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu - zegarem Głównego Instytutu Miar.

XI. Informacje o sposobie komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w przypadku zaistnienia jednej z sytuacji określonych w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69 ustawy PZP.

Zamawiający nie przewiduje komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

XII. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z Wykonawcami.

1. W sprawach formalnych Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: Agata Bosiak tel. 84 677 33 29.
2. Nie będą udzielane wyjaśnienia na zapytania dotyczące niniejszej SWZ kierowane w formie ustnej lub drogą telefoniczną.

XIII. Termin związania ofertą.

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 31 maja 2022 r. (90 dni), przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.
2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą określonego w ust. 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazany przez niego okres, nie dłuższy niż 60 dni.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

XIV. Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Informacje, dokumenty i oświadczenia, które musi zawierać oferta:
1. Formularz „oferta Wykonawcy” (zał. nr 1 do SWZ);
2. Oferta cenowa przygotowana w sposób podany w rozdz. XVII SWZ;
3. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego (JEDZ);
4. Przedmiotowe środki dowodowe;
5. Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik.
1. Zamawiający informuje, że niezłożenie oświadczeń, informacji określonych w ust. 1 pkt 1 i 2 spowoduje odrzucenie oferty.
2. Ofertę należy złożyć na Platformie pod adresem: https://szpital-zam.ezamawiajacy.pl. Złożenie oferty wraz z załącznikami następuje poprzez polecenie „Złóż ofertę”. Potwierdzeniem prawidłowo złożonej oferty jest komunikat systemowy „Oferta złożona poprawnie”. O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na platformie.
Po zapisaniu plik jest w systemie zaszyfrowany. Jeśli Wykonawca zamieścił niewłaściwy plik można go usunąć zaznaczając plik i klikając polecenie „usuń”. Wykonawca składa ofertę w formie zaszyfrowanej dlatego też oferty nie są widoczne do momentu odszyfrowania ich przez Zamawiającego.
1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych .doc, .docx. .pdf, .rtf, .odt i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Ofertę należy złożyć w oryginale.
2. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
3. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). Wykonawca zobowiązany jest, wraz z przekazaniem tych informacji, wykazać spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane przez Zamawiającego jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 ustawy PZP. Wykonawca nie może zastrzec informacji określonych w art. 222 ust. 5 ustawy.
4. Informacje dla Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia;
2. w takiej sytuacji Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej wykonania;
3. wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą z pełnomocnikiem (liderem);
4. żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 i art. 109 ust. 1 pkt 4, 7, 8 ustawy PZP;
5. oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich partnerów. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania;
6. wszyscy partnerzy będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy zgodnie z jej postanowieniami;
7. Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez partnera kierującego lub od wszystkich partnerów łącznie lub każdego z osobna, albo też w inny sposób ustalony w umowie konsorcjum.
1. Należy umieścić w ofercie spis treści z wyszczególnieniem ilości arkuszy (kartek lub stron) wchodzących w skład oferty.
2. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ.
4. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż na 14 dni przed upływem terminu składania ofert.
5. W uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu do składania ofert Zamawiający może zmienić treść SWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej prowadzonego postępowania.
6. W przypadku gdy zmiany treści SWZ są istotne dla sporządzenia oferty lub wymagają od Wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą SWZ i przygotowanie ofert, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na zapoznanie się ze zmiana SWZ i przygotowanie oferty.
Wszelkie druki stanowiące załączniki do niniejszej SWZ są wzorami mającymi ułatwić Wykonawcy złożenie oferty. Dopuszcza się zastosowanie innych druków oświadczeń pod warunkiem, że będą one zawierały wszystkie wymagane w SWZ informacje.

XV. Sposób oraz termin składania ofert.

1. Termin składania ofert upływa 3 marca 2022 r. o godzinie 11:00. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy pod adresem:
  https://szpital-zam.ezamawiajacy.pl.
2. Próbki należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego: Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II, Al. Jana Pawła II 10, 22-400 Zamość, pok. 248 (Kancelaria Szpitala), w nieprzekraczalnym terminie wyznaczonym do składania ofert tj. do dnia 3 marca 2022 r. godz. 11:00.
3. Oferta winna być złożona przed upływem terminu składania ofert.
4. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
5. Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w dokumentach zamówienia.
6. Do upływu terminu do składania ofert Wykonawca może wycofać ofertę.

XVI. Termin otwarcia ofert.

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 3 marca 2022 r., o godzinie 12:00.
2. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
3. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:
1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
1. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.
2. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

XVII. Sposób obliczania ceny.

1. Wykonawcy są zobowiązani do zachowania sposobu obliczania ceny (sporządzania oferty cenowej) zgodnie ze wzorem podanym:
   Nazwa towaru, nr katalogowy, jednostka miary, ilość, cena jednostkowa netto (bez podatku VAT), stawka podatku VAT, cena jednostkowa brutto (z podatkiem VAT), łączna cena netto pozycji (wynik pomnożenia ilości przez cenę jednostkową netto), łączna cena brutto pozycji (łączna cena netto powiększona o VAT), kwota podatku VAT, producent, kraj pochodzenia. Cena ostateczna za całość przedmiotu zamówienia (suma cen łącznych) musi być podana w wartości netto (bez podatku VAT) i wartości brutto (z podatkiem VAT).
1. Ceny muszą być wyrażone w polskich złotych i muszą być podane zgodnie z obowiązującym w Polsce systemem monetarnym (zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku).
2. Zamawiający informuje, że rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone tylko w złotych polskich.
3. Jeżeli zaoferowana cena lub jej istotne części składowe, wydadzą się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentach zamówienia lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, w zakresie wyliczenia ceny lub jej istotnych części składowych.
4. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.
5. Odrzuceniu, jako oferta z rażąco niską ceną, podlega oferta Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień w wyznaczonym terminie, lub jeżeli złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają rażąco niskiej ceny tej oferty.

XVIII. Opis kryteriów oceny oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny:
2. Dla zadań 1, 2, 4, 7 - 32:
Cena – 100%
Kryterium „Cena” - będzie oceniana na podstawie oferty cenowej. Najwyżej oceniona zostanie oferta o najniższej cenie. Porównywane będą ceny ostateczne brutto za całość przedmiotu zamówienia w danym zadaniu.
  Sposób obliczania punktów za kryterium „Cena”: przyjmuje się zasadę poziomu odniesienia - w tym przypadku stosunek ceny minimalnej do ceny oferty badanej. Uwzględniając wartość tego kryterium 100 punktów (1% = 1 pkt) obliczamy przyznaną liczbę punktów dla danej oferty mnożąc wyliczony współczynnik przez wagę kryterium tj. 100 pkt.
3. Dla zadań 3, 5, 6:
1. Cena – 60%
2. Ocena techniczna – jakość – 40%
  Kryterium „Cena” - będzie oceniana na podstawie oferty cenowej. Najwyżej oceniona zostanie oferta o najniższej cenie. Porównywane będą ceny ostateczne brutto za całość przedmiotu zamówienia w danym zadaniu.
  Sposób obliczania punktów za kryterium „Cena”: przyjmuje się zasadę poziomu odniesienia - w tym przypadku stosunek ceny minimalnej do ceny oferty badanej. Uwzględniając wartość tego kryterium 60 punktów (1% = 1 pkt) obliczamy przyznaną liczbę punktów dla danej oferty mnożąc wyliczony współczynnik przez wagę kryterium tj. 60 pkt.
Kryterium „Ocena techniczna - jakość” – będzie oceniana na podstawie złożonej charakterystyki techniczno – jakościowej/ kart katalogowych/ ulotek oferowanego przedmiotu zamówienia w zakresie parametrów ocenianych lub na podstawie złożonych próbek. Najwyżej będzie oceniona oferta, która zaoferuje sprzęt o najwyższej jakości i najlepszych parametrach ocenianych.
Zasady przyznawania punktów wstępnych:
- przy ocenie parametru „Łatwość wprowadzania” ocena będzie następująca: 3 pkt – b. dobry, 2 pkt - dobry i 1 pkt – słaby.
- Wykonawca powinien dostarczyć próbki oferowanego przedmiotu zamówienia w asortymencie i ilościach określonych w rozdziale V. SWZ - Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych.
Próbki stanowią integralną część oferty. Brak wymaganych próbek spowoduje przyznanie Wykonawcy 0 pkt w danym parametrze ocenianym. Próbki zostaną wykorzystane w praktyce (tj. w trakcie badań i zabiegów) do oceny technicznej, jakości.
Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia wykazu dostarczonych próbek. Wykaz powinien zawierać: nazwę i numer zadania, nazwę próbki, nazwę własną próbki stosowaną przez producenta, numer katalogowy, określenie producenta, ilość.
Sposób obliczania punktów za kryterium „Ocena techniczna – jakość”: punkty wstępne uzyskane za parametry podlegające ocenie będą podstawą do obliczenia punktów porównywalnych. Przyjmuje się zasadę poziomu odniesienia tj. stosunek oceny oferty badanej (ilość uzyskanych punktów wstępnych przez ofertę badaną) do oceny oferty maksymalnej (największa uzyskana ilość punktów wstępnych). Uwzględniając wartość tego kryterium 40 pkt (1 pkt = 1%) obliczamy liczbę punktów dla danej oferty mnożąc wyliczony współczynnik przez wagę kryterium tj. 40 pkt.
4. Za ofertę najkorzystniejszą złożoną w ramach tego przetargu zostanie uznana oferta, która uzyska największą łączną liczbę punktów za wszystkie kryteria oceny.

XIX. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1. Zgodnie z treścią art. 264 ust. 1 PZP, Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę.
3. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy.
4. Wykonawca, o którym mowa w ust. 3, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią Załącznik Nr 3 do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty.
5. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu kopię umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców albo unieważnić postępowanie.

XX. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy zawarte są w załączniku nr 3 do SWZ - wzór umowy.

XXI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy.

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP.
2. Odwołanie przysługuje na:
1. niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;
3. zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.
1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.
2. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
3. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, zaś wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia odwołanie lub wobec treści dokumentów zamówienia odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy PZP.
Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia wadium.
Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8.
Zamawiający nie przewiduje rozliczania w walutach obcych.
Zamawiający nie przewiduje odwróconej kolejności oceny ofert zgodnie z art. 139 ustawy.
Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia obowiązku osobistego wykonania kluczowych zadań zgodnie z art. 60 i art. 121 ustawy.
Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93 ustawy.