DZP 3320.13.22                                                    
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA       
 Odczynniki do badań immunochemicznych wraz z dzierżawą dwóch  analizatorów immunochemicznych  
	Lp.
1
	Odczynnik
2
	Ilość oznaczeń pacjentów 
na 36 miesięcy
3
	Ilość badań kontrolnych - !!
(na 36 mies., 
na 2 analizatory)
4
	Ilość badań dodatkowych 
na 36 mies.
5

	1
	Anty-mikrosomalne 
p-ciała(anty-TPO)
	6 000
	300
	

	2
	Anty-tyreoglobulinowe 
p-ciała(anty -TG)
	3 000
	300
	

	3
	AFP
	2 000
	300
	

	4
	Beta HCG
	3 200
	300
	

	5
	CEA
	5 200
	300
	

	6
	CK- MB mass *
	28 000
	800
	

	7
	CA-19.9
	3 600
	300
	

	8
	CA-125
	3 600
	300
	

	9
	Ca 15.3
	1 900
	300
	

	10
	DHE-S
	3 000
	300
	

	11
	Estradiol 
	2 000
	300
	

	12
	FSH
	2 200
	300
	

	13
	FT3 *
	21 000
	900
	

	14
	FT4 *
	30 700
	900
	

	15
	Ferrytyna
	22 000
	400
	

	16
	Insulina
	7 500
	300
	

	17

	Kortyzol w surowicy i w moczu. Metoda nie wymaga przygotowania próbki (poza odwirowaniem)
Dołączyć ulotkę odczynnikową
	7 000
	300
	

	18
	Kwas foliowy
	3 600
	300
	

	19
	LH
	1 700
	300
	

	20
	Parathormon
	3 500
	300
	

	21
	Progesteron
	1 600
	300
	

	22
	Prolaktyna
	3 000
	300
	

	23
	TSH *
	83 000
	900
	

	24
	t.PSA 
	18 000
	400
	

	25
	Testosteron
	5 000
	300
	Str. 1 z 6


	26
	Troponina I ultraczuła *
	36 000
	800
	

	27
	Witamina B12
	18 000
	400
	

	28
	Witamina D
	27 000
	600
	

	29
	BNP lub NT-pro BNP
	2 000
	200
	

	30

	Kontrole wewnątrzlaboratoryjne  do wszystkich wymaganych metod na co najmniej 2 poziomach stężeń badanych analitów w ilościach podanych  w kol.4. Terminy ważności nie krócej niż 12 miesięcy, mała zmienność  zakresów stężeń w ulotkach producenta pomiędzy kolejnymi seriami. 
Należy dołączyć wyciągi z instrukcji potwierdzające spełnienie wymagania.
	---
	---
	


* - badania wykonywane codziennie na 2 analizatorach w proporcjach:                          70 % na analizatorze głównym, 30 % na analizatorze zastępczym. 
    (Pozostałe badania oznaczane na analizatorze głównym, w razie jego awarii –                na   zastępczym).
!! - badania kontrolne wykonywane są  na  1 poziomie  kontroli ( zamiennie )
1. Kalibratory i materiały kontrolne pakowane są osobno, niezależnie od opakowania
    odczynników.
2. Materiały kontrolne , kalibratory , płyny,  odczynniki pomocnicze i systemowe 
   oraz materiały  zużywalne do deklarowanej ilości oznaczeń ,  uwzględniając  pracę  
   analizatorów   8 h / 7 dni w tygodniu  oraz  wykonywanie pojedynczych badań. 
3. Planowana podana ilość oznaczeń   nie uwzględnia  kalibracji metod
    i ewentualnych innych badań niezbędnych do utrzymania metod. Do podanych 
    ilości oznaczeń należy dodać ilość testów na badania dodatkowe oraz na kalibrację 
    metod, uwzględniając 1- miesięczne zamówienia na odczynniki , stabilność 
    kalibracji i stabilność odczynników na pokładach analizatorów - kolumna nr 5.
4. Wykonawca dostarczy przy dostawie analizatorów ich instrukcje obsługi, ulotki 
    odczynnikowe, karty charakterystyk dla odczynników  i zakresy  pomiarowe 
    zamówionych badań  w języku polskim w formie elektronicznej lub papierowej,                      z wyjątkiem skróconej instrukcji obsługi analizatorów i zakresów pomiarowych 
    wymaganych w formie papierowej.
Str. 2 z 6
Parametry graniczne  dla dwóch analizatorów do badań immunochemicznych ( głównego i zastępczego)
	
	Lp
	Opis
	

	
	1
	Wykonawca/Producent
	

	
	2
	Nazwa – model /  typ
	

	
	3
	Rok produkcji
	

	
	Lp
	Parametr graniczny
	Warunek
konieczny
	TAK / NIE
Opisać
spełnienie

	
	1.
	Analizator główny i zastępczy – oba fabrycznie nowe, rok produkcji   2020 lub 2021 lub używane, odnowione, w pełni sprawne, rok produkcji nie wcześniej niż 2018, oba  kompletnie wyposażone, z UPS-ami.
	TAK
	

	
	2.
	 Analizatory w pełni automatyczne typu  „Random Access”.
	TAK
	

	
	3.
	Metoda oznaczeń  - chemiluminescencja .
	TAK
	

	
	4.
	Próbki do badań wstawiane bezpośrednio w probówkach pierwotnych, okodowanych (barkodowa identyfikacja próbek) i w kubkach reakcyjnych typu cups.
	TAK
	

	
	5.
	Maksymalna teoretyczna wydajność podana w materiałach producenta  dla analizatora głównego nie mniejsza niż 200 oznaczeń na godzinę a dla analizatora zastępczego nie mniejsza niż 150 oznaczeń na godzinę . Dołączyć wyciągi z instrukcji obsługi.
	TAK
	

	
	6.
	Przynajmniej analizator główny przeprowadza automatyczne rozcieńczanie próbki i powtórną analizę po przekroczeniu zakresu pomiarowego dla co najmniej następujących badań : t.PSA, ferrytyna,CK-MB mass, TnI,Ca15.3, Ca19.9, Ca 125, PRL. Dołączyć wyciągi z instrukcji obsługi.
	TAK
	

	
	7.
	Minimum  45 pozycji odczynnikowych na pokładzie analizatora głównego i nie mniej niż 30 pozycji odczynnikowych na pokładzie analizatora zastępczego.
	TAK
	

	
	8.
	Probówka z próbką przebywa w analizatorach do momentu aspiracji. Po zakończeniu aspiracji próbki  jest  wystawiana w strefę wyładowania i jest dostępna dla użytkownika.
Samo badanie/reakcja nie wymaga przechowywania próbki pierwotnej w analizatorach.
	TAK

	

	
	9.
	Reakcja i jej końcowy odczyt odbywają się w jednorazowych naczynkach reakcyjnych.

	TAK
	Str. 3 z 6

	
	10.
	Automatyczne zarządzanie odczynnikami i materiałami zużywalnymi przebywającymi na pokładach analizatorów (nr lot, termin ważności, ilość dostępnych testów, termin ważności  kalibracji).
	TAK
	

	
	11.
	Wszystkie odczynniki   gotowe do użycia, nie wymagają  rekonstytucji i ogrzewania przed załadowaniem do analizatorów i rozpoczęciem badań. Dopuszczamy możliwość rekonstytucji zestawów kalibratorów i kontroli.
	TAK
	

	
	12.
	Odczynniki przechowywane na pokładach analizatorów w chłodzonych przedziałach odczynnikowych, z możliwością umieszczenia ich w analizatorach bezpośrednio po wyjęciu z 
lodówki zewnętrznej ( nie wymagają wstępnego ogrzewania).
	TAK
	

	
	13.
	W analizatorze głównym jest możliwość  ładowania/ rozładowywania wszystkich  próbek badanych, odczynników, materiałów zużywalnych   bez konieczności przerywania ciągłości pracy analizatora / wykonywanych badań .
	TAK
	

	
	14.
	Zewnętrzna drukarka komputerowa do każdego analizatora.
	TAK
	

	
	15.
	Aplikacja kontroli jakości badań – graficzna i liczbowa prezentacja wyników kontroli jakości z flagowaniem wyników przekraczających wartości należne, możliwość wprowadzania reguł Westgarda, archiwizacja i opracowania statystyczne wyników kontroli , możliwość wydruku opracowań statystycznych i wykresów za dowolny okres.
	TAK
	

	
	16.
	Baza wyników badań.
	TAK
	

	
	17.
	Wyświetlany czas ( hh:mm) zakończenia  każdego badania.
	TAK
	

	
	18.
	Materiały kontrolne zmianowane na oferowane analizatory                 i metody.  
	TAK
	

	
	19.
	Wielkość opakowań ( kartridży, butelek) odczynnikowych ładowanych jednorazowo do analizatorów nie większa niż 100 testów. W przypadku odczynników do oznaczenia TSH, FT4, FT3, TnI, CK MB mass,  dopuszczamy ilość testów do 200.
	TAK
	

	
	20.
	Test do oznaczania wysokoczułej troponiny I zgodny z wymogami towarzystw kardiologicznych. Błąd precyzji dla 99 percentyli stężeń u osób zdrowych nie większy niż 10% CV. Osobny punkt odcięcia dla kobiet i mężczyzn. Ze względu na znaczenie kliniczne nie dopuszcza się możliwości przesunięcia 
pobrania próbki w przypadku podejrzenia lub deklaracji pacjenta o suplementacji wysokimi dawkami biotyny( > 5 mg/dobę). Należy dołączyć ulotkę odczynnikową.
	TAK
	

	
	21.
	Wykonywanie badań w trybach : seryjnym, pojedynczym, pilnym.

	TAK
	Str. 4 z 6


	22.
	 Automatyczne odnawianie zerwanych połączeń z LIS.
	TAK
	

	23.

	Jeżeli analizatory  wymagają stacji uzdatniania wody, koszty jej instalacji i serwisowania oraz dostaw nowych filtrów i odbiorów zużytych filtrów leżą po stronie Wykonawcy i zostaną uwzględnione w ofercie.
	TAK
	

	24.
	Żadna z metod badawczych nie wymaga specjalnego przygotowania próbek do analizy z wyjątkiem odwirowania.
	TAK
	

	25.
	Oba  analizatory w pełni kompatybilne ze sobą, wykonujące zamówiony panel badań w oparciu o jednakowe odczynniki, kalibratory i materiały kontrolne. Dopuszczamy maksymalnie 2 odczynniki i 2 zestawy kalibratorów różne.
	TAK
	

	26.
	Podłączenie co najmniej analizatora głównego do zdalnego systemu serwisowego ( monitorowanie błędów) poprzez łącze internetowe aktywne całą dobę uwzględnione w ofercie.
	TAK
	

	27.
	Dwukierunkowa komunikacja z laboratoryjnym systemem informatycznym obsługującym Laboratorium ( InfoMedica Asseco), podłączenie obu analizatorów do LIS, uwzględnione w ofercie, zostanie dokonane w terminie ustalonym z Zamawiającym, nie później niż  7 dni od daty instalacji. Wykonawca jest zobowiązany przy każdej zmianie wersji oprogramowania do zadbania, aby oba analizatory współpracowały z LIS Zamawiającego.
	TAK
	

	28
	Instalacja analizatorów i ich wyposażenia, uruchomienie oraz szkolenie personelu w siedzibie  Zamawiającego uwzględnione w ofercie.
	TAK
	


Termin instalacji analizatorów nie dłuższy niż 20 dni roboczych od daty podpisania umowy.
Dane teleadresowe podmiotu, który będzie świadczył serwis (podać):
Str. 5 z 6
Parametry oceniane dla dwu analizatorów immunochemicznych
	Lp.
	Parametr oceniany
	Punktacja
	TAK / NIE
Opisać spełnienie

	1.
	Stabilność następujących odczynników na pokładach obu analizatorów , po pierwszym użyciu , minimum 27 dni :
anty Tg,LH, HCG,BNP, PTH, DHE-S, progesteron
( Należy dołączyć do oferty ulotki odczynnikowe)
	TAK -  20 pkt.
NIE - 0 pkt.
	

	2.
	Brak strat odczynnikowych – w przypadku wadliwego pobrania materiału badanego ( skrzep, pęcherze powietrza, niewystarczająca ilość) analizatory sygnalizują zaistniałą sytuację i nie pobierają odczynników.
(Należy dołączyć do oferty wyciąg z instrukcji potwierdzający spełnienie wymagania)
	TAK -  20 pkt.
NIE - 0 pkt.
	


Str. 6 z 6
