Kardiomonitor – 25 szt.

Lp.	PARAMETR / WARUNEK	WARTOŚĆ WYMAGANA	WARTOŚĆ OFEROWANA
	Urządzenie fabrycznie nowe, 2016 rok produkcji / Producent / Model/typ / Kraj pochodzenia	TAK / podać
I	MONITOR
	Ekran kolorowy	TAK
	Wyświetlacz LCD z aktywną matrycą (TFT)	TAK
	Przekątna ekranu min. 10”	TAK / podać
	Wyświetlanie min. 4 różnych krzywych na ekranie	TAK / podać
	Jednoczesna prezentacja wszystkich mierzonych parametrów	TAK
	Waga kardiomonitora z akumulatorem (bez akcesoriów) maks. 4,5 kg	TAK / podać
	Komunikacja z użytkownikiem poprzez menu w języku polskim obsługiwana przy pomocy ekranu dotykowego, przycisków i pokrętła	TAK
II	MONITOROWANIE
	Ekg/Resp: / analiza odcinka ST / analiza zaburzeń rytmu / pomiar respiracji z elektrod ekg / możliwość wyboru odprowadzenia do monitorowania oddechu / wykrywanie stymulatora	TAK
	NIBP / oscylometryczna metoda pomiaru / pomiar ręczny i automatyczny / wyświetlanie wartości skurczowych, rozkurczowych i średnich	TAK
	SpO2/Pleth / - wyświetlanie krzywej dynamicznej oraz wartości cyfrowych	TAK
	Możliwość niezależnego włączania/wyłączania dowolnego monitorowanego parametru	TAK
	Możliwość dowolnego konfigurowania alarmów poszczególnych parametrów	TAK
	Możliwość niezależnego włączania/wyłączania alarmów poszczególnych parametrów	TAK
	Optyczna i akustyczna sygnalizacja alarmów	TAK
	Pamięć zdarzeń alarmowych	TAK
	Sygnalizowanie alarmów technicznych	TAK
III	AKCESORIA
	Przewód EKG pacjenta 3 – odprowadzeniowy lub 5 – odprowadzeniowy	TAK / podać
	Mankiet wielokrotnego użytku dla dorosłych wraz z przewodem połączeniowym	TAK
	Czujnik saturacji wielokrotnego użytku na palec dla dorosłych	TAK
	Dwa z oferowanych kardiomonitorów wyposażone w mankiet noworodkowy i czujnik saturacji dla noworodków	TAK
IV	INNE PARAMETRY
	Trendy wszystkich mierzonych parametrów - min. 96 godz.	TAK / podać
	Kategorie wiekowe pacjentów: dorośli, dzieci i noworodki.	TAK
	Zasilanie sieciowo-akumulatorowe, min. 3h pracy na akumulatorze	TAK / podać
	Graficzny wskaźnik naładowania akumulatora	TAK
	Uchwyt do przenoszenia kardiomonitora	TAK
	Cicha praca kardiomonitora – chłodzenie bez użycia wentylatora	TAK
	Monitor zabezpieczony przed zalaniem wodą – klasa szczelności min. IPX1	TAK

Wymogiem jest aby wartości podane w kolumnie „Wartość oferowana” były zgodne z danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie producenta przedstawiającym dane techniczne - Product Data. Zamawiający ma prawo wystąpić do Wykonawcy o udostępnienie takiego dokumentu celem weryfikacji. Niespełnienie tego wymagania spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania w wyznaczonym przez siebie terminie, dokonania przez Wykonawcę prezentacji w siedzibie Zamawiającego oferowanego kardiomonitora ze wszystkimi wymaganymi parametrami. Niespełnienie tego wymagania spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.