Załącznik nr 4

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Lp.	Odczynnik	Ilość oznaczeń na 18 miesięcy
1	Anty-mikrosomalne p-ciała(Anty-TPO	3 300
2	Anty-tyreoglobulinowe p-ciała(Anty TG)	800
3	AFP	1 200
5	BNP/NT-proBNP	1 300
6	Beta HCG	1 200
7	CEA	3 400
8	CK- MB mass	6 000
9	CA-19.9	1 700
10	CA-125	1 900
11	Ca 15.3	1 500
12	DHE-S	1 400
13	Estradiol	1 300
14	FSH	1 400
15	FT3	8 300
16	FT4	15 000
17	Ferrytyna	9 000
18	HBs( antygen)	2 900
19	Insulina	3 100
20	Kortyzol	1 800
21	Kwas foliowy	2 400
22	LH	1 200
23	Parathormon	2 300
24	Progesteron	700
25	Prolaktyna	1 200
26	TSH	37 500
27	tPSA odczynnik	7 500
28	Testosteron	1 900
39	Troponina	17 300
30	Witamina B12	9 000
31	Witamina D	9 000

32	PAPP - A	1 200

# 1. Materiały kontrolne, kalibratory , płyny i odczynniki pomocnicze oraz materiały zużywalne do deklarowanej ilości oznaczeń uwzględniając ciągłą pracę analizatora ( 24 h / 7 dni w tygodniu ) oraz wykonywanie pojedynczych próbek.
2. Kontrola wewnętrzna na 2 lub 3 poziomach stężeń materiałów kontrolnych zawartych w jednym opakowaniu ,przyjmując ilość oznaczeń kontrolnych na poziomie 15 % całkowitej ilości oznaczeń.
3. Niezależna zewnątrzlaboratoryjna kontrola międzynarodowa wykonywana jeden raz w roku i obejmująca co najmniej 60 % wykazanych metod.
4. Planowana ilość oznaczeń uwzględnia również kalibracje i badania kontrolne.
5. Obydwa analizatory pracują w oparciu o te same odczynniki, dopuszczamy max. 3 odczynniki różne.
6. Troponina spełniająca aktualne wymogi Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.
7. Oferent powinien dostarczyć przy dostawie aparatu dla wszystkich parametrów wartości referencyjne.
8. Dostawca zapewnia podłączenie aparatów do użytkowanego w szpitalu systemu informatycznego ( SIS GEM) i przystosowanie analizatorów do pracy z kodami.

Parametry graniczne analizatora podstawowego
lp	Opis
1	Wykonawca/Producent
2	Nazwa – model / typ
3	Kraj pochodzenia
4	Rok produkcji

Lp	Parametr graniczny	Parametr wymagany	Parametr oferowany (TAK/NIE)
1.	Analizator nie starszy niż wyprodukowany w 2014 roku typu „Random Access” z możliwością pracy w trybie pilnym.	TAK
2.	Metoda oznaczeń - chemiluminescencja .	TAK
3.	Możliwość wstawiania prób bezpośrednio w probówkach pierwotnych, okodowanych.	TAK
4.	Wydajność minimum 200 oznaczeń na godzinę.	TAK
5.	Minimum 50 pozycji odczynnikowych na pokładzie.	TAK
6.	Czas przebywania probówki pierwotnej z próbką badaną na pokładzie nie dłuższy niż 5 min. Po tym czasie próbka może być wykorzystywana do analiz w innym analizatorze.	TAK
7.	Brak limitu ilości próbek badań pilnych STAT w jednej serii oznaczeń.	TAK
8.	Brak konieczności codziennego rozładowywania/ załadowywania odczynników na pokład aparatu (chłodzona lodówka odczynnikowa utrzymująca temperaturę w zakresie od + 4 do + 10 st. C ).	TAK
9.	Możliwość samodzielnego programowania norm referencyjnych.	TAK
10.	Ciągłe monitorowanie ilości dostępnych odczynników i materiałów zużywalnych na pokładzie aparatu.	TAK
11.	Wszystkie odczynniki gotowe do użycia, nie wymagają dodatkowego przygotowania / rekonstytucji.	TAK
12.	Możliwość ładowania/ rozładowywania wszystkich próbek badanych, odczynników, materiałów zużywalnych do analizatora bez konieczności przerywania pracy aparatu ( nawet bez krótkiej przerwy ).	TAK
13.	Zewnętrzna drukarka komputerowa	TAK
14.	Wbudowany system kontroli jakości badań (możliwość wydruku zestawień i / wykresów ).	TAK
15.	Zapamiętywanie krzywych kalibracyjnych (możliwość przedłużania kalibracji przez operatora).	TAK
16.	Baza danych pacjentów.	TAK
17.	Wewnętrzny i zewnętrzny czytnik kodów paskowych.	TAK
18.	Możliwość sprawdzenia wykonanych badań w określonym przedziale czasowym.	TAK
19.	Odczynniki i kalibratory pochodzące od jednego producenta.	TAK
20.	Wielkość opakowań odczynnikowych nie więcej niż 50 testów dla następujących oznaczeń : LH, FSH, Estradiol, Prolaktyna, AFP, HCG,Progesteron, Testosteron, / DHE -S, kwas foliowy, PAPP -A, anty Tg,anty TPO, BNP, Ca 19.9, Ca 15.3, parathormon.	TAK
21.	Praca analizatora bez konieczności używania jednorazowych końcówek.	TAK

Parametry graniczne analizatora dodatkowego

lp	Opis
1	Wykonawca / Producent
2	Nazwa – model / typ
3	Kraj pochodzenia
4	Rok produkcji

Lp	Parametr graniczny	Parametr wymagany	Parametr oferowany (TAK/NIE)
1.	Analizator nie starszy niż wyprodukowany w 2014 roku typu „Random Access” z możliwością pracy w trybie pilnym.	TAK
2.	Analizator typu kompaktowego do ustawienia na stole laboratoryjnym.	TAK
3.	Praca całkowicie automatyczna w trybie " Random Access".	TAK
4.	Metoda oznaczeń chemiluminescencji.	TAK
5.	Możliwość wstawienia próbek bezpośrednio w probówkach pierwotnych, okodowanych.	TAK
6.	Wydajność nie mniej niż 100 ozn./godz.	TAK
7.	Brak limitu ilości próbek badań pilnych STAT w jednej serii.	TAK
8.	Brak konieczność codziennego rozładowania i załadowania odczynników na pokład aparatu.	TAK
9.	Ciągłe monitorowanie ilości dostępnych odczynników i materiałów zużywalnych na pokładzie aparatu.	TAK
10.	Odczynniki przechowywane na pokładzie aparatu w temperaturze od + 4 do + 10 st. C z możliwością umieszczenia ich w analizatorze bezpośrednio po wyjęciu z lodówki.	TAK
11.	Wszystkie odczynniki gotowe do użycia, nie wymagają dodatkowego przygotowania / rekonstytucji.	TAK
12.	Możliwość ładowania/ rozładowania próbek badanych, odczynników i materiałów zużywalnych bez konieczności przerywania pracy analizatora lub po wprowadzeniu w krótką pauzę.	TAK
13.	Mała ilość czynności rozruchowych i konserwujących.	TAK
14.	Zewnętrzna drukarka i klawiatura do komputera.	TAK
15.	Baza danych pacjentów.	TAK
16.	Zapamiętywanie krzywych kalibracyjnych (możliwość przedłużania kalibracji przez operatora).	TAK
17.	Wewnętrzny i zewnętrzny czytnik kodów paskowych.	TAK
18.	Odczynniki, kalibratory i kontrole kompatybilne z analizatorem podstawowym. / Zamawiający dopuszcza maksymalnie trzy odczynniki i kalibratory różne w stosunku do analizatora podstawowego.	TAK
19.	Praca analizatora bez konieczności używania jednorazowych końcówek.	TAK

Parametry graniczne dla sortera próbek

lp	Opis
1	Wykonawca / Producent
2	Nazwa – model / typ
3	Kraj pochodzenia
4	Rok produkcji

Lp	Parametr graniczny	Parametr wymagany	Parametr oferowany (TAK/NIE)
1.	System preanalityczny umożliwiający sortowanie probówek z różnego materiału dzięki rozpoznaniu korka w trzech wymiarach przestrzennych (3D) – kształtu, rozmiaru, koloru korka – zdjęcia wykonywane zarówno od frontu i od góry probówki w celu zapewnienia dokładnej identyfikacji rodzaju probówki i materiału znajdującego się wewnątrz . Precyzyjna identyfikacja korków zawierających kolorowy pierścień determinujący rodzaj, zawartość i przeznaczenie probówki.	TAK
2.	Rozpoznawanie probówek o wymiarach co najmniej w zakresach : / 1. średnice zewnętrzne 10 – 17 mm / 2. wysokość 70 – 110 mm z korkiem	TAK
3.	Automatyczne odczytywanie kodów kreskowych probówek.	TAK
4.	Automatyczne, selektywne odkorkowywanie probówek.	TAK
5.	Automatyczne zdejmowanie korków wciskanych i zakręcanych.	TAK
6.	Rozpoznawanie rodzaju materiału do badań. Wyspecyfikować rozpoznawany asortyment.	TAK
7.	Możliwość automatycznego wstawiania sortowanych probówek bezpośrednio do statywów dla aktualnie wykorzystywanych analizatorów ( DxI, Access, Taurus, ACL TOP, Sysmex XT4000, Clinitek)	TAK
			Str. 5 z 6
8.	Wydajność sortowania minimum 800 próbek / godzinę. / Podać wydajność.	TAK
9.	Możliwość stosowania sortowania wtórnego dla uzyskania ponownego rozdziału próbek pacjentów do innych aparatów.	TAK
10.	Sorter pracujący bez konieczności użycia kompresora.	TAK
11.	Podpięcie aparatów i sortera do istniejącego w Laboratorium LIS . Dostarczenie niezbędnych licencji i wsparcia serwisowego dla podłączonych analizatorów i komputerów sterujących ze wsparciem i gwarancją na okres trwania umowy bez dodatkowych kosztów dla Zamawiającego. Dostarczenie okablowania, kart rozszerzeń.	TAK
12.	Aktualizacja oprogramowania sortera w trakcie trwania umowy dzierżawy.	TAK
13.	Podłączenie sortera do laboratoryjnego LIS na koszt Wykonawcy.	TAK
14.	Obecność serwisu Wykonawcy podczas podłączania sortera i analizatorów do LIS.	TAK
15.	Możliwość archiwizowania wyników.	TAK
16.	Gwarancja na sorter na cały czas trwania umowy dzierżawy.	TAK
17.	Całodobowa gotowość sortera do pracy.	TAK
18.	Instrukcja w języku polskim.	TAK
19.	Szkolenie personelu Laboratorium na koszt Wykonawcy.	TAK
20.	Sorter produkowany w roku 2016 .	TAK

Parametry oceny jakościowej :

Lp.	Parametry oceniane	Parametr oferowany / (wypełnia Wykonawca) / TAK / NIE	Punktacja
1.	Odczynniki gotowe do wstawienia do analizatorów i gotowe do pracy bezpośrednio po wyjęciu z lodówki zewnętrznej.		TAK – 10 pkt. / NIE - 0 pkt.
2.	Praca analizatorów bez konieczności używania jednorazowych końcówek.		TAK – 10 pkt. / NIE - 0 pkt.
3.	Oprogramowanie sortera w języku polskim.		TAK – 10 pkt. / NIE - 0 pkt.
4.	Przedstawienie korelacji uzyskiwanych wyników na oferowanych analizatorach z dotychczas stosowaną metodą w Laboratorium zamawiającego. Współczynnik korelacji dla każdego parametru nie gorszy niż 0.900.		TAK – 30 pkt. / NIE - 0 pkt.