OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA 

RESPIRATORY DLA SZPITALNEGO  ODDZIAŁU RATUNKOWEGO 

– integralna część SIWZ

Zadanie 1 – Respirator z możliwością regulacji stężenia tlenu w zakresie 21-100% - 1 szt.

Lp.
Parametr/warunek
Wartość wymagana
Punktacja
Wartość oferowana

1. 
Parametry ogólne




2. 
Aparat fabrycznie nowy, 2017 rok produkcji

Producent

Model/typ

Kraj pochodzenia
TAK

podać



3. 
Respirator do długotrwałej terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia,  dla dorosłych i dzieci
TAK

podać



4. 
Respirator stacjonarny na podstawie jezdnej, z blokadą min. dwóch kół
TAK



5. 
Podstawowy, kolorowy ekran LCD min. 12”do obrazowania parametrów wentylacji oraz wyboru i nastawiania parametrów wentylacji, regulowany niezależnie od obudowy respiratora
TAK

podać



6. 
Przystosowany do zasilania gazami o ciśnieniu:

Tlen  medyczny od 5,5 do 6 bar

Sprężone powietrze medyczne od 5 – 5,5 bar

ze szpitalnej centralnej instalacji gazów medycznych z punktami poboru typu AGA
TAK





7. 
Zasilanie AC 230 V  50 Hz    +/- 10 % 
TAK



8. 
Awaryjne zasilanie z wewnętrznego akumulatora do podtrzymania pracy aparatu na minimum 30 minut.
TAK

podać



9. 
Tryby wentylacji




10. 
Wentylacja wspomagana/kontrolowana  CMV/Assist- IPPV
TAK



11. 
SIMV

Wymagana możliwość wyboru oddechu  wymuszonego VCV, PCV i spontanicznego PSV
TAK



12. 
Wentylacja spontaniczna
TAK



13. 
PEEP/CPAP
TAK



14. 
Wentylacja na dwóch poziomach ciśnienia typu BiPAP, BiLevel, DuoPAP, APRV
TAK

podać



15. 
Wentylacja bezdechu z możliwością ustawienia parametrów oddechowych i rodzaju oddechu VCV i PCV
TAK



16. 
Oddech kontrolowany objętością VCV
TAK



17. 
Oddech kontrolowany ciśnieniem PCV
TAK



18. 
Kompensacja oporów przepływu rurki intubacyjnej typu: ARC, TC
TAK



19. 
Oddech spontaniczny wspomagany ciśnieniem PSV/ASB
TAK



20. 
Ciśnieniowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta regulowany w zakresie minimum 0,5 – 9 cmH2O. 
TAK

podać



21. 
Przepływowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta w zakresie minimum 
1 do 9 l/min.
TAK

podać



22. 
Oddech kontrolowany ciśnieniem z docelową objętością typu PRVC, AutoFlow, APV, VC+
TAK

podac



23. 
Wentylacja nieinwazyjna NIV
TAK



24. 
Parametry Regulowane




25. 
Częstość oddechów min. 5-100 /min
TAK

podać



26. 
Objętość pojedynczego oddechu min. 30-1800 ml
TAK

podać



27. 
Szczytowy przepływ wdechowy min. 6-120 l/min 
TAK

podać



28. 
Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie w granicach 21-100 %
TAK



29. 
Ciśnienie wdechowe PCV min. od 5 do 80 cmH2O
TAK

podać



30. 
Regulowany czas wdechu min. od 0,25 do 8,0 sek.
TAK

podać



31. 
PEEP/CPAP min. 45 cmH2O
TAK 

podać



32. 
Ciśnienie wspomagania PSV min. od 0 do 60 cmH2O 
TAK

podać



33. 
Stosunek wdechu do wydechu I:E w zakresie nie mniejszym niż od 1:9 do 4:1 
TAK

podać



34. 
Regulowane procentowe kryterium zakończenia fazy wdechowej w trybie PSV/ASB w zakresie nie mniejszym niż od 10 do 50 %
TAK



35. 
Płynnie lub skokowo regulowany czas lub współczynnik narastania przepływu/ciśnienia dla PCV/PSV/ASB
TAK

podac



36. 
Pomiary parametrów wentylacji




37. 
Aktualnie prowadzony tryb wentylacji
TAK



38. 
Rzeczywista częstość oddychania
TAK



39. 
Objętość pojedynczego oddechu
TAK



40. 
Rzeczywista objętość wentylacji minutowej
TAK



41. 
Szczytowe ciśnienie wdechowe
TAK



42. 
Ciśnienie średnie w układzie oddechowym
TAK



43. 
Ciśnienie PEEP/CPAP
TAK



44. 
Ciśnienie AutoPEEP
TAK



45. 
Integralny pomiar stężenia tlenu
TAK



46. 
Stosunek fazy wdechu do wydechu
TAK/NIE
NIE – 0 pkt

TAK – 5 pkt


47. 
Podatności statycznej płuc pacjenta
TAK



48. 
Oporności wdechowej płuc pacjenta 
TAK



49. 
Maksymalnego ciśnienia wdechowego NIF/MIP, negatywnej siły wdechowej
TAK



50. 
Indeks dyszenia RSB/SBI
TAK



51. 
Przecieku w fazie wdechu i wydechu
TAK



52. 
Prezentacja danych




53. 
Prezentacja cyfrowych wartości parametrów mierzonych przez respirator oraz archiwizacja w trendach minimum do 72 godzin
TAK



54. 
Graficzna prezentacja ciśnienia, przepływu, objętości w funkcji czasu z możliwością wyświetlenia co najmniej 3 krzywych jednocześnie na ekranie
TAK



55. 
Graficzna prezentacja pętli ciśnienie-objętość lub przepływ-objętość
TAK



56. 
Alarmy




57. 
Hierarchia alarmów w zależności od ważności
TAK



58. 
Pamięć alarmów
TAK



59. 
Braku zasilania sieciowego
TAK



60. 
Braku zasilania bateryjnego
TAK



61. 
Niskiego ciśnienia gazów zasilających
TAK



62. 
Stężenia tlenu 
TAK



63. 
Całkowitej niskiej i wysokiej objętości minutowej 
TAK



64. 
Wysokiej częstości oddechów 
TAK



65. 
Niskiej częstości oddechów lub bezdechu
TAK



66. 
Wysokiego ciśnienia szczytowego
TAK



67. 
Niskiego ciśnienia wdechu (przecieku) lub rozłączenia
TAK



68. 
Niskiej objętości oddechowej 
TAK



69. 
Wysokiej objętości oddechowej
TAK



70. 
Alarm bezdechu
TAK



71. 
Inne wymagania




72. 
Możliwość wyboru krzywej przepływu dla oddechów obowiązkowych objętościowo-kontrolowanych. Minimum prostokątna i opadająca.
TAK/NIE
NIE – 0 pkt

TAK – 5 pkt


73. 
Automatyczna kompensacja przecieków możliwa do włączenia w trybach inwazyjnych i nieinwazyjnych wentylacji
TAK



74. 
Funkcja stand-by. Respirator musi mieć możliwość świadomego odłączenia układu oddechowego od pacjenta z zawieszeniem wszystkich alarmów. Po ponownym podłączeniu układu oddechowego respirator powinien automatycznie rozpocząć wentylacje z parametrami z przed rozłączenia
TAK



75. 
Możliwość powrotu do nastawień ostatniego pacjenta po wyłączeniu aparatu
TAK



76. 
Wstępne ustawienie parametrów wentylacji i alarmów na podstawie wagi pacjenta oraz na podstawie wzrostu i płci
TAK



77. 
Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą nastawionych parametrów
TAK



78. 
Test aparatu sprawdzający poprawność działania i szczelność układu oddechowego wykonywany automatycznie lub na żądanie użytkownika
TAK



79. 
Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim
TAK



80. 
Ramię do podtrzymywania rur pacjenta.
TAK



81. 
Worek testowy do każdego respiratora 
TAK



82. 
Układ oddechowy dla dorosłych jednorazowego użytku – 10 szt. na aparat 
TAK



83. 
Nebulizator do podawania leków - wielorazowy 
TAK



Wymogiem jest aby wartości podane  w kolumnie „Wartość oferowana” były zgodne z danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie producenta przedstawiającym dane techniczne - Product Data. Zamawiający ma prawo wystąpić do Wykonawcy o udostępnienie takiego dokumentu celem weryfikacji. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania w wyznaczonym przez siebie terminie, dokonania przez Wykonawcę prezentacji, pokazu oferowanego respiratora ze wszystkimi wymaganymi parametrami. Niespełnienie tego wymagania spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.

Zadanie 2 – Respirator stacjonarno – transportowy – 2 szt.

Lp.
Parametr/warunek
Wartość wymagana
Wartość oferowana
1. 
2. 
Aparat fabrycznie nowy, 2017 rok produkcji

Producent

Model/typ

Kraj pochodzenia
Tak

podać

3. 
4. 
Respirator stacjonarno-transportowy, przeznaczony do wentylacji dorosłych i dzieci od min. 5 kg 
Tak

podać

5. 
6. 
Elektronicznie sterowany
Tak

7. 
8. 
Funkcja autotestu
Tak

9. 
10. 
Zasilanie elektryczne, sieciowe 230 V, z akumulatora
Tak

11. 
12. 
Czas pracy respiratora na zasilaniu z akumulatora min. 2 godz.
Tak

podać

13. 
14. 
Oddech objętościowo i ciśnieniowo kontrolowany
Tak

15. 
16. 
PEEP/ CPAP
Tak

17. 
18. 
Tryb wentylacji kontrolowanej i wspomagania SIMV 
Tak 

19. 
20. 
Wentylacja spontaniczna
Tak

21. 
22. 
Wentylacja awaryjna przy bezdechu pacjenta
Tak

23. 
24. 
Regulacja stężenia O2 w zakresie 
21-100 % ( również w czasie transportu, tj. podczas zasilania respiratora z butli z tlenem )
Tak

25. 
26. 
Przepływowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta. Zakres czułości od min. 1 do 9 l/min.
Tak

podać

27. 
28. 
Możliwość przeprowadzenia wentylacji w trybie CPAP bez intubacji pacjenta – obwód oddechowy podłączony do maski 
Tak

29. 
30. 
· Zasilanie:

· tlen medyczny z centralnej instalacji gazów medycznych z punktami poboru typu AGA
 ( ciśnienie od 5,5 do 6 bar ), przewód łączący z centralnym układem istniejącym w szpitalu, 
tj. typu AGA 

· własne, zintegrowane zasilanie powietrzem

· w przypadku kiedy respirator posiada dodatkowo możliwość podłączenia sprężonego powietrza medycznego z centralnej instalacji gazów medycznych musi być dostosowany do pracy z punktami poboru typu AGA  ( ciśnienie od 5  do 5,5) i wyposażony w przewód łączący z centralnym układem istniejącym w szpitalu, tj. typu AGA 
Tak

podać

31. 
32. 
Wbudowany kolorowy monitor do obrazowania parametrów wentylacji
Tak

33. 
34. 
 Regulacja objętości oddechowej w zakresie min. 50 – 2000 ml
Tak

podać

35. 
36. 
Regulacja częstości oddechowej w zakresie min. 5 – 60 oddechów / min.
Tak

podać

37. 
38. 
PEEP min 1-25 cmH2O
Tak

podać

39. 
40. 
Regulowany czas wdechu min. od 0.3 do 5.0 sek.
Tak

podać

41. 
42. 
Limit wysokiego ciśnienia w drogach oddechowych
Tak

43. 
44. 
Worek testowy dla każdego respiratora
Tak

45. 
46. 
Układ oddechowy dla dorosłych wielokrotnego użytku - 1szt. / dla każdego respiratora
Tak

47. 
48. 
Możliwość stosowania jednorazowych rur karbowanych dowolnego producenta nabywanych przez Szpital w zwojach
Tak

49. 
50. 
· Alarmy 

· wysoka częstość oddechów 

· wysoka i niska objętość oddechowa

· wysoka i niska wentylacja minutowa

· bezdech

· rozłączenie pacjenta/niskie ciśnienie w drogach oddechowych
Tak

podać

51. 
52. 
Monitorowanie

- wartości ciśnień w drogach oddechowych ( szczytowe, średnie )

- częstość oddechów

- objętość oddechowa

- objętość minutowa

- szczytowy przepływ wdechowy
Tak

podać

53. 
54. 
Stojak na kółkach do transportu
respiratora, min. dwa kółka wyposażone w blokadę;
możliwość zamocowania butli tlenowej
Tak

podać

55. 
56. 
Przeglądy konserwacyjne zalecane przez producenta nie częściej niż 1 raz w roku 
Tak

podać

57. 
58. 
Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim
Tak


Wymogiem jest aby wartości podane  w kolumnie „Wartość oferowana” były zgodne z danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie producenta przedstawiającym dane techniczne - Product Data. Zamawiający ma prawo wystąpić do Wykonawcy o udostępnienie takiego dokumentu celem weryfikacji. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania w wyznaczonym przez siebie terminie, dokonania przez Wykonawcę prezentacji, pokazu oferowanego respiratora ze wszystkimi wymaganymi parametrami. Niespełnienie tego wymagania spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.

Zadanie 3 – Respirator transportowy – 2 szt.

Lp
Parametr/warunek
Wartość wymagana
Wartość oferowana
1. 
2. 
Aparat fabrycznie nowy, 2017 rok produkcji

Producent

Model/typ

Kraj pochodzenia
TAK

podać

3. 
4. 
Respirator przeznaczony do wentylacji dorosłych i dzieci od min. 5 kg
TAK

podać

5. 
6. 
Respirator przystosowany do pracy w środowisku rezonansu magnetycznego 
TAK

7. 
8. 
Respirator przystosowany do zasilania w tlen z przenośnego źródła (butla) oraz centralnej instalacji gazów medycznych z punktami poboru typu AGA  
( ciśnienie od 5,5 do 6 bar ), przewód łączący z centralnym układem istniejącym w szpitalu, tj. typu AGA o długości 300 cm +/-10cm


TAK

podać

9. 
10. 
Ciężar max 1 kg 
TAK

podać

11. 
12. 
Regulacja częstości oddechowej 

w zakresie min. 10-22/min
TAK

podać

13. 
14. 
Regulacja objętości oddechowej 

w zakresie min. 200-1000 ml
TAK

podać

15. 
16. 
Minimum dwa poziomy stężenia tlenu: 50% i 100%
TAK

podać

17. 
18. 
Ciśnieniowa zastawka bezpieczeństwa
TAK

19. 
20. 



21. 
22. 
Alarm wysokiego ciśnienia w drogach oddechowych
TAK

23. 
24. 
Wielorazowy, przystosowany do sterylizacji przewód pacjenta

z zastawką; możliwość podłączenia maski lub rurki intubacyjnej
TAK

25. 
26. 



27. 
28. 
Torba transportowa na wszystkie elementy zestawu
TAK


Wymogiem jest aby wartości podane  w kolumnie „Wartość oferowana” były zgodne z danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie producenta przedstawiającym dane techniczne - Product Data. Zamawiający ma prawo wystąpić do Wykonawcy o udostępnienie takiego dokumentu celem weryfikacji. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania w wyznaczonym przez siebie terminie, dokonania przez Wykonawcę prezentacji, pokazu oferowanego respiratora ze wszystkimi wymaganymi parametrami. Niespełnienie tego wymagania spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki   

  Im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu 

AG.ZP 3320.29.17– opis przedmiotu zamówienia                                                                          Strona 6 z 8

