Zestaw do histeroskopii diagnostyczno-zabiegowej

	Parametry techniczne i funkcjonalne	Warunek graniczny	Podać opis
	Urządzenia fabrycznie nowe, 2018 rok produkcji / Producent / Model/typ / Kraj pochodzenia	TAK / podać
I	Resektoskop histeroskopowy bipolarny
	Optyka o średnicy 4 mm, kąt patrzenia 30 stopni, długość optyki 300-310 mm	TAK
	Uchwyt/napęd elektrod pasywny bipolarny	TAK
	Płaszcz zewnętrzny maksimum 24 Fr. z dziurkami irygacyjnymi i bruzdami podłużnymi tzw. „ryflowaniem” oraz z portami odpływ/dopływ medium płynnego z wymiennym/ wyjmowanym kranikiem regulacji przepływu, z systemem zapięcia zatrzaskowego	TAK
	Płaszcz wewnętrzny minimum 22 Fr., końcówka ścięta/ ukośna ceramiczna, z systemem zapięcia zatrzaskowego do uchwytu / napędu	TAK
	Obturator standardowy do oferowanych płaszczy	TAK
	Obturator optyczny do oferowanych płaszczy	TAK
	Wkładka robocza z kanałem prowadzącym, stabilizującym instrument giętki do oferowanego płaszcza i portem do instrumentów umożliwiająca wprowadzenie narzędzia do 6,5 Fr., z uszczelką portu narzędzia	TAK
	Elektroda tnąca, bipolarna, wielorazowa – 3 szt.	TAK
	Elektroda koagulująca bipolarna wielorazowa – 2 szt.	TAK
	Elektroda bipolarna hakowa wielorazowa – 2 szt.	TAK
	Kabel bipolarny do resektoskopu i do oferowanej diatermii	TAK
	Światłowód o średnicy wiązki 2,5 - 3 mm, długość minimum 2200 mm.	TAK
	Pojemnik do sterylizacji autoklawowalnej. Wymiary wewnętrzne: - długość 400 – 450 mm, - szerokość 200 – 220 mm, Pojemnik z wkładami typu „jeż” do wyłożenia spodu jak i mocowanymi do pokrywy pojemnika.	TAK
II	Monitor
	Monitor medyczny / - przekątna minimum 24" - matryca LCD (IPS) - format obrazu 16:9 lub 16:10 - rozdzielczość minimum 1920x1080 lub 1200 pixeli - jasność minimum 450 cd/m2 - kontrast minimum 1000:1 / - wielkość plamki maksimum 0,3 mm x 0,3 mm - czas reakcji matrycy maksimum 16 ms - kąty patrzenia w stopniach minimum 178/178 - montaż: typ Vesa / - wejścia minimum DVI-D, SD/HD/3G-SDI, S-Video - wyjścia minimum: DVI-D, SD/HD/3G-SDI - w komplecie z monitorem podstawa monitora	TAK
III	Medyczna kamera endoskopowa
	Medyczna kamera endoskopowa - w komplecie: / - sterownik wraz z kablami / - głowica kamery wyposażona w 1 przetwornik CCD system PAL / - obiektyw	TAK
	Parametry sterownika: / - rozdzielczość (wyjście HDMI) 1920 x 1080i, 1280x720p z możliwością dostosowania / - wyjścia minimum HDMI , SDI, S-Video , Video / - automatyczna migawka minimum w zakresie 1/60s do 1/10,000s / - czułość nie gorsza niż 2 lux / f=1.4 / - optymalne parametry do podłączenia monitorów LCD wysokiej rozdzielczości (HD) / - przetwarzanie sygnału cyfrowego / - wyjście do podłączenia pilota (np. wywoływanie trybu czuwania. lub wyzwalanie zewnętrznych urządzeń np. drukarek) / - balans bieli z głowicy kamery oraz z panelu sterowania, zakres ciepła barw pomiędzy 2300K a 7000K / - wbudowany w jednostkę sterującą kamery port USB umożliwiający bezpośredni zapis obrazów lub sekwencji video na urządzeniu USB magazynującym dane (np. typu PenDrive) / - manualne dostosowanie rozmiaru okna pomiarowego w celu regulacji jasności na wyświetlonym obrazie endoskopowym / - regulowany zakres kontrastu wraz z funkcją niwelowania widoku siatki fiberoskopu (filtr Anti-moiré) / - automatyczna konwersja sygnału analogowego do odpowiedniego standardu TV, w zależności od wersji główki podłączonej kamery / - automatyczna elektroniczna kontrola migawki optymalizująca jasność obrazu wszystkich rodzajów źródeł światła.	TAK
	Parametry głowicy kamery: - CCD ½” o bardzo wysokiej czułości uniwersalny dla wszystkich dziedzin endoskopii - główka kamery z dwoma przyciskami sterującymi - waga głowicy bez kabla max 65g - kontrolowanie oddalonych urządzeń (np. drukarka, źródło światła LED, system dokumentacji) możliwe dzięki przyciskowi zdalnego sterowania / - dokładne odtwarzanie kolorów dzięki ich kompleksowej kalibracji / - sterylizacja gazowa lub zanurzeniowa	TAK
	Parametry obiektywu: / - obiektyw dedykowany do głowicy kamery - autoklawowalny, / - ogniskowa odpowiednia do oferowanego histeroskopu f = 24mm	TAK
IV	Źródło światła
	Źródło światła typu LED o potwierdzonej przez producenta mocy odpowiadającej min. 175W dla źródła światła ksenonowego / - czas pracy minimum 30.000 godzin - tryb ręcznej regulacji natężenia światła z panelu czołowego w zakresie 0 – 100% - obrotowe złącze światłowodu do bezpośredniego podłączenia światłowodów minimum firmy Wolf, Olympus, Storz lub ACMI	TAK
V	Pompa Histeroskopowa
	Pompa płucząca stosowana w diagnostyce i endoskopii do zabiegów histeroskopii i resekcji endoskopowej; do wykonywania płukania pod kontrolą endoskopu, jak również do regulowanego ciśnieniem i przepływem, nieurazowego rozszerzania macicy oraz moczowodu przy zastosowaniu odpowiednich płynów płuczących.	TAK
	Wyświetlacz cyfrowy pokazujący: / - ustawione ciśnienie / - bieżące ciśnienie / - ustawiony przepływ	TAK
	Pompa bez wbudowanego czujnika - możliwość stosowania drenów wielorazowych	TAK
	Zestaw dedykowanych drenów wielorazowych z dwoma przebijakami – 2szt.	TAK
VI	Wózek aparaturowy
	Mobilny wózek aparaturowy na czterech kółkach, minimum dwa kółka wyposażone w blokadę / - min. trzy półki, / - uchwyt na głowicę, / - uchwyt na światłowód, / - uchwyty ułatwiające przemieszczanie / - wysięgnik na płyny infuzyjne z regulowaną wysokością / - moduł zasilający z listwą z gniazdkami umożliwiającymi podłączenie zestawu – min. 5 gniazd ekwipotencjalnych	TAK
VI	Diatermia mono i bipolarna
	Zestaw do elektrochirurgii mono- i bipolarnej	TAK
	Kolorowy wyświetlacz graficzny do komunikacji z użytkownikiem	TAK
	Oprogramowanie w języku polskim	TAK
	Możliwość zapisu parametrów pracy dla / różnych użytkowników i procedur	TAK
	Moc cięcia monopolarnego min. 400W	TAK
	Moc koagulacji monopolarnej min. 240 W	TAK
	Moc cięcia bipolarnego min. 300W	TAK
	Moc koagulacji bipolarnej min. 200 W	TAK
	Program zamykania dużych naczyń z mocą min. 360W, z automatycznym startem po prawidłowej aplikacji instrumentu z regulowanym czasem zwłoki oraz automatycznym wyłączeniem po osiągnięciu zamknięcia naczyń.	TAK
	Możliwość współpracy z resektoskopami bipolarnymi; aparat musi posiadać dedykowane prądy do cięcia i koagulacji z automatycznym rozpoznawaniem resektoskopu i nastawianiem dla niego optymalnych parametrów pracy.	TAK
	Minimum 3 gniazda umożliwiające podłączanie instrumentów mono i bipolarnych oraz 1 gniazdo elektrody neutralnej.	TAK
	Możliwość współpracy z odsysaczem dymu, przystawką argonową oraz modułem do preparowania tkanek strumieniem wody	TAK
	Możliwość używania jednocześnie 2 instrumentów monopolarnych	TAK
	Wizualna i akustyczna sygnalizacja nieprawidłowego działania urządzenia	TAK
	Wyłącznik nożny dwuprzyciskowy z funkcją przełączania programów	TAK

Miejscowość, data: ......................................	................................................. / (podpisy osoby/ osób uprawnionych)