System monitorujący z centralą i kardiomonitorami
	    Lp.
	Parametr/warunek 
	Parametr wymagany
	Punktacja
	Parametr oferowany 

	     I.
	KARDIOMONITORY – 21 SZT.
	Tak
	
	

	1. 
	Aparaty nowe, 2019 rok produkcji

Producent

Model/typ

Kraj pochodzenia
	Tak

podać
	
	

	2. 
	Kardiomonitor o budowie modułowej z automatyczną rekonfiguracją ekranu uwzględniającą pojawienie się nowych parametrów pomiarowych. Poprzez moduł pomiarowy należy rozumieć moduł jedno lub wieloparametrowy wymienny pomiędzy kardiomonitorami bez udziału serwisu
	Tak
	
	

	3. 
	Przekątna ekranu wyświetlacza kardiomonitora min. 19" 

Ekran kolorowy, obsługa za pomocą ekranu dotykowego, matowa powierzchnia wyświetlacza zapobiegająca odbijaniu się od matrycy promieni słonecznych, szeroki kąt widzenia min. ± 170 stopni
	Tak

 podać
	
	

	4. 
	We wszystkich kardiomonitorach pomiar:

-  EKG

- częstość oddechów (RR)

- SpO2

- Temp

- NIBP

- inwazyjne ciśnienie (IP), 2 kanały
Pomiar rzutu minutowego serca - 6 szt. 

Pomiar kapnografii w strumieniu bocznym - 6 szt.


	Tak
	
	

	5. 
	Pomiar EKG we wszystkich kardiomonitorach
	Tak
	
	

	6. 
	W komplecie przewód zbiorczy EKG z zestawem sześciu przewodów elektrod EKG – min. 1 komplet na każde stanowisko
	Tak
	
	

	7. 
	Jednoczesna prezentacja min. 3 odprowadzeń EKG.
Szablon ekranu do prezentacji wszystkich 12 odprowadzeń.
	Tak

 podać
	
	

	8. 
	Pomiar częstości serca w zakresie min. 30-250/min
	Ta

 podać
	
	

	9. 
	Ciągły pomiar, prezentacja i alarmy wartości ST we wszystkich odprowadzeniach.
	Tak
	
	

	10. 
	Ciągły pomiar, prezentacja wartości QT i QTc we wszystkich odprowadzeniach z ustawianiem alarmów QTc,  możliwość wyboru formuły dla QTc
	Tak
	
	

	11. 
	Pełna analiza rytmu pracy serca.
	Tak
	
	

	12. 
	Analiza i alarmy zaburzeń rytmu, co najmniej asystolii, bradykardii, tachykardii, R/T, SV, migotania przedsionków i komór.
	Tak

Podać
	
	

	13. 
	Pomiar 12-odprowadzeniowego EKG z transmisją do posiadanego przez Szpital holtera ekg Zymed 1810 prod. Philips celem przeprowadzenia analizy 24 godz. zapisu ekg.
	Tak/Nie
	Tak –

 10 pkt. 

Nie – 0 pkt.
	

	14. 
	Rejestracja i eksport do stacji centralnej z możliwością wydruku na drukarce laserowej 12 – odprowadzeniowego standardowego diagnostycznego zapisu ekg przy pomocy 10 żyłowego kabla ekg (uzupełnienie sześciu przewodów elektrod EKG o wiązkę 4 żyłową lub niezależnego 10 żyłowego przewodu ekg), funkcja dostępna na wszystkich monitorowanych stanowiskach.
	Tak
	
	

	15. 
	Detekcja i analiza sygnału stymulatora serca
	Tak
	
	

	16. 
	Respiracja impedancyjna (prezentacja krzywej oddechowej i ilości oddechów w minucie) w zakresie min. 4-100 odd/min. z regulowanym czasem alarmu bezdechu.
	Tak

 podać
	
	

	17. 
	Pomiar saturacji i tętna we wszystkich kardiomonitorach
	Tak
	
	

	18. 
	Pomiar saturacji SpO2 z prezentacją krzywej pletyzmograficznej z eliminacją artefaktów i zapewniający poprawne pomiary przy słabym lub zakłóconym sygnale z wykorzystaniem jednego z algorytmów: Masimo lub Nellcor, Philips FAST lub TruSignal. 
	Tak

podać
	wyświetlanie wartości wskaźnika perfuzji – 5 pkt

brak wyświetlania wartości wskaźnika perfuzji – 0 pkt
	

	19. 
	Pomiar SpO2 w zakresie min. 70-100% z dokładnością nie gorszą niż +/-3%.
	Tak, podać
	
	

	20. 
	Możliwość wyboru SpO2 jako źródła częstości rytmu serca
	Tak
	
	

	21. 
	Czujnik do pomiaru SpO2 wielokrotnego użytku na palec dla dorosłych, miękki   – 1 szt. na każde stanowisko. Kabel główny o długości min. 2 m
	Tak, podać
	
	

	22. 
	Pomiar temperatury we wszystkich kardiomonitorach
	Tak
	
	

	23. 
	Pomiar temperatury obwodowej i powierzchniowej, w zestawie na każde stanowisko kabel do podłączenia czujnika oraz czujnik temperatury powierzchniowej 
	Tak 
	
	

	24. 
	Dokładność pomiaru nie gorsza niż ±0,1°C w zakresie min. 10-40 st. C
	Tak,

 podać
	
	

	25. 
	Pomiar nieinwazyjny ciśnienia tętniczego krwi we wszystkich kardiomonitorach
	Tak
	
	

	26. 
	Pomiar ciśnienia tętniczego krwi metodą oscylometryczną
	Tak
	
	

	27. 
	Pomiar wyzwalany ręcznie lub automatycznie w wybranych odstępach czasowych, ciągłe pomiary przez określony czas, czas repetycji pomiarów automatycznych min. 1 – 240 min. 
	Tak, podać
	
	

	28. 
	Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej.
	Tak
	
	

	29. 
	Funkcja stazy ułatwiająca nakłucie żyły.
	Tak
	
	

	30. 
	Wyświetlanie tabeli zawierającej wyniki poprzednich pomiarów ciśnienia na ekranie głównym obok aktualnie mierzonych wartości
	Tak
	
	

	31. 
	Komplet wielorazowych mankietów bez lateksu dla dorosłych wraz z kablem połączeniowym ( różne rozmiary mankietów: duży- 1szt.,średni – 1szt. ) – na każde stanowisko
	Tak
	
	

	32. 
	Pomiar ciśnienia inwazyjnego krwi we wszystkich kardiomonitorach
	Tak
	
	

	33. 
	Pomiar ciśnienia krwi metodą bezpośrednią (krwawą) min. 2 kanały: tętnicze i żylne.

Pomiar ciśnień inwazyjnych w zakresie min. - 25 do 300 mmHg.

Połączenie i przesyłanie sygnału IBP do posiadanych przez Szpital pomp do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej typu Datascope i KAAT ( zapis ciśnienia na jednostce IABP )
Wyposażenie do każdego kardiomonitora:  przewód kompatybilny z posiadanymi przez Szpital przetwornikami typu Edwards
	Tak, podać
	
	

	34. 
	Pomiar rzutu minutowego serca w 6 szt. kardiomonitorów. 

Moduły kompatybilne ze wszystkimi oferowanymi kardiomonitorami
- monitorowanie metodą analizy konturu fali tętna (PiCCO) i  monitorowanie metodą termodylucji z wykorzystaniem cewnika Swana Ganza – 6szt.

- zestaw standardowych akcesoriów do monitorowania CCO i CO
1. przewód interfejsu CCO/CO - 1 przewód do modułu                                            

2. sonda temperatury PICCO typu inline – 1 sonda do modułu         

3. wielorazowa sonda temperatury injektatu -  1 sonda do modułu
	Tak
	
	

	35. 
	Pomiar kapnografii w strumieniu bocznym dla 6 szt. kardiomonitorów. 

Moduły kompatybilne ze wszystkimi oferowanymi kardiomonitorami
Zakres pomiarowy stężenia CO2 co najmniej od 0 do 90 mmHg. Zakres pomiarowy częstości oddechu co najmniej od 4 do 120 R/min.
W komplecie z każdym modułem CO2: min. 6 jednorazowych linii próbkujących dla niezaintubowanych i min. 6 jednorazowych linii próbkujących dla zaintubowanych 
	Tak
	
	

	36. 
	Do wyboru przez użytkownika min. 5 z pośród niżej wyświetlanych jednoczasowo na ekranie krzywych dynamicznych różnych monitorowanych parametrów:

- minimum  trzy odprowadzenia EKG

- krzywa oddechowa,

- krzywa pletyzmograficzna,

- krzywa ciśnienia tętniczego,
- funkcja wyświetlania 12 odprowadzeń EKG
	Tak

 podać
	
	

	37. 
	Wszystkie kardiomonitory wyposażone w moduł pomiarowy/element transportowy, który pozwala na ciągłe monitorowanie (również podczas transportu pacjenta) co najmniej:

- EKG

- częstość oddechów (RR),

- SpO2, 

- Temp, 

- NIBP

- inwazyjne ciśnienie (IP), 2 kanały

Przygotowanie pacjenta do transportu nie wymaga podłączania i/lub odłączania przewodów łączących kardiomonitor z pacjentem

Moduł/element transportowy z własnym, kolorowym, wyświetlaczem dotykowym (możliwość obsługi w rękawicach lateksowych) o przekątnej min. 5,5 cala, szeroki kąt widzenia, wyposażony w zasilanie akumulatorowe pozwalające na co najmniej 180 minut monitorowania, uchwyt do przenoszenia.
	Tak

podać
	Uchwyt do przenoszenia dołączany 

– 0 pkt

Wbudowany uchwyt do przenoszenia 

– 5 pkt

	

	38. 
	Konstrukcja zapobiegająca wchłanianiu kurzu - chłodzenie kardiomonitora konwekcyjne, bez wbudowanych wentylatorów.
	Tak
	
	

	39. 
	Monitor zaprojektowany w formie „otwartej” gotowy na przyjęcie nowych rozwiązań konstrukcyjnych/pomiarowych w przyszłości
	Tak

podać
	
	

	40. 
	Wyjście analogowe EKG, wyjście krzywej inwazyjnego pomiaru ciśnienia do synchronizacji defibrylatora i pompy kontrpulsacyjnej
	Tak
	
	

	41. 
	Zasilanie elektryczne 230V, 50Hz
	Tak
	
	

	42. 
	Dowolne konfigurowanie kolejności wyświetlanych krzywych i innych parametrów na ekranie monitora. Możliwość zaprogramowania przez personel min. 5 różnych konfiguracji kardiomonitora (w tym ustawiania ekranu i granic alarmowych).
	Tak

 podać
	
	

	43. 
	Pamięć trendów tabelarycznych i graficznych mierzonych parametrów min. 24 godzin
	Tak

 podać
	
	

	44. 
	Alarmy min. 3-stopniowe (wizualne i akustyczne) wszystkich mierzonych parametrów z klasyfikacją priorytetu alarmu.

Rejestracja zdarzeń alarmowych.

Możliwość czasowego zawieszenia alarmu dźwiękowego 
	Tak

 podać
	
	

	45. 
	Regulacja głośności alarmów dźwiękowych z zabezpieczeniem przed całkowitym wyciszeniem 
	Tak
	
	

	46. 
	Alarmy techniczne z podaniem przyczyny
	Tak
	
	

	47. 
	Menu oraz funkcja podpowiedzi w języku polskim
	Tak
	
	

	48. 
	Inne
	
	
	

	49. 
	Wszystkie moduły wymienne pomiędzy kardiomonitorami
	Tak
	
	

	50. 
	Kardiomonitor przygotowany do pracy w sieci centralnego monitorowania. Możliwość wydruków funkcji życiowych i raportów z poziomu kardiomonitora na centralnej drukarce przy pracy w sieci. 
	Tak
	
	

	51. 
	Uchwyt do montażu kardiomonitora na moście i kolumnie zasilającej  z możliwością regulacji obrotu i nachylenia

	Tak
	
	

	     II.
	CENTRALA DO KARDIOMONITORÓW – 1 SZT.
	Tak
	
	

	52. 
	Aparat nowy, 2019 rok produkcji

Producent

Model/typ

Kraj pochodzenia
	Tak

podać
	
	

	53. 
	Stanowisko centralnego monitorowania obsługujące min. 21 kardiomonitorów 
	Tak

podać
	
	

	54. 
	Możliwość rozbudowy o dodatkowe stanowiska monitorowania do min. 32 
	Tak, podać
	
	

	55. 
	Dwa płaskie, panelowe, ekrany kolorowe o przekątnej min. 24” o wysokiej rozdzielczości min. 1920x1080
	Tak, podać
	
	

	56. 
	Wprowadzanie danych za pomocą standardowej klawiatury komputerowej i myszy
	Tak
	
	

	57. 
	Równoczesny podgląd parametrów życiowych wszystkich pacjentów (wartości liczbowe i krzywe dynamiczne).
	Tak
	
	

	58. 
	Ilość wyświetlanych jednoczasowo krzywych z jednego monitora stacjonarnego min. 4 (możliwość wyboru parametrów)
	Tak, podać
	
	

	59. 
	Ilość wyświetlanych jednoczasowo parametrów numerycznych z jednego kardiomonitora stacjonarnego min. 3 (możliwość wyboru parametrów)
	Tak, podać
	
	

	60. 
	Możliwość podglądu min. 9 krzywych i 30 wartości numerycznych mierzonych parametrów wyodrębnionego pacjenta (cały ekran stacjonarnego monitora obserwacyjnego)
	Tak, podać
	
	

	61. 
	Automatyczna minimalizacja rozmiarów sektora pacjenta w przypadku braku wyświetlanej krzywej mierzonego parametru i jego rekonfiguracja w przypadku pojawienia się krzywej
	Tak, podać
	
	

	62. 
	Min. 300 zapamiętywanych wycinków krzywych mierzonych parametrów - zapis automatyczny w chwili alarmu lub ręczny po przyciśnięciu przycisku funkcyjnego
	Tak
	
	

	63. 
	Podgląd trendów wszystkich mierzonych parametrów z min. 7 dni obserwacji pacjenta
	Tak, podać
	
	

	64. 
	Możliwość przeglądania krzywych parametrów, danych numerycznych, trendów oraz wybranych alarmów pomiędzy wszystkimi monitorami w obrębie sieci
	Tak
	
	

	65. 
	Alarmy 3-stopniowe (wizualne i akustyczne) z poszczególnych łóżek
	Tak
	
	

	66. 
	Konfiguracja zakresów alarmowych w kardiomonitorach obserwacyjnych z poziomu centrali
	Tak
	
	

	67. 
	Wprowadzanie danych pacjenta, (zmiana danych w centrali skutkująca zmianą danych w kardiomonitorze obserwacyjnym)
	Tak
	
	

	68. 
	Możliwość ręcznego uruchomienia pomiaru NIBP w kardiomonitorze z poziomu monitora centralnego.

Możliwość regulacji zakresów alarmowych min. EKG, SpO2 i respiracji
	Tak
	
	

	69. 
	Wydruk na drukarce  zapisu standardowego 12-kanałowego zapisu EKG zarejestrowanego przy pomocy kardiomonitora przyłóżkowego 
	Tak
	
	

	70. 
	System długotrwałej archiwizacji standardowych diagnostycznych zapisów 12 odprowadzeniowego ekg przypisanego do danych demograficznych pacjenta 
	Tak
	
	

	71. 
	Centrala wyposażona w zasilacz awaryjny typu UPS
	Tak
	
	

	72. 
	Drukowanie raportów, trendów i zapisów za pomocą dołączonej drukarki laserowej A4.
	Tak
	
	

	73. 
	Fizyczne  i programowe podłączenie, monitoring i zapis danych z 21 szt. kardiomonitorów zaoferowanych w pkt I,  centrali w pkt II, serwera w pkt 77 i stanowisk dublujących centralę z pkt 74, 75, 76
	Tak
	
	

	74. 
	Stanowisko dublujące centralę dla  9 szt. kardiomonitorów stanowisk intensywnej terapii – 1szt.

-  spełniające wymagania dla centrali określone w pkt 56-72

-  jeden ekran kolorowy o przekątnej min. 24" o wysokiej rozdzielczości min. 1920x1080

Aparat nowy, 2019 rok produkcji

Producent

Model/typ

Kraj pochodzenia
	Tak, podać
	
	

	75. 
	Stanowisko dublujące centralę dla 7 szt. kardiomonitorów stanowisk intensywnej nadzoru – 1szt. 

-  spełniające wymagania dla centrali określone w pkt 56-72

-  jeden ekran kolorowy o przekątnej min. 24" o wysokiej rozdzielczości min. 1920x1080

Aparat nowy, 2019 rok produkcji

Producent

Model/typ

Kraj pochodzenia
	Tak, podać
	
	

	76. 
	Stanowisko dublujące centralę dla  3 szt. kardiomonitorów stanowisk opieki terminalnej i 2 szt. kardiomonitorów stanowisk intensywnej terapii w izolatce – 1szt.

-  spełniające wymagania dla centrali określone w pkt 54-72

-  jeden ekran kolorowy o przekątnej min. 24" o wysokiej rozdzielczości min. 1920x1080

Aparat nowy, 2019 rok produkcji

Producent

Model/typ

Kraj pochodzenia
	Tak, podać
	
	

	77. 
	Serwer sieciowy/archiwizujący obsługujący centralę opisaną w pkt II Oddziału Kardiologii z możliwością podłączenia kolejnej centrali z innych oddziałów.
Funkcja eksportu raportów w formie pdf do wskazanego i udostępnionego foderu systemu szpitalnego (HL7 ready - gotowość obsługi protokołu HL7):
 - raportu pacjenta 

- standardowego 12-odprowadzeniowego wybranego

  zapisu ekg zarchiwizowanego na wybranym serwerze lub centrali
Aparat nowy, 2019 rok produkcji

Producent

Model/typ

Kraj pochodzenia
	Tak, podać
	
	

	78. 
	Inne
	
	
	

	79. 
	Podać zalecaną przez producenta częstość wykonywania przeglądów okresowych. 

Wymienić zakres czynności wykonywanych podczas przeglądów okresowych oraz elementy zużywalne wymieniane podczas wykonywania w/w przeglądu
	Tak, podać
	
	


Wymogiem jest aby wartości podane w kolumnie „Wartość oferowana” były zgodne z danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie producenta przedstawiającym dane techniczne - Product Data. Zamawiający ma prawo wystąpić do Wykonawcy o udostępnienie takiego dokumentu celem weryfikacji. Niespełnienie tego wymagania spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania w wyznaczonym przez siebie terminie, dokonania przez Wykonawcę prezentacji w siedzibie Zamawiającego oferowanego systemu monitorującego z centralą i kardiomonitorami ze wszystkimi wymaganymi parametrami. Niespełnienie tego wymagania spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.
	
	................................................

(podpisy osoby/ osób uprawnionych)


[image: image1.emf]
Zał. nr 1 - Formularz „Zestawienie wymaganych parametrów technicznych i użytkowych” AG.ZP.3320. 58. 19                                                                                                                                                       10 z 10

