Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
MIKROSKOP OPERACYJNY Z WYPOSAŻENIEM

Lp.	Parametr / warunek	Wartość wymagana	Wartość oferowana
	Aparat fabrycznie nowy, 2022 rok produkcji / Producent / Model / Kraj pochodzenia	TAK / podać
	Mikroskop z podstawą jezdną i zintegrowaną jednostką sterującą	TAK
	Minimum 6 niezależnych hamulców elektromagnetycznych statywu	TAK / podać
	Hamulce elektromagnetyczne/elektromotoryczne dla wszystkich ruchów mikroskopu i statywu	TAK
	Sprzęgła elektromagnetyczne głowicy i statywu mikroskopu	TAK
	Ogniskowa płynna w zakresie min. 225-600mm	TAK / podać
	Baza stereoskopowa z zakresu 20-25 mm	TAK / podać
	Wbudowany system automatycznej kontroli natężenia oświetlenia	TAK
	Automatyczna zmiana natężenia i pola oświetlenia względem zmian powiększenia	TAK
	Oświetlenie główne i zapasowe LED 75W lub ksenon 300W – do wyboru	TAK / podać
	Tubus operatora głównego uchylny min. 30-150º	TAK / podać
	Tubus asystenta bocznego lewa/prawa strona; uchylny min. 30-150º	TAK / podać
	Zasięg ramion mikroskopu od osi statywu do osi optyki min. 1450 mm	TAK / podać
	Wbudowana kamera medyczna w rozdzielczości Full HD	TAK
	Zintegrowany system zapisu obrazów i sekwencji video	TAK
	Zintegrowany z mikroskopem monitor Full HD o przekątnej min. 24˝	TAK / podać
	Adapter do współpracy mikroskopu z posiadanym przez zamawiającego laserem chirurgicznym DS-30C prod. Daeshin	TAK
	Podać zalecaną przez producenta częstość wykonywania przeglądów okresowych. / Wymienić zakres czynności wykonywanych podczas przeglądów okresowych oraz elementy zużywalne wymieniane podczas wykonywania w/w przeglądu	TAK / podać