
[image: image1.emf]
AG.ZP 3320.53.19 -  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Zadanie 1 -  mosty i kolumny sufitowe, zasilające 
Sufitowy most zasilający dla stanowiska intensywnej terapii – 9szt.
Oddział Kardiologii
	Lp.
	Opis parametru
	Warunek graniczny
	Punktacja
	Parametr oferowany

	1. 
	Sufitowy most zasilający
dla jednego stanowiska intensywnej terapii:
umożliwiający ergonomiczne rozmieszczenie aparatury medycznej, 2019 rok produkcji
-   Model:
-  Producent:
	TAK
podać
	
	

	2. 
	System składający się z zawieszonej pod sufitem belki i podwieszonej do niej ruchomej głowicy zasilającej infuzyjnej (kolumny) oraz ruchomej głowicy zasilającej aparaturowej (kolumny).
	TAK
	
	

	3. 
	Belka mocowana do stropu, zawieszona na wysokości 190 cm (±5 cm) nad podłogą.
	TAK
podać
	
	

	4. 
	Belka wyposażona w niewidoczne od frontu szyny, po których przesuwa się głowica zasilająca. 
	TAK
	
	

	5. 
	Jednostka wyposażona w zestaw oświetleniowy 
składający się z dwóch wbudowanych lamp:
-
oświetlenie ogólne stanowiska, 
-
oświetlenie nocne.
	TAK
	
	

	6. 
	Oświetlenie ogólne stanowiska umieszczone na górze belki (światło pośrednie, odbite od sufitu) o łącznej mocy świetlówek powyżej 100 W.
	TAK
	
	

	7. 
	Oświetlenie nocne (światło rozpraszające ciemności bez zakłócania snu pacjentów) umieszczone na górze belki (światło pośrednie, odbite od sufitu) 
	TAK
	
	

	8. 
	Możliwość łączenia belek sąsiadujących stanowisk w ten sposób, że głowice zasilające mogą zostać przesunięte na belkę sąsiadującego stanowiska. 
	TAK
	
	

	
	Głowica zasilająca aparaturowa – zainstalowana po lewej ręce pacjenta umożliwiająca zawieszenie np. kardiomonitora, respiratora
	TAK
	
	

	9. 
	Głowica zasilająca pionowa, 
o wysokości powyżej 130 cm, zawieszona na wysokości max 40 cm nad podłogą
	TAK
podać
	
	

	10. 
	Doprowadzenie mediów (gazy medyczne, energia elektryczna, itp.) z belki do głowic zasilających wewnętrznymi kanałami systemu nośnego kolumn (bez zewnętrznych rur elastycznych). 
	TAK
	
	

	11. 
	Możliwość przesuwania głowicy zasilającej wzdłuż belki w zakresie min. 70 cm. System przesuwu głowicy wyposażony w łożyskowane rolki pozwalające w łatwy sposób przesuwać głowicę wzdłuż belki.
	TAK
podać
	Od 70 cm do 99 cm – 0 pkt
100 cm i więcej – 5 pkt

	

	12. 
	Możliwość obrotu głowicy zasilającej wokół własnej osi w zakresie 330o (±15o)
	TAK
podać
	
	

	13. 
	Ruch głowicy zasilającej wzdłuż belki blokowany pneumatycznie. 
	TAK
	
	

	14. 
	Zwalnianie blokady pneumatycznej przyciskami na ściance  głowicy.
	TAK
	
	

	15. 
	Z przodu głowicy zasilającej zainstalowane pionowe szyny do mocowania półek i innego wyposażenia
	TAK
	
	

	16. 
	Głowica o przekroju poprzecznym mniejszym niż 30cm x 25cm posiadająca 3 panele instalacyjne (dwa boczne i jeden z tyłu) wykonane w jednym kawałku z aluminium anodowanego
	TAK/NIE
	TAK – 5 pkt
NIE – 0 pkt
	

	17. 
	Na ściankach głowicy zasilającej zainstalowane następujące gniazda: 
a) punkty poboru gazów medycznych i próżni, System poboru typu AGA: 
· tlen 
– 2 szt.
· sprężone powietrze 
– 2 szt.
· próżnia 
– 2 szt.
b) gniazdka elektryczne 230 V 
– 8 szt.
c) bolce ekwipotencjalne 
– 8 szt.
d) gniazdko sieci komputerowej RJ-45
– min. 3 szt.
e) 
miejsca przygotowane pod instalację w przyszłości dodatkowych gniazd niskoprądowych – 1 szt.
	TAK
	
	

	18. 
	Gniazdka elektryczne zainstalowane w ściankach głowicy pod kątem 45˚ w stosunku do osi głowicy.
Do oferty załączone zdjęcie przedstawiające zaoferowane rozwiązanie.
	TAK/NIE
	TAK – 5 pkt
NIE – 0 pkt
	

	19. 
	Gniazdka elektryczne i bolce ekwipotencjalne zainstalowane obok siebie. Nie dopuszcza się bolców ekwipotencjalny montowanych w modułach po klika sztuk obok siebie.
	TAK/NIE
	TAK – 2 pkt
NIE – 0 pkt
	

	20. 
	Gniazdka elektryczne i bolce ekwipotencjalne zainstalowane na min. bocznych ściankach głowicy zasilającej (min. 2 szt. z lewej strony i min. 2 szt. prawej strony) 
	TAK
	
	

	21. 
	Na bocznych ściankach głowicy zasilającej zainstalowane poziome szyny montażowe do zawieszania drobnego wyposażenia, po jednej szynie na prawej i lewej ściance.
	TAK
	
	

	22. 
	Udźwig kolumny (dopuszczalna waga wyposażenia i urządzeń, które mogą być zawieszone na głowicy zasilającej): min. 100 kg 
	TAK
podać
	120 kg i więcej – 5 pkt
Od 100 kg do 119 kg – 0 pkt
	

	23. 
	Wyposażenie zamocowane do kolumny:
· półka z rozkładanym blatem– 1 szt.
· szuflada duża– 1 szt.
· szuflada mniejsza – 1szt.
· koszyk na cewniki 300 mm – 1szt.
· koszyk na cewniki 600 mm – 1szt.
· koszyk na odpady – 1szt.
· schowek na nadmiar kabli lub inny system porządkujący nadmiar kabli (do uzgodnienia z użytkownikiem) – 2 szt.
· metalowa miska
· lampa zabiegowa LED
	TAK
	
	

	24. 
	Wszystkie półki wyposażone w boczne szyny montażowe.
	TAK
	
	

	25. 
	Wymiary wszystkich szyn montażowych na kolumnie szerokości od 25 do 35 mm oraz o grubość 10 mm.
	TAK
	
	

	26. 
	Narożniki półek zabezpieczone zintegrowanymi z półką nakładkami z tworzywa sztucznego lub wyoblone zabezpieczone szyną medyczną.
	TAK
podać
	
	

	27. 
	Możliwość regulacji wysokości zawieszenia wszystkich półek na kolumnie przez użytkownika.
	TAK
	
	

	28. 
	Możliwość łatwego (bez użycia narzędzi) 
wyjmowania szuflady lub jej wkładu do mycia i dezynfekcji.
	TAK
	
	

	29. 
	Zamykane schowki na nadmiar kabli, wykonane z aluminium wyposażone w plastikowe pokrywy zamykające, mocowane pod półką za szufladami, z możliwością łatwego demontażu do czyszczenia.
	TAK
	
	

	
	Głowica zasilająca infuzyjna – zainstalowana po prawej ręce pacjenta umożliwiająca zawieszenie np. pomp infuzyjnych, kroplówek, ssaków
	TAK
	
	

	30. 
	Głowica zasilająca pionowa, 
o wysokości powyżej 130 cm, zawieszona na wysokości max 40 cm nad podłogą
	TAK
podać
	
	

	31. 
	Doprowadzenie mediów (gazy medyczne, energia elektryczna, itp.) z belki do głowic zasilających wewnętrznymi kanałami systemu nośnego kolumn (bez zewnętrznych rur elastycznych).
	TAK
	
	

	32. 
	Możliwość przesuwania głowicy zasilającej wzdłuż belki w zakresie min.70 cm. System przesuwu głowicy wyposażony w łożyskowane rolki pozwalające w łatwy sposób przesuwać głowicę wzdłuż belki.
	TAK
podać
	Od 70 cm do 99 cm – 0 pkt
100 cm i więcej – 5 pkt

	

	33. 
	Możliwość obrotu głowicy zasilającej wokół własnej osi w zakresie 330o (±15o)
	TAK
podać
	
	

	34. 
	Ruch głowicy zasilającej wzdłuż belki blokowany pneumatycznie. 
	TAK
	
	

	35. 
	Zwalnianie blokady pneumatycznej przyciskami na ściance głowicy.
	TAK
	
	

	36. 
	Z przodu głowicy zasilającej zainstalowane pionowe szyny do mocowania półek i innego wyposażenia
	TAK
	
	

	37. 
	Głowica o przekroju poprzecznym mniejszym niż 30cm x 25cm posiadająca 3 panele instalacyjne (dwa boczne i jeden z tyłu) wykonane w jednym kawałku z aluminium anodowanego
	TAK/NIE
	TAK – 5pkt
NIE – 0 pkt
	

	38. 
	Na ściankach głowicy zasilającej zainstalowane następujące gniazda: 
a) punkty poboru gazów medycznych i próżni. System poboru typu AGA: 
· tlen 
– 1 szt.
· sprężone powietrze 
– 1 szt.
· próżnia 
– 1 szt.
b) gniazdka elektryczne 230 V 
– 6 szt.
c) bolce ekwipotencjalne 
– 6 szt.
d) gniazdko sieci komputerowej RJ-45
– min.3 szt.
e) 
miejsca przygotowane pod instalację w przyszłości dodatkowych gniazd niskoprądowych – 1 szt.
	TAK
	
	

	39. 
	Gniazdka elektryczne zainstalowane w ściankach głowicy pod kątem 45˚ w stosunku do osi głowicy.
Do oferty załączone zdjęcie przedstawiające zaoferowane rozwiązanie.
	TAK/NIE
	TAK – 5 pkt
NIE – 0 pkt
	

	40. 
	Gniazdka elektryczne i bolce ekwipotencjalne zainstalowane obok siebie. Nie dopuszcza się bolców ekwipotencjalny montowanych w modułach po klika sztuk obok siebie.
	TAK/NIE
	TAK – 2 pkt
NIE – 0 pkt
	

	41. 
	Gniazdka elektryczne i bolce ekwipotencjalne zainstalowane na min. bocznych ściankach głowicy zasilającej (min. 2 szt. z lewej strony i min. 2 szt. prawej strony) 
	TAK
	
	

	42. 
	Na bocznych ściankach głowicy zasilającej zainstalowane poziome szyny montażowe do zawieszania drobnego wyposażenia, po jednej szynie na prawej i lewej ściance.
	TAK
	
	

	43. 
	Udźwig kolumny (dopuszczalna waga wyposażenia i urządzeń, które mogą być zawieszone na głowicy zasilającej): min. 100 kg 
	TAK
	120 kg i więcej – 5 pkt
Od 100 kg do 119 kg – 0 pkt
	

	44. 
	Wyposażenie zamocowane z przodu kolumny:
· drążek infuzyjny – 1 szt.
· wysięgnik do mocowania drążka infuzyjnego na kolumnie – 1 szt.
· półka – 1 szt.
· szuflada duża– 1 szt.
· szuflada mała – 1szt.
· schowek na nadmiar kabli lub inny system porządkujący nadmiar kabli (do uzgodnienia z użytkownikiem) – 2 szt.
· koszyk
	TAK
	
	

	45. 
	Drążek infuzyjny o długości około 100 cm z wysuwanym wieszakiem do kroplówek (4 zaczepy rozmieszczone co 90 stopni).  
	TAK
	
	

	46. 
	Wszystkie półki wyposażone w boczne szyny montażowe.
	TAK
	
	

	47. 
	Wymiary wszystkich szyn montażowych na kolumnie szerokości od 25 do 35 mm oraz o grubość 10 mm.
	TAK
	
	

	48. 
	Narożniki półek zabezpieczone zintegrowanymi z półką nakładkami z tworzywa sztucznego lub wyoblone zabezpieczone szyną medyczną.
	TAK
podać
	
	

	49. 
	Możliwość regulacji wysokości zawieszenia wszystkich półek na kolumnie przez użytkownika.
	TAK
	
	

	50. 
	Wewnętrzna wysokość szuflad powyżej 10 cm
	TAK
	
	

	51. 
	Możliwość łatwego (bez użycia narzędzi) 
wyjmowania szuflady lub jej wkładu do mycia i dezynfekcji.
	TAK
	
	

	52. 
	Zamykane schowki na nadmiar kabli, wykonane z aluminium wyposażone w plastikowe pokrywy zamykające, mocowane pod półką za szufladami, z możliwością łatwego demontażu do czyszczenia.
	TAK
	
	

	53. 
	Wysięgnik do mocowania drążka infuzyjnego na kolumnie, obrotowy, o zasięgu minimum 40 cm (wymiar liczony od osi mocowania pierwszego ramienia do osi drążka infuzyjnego) i udźwigu minimum 10 kg.
	TAK
podać
	10 kg – 0 pkt
11 kg- 15kg – 5 pkt
powyżej 15 kg- 10 pkt

	

	54. 
	Wysięgnik drążka infuzyjnego wyposażony w wewnętrzne kanały do prowadzenia kabli (np. zasilania pomp infuzyjnych).
	TAK
	
	

	55. 
	Ramię wysięgnika z hamulcem ciernym. Możliwa regulacja siły hamowania hamulca ciernego w łatwy sposób przez użytkownika za pomocą ergonomicznego pokrętła.

	TAK
	 
	

	56. 
	Podać zalecaną przez producenta częstość wykonywania przeglądów okresowych 
Wymienić zakres czynności wykonywanych podczas przeglądów okresowych oraz elementy zużywalne wymieniane podczas wykonywania w/w przeglądu
	TAK
podać
	
	


Sufitowy most zasilający dla stanowiska intensywnego nadzoru – 7 szt.
Oddział Kardiologii
	Lp.
	Opis parametru
	Warunek graniczny
	Punktacja
	Parametr oferowany

	1. 
	Sufitowy most zasilający
dla jednego stanowiska intensywnego nadzoru 
umożliwiający ergonomiczne rozmieszczenie aparatury medycznej, 2019 rok produkcji
-   Model:
-  Producent:
	TAK
podać
	
	

	2. 
	System składający się z zawieszonej pod sufitem belki i podwieszonego do niej ruchomego wózka infuzyjnego oraz ruchomej głowicy zasilającej (kolumny) aparaturowej.
	TAK
	
	

	3. 
	Belka mocowana do stropu, zawieszona na wysokości 190 cm (+5 cm) nad podłogą.
	TAK
podać
	
	

	4. 
	Belka wyposażona w niewidoczne od frontu szyny, po których przesuwa się wózek infuzyjny oraz głowica zasilająca. 
	TAK
	
	

	5. 
	Jednostka wyposażona w zestaw oświetleniowy:
-
oświetlenie ogólne stanowiska,
-
oświetlenie nocne
	TAK
	
	

	6. 
	Oświetlenie ogólne stanowiska umieszczone na górze belki (światło pośrednie, odbite od sufitu) o łącznej mocy świetlówek powyżej 100 W.
Wyłącznik umieszczony na kolumnie aparaturowej.
	TAK
	
	

	7. 
	Oświetlenie nocne umieszczone na górze belki (światło pośrednie, odbite od sufitu) rozpraszające ciemność.
	TAK
	
	

	8. 
	Możliwość łączenia belek sąsiadujących stanowisk w ten sposób, że wózek infuzyjny oraz głowica zasilająca mogą zostać przesunięte na belkę sąsiadującego stanowiska. 
	TAK
	
	

	9. 
	Na belce po stronie infuzyjnej, na ścianie belki umieszczonej pod kątem 30o (±10o) do płaszczyzny podłogi, zainstalowane następujące gniazda: 
a) punkty poboru gazów medycznych i próżni. System poboru typu AGA: 
· tlen 
– 1 szt.
· sprężone powietrze 
– 1 szt.
· próżnia 
– 1 szt.
b) gniazdka elektryczne 230 V 
– 4 szt.
c) bolce ekwipotencjalne 
– 4 szt.
d) gniazdko sieci komputerowej RJ-45
– min. 3 szt.
	TAK
podać
	Od 20o do 30o – 5 pkt
Od 31o do 40o – 0 pkt

	

	
	Głowica zasilająca aparaturowa – zainstalowana po lewej ręce pacjenta umożliwiająca zawieszenie np. kardiomonitora, respiratora
	TAK
	
	

	10. 
	Głowica zasilająca pionowa, 
o wysokości powyżej 130 cm, zawieszona na wysokości max 40 cm nad podłogą
	TAK
podać
	
	

	11. 
	Doprowadzenie mediów (gazy medyczne, energia elektryczna, itp.) z belki do głowic zasilających wewnętrznymi kanałami systemu nośnego kolumn (bez zewnętrznych rur elastycznych).
	TAK
	
	

	12. 
	Możliwość przesuwania głowicy zasilającej wzdłuż belki w zakresie min. 70 cm. System przesuwu głowicy wyposażony w łożyskowane rolki pozwalające w łatwy sposób przesuwać głowicę wzdłuż belki.
	TAK
podać
	Od 70 cm do 99 cm – 0 pkt
100 cm i więcej – 5 pkt

	

	13. 
	Możliwość obrotu głowicy zasilającej wokół własnej osi w zakresie 330o (±15o)
	TAK
podać
	
	

	14. 
	Ruch głowicy zasilającej wzdłuż belki blokowany pneumatycznie. 
	TAK
	
	

	15. 
	Zwalnianie blokady pneumatycznej przyciskami na ściance głowicy.
	TAK
	
	

	16. 
	Z przodu głowicy zasilającej zainstalowane pionowe szyny do mocowania półek i innego wyposażenia
	TAK
	
	

	17. 
	Głowica o przekroju poprzecznym mniejszym niż 30cm x 25cm posiadająca 3 panele instalacyjne (dwa boczne i jeden z tyłu) wykonane w jednym kawałku z aluminium anodowanego
	TAK/NIE

	TAK – 5 pkt
NIE – 0 pkt
	

	18. 
	Na ściankach głowicy zasilającej zainstalowane następujące gniazda: 
a) punkty poboru gazów medycznych i próżni. System poboru typu AGA: 
· tlen 
– 2 szt.
· sprężone powietrze 
– 2 szt.
· próżnia 
– 2 szt.
b) gniazdka elektryczne 230 V 
– 8 szt.
c) bolce ekwipotencjalne 
– 8 szt.
d) gniazdko sieci komputerowej RJ-45
– min. 3 szt.
e) 
miejsca przygotowane pod instalację w przyszłości dodatkowych gniazd niskoprądowych – 1 szt.
	TAK
	
	

	19. 
	Gniazdka elektryczne zainstalowane w ściankach głowicy pod kątem 45˚ w stosunku do osi głowicy.
Do oferty załączone zdjęcie przedstawiające zaoferowane rozwiązanie.
	TAK/NIE
	TAK – 5 pkt
NIE – 0 pkt
	

	20. 
	Gniazdka elektryczne i bolce ekwipotencjalne zainstalowane obok siebie. Nie dopuszcza się bolców ekwipotencjalny montowanych w modułach po klika sztuk obok siebie.
	TAK/NIE
	TAK – 2 pkt
NIE – 0 pkt
	

	21. 
	Gniazdka elektryczne i bolce ekwipotencjalne zainstalowane na min. bocznych ściankach głowicy zasilającej (min. 2 szt. z lewej strony i min. 2 szt. prawej strony)
	TAK
	
	

	22. 
	Udźwig kolumny (dopuszczalna waga wyposażenia i urządzeń, które mogą być zawieszone na głowicy min. 100 kg 
	TAK
podać
	120 kg i więcej – 5 pkt
Od 100 kg do 119 kg – 0 pkt
	

	23. 
	Wyposażenie zamocowane do kolumny:
- półka – 1szt.
- szuflada duża – 2szt.
- szuflada mała – 1szt.
- koszyk na cewniki 600 mm – 1szt.
- koszyk na cewniki 300 mm – 1szt.
- uchwyt na worki na odpady – 1szt.
- schowek na nadmiar kabli lub inny system porządkujący nadmiar kabli (do uzgodnienia z użytkownikiem) – 2 szt.
- lampa zabiegowa LED – 1szt.
	TAK
	
	

	24. 
	Półka wyposażona w boczne szyny montażowe
	TAK
	
	

	25. 
	Narożniki półek zabepieczone zintegrowanymi z półką nakładkami z tworzywa sztucznego lub wyoblone zabezpieczone szyną medyczną.
	TAK
podać
	
	

	26. 
	Możliwość regulacji wysokości zawieszenia wszystkich półek na kolumnie przez użytkownika
	TAK
	
	

	27. 
	Możliwość łatwego ( bez użycia narzędzi ) wyjmowania szuflady lub jej wkładu do mycia i dezynfekcji
	TAK
	
	

	28. 
	Wymiary wszystkich szyn montażowych na kolumnie szerokości od 25 do 35 mm oraz o grubość 10 mm.
	TAK
	
	

	29. 
	Zamykane schowki na nadmiar kabli, wykonane z aluminium wyposażone w plastikowe pokrywy zamykające, mocowane pod półką za szufladami, z możliwością łatwego demontażu do czyszczenia.
	TAK
	
	

	
	Wózek infuzyjny
	TAK
	
	

	30. 
	Możliwość przesuwania wózka wzdłuż belki w zakresie min. 100 cm.
	TAK
podać
	
	

	31. 
	Możliwość blokowania ruchu wózka wzdłuż belki za pomocą hamulca ciernego 
	TAK
	
	

	32. 
	Z przodu wózka/głowicy w jego górnej części zainstalowana pozioma szyna montażowa o długości 300 mm +/- 50 mm
	TAK
podać
	
	

	33. 
	Wyposażenie wózka infuzyjnego:
· rura montażowa – 1 szt.
· szyna montażowa – 2 szt.
· drążek infuzyjny – 1 szt.
· uchwyt do mocowania drążka infuzyjnego – 2 szt.
	TAK
podać
	
	

	34. 
	Rura montażowa, zainstalowana do spodniej części wózka, o średnicy 35 mm (±5 mm), długości 150 cm (±10 cm) i udźwigu minimum 40 kg,
	TAK
podać
	40 kg – 0 pkt
41 kg- 50kg – 5 pkt
powyżej 50 kg- 10 pkt

	

	35. 
	Szyna montażowa dookólna, mocowana do rury montażowej okalająca rurę montażową z czterech stron lub  szyna podwójna. Długość każdego boku 10 cm (±5 cm).
Obciążenie szyny montażowej minimum 15 kg.
	TAK
podać
	15 kg – 0 pkt
16kg- 20kg – 5 pkt
 powyżej 20 kg- 10 pkt

	

	36. 
	Wymiary wszystkich szyn montażowych na wózku szerokości od 25 do 35 mm oraz o grubość 10 mm.
	TAK
podać
	
	

	37. 
	Drążek infuzyjny o długości około 100 cm z wysuwanym wieszakiem do kroplówek (4 zaczepy rozmieszczone co 90 stopni).  
	TAK
	
	

	38. 
	Podać zalecaną przez producenta częstość wykonywania przeglądów okresowych 
Wymienić zakres czynności wykonywanych podczas przeglądów okresowych oraz elementy zużywalne wymieniane podczas wykonywania w/w przeglądu
	TAK
podać
	
	


Sufitowy most zasilający dla stanowiska opieki terminalnej – 3szt.
Oddział Kardiologii
	Lp.
	Opis parametru
	Warunek graniczny
	Punktacja
	Parametr oferowany

	1. 
	Sufitowy most zasilający
dla jednego stanowiska opieki terminalnej
umożliwiający ergonomiczne rozmieszczenie aparatury medycznej, 2019 rok produkcji
-   Model:
-  Producent:
	TAK
podać
	
	

	2. 
	System składający się z zawieszonej pod sufitem belki i podwieszonego do niej ruchomego wózka infuzyjno - aparaturowego
	TAK
	
	

	3. 
	Belka mocowana do stropu, zawieszona na wysokości 190 cm (+5 cm) nad podłogą.
	TAK
podać
	
	

	4. 
	Belka wyposażona w niewidoczne od frontu szyny, po których przesuwa się wózek infuzyjno-aparaturowy
	TAK
	
	

	5. 
	Jednostka wyposażona w zestaw oświetleniowy:
-
oświetlenie ogólne stanowiska,
-
oświetlenie nocne
	TAK
	
	

	6. 
	Oświetlenie ogólne stanowiska umieszczone na górze belki (światło pośrednie, odbite od sufitu) o łącznej mocy świetlówek powyżej 100 W. Wyłącznik umieszczony na belce.
	TAK
	
	

	7. 
	Oświetlenie nocne umieszczone na górze belki (światło pośrednie, odbite od sufitu) rozpraszające ciemność.
	TAK
	
	

	8. 
	Możliwość łączenia belek sąsiadujących stanowisk w ten sposób, że wózek infuzyjno - aparaturowy może zostać przesunięty na belkę sąsiadującego stanowiska. 
	TAK
	
	

	9. 
	Na belce ponad wózkiem infuzyjno - aparaturowym, z przodu i z tyłu belki, zainstalowane następujące gniazda: 
a) punkty poboru gazów medycznych i próżni. System poboru typu AGA: 
· tlen 
– 2 szt.
· sprężone powietrze 
– 2 szt.
· próżnia 
– 2 szt.
b) gniazdka elektryczne 230 V 
– 8 szt.
c) bolce ekwipotencjalne 
– 8 szt.
d) gniazdko sieci komputerowej RJ-45 – min. 3 szt.
	TAK
	
	

	
	Wózek infuzyjno – aparaturowy umożliwiający zawieszenie np. respiratora, kardiomonitora, pomp infuzyjnych, kroplówek, ssaków
	TAK
	
	

	10. 
	Możliwość przesuwania wózka wzdłuż belki w zakresie powyżej 100 cm.
	TAK
	
	

	11. 
	Wózek aparaturowy zainstalowany po prawej ręce pacjenta
	TAK
	
	

	12. 
	Udźwig wózka (dopuszczalna waga wyposażenia i urządzeń, które mogą być zamocowane na wózku): min. 100 kg 
Wartość udźwigu wózka potwierdzona w załączonej do oferty instrukcji obsługi urządzenia.
	TAK
podać
	120 kg i więcej – 5 pkt
Od 100 kg do 119 kg – 0 pkt
	

	13. 
	Z przodu wózka w jego górnej części zainstalowana pozioma szyna montażowa o długości 300 mm +/- 50 mm
	TAK
podać
	
	

	14. 
	Dwie rury montażowe instalowane pod wózkiem. Długość rury 1500 mm +/- 100 mm
	TAK
podać
	
	

	15. 
	Obrót wózka w zakresie maks. 180o (±10%). 
Nie dopuszcza się większego kąta obrotu ze względu na zagrożenie skręcania drenów i przewodów elektrycznych.
	TAK
podać
	
	

	16. 
	Możliwość blokowania ruchu wózka wzdłuż belki  za pomocą hamulca ciernego,
	TAK
	
	

	17. 
	Wyposażenie wózka infuzyjnego:
· rura montażowa – 2 szt.
· szyna montażowa  – 2 szt.
· drążek infuzyjny – 1 szt.
· uchwyt do mocowania drążka infuzyjnego – 2 szt.
· półka – 1 szt.
· szuflada – 1 szt.
-  schowek na nadmiar kabli lub inny system porządkujący nadmiar kabli (do uzgodnienia z użytkownikiem) – 2 szt.
· lampa zabiegowa LED
- koszyk na cewniki 600 mm – 1szt.
- koszyk na cewniki 300 mm – 1szt.
- uchwyt na worki na odpady – 1szt.
	TAK
	
	

	18. 
	Rura montażowa, zainstalowana do spodniej części wózka, o średnicy 35 mm (±5 mm), długości 150 cm (±10 cm).
	TAK
podać
	
	

	19. 
	Szyna montażowa mocowana do rury montażowej okalająca rurę montażową z czterech stron. Długość każdego boku 10 cm (±5 cm).
Obciążenie szyny montażowej minimum  15 kg.
	TAK
podać
	15 kg – 0 pkt
16kg- 20kg – 5 pkt
powyżej 20 kg- 10 pkt

	

	20. 
	Wymiary wszystkich szyn montażowych na wózku szerokości od 25 do 35 mm oraz o grubość 10 mm.
	TAK
	
	

	21. 
	Drążek infuzyjny o długości około 100 cm z wysuwanym wieszakiem do kroplówek (4 zaczepy rozmieszczone co 90 stopni).  
	TAK
	
	

	22. 
	Półka wymiarach powierzchni roboczej: 
- szerokość: 46 cm (±10%) 
- głębokość:  46 cm (±10%).
	TAK
podać
	
	

	23. 
	Wszystkie półki wyposażone w boczne szyny montażowe.
	TAK
	
	

	24. 
	Wymiary wszystkich szyn montażowych na kolumnie szerokości od 25 do 35 mm oraz o grubość 10 mm.
	TAK
podać
	
	

	25. 
	Narożniki półek zabezpieczone zintegrowanymi z półką nakładkami z tworzywa sztucznego lub wyoblone zabezpieczone szyną medyczną.
	TAK
podać
	
	

	26. 
	Możliwość regulacji wysokości zawieszenia wszystkich półek na kolumnie przez użytkownika.
	TAK
	
	

	27. 
	Wewnętrzna wysokość szuflad powyżej 10 cm
	TAK
podać
	
	

	28. 
	Możliwość łatwego (bez użycia narzędzi) wyjmowania szuflady lub jej wkładu do mycia i dezynfekcji.
	TAK
	
	

	29. 
	Zamykane schowki na nadmiar kabli, wykonane z aluminium wyposażone w plastikowe pokrywy zamykające, mocowane pod półką za szufladami, z możliwością łatwego demontażu do czyszczenia.
	TAK
	
	

	30. 
	Podać zalecaną przez producenta częstość wykonywania przeglądów okresowych 
Wymienić zakres czynności wykonywanych podczas przeglądów okresowych oraz elementy zużywalne wymieniane podczas wykonywania w/w przeglądu
	TAK
podać
	
	


Kolumna sufitowa dla  stanowiska intensywnej terapii w izolatce – 2szt.
Oddział Kardiologii
	L.p.
	Opis parametru
	Warunek graniczny
	Punktacja
	Parametr oferowany

	1. 
	Kolumna sufitowa dla jednego stanowiska intensywnej terapii w izolatce:
umożliwiająca ergonomiczne rozmieszczenie aparatury medycznej.
2019 rok produkcji
-   Model:
-  Producent:
	TAK
podać
	
	

	2. 
	Zestaw składający się z głowicy zasilającej (kolumny) zawieszonej pod sufitem na obrotowym wysięgniku dwuramiennym. 
	TAK
	
	

	3. 
	Zasięg kolumny mierzony od osi obrotu wysięgnika (punkt mocowania do stropu) do osi obrotu głowicy zasilającej: 135 cm (± 5%). 
	TAK
podać
	
	

	4. 
	Ramiona z zaokrąglonymi bocznymi krawędziami. Ramiona wykonane z aluminium.
	TAK
	
	

	5. 
	Wysięgnik kolumny wyposażony w blokadę obrotu ramion.
Przyciski do zwalniania hamulców umieszczone na panelu na ściance bocznej kolumny lub z przodu na froncie jednej z półek.
	TAK
	
	

	6. 
	Ramiona wysięgnika i przyciski zwalniające blokadę obrotu ramion oznaczone kolorami w sposób ułatwiający obsługę kolumny: przycisk i obsługiwane przez ten przycisk ramię oznaczone takim samym kolorem (innym, niż drugi przycisk i drugie ramię).
	TAK
	
	

	7. 
	Jedno z ramion wyposażone w oświetlenie nocne LED, skierowane w stronę sufitu.
	TAK
	
	

	
	Parametry głowicy, wyposażenie w gniazda i akcesoria:
	TAK
	
	

	8. 
	Głowica pionowa o wysokości minimum 130 cm, zawieszona na wysokości 40 cm nad ziemią (± 5 cm).
	TAK
podać
	
	

	9. 
	Ścianki głowicy zasilającej wykonane z anodowanego aluminium, łatwe do utrzymania w czystości: bez śrub, nitów, zaślepek, itp. na widocznych powierzchniach ścianek, wykonane z materiałów odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych.
	TAK
	
	

	10. 
	Kolumna z przodu wyposażona na całej długości w pionowe szyny montażowe do mocowania półek i innego wyposażenia.
	TAK
	
	

	11. 
	Głowica smukła (zajmująca mało miejsca) o przekroju poprzecznym mniejszym niż 30cm x 25cm wykonana z aluminium anodowanego  
	TAK
	
	

	12. 
	Na ściankach głowicy zasilającej, zainstalowane następujące gniazda: 
a) punkty poboru gazów medycznych i próżni. System poboru typu AGA: 
· tlen – 3 szt.
· sprężone powietrze – 2 szt.
· próżnia – 2 szt.
b) gniazdka elektryczne 230 V – 10 szt.
c) bolce ekwipotencjalne (każdy bolec obok gniazdka elektrycznego) – 10 szt.
d) gniazdko sieci komputerowej RJ-45 – min.3 szt.
e) miejsca przygotowane pod instalację w przyszłości dodatkowych gniazd niskoprądowych – 2 szt.
	TAK
	
	

	13. 
	Punkty poboru gazów medycznych, gniazda elektryczne i gniazda sieci komputerowej dostępne z obu stron kolumny.
	TAK
	
	

	14. 
	Wszystkie punkty poboru gazów medycznych oznaczone znakiem CE, trwale opisane i oznaczone kolorami kodującymi typ gazu 
	TAK
	
	

	15. 
	Gniazdka elektryczne z bolcem, 
bryzgoszczelne (ewentualnie z klapką)
	TAK
	
	

	16. 
	Gniazdka elektryczne zainstalowane w ściankach głowicy pod kątem 45˚  w stosunku do osi głowicy.
Do oferty załączone zdjęcie przedstawiające zaoferowane rozwiązanie.
	TAK/NIE
	TAK- 5 pkt
NIE – 0 pkt

	

	17. 
	Gniazdka elektryczne i bolce ekwipotencjalne zainstalowane obok siebie. Nie dopuszcza się bolców ekwipotencjalnych montowanych w modułach po kilka sztuk obok siebie
	TAK/NIE
	TAK – 2 pkt
NIE – 0 pkt
	

	18. 
	Przygotowanie pod instalację w przyszłości dodatkowych gniazd niskoprądowych: 
w ściance głowicy zasilającej wycięty otwór zasłonięty łatwą do zdemontowania pokrywką oraz zainstalowana puszka instalacyjna umożliwiająca zamocowanie gniazda niskoprądowego (np. audio, wideo, system przywoławczy, itp.).
Wewnątrz głowicy zasilającej i wysięgnika kolumny, od puszki do przestrzeni technicznej między stropem a sufitem podwieszanym poprowadzony pilot (tj. żyłka ułatwiająca wciągnięcie właściwego kabla).
	TAK
	
	

	19. 
	Wszystkie szyny montażowe na kolumnie o wymiarach zgodnych z Polską Normą PN‑EN ISO 19054  pt. ''Systemy szynowe do podtrzymywania wyposażenia medycznego'' 
tj. grubość 10 mm, szerokość od 25 do 35 mm
	TAK
	
	

	20. 
	Udźwig kolumny (dopuszczalna waga wyposażenia, które można zawiesić na głowicy zasilającej kolumny): minimum 140 kg
Wartość udźwigu kolumny przy oferowanej długości wysięgnika potwierdzona w załączonej do oferty instrukcji obsługi kolumny lub w oryginalnym prospekcie / katalogu  powszechnie dostępnym na stronie internetowej producenta kolumny.
	TAK
	140 kg – 0 pkt
Powyżej 140 kg – 5 pkt
	

	21. 
	Wyposażenie kolumny:
· półka – 1 szt.
· szuflada pod półką – 1.szt.
· drążek infuzyjny – 1 szt.
· wysięgnik dwuramienny do mocowania drążka infuzyjnego na kolumnie – 2 szt.
· uchwyty do sterowania kolumną – 1 szt.
· schowek na nadmiar kabli lub inny system porządkujący nadmiar kabli (do uzgodnienia z użytkownikiem) – 2 szt.
· lampa zabiegowa LED
	TAK
	
	

	22. 
	Półka wymiarach powierzchni roboczej: 
- szerokość: 45 cm (±10%) 
- głębokość:  45 cm (±10%).
	TAK
podać
	
	

	23. 
	Wszystkie półki wyposażone w boczne szyny montażowe.
	TAK
	
	

	24. 
	Powierzchnia robocza półek łatwa do utrzymania w czystości: gładka, bez widocznych śrub lub nitów mocujących.
	TAK
	
	

	25. 
	Narożniki półek zabezpieczone zintegrowanymi z półką nakładkami z tworzywa sztucznego lub zabezpieczonę okalającą szyną medyczną.
	TAK
podać
	
	

	26. 
	Możliwość regulacji wysokości zawieszenia wszystkich półek na kolumnie przez użytkownika.
	TAK
	
	

	27. 
	Możliwość łatwego wyjmowania szuflady do mycia i dezynfekcji.
	TAK
	
	

	28. 
	Front i boczne ścianki szuflady łatwe do utrzymania czystości: gładkie, bez widocznych śrub lub nitów mocujących, 
	TAK
	
	

	29. 
	Drążek infuzyjny o długości około 100 cm z wysuwanym wieszakiem do kroplówek (4 zaczepy rozmieszczone co 90 stopni).  
	TAK
	
	

	30. 
	Wysięgnik do mocowania drążka infuzyjnego na kolumnie dwuramienny, obrotowy, o zasięgu min. 60 cm i udźwigu min. 20 kg.
	TAK
	
	

	31. 
	Ramię wysięgnika z hamulcem ciernym. Możliwa regulacja siły hamowania hamulca ciernego w łatwy sposób przez użytkownika za pomocą ergonomicznego pokrętła.
	TAK
	
	

	32. 
	Uchwyty do sterowania kolumną ergonomiczne, poziome, zainstalowane na froncie jednej z półek, wyposażone w przyciski do zwalniania blokady obrotu.
	TAK
	
	

	33. 
	Zamykane schowki na nadmiar kabli, wykonane z aluminium wyposażone w plastikowe pokrywy zamykające, mocowane pod półką za szufladami, z możliwością łatwego demontażu do czyszczenia.
	TAK
	
	

	34. 
	Podać zalecaną przez producenta częstość wykonywania przeglądów okresowych 
Wymienić zakres czynności wykonywanych podczas przeglądów okresowych oraz elementy zużywalne wymieniane podczas wykonywania w/w przeglądu
	TAK
podać
	
	


Sufitowy most zasilający dla stanowiska intensywnego nadzoru kardiochirurgicznego – 8 szt.
Oddział Kardiochirurgii
	L.p.
	Opis parametru
	Warunek graniczny
	Punktacja
	Parametr oferowany

	1. 
	Sufitowy most zasilający  stanowiska intensywnego nadzoru kardiochirurgicznego
umożliwiający ergonomiczne rozmieszczenie aparatury medycznej, 2019 rok produkcji
-   Model:
-  Producent:
	TAK
podać
	
	

	2. 
	System składający się z zawieszonej pod sufitem belki i podwieszonego do niej ruchomego wózka infuzyjnego oraz ruchomej głowicy zasilającej (kolumny) aparaturowej.
	TAK
	
	

	3. 
	Belka mocowana do stropu, zawieszona na wysokości 190 cm (+5 cm) nad podłogą.
	TAK
podać
	
	

	4. 
	Belka wyposażona w niewidoczne od frontu szyny, po których przesuwa się wózek infuzyjny oraz głowica zasilająca. 
	TAK
	
	

	5. 
	Jednostka wyposażona w zestaw oświetleniowy:
-
oświetlenie ogólne stanowiska,
-
oświetlenie nocne
	TAK
	
	

	6. 
	Oświetlenie ogólne stanowiska umieszczone na górze belki (światło pośrednie, odbite od sufitu) o łącznej mocy świetlówek powyżej 100 W. Wyłącznik umieszczony na kolumnie aparaturowej.
	TAK
	
	

	7. 
	Oświetlenie nocne umieszczone na górze belki (światło pośrednie, odbite od sufitu) rozpraszające ciemność.
	TAK
	
	

	8. 
	Możliwość łączenia belek sąsiadujących stanowisk w ten sposób, że wózek infuzyjny oraz głowica zasilająca mogą zostać przesunięte na belkę sąsiadującego stanowiska. 
	TAK
	
	

	9. 
	Na belce po stronie infuzyjnej, na ścianie belki umieszczonej pod kątem 30o (±10o) do płaszczyzny podłogi zainstalowane następujące gniazda: 
a) punkty poboru gazów medycznych i próżni. System poboru typu AGA:
1- tlen 
– 1 szt.
2- sprężone powietrze 
– 1 szt.
3- próżnia 
– 1 szt.
b) gniazdka elektryczne 230 V 
– 4 szt.
c) bolce ekwipotencjalne 
– 4 szt.
d) gniazdko sieci komputerowej 
RJ-45 – min. 3 szt.
e) 
miejsca przygotowane pod instalację w przyszłości dodatkowych gniazd niskoprądowych – 1 szt.
	TAK
	Od 20o do 30o – 5 pkt
Od 31o do 40o – 0 pkt

	

	
	Głowica zasilająca aparaturowa – zainstalowana po lewej ręce pacjenta umożliwiająca zawieszenie np. kardiomonitora, respiratora
	
	
	

	10. 
	Głowica zasilająca pionowa o wysokości powyżej 130 cm, zawieszona na wysokości około 40 cm nad podłogą
	TAK
podać
	
	

	11. 
	Doprowadzenie mediów (gazy medyczne, energia elektryczna, itp.) z belki do głowic zasilających wewnętrznymi kanałami systemu nośnego kolumn (bez zewnętrznych rur elastycznych).
	TAK
	
	

	12. 
	Możliwość przesuwania głowicy zasilającej wzdłuż belki w zakresie min.70 cm. System przesuwu głowicy wyposażony w łożyskowane rolki pozwalające w łatwy sposób przesuwać głowicę wzdłuż belki.
	TAK
	Od 70 cm do 99 cm – 0 pkt 
100 cm i więcej – 5 pkt

	

	13. 
	Możliwość obrotu głowicy zasilającej wokół własnej osi w zakresie 330o (±15o)
	TAK
podać
	
	

	14. 
	Ruch głowicy zasilającej wzdłuż belki blokowany pneumatycznie. 
	TAK
	
	

	15. 
	Zwalnianie blokady pneumatycznej przyciskami na ściance  głowicy.
	TAK
	
	

	16. 
	Z przodu głowicy zasilającej zainstalowane pionowe szyny do mocowania półek i innego wyposażenia
	TAK
	
	

	17. 
	Głowica o przekroju poprzecznym mniejszym niż 30cm x 25cm posiadająca 3 panele instalacyjne (dwa boczne i jeden z tyłu) wykonane w jednym kawałku z aluminium anodowanego. 

	TAK/NIE
podać
	TAK – 5 pkt
NIE – 0 pkt
	

	18. 
	Na ściankach głowicy zasilającej zainstalowane następujące gniazda: 
a) punkty poboru gazów medycznych i próżni: 
4- tlen 
– 3 szt.
5- sprężone powietrze 
– 2 szt.
6- próżnia 
– 3 szt.
b) gniazdka elektryczne 230 V 
– 8 szt.
c) bolce ekwipotencjalne 
– 8 szt.
d) gniazdko sieci komputerowej 
RJ – 45 – min. 3 szt.
e) 
miejsca przygotowane pod instalację w przyszłości dodatkowych gniazd niskoprądowych – 2 szt.
	TAK
	
	

	19. 
	Gniazdka elektryczne zainstalowane w ściankach głowicy pod kątem 45˚ w stosunku do osi głowicy.
Do oferty załączone zdjęcie przedstawiające zaoferowane rozwiązanie.
	TAK/NIE
	TAK – 5 pkt
NIE – 0 pkt
	

	20. 
	Gniazdka elektryczne i bolce ekwipotencjalne zainstalowane obok siebie. Nie dopuszcza się bolców ekwipotencjalny montowanych w modułach po klika sztuk obok siebie.
	TAK/NIE
	TAK – 2 pkt
NIE – 0 pkt
	

	21. 
	Gniazdka elektryczne i bolce ekwipotencjalne zainstalowane na min. bocznych ściankach głowicy zasilającej (min. 2 szt. z lewej strony i min. 2 szt. prawej strony) 
	TAK
	
	

	22. 
	Udźwig kolumny (dopuszczalna waga wyposażenia i urządzeń, które mogą być zawieszone na głowicy zasilającej): min. 100 kg 
	TAK
	120 kg i więcej – 5 pkt
Od 100 kg do 119 kg – 0 pkt
	

	23. 
	Wyposażenie zamocowane z przodu kolumny:
7- półka – 2 szt.
8- szuflada – 2 szt.
9- lampa zabiegowa LED – 1 szt.
10- schowek na nadmiar kabli lub inny system porządkujący nadmiar kabli ( do uzgodnienia z użytkownikiem ) – 2 szt.
11- szyna montażowa – 1 szt.
12- drążek na akcesoria z pojedynczym hakiem – 1 szt.
13- kosz na cewniki – 1 szt.
14- kosz na odpadki – 1 szt.
15- uchwyt na pudełka na rękawiczki jednorazowego użytku – 2 szt.
16- przepływomierz tlenu – 1 szt.
	TAK
	
	

	24. 
	Półka wymiarach powierzchni roboczej: 
- szerokość: 46 cm (±10%) 
- głębokość:  46 cm (±10%).
	TAK
podać
	
	

	25. 
	Wszystkie półki wyposażone w boczne szyny montażowe. Jedna z półek wyposażona w szynę zainstalowaną na jej froncie.
	TAK
	
	

	26. 
	Wymiary wszystkich szyn montażowych na kolumnie szerokości od 25 do 35 mm oraz o grubość 10 mm.
	TAK
podać
	
	

	27. 
	Narożniki półek zabezpieczone zintegrowanymi z półką nakładkami z tworzywa sztucznego lub wyoblone zabezpieczone szyną medyczną
	TAK
	
	

	28. 
	Możliwość regulacji wysokości zawieszenia wszystkich półek na kolumnie przez użytkownika.
	TAK
	
	

	29. 
	Wewnętrzna wysokość szuflad powyżej 10 cm
	TAK
	
	

	30. 
	Możliwość łatwego (bez użycia narzędzi) wyjmowania szuflady do mycia i dezynfekcji lub jej wkładu do mycia i dezynfekcji
	TAK
	
	

	31. 
	Lampa zabiegowa LED na wysięgniku przegubowym, mocowana do szyny poziomej, o maksymalnym natężeniu oświetlenia min. 25 000 lux, i regulacją temperatury barwy światła oraz natężenia oświetlenia.
	TAK
podać
	
	

	32. 
	Zamykane schowki na nadmiar kabli, wykonane z aluminium wyposażone w plastikowe pokrywy zamykające, mocowane pod półką za szufladami, z możliwością łatwego demontażu do czyszczenia.
	TAK
	
	

	33. 
	Szyna montażowa okalająca kolumnę z minimum trzech stron. Udźwig szyny minimum 20 kg.
	TAK
podać
	Od 20 kg do 29 kg – 0 pkt 
30 kg i więcej – 5 pkt

	

	34. 
	Drążek na akcesoria długości 140 cm (±10%)  z pojedynczym hakiem, mocowany do dolnej półki. Mocowanie umożliwiające regulację w pionie oraz przesuwanie wzdłuż bocznej szyny montażowej na półce.
	TAK
podać
	
	

	35. 
	Pojemnik na cewniki metalowy, głębokości 60 cm (±10 cm), mocowany do szyny montażowej.
	TAK
podać
	
	

	36. 
	Pojemnik na odpadki z pokrywą lub klapką, mocowany do szyny montażowej.
	TAK
	
	

	37. 
	Uchwyt na pudełka na rękawiczki jednorazowego użytku mocowany do szyny montażowej.
	TAK
	
	

	38. 
	Przepływomierz tlenu z nawilżaczem do butli jednorazowego oraz wielokrotnego użytku mocowany do szyny montażowej. W zestawie butla do wielorazowego użytku.
	TAK
	
	

	
	Wózek infuzyjny
	
	
	

	39. 
	Możliwość przesuwania wózka wzdłuż belki w zakresie min. 100 cm.
	TAK
	
	

	40. 
	Możliwość blokowania ruchu wózka wzdłuż belki za pomocą hamulca ciernego
	TAK
	
	

	41. 
	Z przodu wózka w jego górnej części zainstalowana pozioma szyna montażowa o długości 300 mm +/- 50 mm
	TAK
podać
	
	

	42. 
	Wyposażenie wózka infuzyjnego:
17- rura montażowa – 1 szt.
18- szyna montażowa – 1 szt.
19- drążek infuzyjny – 1 szt.
20- uchwyt do mocowania drążka infuzyjnego – 1 szt.
21- uchwyt na pudełka na rękawiczki jednorazowego użytku – 2 szt.
22- konsola z szufladą mocowana do rury montażowej. Szuflada o wewnętrznej wysokości min. 10 cm z możliwością obrotu
	TAK
	
	

	43. 
	Rura montażowa, zainstalowana do spodniej części wózka, o średnicy 35 mm (±5 mm), długości 150 cm (±10 cm) i udźwigu minimum 40 kg.
	TAK
	40 kg – 0 pkt
41 kg – 50 kg - 5 pkt 
Powyżej 50 kg  – 10 pkt
	

	44. 
	Szyna montażowa mocowana do rury montażowej. Długość 40 cm (±5 cm).
	TAK
	
	

	45. 
	Wymiary wszystkich szyn montażowych na wózku szerokości od 25 do 35 mm oraz o grubość 10 mm.
	TAK
podać
	
	

	46. 
	Drążek infuzyjny o długości około 100 cm z wysuwanym wieszakiem do kroplówek (4 zaczepy rozmieszczone co 90 stopni).  
	TAK
	
	

	47. 
	Wysięgnik do mocowania drążka infuzyjnego na wózku dwuramienny, obrotowy, o zasięgu min. 60 cm i udźwigu min. 20 kg.
	TAK
	
	

	48. 
	Ramię wysięgnika z hamulcem ciernym. Możliwa regulacja siły hamowania hamulca ciernego w łatwy sposób przez użytkownika za pomocą ergonomicznego pokrętła.
	TAK
	
	

	49. 
	Uchwyt na pudełka na rękawiczki jednorazowego użytku mocowany do szyny montażowej.
	TAK
	
	

	50. 
	Podać zalecaną przez producenta częstość wykonywania przeglądów okresowych 
Wymienić zakres czynności wykonywanych podczas przeglądów okresowych oraz elementy zużywalne wymieniane podczas wykonywania w/w przeglądu
	TAK
podać
	
	


1.Wymogiem jest aby wartości podane  w kolumnie „Parametr oferowany” były zgodne z danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie producenta przedstawiającym dane techniczne - Product Data. Zamawiający ma prawo wystąpić do Wykonawcy o udostępnienie takiego dokumentu celem weryfikacji. Niespełnienie tego wymagania spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.
2 .Dołączyć do dostawy deklaracje wytwórcy (deklaracja zgodności CE) o spełnieniu wymagań zasadniczych, certyfikat jednostki notyfikowanej dla oferowanego przedmiotu zamówienia zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych
AG.ZP 3320.53.19                                                                                                                                                                                                                  31                   


