SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI
IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II
ul. ALEJE JANA PAWŁA II 10
22 – 400 ZAMOŚĆ
tel.: (84) 677 – 33 – 33
faks: (84) 638 – 66 – 69
strona internetowa: www.szpital.zam.pl

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

na dostawę sprzętu terapeutycznego dla Pracowni Hemodynamiki

nr sprawy: AG.ZP.3320.92.19

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera:
1. Opis przedmiotu zamówienia wraz z instrukcją dla wykonawców.
     2. Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz „Oferta wykonawcy”.
3. Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia
      4. Załącznik nr 3 do SIWZ – Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności	do tej samej grupy kapitałowej.
        5. Załącznik nr 4 do SIWZ – Wzory umów.
6. Załącznik nr 5 do SIWZ - Klauzula informacyjna z art. 13 RODO.

Zamość, dnia 19 grudnia 2019 r.
I. Nazwa oraz adres zamawiającego.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
Al. Jana Pawła II 10, 22-400 Zamość
- tel.: 84 677 33 33 – Kancelaria Szpitala
- faks: 84 638 66 69
- adres strony internetowej: www.szpital.zam.pl
Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godzinach 725 - 1500

II. Tryb udzielania zamówienia.

1. Postępowanie przeprowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2019 poz. 2019) zwanej dalej „ustawą Pzp” lub „ustawą”.
2. Wartość postępowania przekracza równoważność kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.
3. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp oraz jej aktów wykonawczych jak również Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 ze zm.).

III. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu terapeutycznego dla Pracowni Hemodynamiki Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu. Ofertę można złożyć na całość przedmiotu zamówienia lub na dane zadanie oddzielnie (zamawiający nie ustanawia maksymalnej liczby części, na które zamówienie może być udzielone temu samemu wykonawcy).
CPV: 33.11.17.30-7.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Zadanie 1 – Prowadniki angioplastyczne uniwersalne – 100 szt.

Warunki techniczne wymagane:
- średnica 0.014 cala
- przynajmniej 6 różnych typów do wyboru w dwóch długościach 190  10 cm i 300  10 cm
- hydrofilna powłoka zewnętrzna z oplotem
- elastyczna końcówka widoczna w skopii, typu J
- ciągłość konstrukcji zapewniająca bezpieczeństwo zabiegu
- wybór sztywności: w zakresie od bardzo miękkich do sztywnych
- różne rodzaje prowadników dostosowane do charakteru zmian
Warunki techniczne oceniane:
manewrowość	1 - 3 pkt.

Zadanie 2 – Prowadniki angioplastyczne do udrożnień – 4 000 szt.

Warunki techniczne wymagane:
- średnica 0,014 cala
- przynajmniej 6 różnych typów do wyboru w dwóch długościach 190  10 cm i 300  10 cm w tym prowadnik o bardzo wysokiej hydrofilności pokryty polimerem bez oplotu
- odcinek dystalny bardzo wysoka hydrofilność, dobra widoczność w skopii, typu J
- ciągłość konstrukcji zapewniająca bezpieczeństwo
- różne rodzaje prowadników dostosowane do charakteru zmian
Warunki techniczne oceniane:
manewrowość	1 - 3 pkt.

Zadanie 3 – Cewniki prowadzące 5 - 9 F – 2 800 szt.

- śr. wewnętrzna cewnika 5 F 0.058”
- śr. wewnętrzna cewnika 6 F 0,071”
- śr. wewnętrzna cewnika 7 F 0.081”
- śr. wewnętrzna cewnika 8 F 0.090”
- śr. wewnętrzna cewnika 9 F 0.103”
Typy cewników, średnice 5 - 9 F:
- Judkins lewy
- Judkins prawy
- Amplatz lewy
- Amplatz prawy
- EBU, RBU, JCL
- 3D RIGHT
- IMAK RDCN, RDCK
- różne inne rodzaje cewników dostosowane do nietypowych odejść naczyń wieńcowych oraz pomostów żylnych i tętniczych.

Warunki techniczne wymagane:
- jednorodne zbrojenie na całej długości
- stabilność krzywizny w temp. 37°C przez okres całego zabiegu
- różne rodzaje cewników dostosowane do charakteru zmian
- długość cewnika 55, 90, 100 i 110 cm
- atraumatyczna końcówka widoczna w skopii
- niezmienne światło na całej długości
Warunki techniczne oceniane:
- odporne na złamania i zagięcia	1 - 3 pkt.
- duża siła podporowa i dobra pamięć kształtu	1 - 3 pkt.
- manewrowość	1 - 3 pkt.
Zadanie 4 – Strzykawka wysokociśnieniowa do PTCA z manometrem i kranikiem trójdrożnym – 2 500 szt.

Warunki techniczne wymagane:
- skala do 30 ATM
- rotowana męska końcówka
- możliwość wykonania precyzyjnej inflacji i szybkiej deflacji możliwość obsługi przez operator jedną ręką
Warunki techniczne oceniane:
- funkcjonalność (niezawodność mechanizmu blokady)	1 – 3 pkt.
- obsługa strzykawki jedną ręką	1 – 3 pkt.
Zadanie 5 – Y-connector pojedynczy z linią ciśnieniową – 3 000 szt.

Warunki techniczne wymagane:
- wykonany z przezroczystego materiału
- rotowana końcówka męska
- ergonomiczny kształt myshell lite umożliwiający obsługę jedną ręką, zastawka bez elementów obrotowych
Warunki techniczne oceniane:
- łatwość wprowadzenia prowadnika	1 – 3 pkt.
- odporność na wielokrotne wprowadzanie cewników	1 – 3 pkt.

Zadanie 6 – Stenty uwalniające leki do zmian trudnych – 1 300 szt.

Warunki techniczne wymagane:
- rejestracja jako "drug eluting stent" (stent uwalniający lek)
- substancja czynna zotarolimus lub ewerolimus uwalniająca ze stałego polimeru na stencie kobaltowo - chromowym
- udokumentowany badaniami klinicznymi niski procent restenozy: co najmniej jedna publikacja w dowolnym ogólnoświatowym czasopiśmie medycznym dokumentująca dwuletnią obserwację w badaniach randomizowanych dokumentująca skuteczność i bezpieczeństwo użycia stentu
- publikacje z udokumentowanymi danymi dotyczącymi późnej zakrzepicy - co najmniej jedna publikacja w dowolnym ogólnoświatowym czasopiśmie medycznym (badania randomizowane)
- na balonie wysokociśnieniowym semi- lub noncompliant, RBP co najmniej 15 atm w pełnym zakresie średnic
- ciśnienie nominalne 9 atm
- skrócenie stentu < 5%
- dobra widoczność w skopii
- długość w zakresie 9  2 mm – 38 mm dla średnicy 3.0 – 3.5 mm
- stabilne zamontowanie na balonie uniemożliwiające zsunięcie stentu
- średnica w zakresie co najmniej 2.25 – 4,0 mm
- budowa wykonana z technologii sinosuidalnej
- możliwość doprężenia stentu 4.0 mm cewnikiem do doprężeń do co najmniej 4.5 mm
Warunki techniczne oceniane:
siła radialna wyrażona w mm Hg (im większa tym wyżej punktowana), maks. 5 pkt.

Zadanie 7 – Stenty uwalniające leki do zmian prostych – 1 200 szt.

Warunki techniczne wymagane:
- rejestracja jako "drug eluting stent" (stent uwalniający lek)
- substancja czynna zotarolimus lub ewerolimus uwalniająca ze stałego polimeru na stopie platynowo-chromowym
- udokumentowany badaniami klinicznymi niski procent restenozy: co najmniej jedna publikacja w dowolnym ogólnoświatowym czasopiśmie medycznym dokumentująca dwuletnią obserwację w badaniach randomizowanych dokumentująca skuteczność i bezpieczeństwo użycia stentu
- publikacje z udokumentowanymi danymi dotyczącymi późnej zakrzepicy - co najmniej jedna publikacja w dowolnym ogólnoświatowym czasopiśmie medycznym (badania randomizowane)
- na balonie wysokociśnieniowym semi- lub noncompliant, RBP co najmniej 16 atm w pełnym zakresie średnic
- skrócenie stentu < 5%
- dobra widoczność w skopii
- długość w zakresie co najmniej 10  2 mm- 38 mm dla pełnego zakresu średnic (2,5 – 4,0 mm)
- stabilne zamontowanie na balonie uniemożliwiające zsunięcie stentu
- średnica w zakresie co najmniej 2.25 – 4,0 mm
- ciśnienie co najmniej 16 atm RBP
- ciśnienie nominalne 11 atm
- możliwość przeprężania stentu 4.0 mm cewnikiem do doprężeń bez uszkodzenia struktury stentu do co najmniej 5.5 mm
Warunki techniczne oceniane:
siła radialna wyrażona w mm Hg (im większa tym wyżej punktowana), maks. 5 pkt.

Zadanie 8 - Stent uwalniający lek do bezpośredniej implantacji – 200 szt.

Warunki techniczne wymagane:
- na balonie wysokociśnieniowym semi- lub noncompliant
- ciśnienie nominalne 10 atm
- substancja uwalniająca lek sirolimus
- średnice w zakresie 2.25 mm – 4.0 mm
- długości w zakresie 13 mm - 38 mm dla średnicy 2.75 mm do 4.0 mm
- ciśnienie RBP co najmniej 14 atm
- dobra widoczność w skopi
Warunki techniczne oceniane:
siła radialna wyrażona w mm Hg (im większa tym wyżej punktowana), maks. 5 pkt.

Zadanie 9 – Stent o konstrukcji hybrydowej uwalniający lek – 350 szt.

Warunki techniczne wymagane:
- wysokociśnieniowe RBP 16 atm dla pełnego zakresu średnic
- długości stentu 9 – 40 mm co najmniej 9 rozmiarów
- średnice stentu 2.25 - 4.0 mm
- konstrukcja hybrydowa przyśpieszająca gojenie naczynia
- substancja czynna sirolimus uwalniana z polimeru biodegradowalnego na stencie kobaltowo- chromowym
- stent na balonie wysokociśnieniowym, non- lub semicompliant
- możliwość doprężania stentu: średnica 2.25 – 3.0 mm do 3.5 mm; średnica 3.5 – 4.0 mm do <4.5 mm
- grubość stratu 0.08 mm
- dobra widoczność w skopi
Warunki techniczne oceniane:
siła radialna wyrażona w mm Hg (im większa tym wyżej punktowana), maks. 5 pkt.

Zadanie 10 – Cewniki balonowe do PTCA do prostych zmian (semicompliant) – 1 800 szt.

Warunki techniczne wymagane:
- długość balonu w zakresie 6  2 mm – 20 mm dla średnicy 3.0 mm
- średnica w zakresie 1.2 – 4,0 mm
- ciśnienie nominalne 8 atm dla pełnego zakresu średnic
- RBP 14 atm dla pełnego zakresu średnic
- System RX i OTW
Warunki techniczne oceniane:
profil wejścia (wyrażony w calach) najwyższa ocena za najniższy profil, maks. 5 pkt

Zadanie 11 – Cewniki balonowe o niskim profilu – 1 800 szt.

Warunki techniczne wymagane:
- wysokociśnieniowe RBP 14atm dla średnic 1.5- 4.0 mm
- średnica balonu 1.25 – 4.0 mm
- średnica balonu 2.0 - 3.5 co 0.25 mm
- długość balonu 12 - 20 mm w pełnym zakresie średnic
- niski profil przejścia balonu ułatwiający wprowadzenie dla średnicy 1.25 mm ≤ 0.20”
- system RX i OTW
Warunki techniczne oceniane:
profil wejścia (wyrażony w calach) najwyższa ocena za najniższy profil, maks. 5 pkt

Zadanie 12 – Cewnik balonowy do bardzo trudnych i ciasnych zmian – 150 szt.

Warunki techniczne wymagane:
- średnice 1.25 – 3.0 mm w zakresie 1.5 – 3.0 mm co 0.25 mm
- długości balonu 10 - 20 mm
- ciśnienie nominalne 6 atm. dla pełnego zakresu średnic
- ciśnienie RBP 14 atm. dla pełnego zakresu średnic
- pokrycie hydrofilne balonu
- crossing profil dla średnicy 1.25 mm 0.026”
Warunki techniczne oceniane:
giętkość i hydrofilność 1 - 3 pkt.

Zadanie 13 – Cewnik balonowy do doprężeń – 800 szt.

Warunki techniczne wymagane:
- długość balonu w zakresie co najmniej 6, 8, 12, 15, 20 ± 1 mm dla średnicy 2.5- 3.5 mm
- średnica od 2.5 do 4.0 mm co 0.25 mm
- średnica od 4,0 do 5,0 mm co 0,5 mm
- wysokociśnieniowe, RBP 16 atm
- profil końcówki balonu ułatwiający wprowadzanie
Warunki techniczne oceniane:
stabilność balonu 100% 1 - 3 pkt.

Zadanie 14 - Cewniki balonowe niepodatne – 800 szt.

Warunki techniczne wymagane:
- co najmniej 5 rozmiarów długości balonu 6, 8, 12, 15, 20 ± 1 mm
- średnica balonu 2.0 - 4.0 mm co 0.25 mm
- średnica balonu 4.0 - 5.0 mm co 0.50 mm
- wysokociśnieniowe RBP ≤ co najmniej 18 atm dla wszystkich rozmiarów
- ciśnienie nominalne 12 atm
- system doprowadzający RX

Warunki techniczne oceniane:
stabilność balonu 100% 1 - 3 pkt.

Zadanie 15 – Cewnik nacinająco – pozycjonujący - 20 szt.

Warunki techniczne wymagane:
- średnice 2.0 - 3.5 mm
- długości 10 – 20 mm
- ciśnienie nominalne 8 atm
- ciśnienie RBP  16 atm
- element nacinająco – pozycjonujący wykonany z spiralnego nitynolowego ostrza
Warunki techniczne oceniane:
stabilność balonu w miejscu zwężenia naczynia 1 - 3 pkt.

Zadanie 16 – Balon do kontrapulsacji 7.5 - 8 F – 20 szt.

Warunki techniczne wymagane:
- pasujący do pompy ARROW i DATASCOPE
- średnica co najmniej 7.5 - 8 F
- objętość balonu 30 lub 34 CC i 40 CC
- w zestawie introducer i prowadnik oraz indywidualny łącznik do podłączenia do pompy
Warunki techniczne oceniane:
giętkość umożliwiająca wprowadzenie do krętego naczynia 1 - 3 pkt

Zadanie 17 – Zestawy do zamykania tętnicy w miejscu wkłucia 6 – 8 F – 300 szt.

Warunki techniczne wymagane:
- zakres średnic 6 - 8 F
- wszystkie elementy bioabsorbowalne
Warunki techniczne oceniane:
łatwość użycia (niewielka liczba manewrów koniecznych do wprowadzenia i niewielkie ryzyko popełnienia błędu)	1 - 3 pkt

Zadanie 18 – Zestawy do zamykania tętnicy w miejscu wkłucia 6-8 F – 50 szt.

Warunki techniczne wymagane:
zamknięcie naczynia szwem
Warunki techniczne oceniane:
łatwość użycia (niewielka liczba manewrów koniecznych do wprowadzenia i niewielkie ryzyko popełnienia błędu)	1 – 3 pkt

Zadanie 19 – Cewnik do trombectomii wieńcowej - 150 szt.

Warunki techniczne wymagane:
- średnica zewnętrzna cewnika kompatybilna z cewnikiem prowadzącym 6 - 7F
- pokrycie hydrofilne na dystalnym końcu cewnika
- długość cewnika aspiracyjnego 140 ± 5 cm
- możliwość cewnika aspiracyjnego 6 i 7F
- cewnik do trombektomii ze sztyletem i bez sztyletu dla średnicy 6F
- marker na dystalnym końcu cewnika
- metalowy oplot cewnika ułatwiający przejście (dostarczenie cewnika do chorobowo zmienionego naczynia)
Warunki techniczne oceniane:
średnica wewnętrzna światła aspiracyjnego powyżej 0.040” dla cewnika 6F (im wyższa tym wyżej punktowana), maks. 5 pkt.

Zadanie 20 – Protekcja dystalna do By-passu - 10 szt.

Warunki techniczne wymagane:
- zakres średnic 3,5 – 5,5 mm
- średnica zewnętrzna protekcji kompatybilna z cewnikiem prowadzącym 6F
Warunki techniczne oceniane:
shaft co najwyżej 0.066” – najwyżej oceniana najniższa wartość, maks. 5 pkt.

Zadanie 21 – Cewnik do FFR - 200 szt.

Warunki techniczne wymagane:
- prowadnik/cewnik typu J, 0,014”
- długość 185 cm ± 10 cm
- cewnik bezprzewodowy łączący prowadnik z urządzeniem bezprzewodowym drogą radiową
- końcówka dobrze widoczna w skopi z końcówką prostą z możliwością do manualnego kształtowania lub typu J
- dopuszczona możliwość użyczenia sprzętu przez firmę celem wykonania pomiaru FFR

Zadanie 22 – Cewniki balonowe do leczenia restenozy w stentach, uwalniające lek antymitotyczny - 100 szt.

Warunki techniczne wymagalne:
- cewniki balonowe pokryte paklitakselem
- RBP co najmniej 13 atm dla średnicy 3.0 mm
- ciśnienie nominalne 7 atm
- dostępne średnice 2,0 – 4,0 mm
- dostępne długości balonu od 15 ± 1 mm do 30 mm
- udokumentowana skuteczność z minimum 6 miesięcznym okresem obserwacji, potwierdzona publikacjami w literaturze
Warunki techniczne oceniane:
giętkość i hydrofilność	1 – 3 pkt.

Zadanie 23 – Cewniki do echokardiografii wewnątrzwieńcowej - 10 szt.

Warunki techniczne wymagalne:
- sonda elektroniczna o częstotliwości 20 MHz
- sonda mechaniczna o częstotliwości 40 lub 45MHz
- w zestawie sanki umożliwiające wykonanie mechanicznego Pull-Back.

Zadanie 24 – Mikrocewniki do udrożnień – 20 szt.

Warunki techniczne wymagane:
- kompatybilne z prowadnikiem 0.014”
- dwie długości szaftu 130 i 150 cm
- cewniki z oplotem ze stali nierdzewnej na całej długości szaftu
- średnica wewnętrzna szaftu co najmniej 0.018”
- niski profil przejścia 1.8F (0.60 mm)

Zadanie 25 – Przedłużki do prowadników do PTCA - 20 szt.

Warunki techniczne wymagane:
- długość przedłużacza 145 cm
- średnica 0.014”
- kompatybilne z prowadnikami 0.014” do PTCA
- marker na końcówce cewnika dobrze widoczny w skopi

Zadanie 26 – Przedłużający cewnik prowadzący - 10 szt.

Warunki techniczne wymagane:
- kompatybilna z cewnikiem 6F, 7F
- średnica wewnętrzna 0.057” dla 6F
- długość systemy 155 cm

Zadanie 27 – Cewnik do CTO – 20 szt.

Warunki techniczne wymagane:
- system doprowadzający OTW
- kompatybilny z prowadnikiem 0.014” oraz cewnikiem prowadzącym 6F
- średnica i długość końcówki nacierającej 1mm
- zapadkowy uchwyt obrotowy na końcu proksymalnym

Zadanie 28 – Cewnik balonowy OTW – 20 szt.

Warunki techniczne wymagane:
- kompatybilny z prowadnikiem 0.014” oraz cewnikiem prowadzącym 6F
- szerokość balonu 2.5 mm
- długość balonu 0.3 mm
- dwa porty do perforacji śródbłonka umieszczone po przeciwnych stronach oznaczone markerami
- średnica szaftu dystalnego 2.9F
- średnica szaftu proksymalnego 3.7F

Zadanie 29 – Prowadnik do CTO – 25 szt.

Warunki techniczne wymagane:
- długość prowadnika 185 cm i 300 cm
- średnica 0.014”
- długość końcówki roboczej 20 cm
- pokrycie hydrofilne
- rdzeń perforujący umieszczony na końcu dystalnym o średnicy 0.035” (0.09 mm) i długości 0.07” (0.18 mm)

Zadanie 30 – Prowadnik - 100 szt.

Warunki techniczne wymagane:
- średnica 0.010 - 0.014”
- długości 190, 300, 330 cm
- końcówka cieniująca platynowa
- wykonany ze stali 316L
- prowadnik specjalnego przeznaczenia ,tylko do eksternalizacji prowadnika przy zabiegach CTO
- rdzeń prowadnika wykonany z jednego kawałka drutu
- dostępne sztywności końcówki 1.7 g, 3.0 g, 3.5 g, 4.5 g

Zadanie 31 - Mikrocewniki do CTO - 20 szt.

Warunki techniczne wymagane:
- długości 135 cm i 150 cm
- średnica wewnętrzna końcówki 0.015” i 0.116”
- średnica wewnętrzna szaftu 0.018”
- kompatybilne z prowadnikiem 0.014”
- dostępne cewniki z gwintowanym szaftem, pozwalającym na wkręcanie ich w trudne zmiany
- dostępne cewniki z polimerowym pokryciem hydrofilnym na dystalnych 60 cm szaftu
- cewniki posiadające traperowany szaft o średnicy proksymalnej 2.8F i dystalnej 2.6F oraz cewniki o średnicy końcówki 1.8 i średnicy szaftu 2.1F

Zadanie 32 - Mikrocewniki dwukanałowe do CTO - 20 szt.

Warunki techniczne wymagane:
- traperowany szaft o średnicy proksymalnie 3.2F i dystalnie 2.5/ 3.3F
- dwa kanały wewnętrzny RX i OTW o owalnym kształcie
- widoczne w skopii wyjście portu OTW
- podwójny rdzeń wykonany ze stali nierdzewnej
- dostępny w długości 145 cm
- średnica wewnętrzna końcówki 0,016”
- średnica wewnętrzna szaftu 0,017”
- kompatybilny z prowadnikiem 0,014”
- polimerowe pokrycie hydrofilne na dystalnym końcu
- miękka, atraumatyczna i taperowana końcówka
- końcówka mikrocewnika dobrze widoczna w skopi

Zadanie 33 - Prowadniki do zmian trudnych i CTO - 100 szt.

Warunki techniczne wymagane:
- dostępne sztywności prowadnika 1 g, 1.5 g, 10 g, 14 g
- średnica prowadnika 0.014”
- długość 190 ± 5 cm, 300 cm
- końcówka robocza spiralna z pokryciem hydrofilnym cieniująca w skopi
- prowadnik specjalnego przeznaczenia, przy zabiegach CTO oraz bardzo trudnych i ciasnych zmian

Zadanie 34 - Stent uwalniający lek z biodegradowalnego polimeru - 300 szt.

Warunki techniczne wymagane:
- na balonie semicompliant
- rejestracja jako "drug eluting stent" (stent uwalniający lek)
- długości w zakresie 8 - 48 mm dla pełnego zakresu średnic
- średnice w zakresie 2.0 – 4.5 mm
- substancja czynna syrolimus uwalniana z biodegradowalnej matrycy polimerowej
- ciśnienie nominalne 10 atm dla pełnego zakresu średnic
- dobra widoczność w skopi
- ciśnienie RBP co najmniej 16 atm
Warunki techniczne oceniane:
profil (wyrażony w calach) najwyższa ocena za najniższy profil, maks. 5 pkt

1. Zamawiający informuje, że wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w zadaniach 1 – 16, 18 – 22, 24 – 26, 29 - 34 będzie zobowiązany do utworzenia w siedzibie zamawiającego „Banku sprzętu” będącego przedmiotem zamówienia w ilości 20% wymaganego asortymentu, w terminie dwóch tygodni licząc od daty zawarcia umowy. Sprzęt dostarczony w ramach „Banku” będzie własnością wykonawcy do chwili wykorzystania go przez zamawiającego, o czym wykonawca niezwłocznie zostanie powiadomiony na piśmie.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo, w celu weryfikacji wiarygodności danych dotyczących przedmiotu zamówienia zawartych w ofercie, do zażądania dostarczenia przez wykonawcę, w wyznaczonym przez siebie terminie, próbek oferowanego przedmiotu zamówienia, pod rygorem odrzucenia oferty.
3. Zamawiający informuje, że oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia w danym zadaniu. W przeciwnym wypadku oferta zostanie odrzucona jako nieodpowiadająca treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
4. Zamawiający określił w opisie przedmiotu zamówienia standardy odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia (jest to sprzęt wysokospecjalistyczny) oraz uwzględnił w opisie przedmiotu zamówienia koszty cyklu życia zgodnie z art. 91 ust. 2a ustawy PZP.

IV. Termin realizacji zamówienia - przez okres 12 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy.

V. Warunki udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.
c) zdolności technicznej lub zawodowej – zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

VI. Podstawy wykluczenia.

1. Wykonawca podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu w przypadku wystąpienia przesłanek wskazanych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
2. Zamawiający wyklucza również wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 2 i 3 ustawy Pzp.

VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw odrzucenia.

1. Wykaz oświadczeń w celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania.
Wykonawcy winni przedłożyć następujące dokumenty:
1) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w SIWZ w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej zwanego „JEDZ”) – załącznik nr 2 do SIWZ.
a) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia formularz JEDZ składa każdy z wykonawców (w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów selekcji wypełniony w zakresie, w jakim wykonawca wykazuje ich spełnianie);
b) w przypadku podmiotów trzecich:
 JEDZ podmiotu trzeciego składa wykonawca, jeżeli powołuje się na jego zasoby w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji;
 JEDZ powinien być wypełniony w zakresie, w jakim wykonawca korzysta z zasobów podmiotu trzeciego;
- JEDZ powinien dotyczyć także weryfikacji podstaw wykluczenia podmiotu trzeciego;
 dotyczy zarówno sytuacji, gdy podmiot trzeci nie będzie podwykonawcą w trakcie realizacji zamówienia, jak i sytuacji gdy takim podwykonawcą będzie;
c) w przypadku podwykonawców:
 dotyczy podwykonawców wskazanych przez wykonawcę, którym wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia;
 JEDZ powinien dotyczyć weryfikacji podstaw wykluczenia;
 JEDZ podwykonawcy składa wykonawca.
Instrukcja wypełniania JEDZ-a jest dostępna pod adresem:
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja.pdf
3) W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 3 Pzp Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp – załącznik nr 3 do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
W przypadku gdy wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, zamawiający dopuszcza złożenie w/w oświadczenia wraz z ofertą.
2. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3. Wykaz dokumentów i oświadczeń, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego zgodnie z art. 26 ust. 1 na potwierdzenie okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy:
1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
5) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
6) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
7) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716).
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów o których mowa w:
1) rozdziale VII ust. 3 pkt. 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2) rozdziale VII ust. 3 pkt 2–4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
1. nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
2. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
1. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sadowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
2. Dokumenty lub oświadczenia należy przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Potwierdzenia za zgodność z oryginałem dokonuje wykonawca albo podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca - odpowiednio, w zakresie dokumentów/ oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.
3. Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów/ oświadczeń, lub złożenie dokumentu/ oświadczenia w niewłaściwej formie spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania (po dokonaniu czynności przewidzianych w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.).
4. Wszelkie druki, stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ są wzorami mającymi ułatwić Wykonawcy złożenie oferty. Dopuszcza się zastosowanie innych druków oświadczeń pod warunkiem, że będą one zawierały wszystkie wymagane w SIWZ informacje.

VIII. Dokumenty potwierdzające, że oferowana dostawa odpowiada określonym przez Zamawiającego wymaganiom oraz informacje i oświadczenia, które musi zawierać oferta.

1. Informacje i oświadczenia, które musi zawierać oferta:
1. Formularz „oferta wykonawcy” (zał. nr 1 do SIWZ).
2. Oferta cenowa przygotowana w sposób podany w SIWZ str. 19 i zawierająca wszystkie elementy, o których w nim mowa.
1. Zamawiający informuje, że niezłożenie oświadczeń, informacji określonych w ust. 1 pkt. 1 i 2 spowoduje odrzucenie oferty.
2. Dokumenty potwierdzające, że oferowana dostawa odpowiada określonym przez Zamawiającego wymaganiom:
  1) Karty katalogowe/ ulotki oferowanego przedmiotu zamówienia.
1. Charakterystyka techniczno – jakościowa oferowanego przedmiotu zamówienia z podaniem nazwy handlowej. Charakterystyka musi zawierać co najmniej dane na temat warunków technicznych wymaganych określonych w opisie przedmiotu zamówienia.
2. Deklaracja zgodności o spełnieniu wymagań zasadniczych, certyfikat zgodności dla oferowanych wyrobów medycznych zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
1. Zamawiający informuje, że niezłożenie dokumentów określonych w ust. 3 pkt. 1, 2, 3 spowoduje odrzucenie oferty. Zamawiający uprzednio zastosuje art. 26 ust. 3 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych – są to dokumenty potwierdzające, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego.
2. Dokumenty określone w ust. 3 wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy.

XI. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

1. W przedmiotowym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy zakupowej znajdującej się pod adresem: https://szpital-zam.ezamawiający.pl oraz poczty elektronicznej adres: zamowienia@szpital.zam.pl.
2. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem AG.ZP.3320.92.19.
3. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji (innych niż oferta) przekazywanych na adres e-mail Zamawiającego przyjmuje się datę dostarczenia wiadomości na adres e-mail Zamawiającego. W przypadku skorzystania z Platformy za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich złożenia/ wysłania na Platformie.
4. Ogólne zasady korzystania z Platformy:
1. zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie https://szpital-zam.ezamawiający.pl lub https://oneplace.marketplanet.pl.
2. Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”.
3. Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia Oferty w postaci elektronicznej. Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informacje, o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu.
4. Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej w zakładce "Pytania i odpowiedzi". Za datę przekazania zawiadomień oraz informacji przyjmuje się ich datę wczytania do Systemu.
1. Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma zakupowa Tel. +48 22 576 87 90, e-mail: oneplace.admin@marketplanet.pl.
2. Zamawiający zgodnie z § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1320 ze zm.) - zwane dalej „Rozporządzeniem" określa dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego, jako:
1) dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES,
2) dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć oddzielny plik z podpisem.
8. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 ww. Rozporządzenia określa niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:
1. Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2. Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
3. Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
4. Włączona obsługa JavaScript;
5. Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
1. Zamawiający zgodnie z § 3 ust. 3 ww. Rozporządzenia, określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w formatach: pdf., excel., doc., zip.
2. Zamawiający zgodnie z § 3 ust. 3 ww. Rozporządzenia określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj. plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert.
3. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu - zegarem Głównego Instytutu Miar.
4. W sprawach formalnych Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: Agata Bosiak tel. 84 677 33 29.
5. Nie będą udzielane wyjaśnienia na zapytania dotyczące niniejszej SIWZ kierowane w formie ustnej lub drogą telefoniczną.
6. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców, w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ.

X. Wymagania dotyczące wadium

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 57 070,00 zł. (pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemdziesiąt złotych) za całość przedmiotu zamówienia. Wysokość wadium dla poszczególnych zadań wynosi:
Zadanie 1 – 200,00 zł.	Zadanie 13 – 1 400,00 zł.	Zadanie 25 – 50,00 zł.
Zadanie 2 – 6 900,00 zł.	Zadanie 14 – 1 200,00 zł.	Zadanie 26 – 20,00 zł.
Zadanie 3 – 4 600,00 zł.	Zadanie 15 – 300,00 zł.	Zadanie 27 – 700,00 zł.
Zadanie 4 – 1 500,00 zł.	Zadanie 16 – 300,00 zł.	Zadanie 28 – 700,00 zł.
Zadanie 5 – 800,00 zł.	Zadanie 17 – 1 200,00 zł.	Zadanie 29 – 300,00 zł.
Zadanie 6 – 7 800,00 zł.	Zadanie 18 – 200,00 zł.	Zadanie 30 – 400,00 zł.
Zadanie 7 – 7 400,00 zł.	Zadanie 19 – 600,00 zł.	Zadanie 31 – 600,00 zł.
Zadanie 8 – 1 500,00 zł.	Zadanie 20 – 200,00 zł.	Zadanie 32 - 300,00 zł.
Zadanie 9 – 3 900,00 zł.	Zadanie 21 – 4 000,00 zł.	Zadanie 33 – 200,00 zł.
Zadanie 10 – 2 800,00 zł.	Zadanie 22 – 1 600,00 zł.	Zadanie 34 – 1 600,00 zł.
Zadanie 11 – 3 000,00 zł.	Zadanie 23 – 300,00 zł.
Zadanie 12 – 200,00 zł.	Zadanie 24 – 300,00 zł.

1. Wadium może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10 w Banku PEKAO S.A. I Oddział Zamość nr: 87 1240 2816 1111 0010 3901 4026.
3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. przed 3 lutego 2020 r. godz. 11:00. Wadium w sposób fizyczny musi wpłynąć do zamawiającego w wyznaczonym terminie. Nie wniesienie wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą spowoduje odrzucenie oferty.
4. Zamawiający niezwłocznie zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
5. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
7. Zamawiający zatrzyma także wadium wraz z odsetkami wykonawcy, którego oferta została wybrana jeżeli:
1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
2. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

XI. Termin związania ofertą.

1. Wykonawca pozostanie związany ofertą przez 60 dni. Bieg terminu rozpocznie się wraz z upływem terminu składania ofert. Co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zamawiający może zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
2. Oferta wykonawcy, który nie wniósł wadium lub wadium to zostało wniesione w sposób nieprawidłowy albo nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu związania ofertą, zostanie odrzucona. Odmowa wyrażenia zgody nie powoduje utraty wadium.

XII. Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Ofertę należy złożyć na Platformie pod adresem: https://szpital-zam.ezamawiający.pl. Złożenie oferty wraz z załącznikami następuje poprzez polecenie „Złóż ofertę”. Potwierdzeniem prawidłowo złożonej oferty jest komunikat systemowy „Oferta złożona poprawnie”. O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na platformie.
Po zapisaniu, plik jest w systemie zaszyfrowany. Jeśli wykonawca zamieścił niewłaściwy plik, można go usunąć zaznaczając plik i klikając polecenie „usuń”.
Wykonawca składa ofertę w formie zaszyfrowanej dlatego też oferty nie są widoczne do momentu odszyfrowania ich przez Zamawiającego.
1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych .doc, .docx. .pdf i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Ofertę należy złożyć w oryginale.
2. Do oferty należy dołączyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę, skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).
3. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”, a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).
4. Oferta powinna być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną do reprezentacji firmy zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w Krajowym Rejestrze Sądowym/ CEIDG lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub osobę posiadającą stosowne pełnomocnictwo.
5. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe lub alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
6. Oferta winna być złożona przed upływem terminu składania ofert.
7. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji istotnych Warunków Zamówienia.
8. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie.
9. Oferta wraz z wszelkimi oświadczeniami i pozostałymi dokumentami jest jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. nr 47, poz. 211), a Wykonawca składając ofertę, zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one udostępnione.
10. W przypadku, gdy Wykonawca chce zastrzec informacje zawarte w ofercie, musi:
1) załączyć szczegółowe uzasadnienie wykazujące, iż zastrzeżone w ofercie informacje spełniają łącznie trzy warunki:
─ mają charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub inny posiadający wartość gospodarczą,
─ nie zostały ujawnione do wiadomości publicznej,
─ podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności,
2) dane objęte tajemnicą przedsiębiorstwa załączyć do oferty w sposób wskazany w ust. 4 niniejszego rozdziału.
12. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W przypadku złożenia ofert wspólnych oferta musi spełniać następujące wymagania:
1. każdy z Wykonawców ubiegający się wspólnie (np. konsorcjum) o zamówienie oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1), 2) i 3) ustawy Pzp i przedstawić dokumenty wymienione w rozdziale XII SIWZ,
2. oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie,
3. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie niniejszego zamówienia,
4. umocowanie może wynikać z treści umowy lub może zostać przedłożone oddzielnie wraz z ofertą i określeniem zakresu umocowania,
5. korespondencja i rozliczenia będą dokonywane wyłącznie z pełnomocnikiem,
6. składając oferty wspólne na formularzu "oferta wykonawcy" i w innych dokumentach dołączonych do oferty w miejscu nazwy i adresu „Wykonawcy” należy wymienić wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie,
7. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa w ust. 6.
1. Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w ust. 12, została wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
2. Zamawiający wymaga, aby umowa, o której mowa w ust. 13, zawierała co najmniej postanowienia dotyczące:
1. stron umowy,
2. czasu trwania,
3. solidarnej odpowiedzialności każdego z Wykonawców oferty wspólnej wobec Zamawiającego.
1. Pożądane jest umieszczenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem ilości arkuszy (kartek lub stron) wchodzących w skład oferty.
2. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.
3. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
4. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
5. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie po upływie terminu składania wniosku, lub dotyczyć będzie udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.
6. W uzasadnionych przypadkach w każdym czasie przed upływem terminu do składania ofert zamawiający może zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej.
7. Zamawiający przedłuży określony termin składania ofert jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach oraz zmiany zamieści na stronie internetowej.
8. W tym przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi.

XIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1. Termin składania ofert upływa 3 lutego 2020 r. o godzinie 11:00. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy pod adresem: https://szpital-zam.ezamawiajacy.pl.
2. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 3 lutego 2020 r. o godz 12:00 w siedzibie Zamawiającego, tj. Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II ul. Aleje Jana Pawła II 10, 22-400 Zamość, pok. 210.
4. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.
5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
6. Podczas otwarcia ofert zostaną odczytane nazwy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, oraz informacje zawarte w ofertach zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
7. Informacje, o których mowa w przepisie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, zostaną zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego niezwłocznie po otwarciu ofert.

XIV. Opis sposobu obliczania ceny.

1. Wykonawcy są zobowiązani do zachowania sposobu obliczania ceny (sporządzania oferty cenowej) zgodnie ze wzorem podanym:
   Nazwa towaru, nr katalogowy, jednostka miary, ilość, cena jednostkowa netto (bez podatku VAT), stawka podatku VAT, cena jednostkowa brutto (z podatkiem VAT), łączna cena netto pozycji (wynik pomnożenia ilości przez cenę jednostkową netto), łączna cena brutto pozycji (łączna cena netto powiększona o VAT), kwota podatku VAT, producent, kraj pochodzenia. Cena ostateczna za całość przedmiotu zamówienia (suma cen łącznych) musi być podana w wartości netto (bez podatku VAT) i wartości brutto (z podatkiem VAT).
1. Ceny muszą być wyrażone w polskich złotych, i muszą być podane zgodnie z obowiązującym w Polsce systemem monetarnym (zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku).
2. Zamawiający informuje, iż rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone tylko w złotych polskich.
3. Jeżeli zaoferowana cena lub jej istotne części składowe, wydadzą się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny.
4. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na wykonawcy.
5. Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

XV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów.

1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny:
2. Dla zadań 21, 23 - 33:
Cena – 100%
Kryterium „Cena” - będzie oceniana na podstawie oferty cenowej. Najwyżej oceniona zostanie oferta o najniższej cenie. Porównywane będą ceny ostateczne brutto za całość przedmiotu zamówienia w danym zadaniu.
     Sposób obliczania punktów za kryterium „Cena”: przyjmuje się zasadę poziomu odniesienia - w tym przypadku stosunek ceny minimalnej do ceny oferty badanej. Uwzględniając wartość tego kryterium 100 punktów (1% = 1 pkt) obliczamy przyznaną liczbę punktów dla danej oferty mnożąc wyliczony współczynnik przez wagę kryterium tj. 100 pkt.
3. Dla zadań 1 – 20, 22, 34:
1. Cena – 60%
2. Ocena techniczna – jakość – 40%
  Kryterium „Cena” - będzie oceniana na podstawie oferty cenowej. Najwyżej oceniona zostanie oferta o najniższej cenie. Porównywane będą ceny ostateczne brutto za całość przedmiotu zamówienia w danym zadaniu.
    Sposób obliczania punktów za kryterium „Cena”: przyjmuje się zasadę poziomu odniesienia - w tym przypadku stosunek ceny minimalnej do ceny oferty badanej. Uwzględniając wartość tego kryterium 60 punktów (1% = 1 pkt) obliczamy przyznaną liczbę punktów dla danej oferty mnożąc wyliczony współczynnik przez wagę kryterium tj. 60 pkt.
Kryterium „Ocena techniczna - jakość” – będzie oceniana na podstawie złożonej charakterystyki techniczno - jakościowych oferowanego przedmiotu zamówienia w zakresie warunków technicznych ocenianych oraz na podstawie złożonych próbek. Najwyżej będzie oceniona oferta, która zaoferuje sprzęt o najwyższej jakości i najlepszych warunkach technicznych.
Zasady przyznawania punktów wstępnych:
Przy ocenie warunków technicznych mierzalnych:
- dla zadań, w których najkorzystniejszy będzie parametr o najniższej wartości punkty będą obliczane zgodnie ze wzorem: parametr o najniższej oferowanej wartości w ramach danego zadania do wartości parametru oferowanego w ofercie badanej razy maksymalna liczba punktów tj. 5 pkt.
- dla zadań, w których najkorzystniejszy będzie parametr o najwyższej wartości punkty będą obliczane zgodnie ze wzorem: wartość parametru oferowanego w ofercie badanej do najwyższej oferowanej wartości w ramach danego zadania razy maksymalna liczba punktów tj. 5 pkt.
Przy ocenie warunków technicznych niemierzalnych ocena będzie trzystopniowa: 3 pkt. - b. dobry, 2 pkt. - dobry i 1 pkt – dostateczny.
W przypadku braku danego warunku technicznego ocenianego bądź określenia go w innych jednostkach niż wymagane wartość punktowa będzie równała się 0 pkt. Informacje nt. warunków technicznych ocenianych oraz wymagane próbki nie podlegają uzupełnieniu stosownie do art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia próbek oferowanego przedmiotu zamówienia w asortymencie i ilościach określonych poniżej:
Zadanie 1 – Prowadniki angioplastyczne uniwersalne dł.190  10 cm – 1 szt.
Zadanie 2 – Prowadniki angioplastyczne do udrożnień dł. 190  10 cm - 1 szt.
Zadania 3 – Cewniki prowadzące – EBU 4.0 6F – 1 szt.
Zadanie 4 – Strzykawka wysokociśnieniowa do PTCA z manometrem i kranikiem trójdrożnym – 1 szt.
Zadanie 5 – Y-connector pojedynczy z linią ciśnieniową – 1 szt.
Zadanie 12 – Cewnik balonowy do bardzo trudnych i ciasnych zmian - 1 szt. 1.25/ 15 mm
Zadanie 13 - Cewnik balonowy do doprężeń - 1 szt. 3.0 - 4.0/ 12-15mm
Zadanie 14 – Cewnik balonowy niepodatny 4.5/ 8-12 mm - 1 szt.
Zadanie 15 – Cewnik nacinająco - pozycjonujący – 1 szt 3.0/ 15 mm
Zadanie 16 – Balon do kontrapulsacji 7.5F 30 lub 34CC - 1 szt.
Zadanie 17 – Zestawy do zamykania tętnicy w miejscu wkłucia 6 – 8 F – 1 szt.
Zadanie 18 – Zestawy do zamykania tętnicy w miejscu wkłucia 6 - 8 F – 1 szt.
Zadanie 22 – Cewniki balonowe do leczenia restenozy w stentach, uwalniające lek antymitotyczny 3.0/ 20 - 30 mm - 1 szt.
Próbki stanowią integralną część oferty i nie będą podlegały zwrotom. Brak wymaganych próbek spowoduje przyznanie wykonawcy 0 pkt. w danym warunku technicznym ocenianym. Próbki zostaną wykorzystane w praktyce (tj. w trakcie badań i zabiegów) do oceny technicznej, jakości.
Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia wykazu dostarczonych próbek. Wykaz powinien zawierać: nazwę i numer zadania, nazwę próbki, nazwę własną próbki stosowaną przez producenta, numer katalogowy, określenie producenta, ilość. Przedmiotowe próbki należy dostarczyć łącznie z ofertą w nieprzekraczalnym terminie wyznaczonym do składania ofert tj. do dnia 3 lutego 2020 r. godz. 11:00.
Sposób obliczania punktów za kryterium „Ocena techniczna – jakość”: punkty wstępne uzyskane za warunki techniczne podlegające ocenie, będą podstawą do obliczenia punktów porównywalnych. Przyjmujemy zasadę poziomu odniesienia tj. w tym przypadku stosunek oceny oferty badanej (ilość uzyskanych punktów wstępnych przez ofertę badaną) do oceny oferty maksymalnej (największa uzyskana ilość punktów wstępnych). Uwzględniając wartość tego kryterium 40 pkt (1 pkt = 1%) obliczamy liczbę punktów dla danej oferty mnożąc wyliczony współczynnik przez wagę kryterium tj. 40 pkt.
4. Za ofertę najkorzystniejszą złożoną w ramach tego przetargu zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów za wszystkie kryteria oceny.

XVI. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:
1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
2. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
3. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,
4. unieważnieniu postępowania
    – podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
1. Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1 na stronie internetowej.
2. Zamawiający zawrze umowę w terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania drogą elektroniczną zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zamawiający będzie mógł zawrzeć umowę przed upływem terminu, o którym mowa wcześniej, jeżeli w niniejszym przetargu nieograniczonym zostanie złożona tylko jedna oferta.
3. Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy będzie tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. Umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
4. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy jedynie w przypadkach określonych we wzorze umowy.

XVII. Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVIII. Wszystkie istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy są w załączniku nr 4 do SIWZ - wzór umowy.

XIX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

1. Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Pzp.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub zaniechaniu czynności do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
1. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w art. 182 ust. 1 i 2 ustawy wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
3. Jeżeli zamawiający nie prześle wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
- 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
- 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. Złożenie oferty wariantowej spowoduje jej odrzucenie jako niezgodnej z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zamawiający nie przewiduje rozliczania w walutach obcych.
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a oraz art. 29 ust. 4 Ustawy Pzp.
Zamawiający wymaga by termin płatności wynosił 60 dni od daty otrzymania faktury VAT.