OPIS 

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  - SPRZĘT DO ZABIEGÓW ENDOWASKULARNYCH - integralna część SIWZ  
Zadanie 1 - STENT  DO NACZYŃ OBWODOWYCH MONTOWANY NA BALONIE – 75 SZT.
a) Parametry wymagane:

· stent stalowy lub kobaltowo-chromowy

· średnica od 5 mm do 10 mm

· długość od 15 mm do 56 mm (punktowane dłuższe)

· ciśnienie nominalne minimum 6 atm

· RBP minimum 12 atm.

· skrócenie po implantacji poniżej 5 % przy RBP

b) Parametry  oceniane:

· siła radialna wyrażona w mmHg (im większa tym wyżej punktowana), maks. 5 pkt, pozostała punktacja uzależniona od obliczeń na podstawie wzoru podanego poniżej (podać konkretną wartość) 

· łatwość wprowadzania – 1 – 3 pkt

· długość stentu powyżej 56 mm –  3 pkt (podać konkretną długość)

Wymagana próbka w ilości 1 szt.

Zadanie 2 - STENT SAMOROZPRĘŻALNY DO NACZYŃ OBWODOWYCH Z SYSTEMEM WPROWADZAJĄCYM – 50 SZT.
 Parametry wymagane:

· stent nitinolowy z pamięcią kształtu

· widoczny na całej długości

· średnica od 5 mm do 10 mm

· długość od 40 mm do minimum 100 mm ( punktowana większa długość)

· markery umożliwiające pozycjonowanie stentu

· długość systemu wprowadzającego 80 cm, 135 cm (+/- 10cm)

· system wprowadzający maksymalnie 8 F kompatybilny z prowadnikami: 0,018” i 0,035”

Parametry oceniane:

· siła radialna wyrażona w mmHg (im większa tym wyżej punktowana), maks. 5 pkt, pozostała punktacja uzależniona od obliczeń na podstawie wzoru podanego poniżej (podać konkretną wartość) 

· długość ponad 100 mm – 3 pkt (podać konkretną długość),

· giętkość (konstrukcja gwarantująca giętkość) – 1 – 3 pkt.

Wymagana próbka w ilości 1 szt.

Zadanie 3 - STENT DO NACZYŃ NERKOWYCH Z SYSTEMEM WPROWADZAJĄCYM MONORAIL – 10 SZT.
Parametry wymagane:

- konstrukcja typu sloted tube

· średnica od 5 mm do 7 mm

· długość minimum od 12 mm do minimum 18 mm (punktowana większa  długość) 

· ciśnienie nominalne 8 atm.

· RBP nie mniejsze niż 12 atm.

· duża siła radialna stentu

Parametry oceniane:

· siła radialna wyrażona w mmHg (im większa tym wyżej punktowana), maks. 5 pkt, pozostała punktacja uzależniona od obliczeń na podstawie wzoru podanego poniżej, poniżej (podać konkretną wartość) 

· długość ponad 18 mm – 3 pkt (podać konkretną długość).

Zadanie 4 -  CEWNIK BALONOWY UNIWERSALNY – 100 SZT. 
a) Parametry wymagane:

· kompatybilny z prowadnikiem 0,035”

· średnice balonu od minimum 3 do minimum 12 mm

· długość balonu od minimum 15 do minimum 200 mm

· kompatybilny z koszulkami  6F

· ciśnienie RBP  co najmniej 12 atm

· wykonany z materiału zapewniającego wytrzymałość i elastyczność

· długość zestawu wprowadzającego 135 cm (+/- 10cm)

b) Parametr oceniany:

· giętkość – 1 – 3 pkt

Wymagana próbka w ilości 1 szt.

Zadanie 5 -  CEWNIK BALONOWY DO ROZSZERZANIA ZWĘŻEŃ W  TĘTNICACH OBWODOWYCH – 50 SZT.
a) Parametry wymagane:

· cewnik balonowy półpodatny, nylonowy

· system OTW

· kompatybilny z prowadnikiem 0,035”

· długość systemu wprowadzającego 75 cm i 130 cm (+/- 10cm)

· ciśnienie nominalne: co najmniej 8 atm dla średnic 3 mm – 7 mm oraz co najmniej 6 atm dla średnic 8 mm – 12 mm

· RBP - 9 - 21 atm

· dostępne średnice 3, 4, 5, 6, 7 mm w długościach 20, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 200, 250 i 300 mm oraz średnica 8 mm w długościach 20, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 200 mm i średnice 9, 10, 12 mm w długości 20, 40, 60, 80, 100 mm

· niskoprofilowa końcówka

b) Parametr  oceniany:

· giętkość – 1 – 3 pkt.

Wymagana próbka w ilości 1 szt.

Zadanie 6  -  CEWNIKI BALONOWE WYSOKOCIŚNIENIOWE – 10 SZT.
Parametry wymagane:

· cewnik balonowy OTW

· zbudowany z włókien kewlarowych lub nylonu

· średnice co namniej 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm.

· długości co najmniej 2, 4, 6, 8, 10 cm.

· kompatybilny z prowadnikiem 0,035”

· system wprowadzania minimum 40 cm 

· ciśnienie nominalne dla wszystkich średnic od 8 atm,

· RBP w zakresie 20-24 atm

Parametr oeniany:

· długość systemu powyżej 40 cm  - 3 pkt (podać konkretną długość).

Zadanie 7 -  STENTGRAFT OBWODOWY, KRYTY, SAMOROZPRĘŻALNY – 5 SZT.
Parametry wymagane: 

· stent nitinolowy umieszczony w materiale ePTFE miedzy dwiema warstwami (wtopiony)

· dostępne średnice 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 12 mm,

· długości stentgraftu w średnicach od 5-8 mm to 20, 30, 40, 60, 80, 100, 120 mm, długość stentgraftu w średnicach 9 – 12 mm to 30, 40, 60, 80, 100, 120 mm.

· długość systemu wprowadzającego minimum - 80 cm 

· kompatybilne z prowadnikiem 0,035”

Parametry oceniane:

· długość systemu wprowadzającego powyżej 80 cm – 3 pkt (podać konkretną długość)

Zadanie 8 - Filtr przeciwzatorowy – neuprotekcja dystalna - 50 szt. 
Parametry  wymagane:

· filtr zbudowany ze szkieletu nitinolowego oraz pokrycia z PTFE

· koszyczek filtru z markerami

· miękka atraumatyczna końcówka

· łatwo pokonujący ciasne zwężenia i zagięcia - dobra manewrowalność

· system umożliwiający zastosowanie niezależnego prowadnika 0,014” lub 0,018”, według uznania operatora.

· system dostawy: “rapid exchange” lub “over the wire” do wyboru, kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 6F

· rozmiary koszyka filtra od 3 do 7mm

· filtr posiadający certyfikat CE do stosowaniu w tętnicach szyjnych

Parametr oceniany: 

· dobra manewrowalność - 1-3 pkt.

Wymagana próbka w ilości 1 szt.

Zadanie 9 - Stent dedykowany do tętnic szyjnych - 50 szt.
Parametry wymagane:

· stent samorozprężalny z termiczną pamięcią kształtu,

· długosć systemu wprowadzającego 135 cm, +/- 10cm

· średnica systemu wprowadzającego do 8F,

· system RX,

· średnica kanału wewnętrznego 0,014”,

· średnica stentu taperowanego: 6-8mm lub 6-9mm oraz 7-10mm,

· średnica stentu prostego: 6-10mm

· długość stentu: 20mm, 30 mm, 40 mm,

· małe skracanie stentu podczas implantacji, duża odpornosć na zgniatanie,

· duża siła radialna stentu 

Parametr oceniany:

· giętkość – 1-3 pkt.

Wymagana próbka w ilości 1 szt.

Zadanie 10 – Cewniki balonowe do pre- i postdylatacji - 100 szt. 
Parametry wymagane:

· system RX

· akceptujące prowadnik 0,014”

· długosć systemu 135 cm +/- 10mm

· długosc:́  20, 30, 40 mm

· średnica: 3,0 ; 4,0 ; 5,0 ; 6,0 ; 7,0 mm

Parametr oceniany:

· łatwość wprowadzania – 1-3 pkt. 

Wymagana próbka w ilości 1 szt.

Zadanie 11 – Długie,  zbrojone  koszulki  wprowadzające  z  bocznym  ramieniem 

(y-conector) – 50 szt. 
Parametry wymagane: 
Kompatybilne z prowadnikami 0,018”, 0,035”; 0,038". Marker na końcu koszulki. Wykonana z PTFE, spiralne zbrojenie koszulki zapewniające optymalną elastyczność i maksymalną wytrzymałość na skręcania lub zgniatanie. Końcówka atraumatyczna ,niezbrojona redukująca uszkodzenie naczyń. Koszulka wraz z poszerzaczem hydrofilna na całej długości. Ręcznie regulowana uszczelka zastawkowa. Dostępne końcówki: proste, ANL0, SHTL, ANL1; Średnica koszulek: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,12F. Długość koszulki: 45, 55, 80, 90, 110cm. Duże światło wewnętrzne: od 0,059" w 4F do 0,162" w 12F. Dostępne koszulki w rozmiarze 4-12F w wersji z zastawką hemostatyczną Check Flow i portem bocznym; Krzywizny ANL. dostarczane z podwójnym dylatatorem w wersji 0,018"/0,035"; 0,018"/0,038"; Koszula shtl-flex z trzystopniową sztywnością w części dystalnej.
Parametr oceniany:

· wytrzymałość na skręcenia lub zgniatania – 1 – 3 pkt.

Wymagana próbka w ilości 1 szt.
Zadanie 12 -  Strzykawka wysokociśnieniowa do PTCA z manometrem i kranikiem trójdrożnym – 300 szt. 
Parametry wymagane:

· skala do 30 ATM

· rotowana męska końcówka

· możliwość wykonania precyzyjnej inflacji i szybkiej deflacji możliwość obsługi przez operatora jedną ręką

· szczelność strzykawki i obrotowej końcówki

Parametr oceniany:

· funkcjonalność (niezawodność mechanizmu blokady, łatwość obsługi) - 1-3 pkt.

Wymagana próbka w ilości 1 szt.

Zadanie 13 - Zestaw wprowadzajacy 4-11 F krótki - 500 szt.
Parametry wymagane:

· długość koszulki 11cm

· średnice 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 F

· w zestawie dilatator , prowadnica

· koszulka z zastawką hemostatyczną i portem bocznym

· łatwość rotacji cewnikiem poprzez zastawkę

Parametr oceniany: 

- giętkość - 1-3 pkt.

Wymagana próbka w ilości 1 szt.
Zadanie 14 -  Zamykacze do tętnic w miejscu wkłucia 6-8 F - 50 szt.
Parametry wymagane:

· zakres średnic 6-8 F

· wszystkie elementy bioabsorbowalne

Parametry oceniane:

· łatwość użycia (minimalna liczba manewrów koniecznych do wprowadzenia co minimalizuje ryzyko popełnienia błędu) – 1 – 3 pkt

Wymagana próbka w ilości 1 szt.
Zadanie 15 - Prowadnik sztywny Lunderquist lub równoważny - 30 szt
Parametry wymagane:

· rdzeń wykonany ze stali nierdzewnej z miękką sprężynującą końcówką na całej długości pokryty teflonem

· giętka końcówka długości 3cm, 5cm, 7cm

· prowadnik o średnicy 0.035” i długości 260 i 300cm

· końcówka prowadnika prosta lub "J", double Curved, Extended Curve

· dostępna wersja ultra sztywna

Parametr oceniany:

· łatwość użycia – 1 – 3 pkt

Wymagana próbka w ilości 1 szt.

Zadanie 16 - Prowadnik diagnostyczny 0.014" , 0.018"  - 100 sztuk
Parametry wymagane:

· długość prowadnika 195 cm i 300cm

· średnica 0.014", 0.018"

· końcówka taperowana na długości 12cm

· konstrukcja na stalowym rdzeniu

· pokrycie proksymalne z PTFE

Parametr oceniany:

· giętkość i manewrowalność       1-3 pkt.

Wymagana próbka w ilości 1 szt.

Zadanie 17 – zestaw promieniowo-udowy – 600 zestawów
Wymagany skład i parametry:

· serweta papierowa do owinięcia zestawu – 1szt

· strzykawka 2ml Luer-Lock – 1szt

· strzykawka 20ml Luer-Lock – 2szt

· igła iniekcyjna 1,2x40 – 1szt

· igła iniekcyjna 0,8x30 – 1szt

· rampa kranikowa 2-drożna odporna na wysokie ciśnienie – 1szt

· adapter rotacyjny kompatybilny z rampą – 1szt

· zestaw do infuzji ciśnieniowych, wytrzymałość do 2 bar, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym – 1szt

· miska plastik 250ml – 1szt

· miska plastik 500ml – 1szt

· miska 1000ml z rantem – 1szt

· osłona przylepna na monitor – 2szt

· serweta na stolik instrumentariuszki 150x200cm – 1szt

· torba ze ściągaczem do rtg średnica 91cm – 1szt

· torba ze ściągaczem do rtg średnica 116cm – 1szt

· serweta do angiografii wykonana z trójwarstwowej włókniny typu SMS o gramaturze min 40g/m2, w strefie krytycznej wyposażona w dodatkową warstwę chłonną w rozmiarze 140x150cm o gramaturze min 85g/m2 z 2 otworami owalnymi 12x7cm oraz 2 otworami okrągłymi o średnicy 12cm. Po obu stronach serweta zintegrowana z przeźroczystą osłoną na pulpit sterowniczy. Całkowity rozmiar serwety wraz z osłonami na pulpit 240x380cm

· fartuch ze wstawkami nieprzemakalnymi rozm L – 2szt

· fartuch ze wstawkami nieprzemakalnymi rozm XL – 3szt

· plastikowe klemy zaciskające do łapania obłożeń – 2szt

· pean plastikowy – 2szt

· ostrze z trzonkiem nr 3 – 1szt

Zadanie 18 – proteza naczyniowa, prosta, zbrojona z PTF – 10 szt 

· proteza prosta zbrojona z PTFE, długość -  60 – 80 cm, średnica -  8 mm; 

Uwaga:

Wzór, który będzie stosowany przy ocenie parametru siła radialna wyrażona w mmHg:

Będzie stosowana zasada poziomu odniesienia: wartość siły radialnej wyrażonej w mmHg w ofercie badanej do największej zaoferowanej wartości siły radialnej wyrażonej w mmHg x 5 pkt.  

Wykonawca składa wymagane próbki w rozmiarze przez siebie wybranym, ale w ramach rozmiarów określonych przez Zamawiającego w Opisie Przedmiotu Zamówienia.    
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki

Im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu –

SIWZ – opis sprzętu do zabiegów endowaskularnych

AG.ZP 3320.61.16                                                                                                                  Strona 6 z 6

