OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Odczynniki do badań koagulologicznych wraz z dzierżawą dwu analizatorów koagulologicznych

| Lp. | Odczynnik | Wymagana ilość oznaczeń pacjentów / 24 miesiące | Wymagana ilość badań kontrolnych / 24 miesiące (zamiennie 1 poziom kontroli / 2 aparaty) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wskaźnik protrombinowy | 80 000 | 1 500 |
| 2 | Czas kaolinowo-kefalinowy | 60 000 | 1 500 |
| 3 | D-dimery * | 30 000 | 700 |
| 4 | Fibrynogen met. Claussa | 7 000 | 700 |
| 5 | Czas trombinowy | 1 000 | 200 |
| 6 | Aktywność czynnika von Willebrandta z kofaktorem rystocytyny | 300 | 150 |
| 7 | Antygen czynnika von Willebrandta | 300 | 150 |
| 8 | Wolne białko S | 350 | 150 |
| 9 | Aktywność białka C | 350 | 150 |
| 10 | Antykoagulant toczniowy, screen | 550 | 200 |
| 11 | Antykoagulant toczniowy, confirm | 550 | 200 |
| 12 | Czynnik VIII | 300 | 200 |
| 13 | Czynnik XI | 150 | 100 |
| 14 | Czynnik XII | 150 | 100 |
| 15 | Aktywność antytrombiny III | 300 | 150 |
| 16. | Czynnik IX | 150 | 100 |
| 17. | Czynnik V Leiden | 300 | 100 |
| 18. | Czynnik X | 100 | 100 |
| 19. | Wszystkie wymagane odczynniki w pełni kompatybilne z oferowanymi analizatorami, oryginalne. | --- | --- |
| 20. | Materiały kontrolne do wszystkich zamówionych metod badawczych na co najmniej 2 poziomach stężeń , kompatybilne z odczynnikami. Materiały kontrolne do badań : PT, APTT, fibrynogen, D-dimery stabilne na pokładzie analizatorów min. 12 h, w fiolkach nie większych niż 1 ml, z możliwością mrożenia. | – | jw. |
| 21. | Udział w kontroli zewnątrz laboratoryjnej dla metod z pozycji 1- 4 | – | co najmniej 2 edycje w roku |
| 22. | Kalibratory, płyny systemowe, inne odczynniki i materiały konieczne do wykonania wymaganej ilości badań uwzględniając pracę 2 analizatorów 8 h/ 7 dni w tygodniu oraz wykonywanie pojedynczych próbek | -- | -- |

1.* Odnośnie ilości odczynnika do D-dimerów Wykonawca zaoferuje  dodatkowe

ilości odczynnika dla próbek przekraczających zakresy liniowości  metody.

Zamawiający wykonuje orientacyjnie następujące 	ilości oznaczeń D-dimerów:

stężenie D-dimerów do 4 500 ng/ml – 70 %,

4 501 – 7 600 ng/ml – 15 %,

powyżej 7 601 ng/ml – 15 %

2. W przypadku zaoferowania aparatu podstawowego w wersji nastołowej,     Wykonawca  dostarczy  stół do ustawienia aparatu.

3. Wraz z pierwszą dostawą, Wykonawca  dostarczy instrukcje obsługi i konserwacji

analizatorów oraz dla wszystkich wymaganych metod wartości referencyjne , ulotki

odczynnikowe oraz karty   charakterystyki odczynników niebezpiecznych w języku

polskim. Dopuszczamy wersję elektroniczną dostarczoną na nośniku.         Zamawiający wymaga wersji papierowej skróconej instrukcji obsługi obu

analizatorów.

Parametry graniczne  analizatora podstawowego i zastępczego

( back up)

| lp | Opis |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wykonawca/Producent |  |
| 2 | Nazwa – model / typ |  |
| Lp | Parametr graniczny | Warunek konieczny | Spełnienie TAK/NIE oraz opis |
| 1. | Analizator podstawowy fabrycznie nowy (rok produkcji 2020 lub 2021) , lub używany i odnowiony, w pełni sprawny, rok produkcji nie wcześniej niż 2018. Analizator zastępczy fabrycznie nowy (rok produkcji 2020 lub 2021) lub używany i odnowiony, w pełni sprawny, rok produkcji nie wcześniej niż 2013. W przypadku wystąpienia więcej niż 3 awarii na 1 kwartał analizatora zastępczego, Wykonawca wymieni analizator na drugi, w pełni sprawny. | TAK |  |
| 2. | Oba analizatory w pełni automatyczne, złożone z : zestawu komputerowego ( komputer sterujący, monitor, drukarka laserowa) i części pomiarowej. Oba z niezbędnymi wyposażeniami i z UPS-ami. | TAK |  |
| 3. | Analizatory wykonują pomiary metodami: wykrzepiania na zasadzie optycznej, chromogenną , immunologiczną. | TAK |  |
| 4. | Dwie sondy – jedna na odczynniki, jedna na próbki i inne materiały. | TAK |  |
| 5. | Możliwość wstawiania prób bezpośrednio w probówkach typu otwartego i zamkniętego oraz w naczynkach reakcyjnych(cup) | TAK |  |
| 6. | Wbudowany przebijak korków probówek systemu zamkniętego co najmniej dla trybu rutynowego. | TAK |  |
| 7. | Automatyczna identyfikacja próbki z kodu paskowego. | TAK |  |
| 8. | Wydajność każdego analizatora minimum 100 oznaczeń na godzinę w analizie jednoczesnej PT/APTT. | TAK |  |
| 9. | Możliwość jednoczesnego załadowania do każdego analizatora co najmniej 40 próbek | TAK |  |
| 10. | Minimum 500 kuwet reakcyjnych na pokładzie każdego analizatora. | TAK |  |
| 11. | Tromboplastyna ludzka (rekombinowana ) o ISI zbliżonym do 1,0 (+/- 0,1). | TAK |  |
| 12. | Odczynnik do D – dimerów posiadający certyfikat FDA poświadczający wiarygodność użycia testu do wykluczenia ŻchZZ ( zakrzepicy żył głębokich i zatoru płucnego). Certyfikat dołączyć do oferty. | TAK |  |
| 13. | Możliwość pomiaru długich czasów krzepnięcia ( minimum 300 sek dla PT i 500 dla APTT) | TAK |  |
| 14. | Odczynnik do fibrynogenu odporny na interferencje ze strony leku dabigatran. Dołączyć do oferty ulotkę odczynnikową. | TAK |  |
| 15. | Swobodny dostęp do analizatorów umożliwiający załadunek odczynników, kuwet i materiałów zużywalnych bez zatrzymywania analizatorów i przerywania rozpoczętych analiz oraz dostawianie nowych próbek. | TAK |  |
| 16. | Wewnętrzna identyfikacja kodu kreskowego odczynnika. | TAK |  |
| 17. | Automatyczne powtarzanie badań w funkcji wielokrotnych rozcieńczeń (reflex test) oraz standardowe rozcieńczanie wstępne. Dołączyć wyciąg z instrukcji obsługi analizatorów. | TAK |  |
| 18. | Automatyczne monitorowanie rodzaju, ilości pozostałych do wykonania testów, numerów LOT oraz terminów ważności odczynników i materiałów zużywalnych znajdujących się na pokładzie analizatorów. | TAK |  |
| 19. | Odczynniki przechowywane na pokładach analizatorów w chłodzonych przedziałach odczynnikowym, z możliwością umieszczenia ich w analizatorach i rozpoczęcia badań bezpośrednio po wyjęciu z lodówki zewnętrznej (nie wymagają ogrzewania). | TAK |  |
| 20. | Trwałość odczynników do PT, APTT, fibrynogenu na pokładach analizatorów co najmniej 4 dni. Dołączyć ulotki odczynnikowe. | TAK |  |
| 21. | Aplikacja kontroli jakości badań ( karty Levey-Jeningsa i reguły Westgarda) z możliwością wydruku opracowań okresowych, zestawień i wykresów . | TAK |  |
| 22. | System operacyjny umożliwiający pracę wielozadaniową , np. podczas wykonywania serii pomiarów można równolegle przygotowywać listę roboczą dla następnej serii lub przeprowadzać kalibrację metod . | TAK |  |
| 23. | Codzienne czynności konserwacyjne nie wymagają więcej czasu niż 10 minut. Dołączyć wyciąg z instrukcji obsługi analizatorów. | TAK |  |
| 24. | Możliwość zapisywania wszelkiego rodzaju zestawień i raportów ( wyniki pacjenta, kalibracje, opracowania QC) w postaci plików pdf do odczytania na dowolnym komputerze. | TAK |  |
| 25. | Baza danych pacjentów. | TAK |  |
| 26. | Zapamiętywanie krzywych kalibracyjnych (możliwość przedłużania kalibracji przez operatora na ten sam numer serii odczynnika). | TAK |  |
| 27. | Możliwość wstawiania i wykonywania badań pilnych poza kolejką ( tryb cito) w nielimitowanej ilości. | TAK |  |
| 28. | Oba analizatory w pełni kompatybilne, pracują w oparciu o takie same odczynniki, kalibratory, kontrole, materiały systemowe. | TAK |  |
| 29. | Integracja obu analizatorów z laboratoryjnym systemem informatycznym ( InfoMedica-Asseco). | TAK |  |
| 30. | Podłączenie przynajmniej analizatora podstawowego do zdalnego systemu serwisowego ( monitorowanie błędów) poprzez łącze internetowe aktywne całą dobę uwzględnione w ofercie. | TAK |  |

Parametry oceniane  obu analizatorów i odczynników

| Lp. | Parametry oceniane | Punktacja | TAK / NIE Opisać spełnienie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Brak konieczności wymiany źródła światła przez cały okres obowiązywania umowy. Należy dołączyć do oferty wyciągi z instrukcji potwierdzające spełnienie wymagania. | TAK - 20 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 2. | Brak konieczności przełączania filtrów i powtarzania badań w przypadku próbek z interferencjami HIL w aparacie podstawowym. Należy dołączyć do oferty dokumenty potwierdzające spełnienie wymagania. | TAK - 10 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 3. | Oprogramowanie obu analizatorów w języku polskim. | TAK - 5 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 4. | Liniowość D-dimerów co najmniej 7 000 ng/ml w pierwszym oznaczeniu, odczynnik w postaci płynnej. Należy dołączyć do oferty ulotkę odczynnikową potwierdzającą spełnienie wymagania. | TAK - 5 pkt. NIE – 0 pkt. |  |