OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 1       Podstawowy i zastępczy analizator moczu
 Parametry graniczne  podstawowego analizatora moczu 
Zakładana ilość oznaczeń : analiza moczu 49 000 na 24 miesiące

	
	lp
	Opis
	

	
	1
	Wykonawca/Producent
	

	
	2
	Nazwa – model /  typ
	

	
	3
	Rok produkcji
	

	Lp
	Parametr graniczny
	Warunek

konieczny
	Opisać

spełnienie

TAK/NIE

	1.
	Analizator nowy lub odnowiony (po gruntownym przeglądzie), rok produkcji nie wcześniej niż 2017.
	TAK
	

	2.
	A Automatyczny analizator złożony z 2 aparatów/ modułów : 
    1 - do oceny właściwości fizykochemicznych moczu,
    2- do analizy ilościowej elementów upostaciowanych moczu .
	TAK
	

	3.          
	    Możliwość połączenia obu aparatów/modułów w jedną linię.
	TAK
	

	4.
	Oba aparaty/moduły z automatycznym podajnikiem na co najmniej 60 próbek jednorazowo.
	TAK
	Podać ilość

	5.
	Wewnętrzny czytnik kodów paskowych – identyfikacja próbek po kodzie paskowym.
	TAK
	

	6.
	Oprogramowanie  pozwalające na zarządzanie pracą obu aparatów/modułów (wykonywanie badań , zarządzanie odczynnikami, kontrolą jakości i procedurami konserwacyjnymi). 
	TAK
	

	7.
	Możliwość wpisania własnych reguł zarządzających pracą połączonych analizatorów .
	TAK
	

	8.
	Integracja wszystkich wyników   z podłączonych aparatów/modułów.
	TAK
	

	9.
	Możliwość ostatecznej walidacji wyników badania moczu przed wysłaniem do LIS.
	TAK
	

	10.
	Udział  w zewnątrz laboratoryjnym  programie kontroli jakości badań, co najmniej cztery cykle w roku.
	TAK
	

	11. 
	Podłączenie systemu do LIS ( Info Medica- Asseco ).
	TAK
	

	12.
	Materiały kalibracyjne do wymaganej ilości oznaczeń.
	TAK
	

	13.
	System analityczny, odczynniki i materiały zużywalne pochodzą od jednego producenta. Dopuszcza się jeden odczynnik od innego producenta.
	TAK
	

	14.
	Serwisowanie, przeglądy okresowe, wymiana części systemu analitycznego wliczone w ofertę
	TAK
	Str. 1 z 4

	A/  Wymagania do aparatu/modułu do oznaczania parametrów fizyko-chemicznych 

       moczu


	1.
	W pełni automatyczny analizator do półilościowych   badań fizyko-chemicznych moczu przy użyciu testów paskowych.
	TAK
	

	2. 
	Mocz aspirowany bezpośrednio z probówki. Bez przygotowania ( wirowania) próbki do badań.
	TAK
	

	3.
	Pomiar parametrów w oparciu o metody fotometryczne i refraktometryczne ( do pomiaru ciężaru właściwego moczu).
	TAK
	

	4.
	Fizyczny pomiar barwy i przejrzystości próbki, nie dopuszcza się odczytu z paska.
	TAK
	

	5.
	Moduł wraz z refraktometrem skalibrowany fabrycznie, poprawność kalibracji sprawdzana w trakcie okresowych przeglądów technicznych przez autoryzowany serwis.
	TAK
	

	6.
	Wymagane parametry pomiarowe : pH, glukoza,białko, krew, urobilinogen, bilirubina, ketony, azotyny, leukocyty, kwas askorbinowy, ciężar właściwy, kolor moczu, przejrzystość moczu.
	TAK
	

	7.
	Wydajność nie mniejsza niż 100 próbek/ godzinę.
	TAK
	

	8.
	Kontrola jakości w oparciu o materiał kontrolny na co najmniej 2 różnych poziomach wykonywana codziennie na 2 poziomach.
	TAK
	

	9.
	Pomiar ciężaru właściwego moczu w oparciu o metodę refraktometryczną.
	TAK
	

	10.
	 Kontrola pomiaru ciężaru właściwego w oparciu o materiał kontrolny na co najmniej 1  poziomie wykonywana 1 raz/dzień.
	TAK
	

	11.
	Baza danych pacjentów.
	TAK
	

	B/   Wymagania do aparatu/modułu do ilościowej analizy elementów upostaciowanych w 
        moczu

	1.
	W pełni automatyczny analizator  przeznaczony do dokładnego ilościowego zliczania elementów upostaciowanych w nieodwirowanej próbce moczu.
	TAK
	

	2.
	Metody pomiaru – cytometria przepływowa, konduktometria z ogniskowaniem hydrodynamicznym z dokumentacją fotograficzną lub cyfrowa analiza obrazu mikroskopowego z dokumentacją fotograficzną .
	TAK
	Podać metodę



	3.
	Wyniki podawane w ilościach elementów upostaciowanych w mikrolitrze moczu i  w polu widzenia lub w ilościach w mikrolitrze.
	TAK
	str. 2 z 4 
Podać

	4.
	Wymagane parametry raportowane na wyniku: erytrocyty, leukocyty, nabłonki, bakterie, wałeczki, kryształy, komórki drożdżopodobne, pasma śluzu, spermatocyty.
	TAK
	

	5.
	Ilościowa analiza  następujących elementów upostaciowanych moczu : erytrocyty, leukocyty, nabłonki, wałeczki (szkliste i inne).
	TAK
	

	6.
	Wydajność nie mniejsza niż 60 próbek/ godzinę.
	TAK
	

	7.
	Kontrola jakości w oparciu o materiał kontrolny na co najmniej 2 różnych  poziomach, wykonywana codziennie na dwu poziomach.
	
	

	8.
	Czytnik paskowy do moczu - aparat zastępczy na wypadek awarii analizatora głównego, zintegrowany z LIS.
	TAK
	

	9.
	Probówki z tworzywa sztucznego do wymaganej ilości badań kompatybilne z systemem analitycznym.
	TAK
	


Parametry oceniane 
	Parametry oceniane
	Ocena
	Warunek graniczny

TAK /NIE (opisać)

	1. Minimalne stężenie białka oznaczane na paskach testowych w mg/dl
	Najniższa wartość – 10 pkt.
Pozostałe – 0 pkt.
	Opisać ( dołączyć wyciąg z instrukcji z opisem wymagania)

	2.W przypadku awarii jednego z modułów, możliwe jest wykonywanie badań na drugim,sprawnym module.
	TAK – 30 pkt.

NIE – 0 pkt.
	


Wymagania dodatkowe :
 1.  Wraz z pierwszą dostawą, Wykonawca  dostarczy instrukcje obsługi i konserwacji  
   analizatorów oraz dla wszystkich parametrów wartości referencyjne , ulotki 
   odczynnikowe oraz karty   charakterystyki odczynników niebezpiecznych. 
   Wszystkie wymienione dokumenty w  języku polskim.

2. Wykonawca oszacuje ilość zaoferowanych odczynników, płynów systemowych i
    materiałów eksploatacyjnych z uwzględnieniem ich stabilności na pokładzie 
   analizatorów  i wykonywaniem badań pojedynczych, w celu zapewnienia wykonania 
   ilości oznaczeń  wymaganej przez Zamawiającego .
   W przypadku nie uwzględnienia wystarczającej ilości odczynników, materiałów  
   eksploatacyjnych i płynów systemowych,  Wykonawca zobowiązuje się do 
   bezpłatnego zapewnienia brakującego asortymentu w celu wykonania wymaganych 
   ilości oznaczeń.
str. 3 z 4 

 3. Aby zapewnić optymalne warunki pracy analizatorów w sezonie letnim,
    Wykonawca wyposaży Pracownię Analityki Ogólnej  w klimatyzator o mocy 3-4 
    kW na  powierzchnię ok. 20 m 2 z możliwością odkupienia go przez Zamawiającego
    po  zakończeniu umowy.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania ulotek odczynnikowych, instrukcji
    obsługi analizatorów, szczegółowych informacji i opisów zaoferowanych 
   produktów w przypadku wystąpienia wątpliwości co do zgodności oferty z  
   wymaganiami.
Zadanie nr 2              Pozostałe odczynniki na 24 miesiące :
1. Odczynnik Mac Wiliama                           - 6 000 ml

2. Odczynnik Nonne Apelta                          -  1 000 ml

3. Odczynnik Pandego                                   -    400 ml

Przy szacowaniu ilości / objętości opakowań Wykonawca uwzględni trwałość odczynników po otwarciu  w celu zapewnienia ciągłości pracy przez cały okres obowiązywania umowy.
Zadanie nr 3
Testy do oznaczania krwi utajonej w kale - 2 000 oznaczeń

    - test immunochromatograficzny, kasetkowy , 

    -   bez konieczności zachowania diety,

    - skład testu: kasetki testowe, aplikatory, instrukcja stosowania,

    - czułość testu poniżej 51 ng/ml hemoglobiny w próbce,

    - specyficzność testu powyżej 99 %

    - swoistość testu na hemoglobinę ludzką,
Zadanie nr 4
Testy do wykrywania  antygenu  Giardia lamblia w kale - 400 oznaczeń

     - test kasetkowy

     - metoda immunochromatograficzna
     - czułość testu 100 %

     - swoistość testu > 99 %.

str. 4 z 4 
