FORMULARZ OFERTA WYKONAWCY
dla zadania 4
Tytuł zamówienia: Dostawa aparatury medycznej
Numer nadany sprawie przez zamawiającego: AG.ZP.3320. 77. 19
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na dostawa aparatury medycznej dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu,  opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych
1. oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:
	Lp.
	Nazwa 
	Ilość 
	Cena jednostkowa netto
	Stawka podatku VAT
	Cena jednostkowa brutto

	1.
	Kardiomonitor

Model …..................... 

nr kat. ….....................

Producent, kraj pochodzenia

 …...............................
	8 szt. 
	
	
	

	Łączna cena netto:
	
	Łączna cena brutto:
	


Cena musi odzwierciedlać wszystkie elementy składające się na przedmiot zamówienia.
Informacje na temat Wykonawcy:
a) Nazwa Wykonawcy*: ……………………………………………………………………………
* Wykonawcy wspólnie składający ofertę tj. np. członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej, wpisują dane każdego konsorcjanta wraz ze wskazaniem lidera konsorcjum i każdego wspólnika spółki cywilnej.
b) Adres do korespondencji:

…............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

c) Osoba wyznaczona do kontaktów: …………………………….………..

   telefon: ……………………………………………………. 

   faks do kontaktów: ……………………………………………..................

   adres e-mail do kontaktów: ……………………………………………......
d) Informuję, że:

a) [   ] jest małym lub średnim przedsiębiorstwem

b) [   ] nie jest małym lub średnim przedsiębiorstwem
(należy odpowiednio zaznaczyć punkt a) lub b)
Oświadczamy, że:
1. oferowany termin płatności wynosi do 30 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT.

2. zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i przyjmujemy ją bez zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

3. uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

4. zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. 
5. zaoferowany przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa a także zobowiązujemy się dostarczyć stosowne dokumenty na każde żądanie zamawiającego w wyznaczonym przez zamawiającego terminie.
6. wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO
 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*
* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
Informacje na temat podwykonawców:

Czy wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom: …............. [Tak/ Nie]. 

Jeżeli odpowiedź jest twierdząca, proszę wskazać:

a. część zamówienia, którą wykonawca zamierza powierzyć danemu podwykonawcy:

……………………………………………………………

……………………………………………………………

b. firmę podwykonawcy: …..................................................................................
	
	.......................................................................
(data, podpis osoby uprawnionej)


Kardiomonitor  – 8 szt. 
	Lp.
	PARAMETR / WARUNEK
	WARTOŚĆ WYMAGANA
	WARTOŚĆ OFEROWANA

	
	Urządzenie fabrycznie nowe, 2019 rok produkcji

Producent

Model/typ

Kraj pochodzenia
	TAK

podać
	

	I
	MONITOR
	
	

	1. 
	Ekran kolorowy
	TAK
	

	5. 
	Wyświetlacz LCD z aktywną matrycą (TFT)
	TAK
	

	6. 
	Przekątna ekranu min. 15”
	TAK

podać
	

	7. 
	Wyświetlanie  min. 6 różnych krzywych na ekranie
	TAK

podać
	

	8. 
	Jednoczesna prezentacja wszystkich mierzonych parametrów
	TAK
	

	9. 
	Waga kardiomonitora z akumulatorem (bez akcesoriów) max 7 kg
	TAK

podać
	

	10. 
	Komunikacja z użytkownikiem poprzez menu
w języku  polskim obsługiwana przy pomocy ekranu dotykowego, przycisków i pokrętła
	TAK
	

	II
	MONITOROWANIE
	
	

	11. 
	Pomiar i monitorowanie co najmniej następujących parametrów: 
· EKG

· odchylenie odcinka ST

· liczba oddechów (RESP)

· saturacja (SpO2)

· ciśnienie krwi mierzone metodą nieinwazyjną (NIBP)
· temperatura ciała
	TAK


	

	12. 
	Dodatkowo w 3 szt. monitorów:

- CO2 w strumieniu bocznym

- ciśnienie krwi mierzone metodą inwazyjną (IBP)
	TAK


	

	13. 
	Ekg/Resp:

- zakres częstości rytmu serca min. 20-250 bpm

- analiza odcinka ST w co najmniej trzech odprowadzeniach jednocześnie

- analiza arytmii z rozpoznawaniem podstawowych zaburzeń rytmu co najmniej 10 zaburzeń rytmu

- impedancyjna metoda pomiaru respiracji  

- pomiar częstości oddechu min. 5 - 120 oddechów/min 

- możliwość wyboru odprowadzenia do monitorowania oddechu lub zmiany trybu detekcji oddechu z automatycznego na ręczny

- wykrywanie stymulatora
	TAK

podać


	

	14. 
	NIBP

oscylometryczna metoda pomiaru

zakres pomiaru ciśnienia min.15÷250 mmHg

pomiar ręczny i automatyczny

wyświetlanie wartości skurczowych, rozkurczowych i średnich
	TAK

podać
	

	15. 
	SpO2/Pleth

zakres pomiaru saturacji 0-100%

zakres pomiaru pulsu min. 30-250/min

- wyświetlanie krzywej dynamicznej oraz wartości cyfrowych 

- pomiar w technologii redukującej artefakty ruchowe: Nellcor bądź FAST.

- możliwość stosowania czujników 

pomiarowych SpO2 typu Nellcor
	TAK

podać
	

	16. 
	Temperatura
- zakres pomiarowy min. 25-45˚C

- możliwość pomiaru temperatury powierzchniowej i głębokiej
	TAK

podać
	

	17. 
	Kapnografia w strumieniu bocznym
- pomiar końcowo wydechowego stężenia dwutlenku węgla EtCO2

- pomiar częstości oddechu
	TAK
	

	18. 
	Pomiar inwazyjnego ciśnienia krwi (IBP)
· zakres pomiarowy inwazyjnego ciśnienia min. od -10 do +300 mmHg 

· wyświetlanie krzywych ciśnienia oraz wartości skurczowych, rozkurczowych i średnich
· funkcja wyboru różnych etykiet ciśnienia w tym dotyczących ciśnień żylnych i tętniczych
	TAK

podać
	

	III
	AKCESORIA 
	
	

	19. 
	Przewód EKG pacjenta 3 – odprowadzeniowy lub 5 – odprowadzeniowy wraz z przewodem połączeniowym – 2 komplety dla każdego monitora
	TAK


	

	20. 
	Wielorazowe mankiety dla dorosłych (rozmiary: duży - 1 szt., średni – 2szt., mały - 1 szt. oraz mankiet dla otyłych pacjentów – 1 szt.) wraz z kablem połączeniowym – 1 komplet dla każdego monitora
	TAK
	

	21. 
	Czujnik saturacji wielokrotnego użytku na palec dla dorosłych wraz z kablem połączeniowym (łączna długość min. 3m) – 2 komplety dla każdego monitora 
	TAK
	

	22. 
	Czujnik temperatury powierzchniowej - 1 szt. dla każdego monitora
	TAK
	

	23. 
	15 jednorazowych linii pomiarowych kapnografii
	TAK
	

	24. 
	Przewód do jednorazowych przetworników IBP typu Edwards- 3 szt. 
	TAK
	

	25. 
	Uchwyt do montażu monitora na ścianie z możliwością regulacji obrotu i nachylenia, z koszykiem na akcesoria - dla każdego monitora.

Łatwe wypięcie monitora z uchwytu przez użytkownika bez użycia dodatkowych narzędzi
	TAK
	

	IV
	INNE PARAMETRY
	
	

	26. 
	Możliwość dezaktywacji wybranych parametrów
	TAK
	

	27. 
	Możliwość konfigurowania i zapamiętywania ekranów przez użytkownika - w tym ekran dużych cyfr 
	TAK
	

	28. 
	Możliwość niezależnego konfigurowania oraz włączania/wyłączania alarmów poszczególnych parametrów
	TAK
	

	29. 
	Optyczna i akustyczna sygnalizacja alarmów
	TAK
	

	30. 
	Pamięć zdarzeń alarmowych (co najmniej 50 zdarzeń alarmowych w postaci odcinka krzywej EKG i wartości parametrów)
	TAK

podać
	

	31. 
	Sygnalizowanie alarmów technicznych
	TAK
	

	32. 
	Trendy wszystkich mierzonych parametrów -  min. 96 godz.
	TAK

podać
	

	33. 
	Zasilanie sieciowo-akumulatorowe, min. 2 h pracy na akumulatorze przy monitorowaniu EKG, SpO2, NIBP (pomiar NIBP co 15 min. )
	TAK

podać
	

	34. 
	Graficzny wskaźnik naładowania akumulatora
	TAK
	

	35. 
	Uchwyt do przenoszenia kardiomonitora 
	TAK
	

	36. 
	Cicha praca kardiomonitora – chłodzenie bez użycia wentylatora
	TAK
	

	37. 
	Monitor zabezpieczony przed zalaniem wodą – klasa szczelności min. IPX1
	TAK

podać
	

	38. 
	Podać zalecaną przez producenta częstość wykonywania przeglądów okresowych 

Wymienić zakres czynności wykonywanych podczas przeglądów okresowych oraz elementy zużywalne wymieniane podczas wykonywania w/w przeglądu
	TAK

podać
	


Wymogiem jest aby wartości podane  w kolumnie „Wartość oferowana” były zgodne z danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie producenta przedstawiającym dane techniczne - Product Data. Zamawiający ma prawo wystąpić do Wykonawcy o udostępnienie takiego dokumentu celem weryfikacji. Niespełnienie tego wymagania spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania w wyznaczonym przez siebie terminie, dokonania przez Wykonawcę prezentacji w siedzibie Zamawiającego oferowanego kardiomonitora ze wszystkimi wymaganymi parametrami. Niespełnienie tego wymagania spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.
	
	.......................................................................
(data, podpis osoby uprawnionej)


Oświadczenie Wykonawcy
1. Oświadczam , że oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów (poza materiałami eksploatacyjnymi).
2. Na oferowany przedmiot zamówienia udzielam ..............miesięcy pełnej gwarancji licząc od daty podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego  ( min. wymagany przez Zamawiającego okres to 36 miesięcy).

3. Warunki gwarancji:

- czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia w okresie gwarancji nie dłużej niż 5 dni robocze liczony od daty zgłoszenia uszkodzenia, a w przypadku konieczności sprowadzenia części spoza granic Polski nie dłuższy niż 7 dni roboczych. 

· graniczny czas naprawy po przekroczeniu którego okres gwarancji przedłuża się o czas przerwy w eksploatacji - 7 dni roboczych

· liczba napraw gwarancyjnych uprawniająca do wymiany na nowy element/ podzespół/ urządzenie  – 3)

· siedziba autoryzowanego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego na terenie Polski, upoważnionego do wykonywania działań serwisowych

adres..............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

4. Oświadczam, że w ramach oferowanej gwarancji będą wykonywane przeglądy zalecane przez producenta z częstością ………………………… ………………………………………… 
Ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji. Wszystkie czynności związane z wykonaniem przeglądu odbywać się będą na koszt Wykonawcy..
5. Dostępność części zamiennych min. 8 lat od daty odbioru.

6. Oświadczam , że wraz z dostawą dostarczę instrukcję obsługi w języku polskim zawierającą zapisy dotyczące bezpieczeństwa użytkownika i bezpieczeństwa pacjenta (wersja papierowa i elektroniczna) oraz instrukcję serwisową.

7. Oświadczam, że bezpośredni użytkownicy zostaną przeszkoleni w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia.

8. Oświadczam, że zostanie przeprowadzone szkolenie serwisowe w siedzibie Zamawiającego dla pracowników Inżynierii Klinicznej potwierdzone wydaniem certyfikatu na wykonywanie napraw, konserwacji i przeglądów oferowanego kardiomonitora  po okresie obowiązywania gwarancji.
	
	.......................................................................
(data, podpis osoby uprawnionej)


��



	 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 





Zał. nr 1 – zad. Nr 4                                                                                                                                                                                     2 z 6

