ZESTAW DO PRÓB WYSIŁKOWYCH I BADAŃ ERGOSPIROMETRYCZNYCH
	Lp.
	Parametry techniczne i funkcjonalne
	Warunek graniczny
	Parametry oferowane

	WYPOSAŻENIE SYSTEMU
	
	

	1. 
	Moduł rejestracji przepływów i stężeń gazów oddechowych, z zestawem podstawowych akcesoriów pomiarowych, co najmniej linią pomiarową, głowicą pneumotachograficzną maskami w rozmiarze S i M wraz z adapterami oraz czepkiem w rozmiarze standardowym.
	TAK
	

	2. 
	Zestaw do wykonywania bieżących kalibracji: pompa kalibracyjna 3L, reduktor do butli z gazem kalibracyjnym, gaz kalibracyjny min. 1,5 m3 z certyfikatem stabilności mieszanki wzorcowej dostępnej na rynku krajowym co najmniej 48 miesięcy. 

W przypadku dostawy w zwrotnym opakowaniu, wszelkie koszty używania opakowania w ciągu 48 miesięcy zawarte w cenie oferty. 
	TAK
	

	3. 
	Oprogramowanie medyczne sterujące modułem analizy przepływu i gazów, zainstalowane na stacji roboczej o parametrach, co najmniej: 

· komputer z procesorem Intel i7-7700 lub równoważny

· pamięć RAM komputera 8 GB,

· pamięć dyskowa 1 TB

· system operacyjny Windows 10 Pro, 

· drukarka laserowa z funkcją automatycznego druku dwustronnego,

· dwa monitory o przekątnej co najmniej 22”,

· niezbędne do pracy stacji roboczej akcesoria komputerowe i  przewody połączeniowe
	TAK
	

	4. 
	Wózek jezdny medyczny mieszczący stację roboczą oraz całość wyposażenia systemu, wyposażony w:

· centralny wyłącznik zasilania,

· co najmniej trzy półki,

· wysięgnik do montażu dwóch monitorów w ułożeniu poziomym z regulacją położenia

· mocowanie butli z gazem kalibracyjnym
	TAK
	

	5. 
	Moduł do rejestracji sygnału EKG podczas spoczynku oraz wysiłku, z akcesoriami:

· 10-elektrodowy przewód pacjenta o długości maks. 1,2 m

· futerał z paskiem biodrowym
	TAK
	

	6. 
	Oprogramowanie medyczne sterujące modułem do rejestracji sygnału EKG, współpracujące z oprogramowaniem sterującym modułem do rejestracji przepływów i gazów oddechowych, zainstalowane na stacji roboczej
	TAK
	

	7. 
	Moduł pulsoksymetru (SpO2), współpracujący bezpośrednio z oprogramowaniem do rejestracji przepływów i gazów oddechowych, w zestawie elastyczny czujnik dla dorosłych na palec, w rozmiarze średnim
	TAK
	

	8. 
	Moduł pomiaru warunków atmosferycznych, współpracujący bezpośrednio z oprogramowaniem do rejestracji przepływów i gazów oddechowych.
	TAK
	

	9. 
	Moduł pomiaru stężenia CO2 w otoczeniu zestawu, współpracujący bezpośrednio z oprogramowaniem do rejestracji przepływów i gazów oddechowych i niezależny od modułu do rejestracji przepływu i stężeń gazów oddechowych:

· bezpośrednie przesyłanie wyników pomiaru do oprogramowania

· automatyczna współpraca z programem do kalibracji czujnika stężenia CO2 z możliwością ręcznej korekcji
	TAK/NIE

TAK - 20 pkt.

 NIE - 0 pkt.

	

	10. 
	Bieżnia diagnostyczna
	TAK
	

	11. 
	Cykloergometr wysiłkowy
	TAK
	

	BAZA DANYCH SYSTEMU I INTEGRACJA
	
	

	12. 
	Baza danych oparta o rozwiązanie zgodne ze standardem MS SQL (dotyczy oprogramowania medycznego do rejestracji przepływów i gazów oddechowych i oprogramowania do rejestracji sygnału EKG).
	TAK
	

	13. 
	Bezpośrednia współpraca oprogramowania do rejestracji przepływów i gazów oddechowych z oprogramowaniem do rejestracji sygnału EKG, zapewniająca co najmniej:

· wprowadzanie danych pacjenta i badania w wybranym oprogramowaniu i automatyczną transmisję danych do drugiego,

· rozpoczynanie badania wysiłkowego w wybranym oprogramowaniu z automatycznym uruchomieniem drugiego,

· bieżącą automatyczną wymianę danych pomiędzy programami w czasie badania wysiłkowego, w tym co najmniej informacje o aktualnym etapie badania, bieżące parametry obciążenia, HR i ciśnienia tętniczego
	TAK
	

	14. 
	Oprogramowanie możliwe do rozbudowy o podłączenie do zewnętrznego systemu informacyjnego, z wykorzystaniem standardu HL7, co najmniej w zakresie obsługi komunikacji w kategoriach:

· otrzymywania komunikatów zleceń badań OMG

· wymiany informacji na żądanie poprzez komunikaty QRY i ADR

· odsyłania wyników badania w komunikatach ORU i MDM

· zmiany terminarza zleceń w komunikatach SIS
	TAK
	

	15. 
	Oprogramowanie części spiroergometrycznej oraz elektrokardiograficznej możliwe do oddzielnego i samodzielnego wykonywania badań, każde w swoim zakresie
	TAK
	

	SPIROMETRIA
	
	

	16. 
	Pomiar spirometrii spoczynkowej zgodne z zaleceniami ATS i ERS, co najmniej w zakresie:

· manewru spokojnego oddychania (tzw. SVC), 

· manewru wytężonego wydechu (FVC),

· wentylacji wymuszonej (MVV).
	TAK
	

	17. 
	Rejestracja manewru oddechowego z prezentacją co najmniej:

· krzywej przepływu lub objętości,

· bieżących wartości podstawowych parametrów spirometrycznych,

· wskaźników osiągnięcia podczas wydechu: minimalnego czasu wydechu oraz plateau
	TAK
	

	18. 
	Pełen zestaw parametrów wyznaczanych w badaniu spirometrycznym zgodnie z wytycznymi ATS i ERS, wraz z informacją o jakości badania według klasyfikacji literowej A-F oraz z informacją o zmianach FEV1 pomiędzy próbami oddechowymi w badaniu.
	TAK
	

	REJESTRACJA PRZEPŁYWÓW I STĘŻEŃ GAZÓW ODDECHOWYCH
	
	

	19. 
	Ciągła rejestracja stężenia gazów oddechowych (O2 i CO2), w zakresie fazy wdechu (FiO2, FiCO2) oraz wydechu (FeO2, FeCO2)
	TAK
	

	20. 
	Graficzna i numeryczna prezentacja podstawowych parametrów spiroergometrycznych co najmniej: VO2, VCO2, VO2/kg, RER, BF, TV, VE, EQO2, EQCO2, O2PULSE, PETO2, PETCO2
	TAK
	

	21. 
	Automatyczna korekcja mierzonych w badaniu wysiłkowym parametrów:

- przepływów i objętości, do warunków BTPS,

· stężeń gazów, do warunków STPD,
· obu powyższych na podstawie wprowadzonych ręcznie lub automatycznie warunków powietrza otoczenia.
	TAK
	

	22. 
	Parametr HR (rytmu pracy serca) wyznaczany w czasie badania wysiłkowego co najmniej z:

· 12-kanałowego EKG, 

· pulsoksymetrii (SpO2),

· telemetrii rytmu serca (np. pas Polar)
	TAK
	

	23. 
	Interaktywna ocena wyników badania wg. algorytmu decyzyjnego Wassermana
	TAK
	

	24. 
	Automatyczne wyznaczanie wartości regresyjnych, co najmniej współczynnika nachylenia zależności VE w funkcji VCO2, przyrostu VO2 do obciążenia, VO2 do HR oraz jakości pochłaniania tlenu OUES
	TAK
	

	25. 
	Automatyczne wyznaczanie parametrów mocy wentylacyjnej (EVP) oraz mocy sercowej (CP).
	TAK
	

	26. 
	Automatyczne wyznaczanie wartości CO (rzutu minutowego serca), zgodnie ze wzorem wg. Wassermana
	TAK
	

	27. 
	Prezentacja skali subiektywnej oceny zmęczenia wysiłkiem, co najmniej w formie:
· skali Borga 6 - 20,

· skali CR10.
	TAK
	

	POMIAR PRZEPŁYWU I OBJĘTOŚCI
	
	

	28. 
	Czujnik w postaci pneumotachometru o przekroju eliptycznym, wykorzystującym elastyczną odkształcalną kryzę do wytworzenia różnicy ciśnień pod wpływem przepływu powietrza.
	TAK/NIE

TAK - 10 pkt. 

inne  - 0 pkt.
	

	29. 
	Czujnik przepływu nadający się do całościowej dezynfekcji po wymontowaniu z uchwytu i linii oddechowej, wykonany z łatwego do czyszczenia materiału,
	TAK
	

	30. 
	Czujnik bez elementów optoelektroniki lub elektroniki, bez łożyskowanych elementów obrotowych, do całościowej dezynfekcji z możliwością sterylizacji gazowej
	TAK/NIE

TAK - 10 pkt.

inne - 0 pkt.
	

	31. 
	Mały i lekki czujnik przepływu nadający się do zastosowania w masce nosowo-twarzowej bez elementów podtrzymujących
	TAK
	

	32. 
	Efektywna objętość martwa czujnika, tzn. łącznie z niezbędnymi elementami przyłączeniowymi do maski nosowo-twarzowej, nie większa niż 32 mL
	TAK
	

	33. 
	Zakres pomiaru przepływu nie mniejszy niż ± 16 L/s
	TAK
	

	34. 
	Rozdzielczość pomiaru przepływu lepsza niż 1 mL/s 
	TAK
	

	35. 
	Liniowość pomiaru przepływu nie gorsza niż ± 3% 
	TAK
	

	36. 
	Opory przepływu mniejsze niż 0,12 kPa/L/s, dla zakresu przepływu ± 14 L/s
	TAK
	

	37. 
	Dokładność pomiaru przepływu nie gorsza niż wartość wyznaczona jako większa z porównania: ±3% wartości zmierzonej lub 50 mL
	TAK
	

	38. 
	Przewód osuszający w standardzie Permapure (Nafion) lub równoważnym, zamontowany w linii pomiarowej, przeznaczony do beznarzędziowej samodzielnej wymiany przez użytkownika.
	TAK
	

	39. 
	Filtr zanieczyszczeń zamontowany w linii pomiarowej, przeznaczony do beznarzędziowej samodzielnej wymiany przez użytkownika
	TAK
	

	POMIAR STĘŻENIA O2
	
	

	40. 
	Pomiar stężenia O2 wykonywany przez moduł rejestracji przepływów i objętości, za pomocą wymiennego czujnika elektrochemicznego, o gwarantowanej żywotności co najmniej 12 miesięcy
	TAK
	

	41. 
	Czujnik przeznaczony do beznarzędziowej samodzielnej wymiany przez użytkownika, bez konieczności demontażu głównej obudowy aparatu 
	TAK
	

	42. 
	Zakres pomiarowy stężenia O2 w zakresie 0 - 100%
	TAK
	

	43. 
	Dokładność pomiaru 0,1% objętości co najmniej dla zakresu 13% - 21%
	TAK
	

	44. 
	Program do automatycznej kalibracji czujnika O2 w zakresie wyznaczenia charakterystyki odpowiedzi czujnika na dynamiczne zmiany stężenia gazu, w celu zmniejszenia całkowitego czasu odpowiedzi T10-90 układu pomiarowego
	TAK/NIE

TAK - 10 pkt.

inne - 0 pkt.
	

	POMIAR STĘŻENIA CO2
	
	

	45. 
	Zakres pomiarowy stężenia CO2 w zakresie 0 - 13%
	TAK
	

	46. 
	Dokładność pomiaru 0,1% objętości co najmniej dla zakresu 2,5% - 7,5%
	TAK
	

	47. 
	Rozdzielczość pomiaru co najmniej 0,1 % 
	TAK
	

	48. 
	Efektywny czas odpowiedzi analizatora stężenia CO2 tzw. T10-90 poniżej 90 ms
	TAK
	

	49. 
	Program do automatycznej kalibracji czujnika CO2 w zakresie wyznaczenia indywidualnych współczynników korekcji pomiaru stężenia, wykonywany przez pomiar co najmniej dla gazu wzorcowego oraz powietrza otoczenia.
	TAK
	

	50. 
	Program do automatycznej kalibracji czujnika CO2 w zakresie wyznaczenia charakterystyki odpowiedzi czujnika na dynamiczne zmiany stężenia gazu, w celu zmniejszenia całkowitego czasu odpowiedzi T10-90 układu pomiarowego
	TAK/NIE

TAK - 10 pkt.

 inne - 0 pkt.
	

	POMIAR WARUNKÓW OTOCZENIA
	
	

	51. 
	Zintegrowana z systemem automatyczna stacja pomiarowa warunków otoczenia, mierząca w sposób ciągły i nie wymagający nadzoru operatora, co najmniej temperaturę otoczenia, wilgotność względną i ciśnienie atmosferyczne. Możliwość ręcznego wprowadzenia parametrów otoczenia.
	TAK
	

	POMIAR SpO2
	
	

	52. 
	Nieinwazyjny pomiar saturacji obwodowej zintegrowany z oprogramowaniem do rejestracji przepływów i gazów oddechowych
	TAK
	

	53. 
	Technologia pomiaru dostosowana do warunków badania wysiłkowego z algorytmem wykrywającym artefakty ruchowe
	TAK
	

	54. 
	Moduł pomiarowy współpracujący z wymiennymi czujnikami pomiarowymi, w wersji mocowania:

· na palcu dłoni,
· na płatku usznym,

· przyklejany na powierzchni czoła lub skroni
	TAK
	

	55. 
	Moduł o wadze nie większej niż 80 g, mocowany na nadgarstku pacjenta, z bezprzewodową komunikacją ze stacją roboczą zestawu i oprogramowaniem do rejestracji przepływu i gazów oddechowych.
	TAK/NIE

TAK - 10 pkt.

 inne - 0 pkt.
	

	56. 
	Ciągła rejestracja krzywej pletyzmograficznej oraz parametrów: PR, SpO2, wskaźnika jakości sygnału
	TAK
	

	OPROGRAMOWANIE DO REJESTRACJI SYGNAŁU EKG
	
	

	57. 
	Ciągły zapis 12-kanałowego EKG z modułu pacjenta w układzie standardowym lub Cabrera z możliwością wybrania prezentacji w formacie co najmniej:
· 2 zestawy po 6 odprowadzeń na ekranie

· 1 zestaw 12 odprowadzeń na ekranie
	TAK
	

	58. 
	Wykrywanie impulsów stymulatora pracy serca na wszystkich lub wskazanych odprowadzeniach EKG.
	TAK
	

	59. 
	Wykrywanie braku połączenia elektrody z pacjentem w czasie rejestracji sygnału EKG
	TAK
	

	60. 
	Ocena jakości podłączenia elektrod przed uruchomieniem badania wysiłkowego poprzez co najmniej:
· pomiar impedancji każdego odprowadzenia,

· pomiar poziomu zakłóceń każdego odprowadzenia,

· bieżący obraz EKG
	TAK
	

	61. 
	Filtrowanie rejestrowanego sygnału EKG co najmniej w zakresie:
· stabilizacji linii izoelektrycznej,

· zakłóceń częstotliwości sieciowej 50 Hz,

· zakłóceń ruchowych i mięśniowych 25 Hz i 40 Hz.
	TAK
	

	62. 
	Automatyczne wykrywanie wybranych arytmii (co najmniej VES, Pary VES, VT, SVT) z prezentacją arytmii na ekranie jednocześnie do bieżącego 12-kanałowego zapisu EKG i median.
	TAK
	

	63. 
	Automatyczny pomiar położenia odcinka ST w stosunku do linii izoelektrycznej oraz nachylenia ST, dla wszystkich wskazanych odprowadzeń EKG.
	TAK
	

	64. 
	Automatyczne programy obciążenia oraz możliwość ręcznej kontroli parametrów obciążenia odpowiednio do używanego urządzenia wysiłkowego, co najmniej:
· protokół ze skokowym przyrostem obciążenia,

· protokół z liniowym przyrostem obciążenia tzw. RAMP,

· gotowe typowe protokoły obciążenia w tym Bruce, Bruce zmodyfikowany, Naughton, Naughton zmodyfikowany, Balke, Dubowy, USAF/SAM,

· programowanie dodatkowych protokołów z wybranym sposobem przyrostu obciążenia oraz liczbą etapów obciążenia,

· bieżąca korekta protokołu obciążenia bezpośrednio przed uruchomieniem badania wysiłkowego, w zakresie początkowych i docelowych wartości obciążenia, z graficzną ilustracją krzywej obciążenia.
	TAK
	

	REJESTRACJA SYGNAŁU EKG
	
	

	65. 
	Moduł z bezprzewodową komunikacją ze stacją roboczą zestawu i oprogramowaniem, zasilany z maksymalnie 2 ogniw typu AA lub AAA
	TAK/NIE

TAK - 20 pkt.

NIE - 0 pkt.
	

	66. 
	Częstość próbkowania każdego kanału rejestrowanego sygnału EKG co najmniej 1000 Hz.
	TAK
	

	67. 
	Częstość próbkowania każdego kanału rejestrowanego sygnału EKG co najmniej 8000 Hz.
	TAK/NIE

TAK - 10 pkt.

 NIE - 0 pkt.
	

	68. 
	Pasmo częstotliwościowe rejestrowanego sygnału EKG co najmniej 0,05 - 150 Hz
	TAK
	

	BIEŻNIA DIAGNOSTYCZNA
	
	

	69. 
	Bieżnia z pasem ruchomym, co najmniej:

· prędkość pasa regulowana w zakresie 0,5 do 24 km/godz.,

· nachylenie pasa regulowane w zakresie 0% do 25%,

· szerokość pasa nie mniejsza niż 55 cm i długość nie mniejsza niż 160 cm,

· pas wykonany z teksturowanego materiału antystatycznego

· pas podparty samosmarowną amortyzowaną płytą,

· nośność pasa bieżni co najmniej 220 kg

· wysokość powierzchni pasa nad podłożem nie większa niż 19 cm
	TAK
	

	70. 
	Silnik napędzający pas ruchomy o mocy co najmniej 4 KM
	TAK
	

	71. 
	Siłownik podnoszenia pasa ruchomego z metalową przekładnią
	TAK
	

	72. 
	Relingi boczne nie ograniczające dostępu do pacjenta, tzn. bez podparcia od strony wejścia pacjenta na bieżnię.
	TAK
	

	73. 
	Wyłącznik awaryjny bieżni zamocowany na relingu oraz linka bezpieczeństwa.
	TAK
	

	74. 
	Bezpośrednie sterowanie prędkością i nachyleniem pasa ruchomego z oprogramowania do rejestracji przepływów i gazów oddechowych lub oprogramowania do rejestracji EKG.
	TAK
	

	75. 
	Zasilanie sieciowe 240 V z poborem prądu nie większym niż 15A.
	TAK
	

	CYKLOERGOMETR WYSIŁKOWY
	
	

	76. 
	Obciążenie wymuszone hamowaniem elektromagnetycznym, co najmniej w zakresie 10 do 990 W
	TAK
	

	77. 
	Nośność siedziska min 160 kg
	TAK
	

	78. 
	Regulacja wysokości siedziska
	TAK
	

	79. 
	Regulacja kąta ustawienia kierownicy w zakresie min. do 350°
	TAK
	

	80. 
	Bezpośrednie sterowanie obciążeniem z oprogramowania
	TAK
	

	81. 
	Zasilanie sieciowe 240V
	TAK
	

	POZOSTAŁE WYMAGANIA
	
	

	82. 
	Podać zalecaną przez producenta częstość wykonywania przeglądów okresowych. Wymienić zakres czynności 

wykonywanych podczas przeglądów okresowych oraz elementy zużywalne wymieniane podczas wykonywania w/w przeglądu
	TAK
	


7

