FORMULARZ OFERTA WYKONAWCY
dla zadania 2
Tytuł zamówienia: Dostawa aparatury medycznej dla Oddziału Kardiologii.
Numer nadany sprawie przez zamawiającego: AG.ZP.3320. 35. 20
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na dostawa aparatury medycznej dla Oddziału Kardiologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu,  opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych
1. oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:
	Lp.
	Nazwa 
	Ilość 
	Cena jednostkowa netto
	Stawka podatku VAT
	Cena jednostkowa brutto

	1.
	Zestaw do przyłóżkowego leczenia nerkozastępczego

Model …..................... 

nr kat. ….....................

Producent, kraj pochodzenia

 …...............................
	1 szt. 
	
	
	

	Łączna cena netto:
	
	Łączna cena brutto:
	


Cena musi odzwierciedlać wszystkie elementy składające się na przedmiot zamówienia.
Informacje na temat Wykonawcy:
a) Nazwa Wykonawcy*: ……………………………………………………………………………
* Wykonawcy wspólnie składający ofertę tj. np. członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej, wpisują dane każdego konsorcjanta wraz ze wskazaniem lidera konsorcjum i każdego wspólnika spółki cywilnej.
b) Adres/ Adres do korespondencji:

…............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

c) Osoba wyznaczona do kontaktów: …………………………….………..

   telefon: ……………………………………………………. 

   faks do kontaktów: ……………………………………………..................

   adres e-mail do kontaktów: ……………………………………………......
d) Informuję, że:

a) [   ] jest małym lub średnim przedsiębiorstwem

b) [   ] nie jest małym lub średnim przedsiębiorstwem
(należy odpowiednio zaznaczyć punkt a) lub b)
Oświadczamy, że:
1. oferowany termin płatności wynosi do 60 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT.

2. zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i przyjmujemy ją bez zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

3. uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

4. zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. 
5. zaoferowany przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa a także zobowiązujemy się dostarczyć stosowne dokumenty na każde żądanie zamawiającego w wyznaczonym przez zamawiającego terminie.
6. wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO
 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*
* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
Informacje na temat podwykonawców:

Czy wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom: …............. [Tak/ Nie]. 

Jeżeli odpowiedź jest twierdząca, proszę wskazać:

a. część zamówienia, którą wykonawca zamierza powierzyć danemu podwykonawcy:

……………………………………………………………

……………………………………………………………

b. firmę podwykonawcy: …..................................................................................

	
	.......................................................................
(data, podpis osoby uprawnionej


Zestaw do przyłóżkowego leczenia nerkozastępczego – 1 szt.
„Zestawienie wymaganych parametrów technicznych i użytkowych”
	Lp.
	Parametr/warunek
	Wartość wymagana
	Punktacja
	Wartość oferowana

	1 
	Aparat fabrycznie nowy, 2020 rok produkcji

Producent

Najnowszy model aparatu

Kraj pochodzenia
	TAK

podać
	
	

	2 
	Możliwość wykonywania heparynowych zabiegów:

- powolna ciągła ultrafiltracja SCUF,

- ciągła hemofiltracja żylno-żylno CVVH z pre i/lub postdylucją

- ciągła hemodializa żylno-żylno CVVHD

- ciągła hemodiafiltracja CWHDF 

- plazmaferezy TPE 
	Tak
	
	

	3 
	Możliwość wykonywania zabiegów cytrynianowych CVVHD


	Tak
	
	

	4 
	Graficzny kolorowy podgląd istotnych stanów pracy urządzenia
	Tak
	
	

	5 
	Kasetowy system drenów z kodem kolorystycznym lub kreskowym lub QR dla łatwej identyfikacji przed zabiegiem, umożliwiający łatwy i szybki montaż.  
	Tak
	
	

	6 
	Zasilanie awaryjne zapewniające pracę aparatu przez co najmniej 15 min.
	Tak

podać


	do 15 minut - 0 pkt

do 30 minut - 5 pkt
	

	7 
	Regulowana ultrafiltracja 0- 100 ml/min.
	Tak

podać
	
	

	8 
	Zakres przepływu substytutu w zakresie minimum 10-130 ml/min.
	Tak

podać
	 
	

	9 
	Zakres przepływu dializatu min. 10-80 ml/min.
	Tak

podać
	
	

	10 
	Zakres regulacji temperatury w zakresie minimum 36 - 39 °C.
	Tak

podać
	 36-39 °C – 0pkt
Dolny zakres poniżej 36 °C - 5 pkt

Górny zakres powyżej 39 °C  – 5 pkt
	

	11 
	Aparat wyposażony w min. 1  system do podgrzewania płynu substytucyjnego i  dializatu z możliwością wyłączenia w trakcie zabiegu
	Tak
	 
	

	12 
	Wydajność pompy krwi w zakresie minimum 10-500 ml/min.
	Tak

podać
	 
	

	13 
	System bilansujący: min. cztery niezależne wagi do płynów dializacyjnych, substytucyjnych, osocza, ultrafiltratu, itp.
	
	
	

	14 
	Dokładność ważenia na każdej wadze min.: 1g lub ± 0,1%
	Tak

podać
	 
	

	15 
	Aparat wyposażony w min. 5 pomp umożliwiających podaż i oddawanie krwi, płynu dializacyjnego, substytucyjnego, filtratu, antykoagulantu cytrynianowego 
	Tak
	
	

	16 
	Detektor przecieku krwi.
	Tak
	
	

	17 
	Możliwość wyłączenia detektora przecieku krwi
	Tak/Nie
	Tak – 5 pkt

Nie – 0 pkt
	

	18 
	Komunikacja w języku polskim poprzez ekran dotykowy minimum 12”.
	Tak

podać
	
	

	19 
	Dwa niezależne detektory powietrza
	Tak


	 
	

	20 
	Możliwość przejścia w czasie zabiegu w tryb „opieki nad pacjentem” ze zmniejszonym przepływem krwi, z wyłączonym bilansowaniem i rozszerzonymi limitami alarmów ciśnień
	Tak
	 
	

	21 
	System automatycznego usuwania powietrza z linii substytutu lub dializatu bez zatrzymywania terapii oraz konieczności ręcznej regulacji poziomu płynów w komorach kroplowych
	Tak/Nie
	Tak – 5 pkt

Nie – 0 pkt
	

	22 
	Możliwość jednoczesnego podłączenia min. 2 worków z płynem dializacyjnym
	Tak
	 
	

	23 
	Waga urządzenia max 110 kg
	Tak 

podać
	110 kg – 96 kg- 0 pkt

95 kg – 70 kg- 5 pkt

poniżej 70 kg – 10 pkt
	

	24 
	Aparat jezdny z czterema skrętnymi kołami, z blokadą oraz hamulcem przynajmniej na dwóch kołach
	Tak
	 
	

	25 
	Podać zalecaną przez producenta częstość wykonywania przeglądów okresowych. 

Wymienić zakres czynności wykonywanych podczas przeglądów okresowych oraz elementy zużywalne wymieniane podczas wykonywania w/w przeglądu
	TAK

podać
	 
	


Wymogiem jest aby wartości podane  w kolumnie „Wartość oferowana” były zgodne z danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie producenta przedstawiającym dane techniczne - Product Data. Zamawiający ma prawo wystąpić do Wykonawcy o udostępnienie takiego dokumentu celem weryfikacji. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania w wyznaczonym przez siebie terminie, dokonania przez Wykonawcę prezentacji, pokazu oferowanego aparatu ze wszystkimi wymaganymi parametrami. Niespełnienie tego wymagania spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.
	
	.......................................................................
(data, podpis osoby uprawnionej)


Oświadczenie Wykonawcy
1. Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów (poza materiałami eksploatacyjnymi).
2. Na oferowany przedmiot zamówienia udzielam .............. miesięcy pełnej gwarancji licząc od daty podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego (min. wymagany przez Zamawiającego okres to 36 miesięcy).

3. Warunki gwarancji:

· czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia w okresie gwarancji nie dłużej niż 5 dni roboczych liczony od daty zgłoszenia uszkodzenia, a w przypadku konieczności sprowadzenia części spoza granic Polski nie dłuższy niż 7 dni roboczych. W przypadku przedłużającej się naprawy (powyżej 7 dni) wstawienie aparatu zastępczego.

· graniczny czas naprawy po przekroczeniu którego okres gwarancji przedłuża się o czas przerwy w eksploatacji - 7 dni roboczych

· liczba napraw gwarancyjnych uprawniająca do wymiany na nowy element/ podzespół  – 3

· siedziba autoryzowanego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego na terenie Polski, 

adres..............................................................

.............................................................

.............................................................

4. Oświadczam, że w ramach oferowanej gwarancji będą wykonywane przeglądy zalecane przez producenta. Ostatni przegląd w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji.  Wszystkie czynności związane z wykonaniem przeglądu odbywać się będą na koszt Wykonawcy.
5. Dostępność części zamiennych min. 8 lat od daty odbioru.

6. Oświadczam, że wraz z dostawą dostarczę instrukcję obsługi w języku polskim zawierającą zapisy dotyczące bezpieczeństwa użytkownika i bezpieczeństwa pacjenta.
7. Oświadczam, że bezpośredni użytkownicy zostaną przeszkoleni w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia. Pierwsze szkolenie odbędzie się przy instalacji aparatu, a dodatkowe w terminie uzgodnionym z Użytkownikiem. Asysta przy pierwszych trzech terapiach.
	
	.......................................................................
(data, podpis osoby uprawnionej)


��
	 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 





[image: image1.emf]
Zał. nr 1 – zad. Nr 2                                                                                                                                                                                2 z 6

