Echokardiograf średniej klasy dla poradni kardiologii dziecięcej – 1 szt. 
	Lp.
	Opis parametru
	Warunek graniczny
	Skala oceny
	Parametr oferowany

	1. 
	Echokardiograf  średniej klasy dla Poradni Kardiologii Dziecięcej 

Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji 2017

Producent

Model/typ

Kraj pochodzenia
	TAK

podać
	
	

	
	Konstrukcja i konfiguracja
	
	
	

	2. 
	Konstrukcja mobilna na wózku z czterema skrętnymi kołami, z blokadą oraz hamulcem przynajmniej na dwóch kołach
	TAK
	
	

	3. 
	Zasilanie 230V ± 10%; 50Hz
	TAK
	
	

	4. 
	Modułowa konstrukcja aparatu umożliwiająca jego rozbudowę bez  konieczności wymiany aparatu
	TAK
	
	

	5. 
	Cyfrowy system formowania i przetwarzania wiązki ultradźwiękowej, przetwornik min. 12 bitowy
	TAK

podać
	
	

	6. 
	Monitor kolorowy LCD o przekątnej ekranu minimum 19” z możliwością regulacji położenia niezależnie od konsoli aparatu. 

- obraz USG powinien zajmować min. 50% pola monitora

Regulacja lewo-prawo, góra-dół.
Rozdzielczość monitora 1920×1080 lub 1600x1200 lub 1280x1024
	TAK

podać


	19” – 0 pkt

20” i więcej  – 5 pkt
	.

	7. 
	Pulpit sterowniczy z regulacją wysokości 
	TAK
	
	

	8. 
	Pulpit sterowniczy  z regulacją  kąta obrotu pulpitu prawo-lewo
	TAK/NIE
podać
	TAK – 5 pkt

NIE – 0 pkt
	

	9. 
	Ciągła wejściowa dynamika aparatu  nie mniej niż  
250 dB
	TAK
podać
	
	

	10. 
	Wieszaki na głowice po obu stronach pulpitu.
	TAK
	
	

	11. 
	Panel dotykowy wspomagający obsługę aparatu pozwalający na zmianę parametrów za pomocą dotyku, przekątna min 10 cali
	TAK
podać
	
	

	12. 
	Panel sterowania z podświetlanymi lub oświetlonymi przyciskami na klawiaturze
	TAK
	
	

	13. 
	Zakres częstotliwości pracy określony częstotliwościami sond możliwych do podłączenia do aparatu, nie mniej niż 1-18 MHz
	TAK
podać
	
	

	14. 
	Min 3 aktywne gniazda dla głowic obrazowych 
	TAK

podać
	3 – 0 pkt

4 i powyżej – 5 pkt
	

	15. 
	Pamięć dynamiczna obrazowa cine loop 
	TAK
	
	

	16. 
	Programowanie nastaw dla aplikacji klinicznych i poszczególnych głowic usg, tzw. presety
	TAK
	
	

	
	Archiwizacja
	
	
	

	17. 
	Wbudowany wewnętrzny system archiwizacji obrazów i sekwencji oraz danych pacjentów na dysku twardym oraz możliwość zapisu obrazów w formatach kompatybilnych z systemem operacyjnym Windows, tj. w formatach co najmniej JPG lub TIFF i AVI
	TAK

podać
	
	

	18. 
	Wewnętrzny dysk twardy  o pojemności min. 500 GB
	TAK

podać
	 
	

	19. 
	Nagrywarka DVD-R 
	TAK
	
	

	20. 
	Aparat wyposażony w videoprinter czarno - biały
	TAK
	
	

	21. 
	Nagrywanie i odtwarzanie obrazów dynamicznych ( tzw. cine loop ) dla prezentacji Dopplera
	TAK
	
	

	22. 
	Archiwizacja badań w postaci plików obrazowych i sekwencji filmowych na wbudowanym napędzie DVD-R w ogólnodostępnych formatach w tym: JPG lub TIFF, AVI oraz DICOM 3.0. Zapis na płytę  swobodnie wybranych pacjentów z ich obrazami i pętlami obrazowymi 
	TAK

podać
	
	

	23. 
	Wyjście USB do pamięci typu FLASH do nagrywania obrazów w formatach JPG lub TIFF, AVI,DICOM
	TAK
	
	

	24. 
	Raporty dla każdego rodzaju badania z możliwością dołączania obrazów do raportu oraz z możliwością wprowadzania własnych opisów i komentarzy do raportu
	TAK
	
	

	25. 
	Moduł DICOM 3.0 umożliwiający zapis i przesyłanie obrazów w standardzie DICOM
	TAK
	
	

	
	Obrazowanie
	
	
	

	26. 
	Dostępne w aparacie tryby pracy:
2D

M-Mode

Color M-mode

M-Mode anatomiczny
Doppler pulsacyjny
Doppler ciągły (oferowane głowice sektorowe)

Doppler kolorowy

Power (angio) doppler

Doppler tkankowy kolorowy i spektralny
	TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK
	
	

	27. 
	Pakiet pomiarów i obliczeń 

- kardiologiczny dla dzieci i dorosłych
	TAK
	
	

	28. 
	Automatyczny obrys spektrum dopplerowskiego wraz z pakietami obliczeniowymi na obrazie ruchomym ( w czasie rzeczywistym ) oraz na obrazie zamrożonym
	TAK
	
	

	29. 
	Zoom ( bez utraty jakości ) min 8x na obrazie zatrzymanym i w min 8x w czasie rzeczywistym 
	TAK

podać
	
	

	30. 
	Technika harmoniczna
	TAK
	
	

	31. 
	Automatyczna optymalizacja obrazu 2D przy pomocy jednego klawisza 
	TAK
	
	

	32. 
	Częstotliwość odświeżania obrazu (Frame rate) w 2D – min. 500 Hz
	TAK

podać
	500 Hz – 0 pkt

Powyżej 500 Hz do 1000 Hz – 5 pkt

Powyżej 1000 Hz – 10 pkt
	

	33. 
	Głębokość skanowania min 30 cm


	TAK

podać
	
	

	34. 
	Obrazowanie metodą skrzyżowanych ultradźwięków
	TAK
	
	

	35. 
	Funkcja redukcji szumów ultradźwiękowych z jednoczesnym podkreśleniem granic tkanek
	TAK
	
	

	36. 
	Jednoczesna prezentacja 2D i M-Mode w różnych proporcjach wielkości oraz samej prezentacji bez obrazu 2D. 
	TAK
	
	

	37. 
	Automatyczne obrysowanie wsierdzia z możliwością korekty
	TAK/NIE

podać
	TAK – 5 pkt

NIE – 0 pkt
	

	38. 
	Możliwość przeprowadzenia ręcznej korekty obrysu poprzez cofnięcie kursorem do miejsca rozpoczęcia korekty  
	TAK/NIE

podać
	TAK – 5 pkt

NIE – 0 pkt
	

	39. 
	Funkcja automatycznego ustawiania parametrów bramki dopplerowskiej w naczyniu
	TAK/NIE

podać
	TAK – 5 pkt

NIE – 0 pkt
	

	40. 
	Prezentacja DUPLEX 2D/Color Doppler dostępne ze wszystkich głowic
	TAK
	
	

	41. 
	Prezentacja TRIPLEX  w wariancie 2D/Color Doppler i PW  dostępne ze wszystkich głowic
	TAK
	
	

	42. 
	Korekcja kąta bramki dopplerowskiej min. +/- 80stopni
	TAK

podać
	
	

	43. 
	Regulacja szerokości bramki dopplerowskiej  w granicach min. 1-20mm
	TAK

podać
	
	

	44. 
	Zakres pomiaru prędkości dla Dopplera pulsacyjnego min  6m/s przy zerowym kącie korekcji
	TAK

podać
	
	

	45. 
	Zakres pomiaru prędkości dla Dopplera ciągłego min  18m/s przy zerowym kącie korekcji
	TAK

podać
	
	

	46. 
	Automatyczna optymalizacja obrazu 2D przy pomocy jednego przycisku
	TAK
	
	

	47. 
	Automatyczna korekcja kąta bramki dopplerowskiej w zakresie +/- 60 stopni  za pomocą jednego przycisku
	TAK
	
	

	48. 
	Automatyczna zmiana częstotliwości Dopplera kolorowego wraz ze zmianą głębokości badania dla głowicy sektorowej. 
	TAK/NIE

podać
	TAK – 5 pkt

NIE – 0 pkt
	

	
	Sondy dedykowane do aparatu elektroniczne, szerokopasmowe
	
	
	

	49. 
	Głowica sektorowa, do badań kardiologicznych dla dorosłych wykonana w technologii ukierunkowanej polaryzacji kryształów/ technologii matrycowej lub zapewniającej taki efekt poprawy rozdzielczości jak głowice matrycowe.
- zakres częstotliwości pracy min 1,5-4,8MHz 

- min. 80 elementów  
- obrazowanie  harmoniczne
	TAK

podać
	
	

	50. 
	Głowica sektorowa kardiologiczna do badań dorosłych, pediatrycznych i noworodków 
 - zakres częstotliwości pracy min. 3-8 MHz
- min. 96 elementów  
- obrazowanie  harmoniczne
	TAK

podać
	
	

	
	Inne
	
	
	

	51. 
	Podać zalecaną przez producenta częstość wykonywania przeglądów okresowych 

Wymienić zakres czynności wykonywanych podczas przeglądów okresowych oraz elementy zużywalne wymieniane podczas wykonywania w/w przeglądu
	TAK

podać
	
	

	
	Możliwości rozbudowy dostępne na dzień składania oferty
	TAK
	
	

	52. 
	Możliwość rozbudowy o analizę Strain/Strain Rate oraz obrazowanie kinetyczne umożliwiające m.in. automatyczny obrys wsierdzia oraz pomiar frakcji wyrzutowej. Dostępne w aparacie
	TAK
	
	

	53. 
	Możliwość rozbudowy o głowicę do badań przezprzełykowych dla dorosłych wykonana w technologii ukierunkowanej polaryzacji kryształów/ technologii matrycowej lub zapewniającej taki efekt poprawy rozdzielczości jak głowice matrycowe.

-  zakres częstotliwości pracy min. 3-7 MHz, tryby pracy: 2D, Color Doppler, PW Doppler, CW Doppler, obrazowanie harmoniczne
	TAK
Podać typ i dane techniczne
	
	

	54. 
	Możliwość rozbudowy o głowicę przezprzełykową pediatryczną zakres pracy min. 3-6,5 MHz, tryby pracy: 2D, Color Doppler, PW Doppler, CW Doppler, obrazowanie harmoniczne

	TAK
Podać typ i dane techniczne
	
	

	55. 
	Możliwość rozbudowy o głowicę tzw. ślepą CW
	TAK
	
	


Wymogiem jest aby wartości podane  w kolumnie „Parametr oferowany” były zgodne z danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie producenta przedstawiającym dane techniczne - Product Data. Zamawiający ma prawo wystąpić do Wykonawcy o udostępnienie takiego dokumentu celem weryfikacji. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania w wyznaczonym przez siebie terminie, dokonania przez Wykonawcę prezentacji, pokazu oferowanego echokardiografu ze wszystkimi wymaganymi parametrami. Niespełnienie tego wymagania spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.
Miejscowość, data: ........................................................                                        ..............................................

                                                                                                                           (podpisy osoby/ osób uprawnionych)
AG.ZP. 3320.66.17 – Formularz „Zestawienie wymaganych parametrów technicznych i użytkowych”                                                                                                                                                            5 z 5

