Lp.	PARAMETR / WARUNEK	WARTOŚĆ WYMAGANA	WARTOŚĆ OFEROWANA
	MAMMOGRAF CYFROWY Z TOMOSYNTEZĄ I OBRAZOWANIEM WIELOENERGETYCZNYM. / Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji 2022 r. / Producent / Model / Kraj pochodzenia	Tak, podać
	Zgodny z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych (Dz.U. 2013 poz. 1505 z p.zm)	TAK
	Zgodny z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznych (Dz.U. 2011 nr 51 poz. 265 z późń. z p.zm)	TAK
	Zgodny z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych (Dz.U. z 23.01.2018 poz. 188 z p.zm)	TAK
	Mammograf cyfrowy fabrycznie wyposażony w detektor (nie dopuszcza się mammografów ucyfrowionych kasetami CR lub detektorami).	TAK
	Aparat wyposażony funkcję tomosyntezy realizowanej poprzez obrót lampy wokół badanej piersi po łuku oraz oprogramowanie umożliwiające powstanie rekonstrukcji wolumetrycznej i oprogramowanie do prezentacji obrazów na stacji lekarskiej.	TAK
	Aparat wyposażony w obrazowanie dwuenergetycznej mammografii spektralnej po dożylnym podaniu środka kontrastowego oraz oprogramowanie do prezentacji obrazów na stacji lekarskiej.	TAK
	Aparat w pełni przystosowany do wyposażenia w przystawkę do przeprowadzenia biopsji stereotaktycznej pod kontrolą mammografii na obrazie podstawowym oraz pod kontrolą tomosyntezy	TAK
	Generator wysokoczęstotliwościowy. Moc wyjściowa generatora min. 5 kW	TAK, podać
	Zakres wysokiego napięcia min. 22 - 49 kV	TAK, podać
	Dokładność regulacji napięcia, skok max. co 1 kV	TAK, podać
	Maksymalna wartość ekspozycji w mAs min. 500 mAs	TAK, podać
	Automatyczna kompensacja zmian napięcia +/-10%	TAK, podać
	Cyfrowe wyświetlanie parametrów ekspozycji, tj. kV, mAs, materiał anody, rodzaj filtra	TAK
	Anoda wirująca	TAK
	Prędkość wirowania anody min. 6000 obr./min	TAK, podać
	Pojemność cieplna anody min.300 kHU	TAK, podać, / Wartość graniczna - 0 pkt / Wartość największa - 10 pkt / Pozostałe - wg podanego wzoru
	Pojemność cieplna lampy (lub kołpaka lampy zależnie od terminologii producenta) min. 800 kHU dla kołpaka z olejem, lub kołpak bez oleju	TAK, podać
	Wielkość nominalna małego ogniska mierzona zgodnie z IEC 336 metodą szczelinową max. 0,1 mm	TAK, podać
	Wielkość nominalna dużego ogniska mierzona zgodnie z IEC 336 metodą szczelinową max. 0,3 mm	TAK, podać
	Maksymalny prąd dla dużego ogniska min. 100mA	TAK, podać
	Filtracja dodatkowa min. 2 filtry	TAK, podać
	Automatyka doboru i zmiany filtracji dostosowana do nastawionych parametrów aparatu (zmiana filtra bez ingerencji operatora)	TAK
	Wyświetlanie informacji o zastosowanym filtrze	TAK
	Automatyka AEC, sterująca co najmniej wartością obciążenia prądowo-czasowego (mAs)	TAK
	Automatyczna kontrola kompresji	TAK
	Ręczna kontrola kompresji	TAK
	Automatyczna dekompresja po ekspozycji	TAK
	Możliwość zwolnienia ucisku w przypadku awarii zasilania – ręcznie lub automatycznie	TAK/NIE / TAK – 5 pkt / NIE – 0 pkt
	Statyw wolnostojący	TAK
	Głowica o izocentrycznym ruchu obrotowym	TAK
	Zakres obrotu głowicy min.360º	TAK, podać
	Zakres ruchu górnej powierzchni stolika liczony od podłogi (lampa u góry) min. 70- 135 cm	TAK, podać / Największy zakres - 10 pkt / Graniczny zakres - 0 pkt / Pozostałe - wg podanego wzoru
	Odległość ognisko - detektor obrazu min. 65 cm	TAK, podać
	Motorowy obrót głowicy w całym zakresie ruchu	TAK
	Możliwość ustawienia głowicy w pozycji -1800 (detektor na górze, lampa na dole) do badań 2D	TAK
	Zakres regulacji siły nacisku min. w zakresie 3 - 20 kg	TAK, podać
	Na wyświetlaczu na statywie podawana min. grubość piersi po uciśnięciu oraz siła ucisku	TAK
	Zestaw do zdjęć powiększonych ze współczynnikiem powiększenia co najmniej 1,5x	TAK, podać
	Sterowanie ruchem płytki dociskowej góra/dół oraz ruchu głowicy góra/dół ręcznie oraz przy pomocy przycisków nożnych (dwa zestawy przycisków nożnych). Możliwość dodatkowej korekty ucisku	TAK
	Osłona twarzy pacjentki	TAK
	Komplet płytek do kompresji dla formatów badań przesiewowych min. 2 formaty, płytka kompresyjna do zdjęć celowanych i płytka kompresyjna do badań powiększonych	TAK
	Płytka kompresyjna do formatu 18 x 24 cm (+/-1 cm) z możliwością przesuwania części uciskającej wzdłuż dłuższej krawędzi detektora.	TAK
	Automatyczne rozpoznawanie wielkości zainstalowanej płytki dociskowej i automatyczne dopasowywanie kolimacji do tej wielkości (autodetekcja)	TAK
	Detektor cyfrowy oparty na amorficznym półprzewodniku (aSi lub aSe) o wymiarach min. 23 cm x 29 cm, oraz formatach obrazowania min. 18x23cm oraz min. 23x29	TAK, podać
	Matryca detektora dla maksymalnego formatu min. 2394x2850 pikseli	TAK, podać
	Rozmiar piksela max. 100 µm	TAK, podać
	Zakres dynamiki akwizycji min. 13bit	TAK, podać
	Osiągany poziom DQE min 70% dla 0 lp/mm	TAK, podać
	Kratka przeciwrozproszeniowa	TAK
	Czas pomiędzy ekspozycjami diagnostycznymi max. 20s	TAK, podać, / Wartość graniczna - 0 pkt / Wartość najmniejsza - 10 pkt / Pozostałe - wg podanego wzoru
	Odległość od krawędzi stolika od strony piersi do czynnej krawędzi detektora max 5mm zgodnie z wymogami jakości obrazu	TAK
	Grubość obudowy detektora od strony pacjentki	TAK, podać
	Konsola operatorska technika
	Konsola operatorska technika wyposażona w: min. 1 monitor, komputer, klawiatura obsługowa, mysz, pulpit ekspozycji, UPS, / oraz komputer do obsługi RIS typu all-in-one wyposażony w monitor minimum 21” , rozdzielczość ekranu minimum 1920 x 1080, preinstalowany system operacyjny, dysk SSD o pojemności minimum 512GB, zainstalowana pamięć RAM minimum 16GB, klawiatura, mysz.	TAK, podać
	Szyba ochronna dla operatora. Ekwiwalent min. 0,5 mm Pb	TAK, podać
	Nagrywarka umożliwiająca zapis obrazów na CD i / lub DVD w formacie DICOM również w trybie „for processing”	TAK
	Możliwość akceptacji bądź odrzucenia obrazu	TAK
	Interfejs sieciowy minimum z funkcjonalnościami : / - DICOM Send / - DICOM Storage Commitment, / - DICOM Basic Print, / - DICOM Query/Retrive / - DICOM Worklist	TAK
	Funkcje: / - powiększenie / - pomiary długości / - dodawanie tekstu do obrazu / - pomiar średniej wartości pikseli i odchylenia standardowego w ROI / - nanoszenie znaczników mammograficznych w postaci graficznej i / lub literowej bezpośrednio na stacji obsługowej	TAK
	Możliwość manualnego wprowadzenia danych demograficznych pacjenta oraz pobrania tych informacji z systemu HIS/RIS	TAK
Lekarskie stacje diagnostyczne
	Dwie wolnostojące, lekarskie stacje diagnostyczne dedykowane do analizy i opisu badań mammograficznych, spełniające aktualnie obowiązujące wymagania prawa / Specyfikacji techniczna stacji zgodnie z zaleceniami producenta mammografu. / Obie wolnostojące lekarskie stacje diagnostyczne wyposażone w minimum dwa monitory 5Mpix oraz pełny zakres oprogramowania dedykowanego do analizy badań mammograficznych, tomosyntezy i badań spektralnych oferowany przez producenta mammografu na dzień podpisania umowy. / Wgrany właściwy do rozdzielczości monitorów obraz kontrolny do celów kontroli jakości zgodny z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia. UPS min.650VA 230V do każdej stacji.	TAK, podać
	Automatyczne wczytywanie badań archiwalnych z systemu PACS, przed opisywaniem badań bieżących (prefetching).	TAK
	Dwa komputer do obsługi RIS typu all-in-one wyposażone w monitor minimum 21” , rozdzielczość ekranu minimum 1920 x 1080, preinstalowany system operacyjny, dysk SSD o pojemności minimum 512GB, zainstalowana pamięć RAM minimum 16GB, klawiatura, mysz.	TAK, podać
Pozostałe
	Integracja aparatu mammograficznego i dwóch lekarskich stacji diagnostycznych z posiadanym przez Zamawiającego systemem PACS/RIS firmy Alteris wraz z niezbędnymi licencjami ( Szpital posiada jedną wolną licencję).	TAK
	Automatyczny wstrzykiwacz środka kontrastowego do podań mammografii spektralnej. / Dwa źródła środka kontrastowego i jedno soli fizjologicznej. / Ostrza typu spike o 24-godzinnej gwarancji sterylności, zintegrowane z zestawem dziennym, z możliwością wymiany w razie konieczności bez wymiany całego zestawu dziennego / Mocowana zatrzaskowo linia pacjenta. / Automatyczne odpowietrzanie systemu przed badaniem oraz automatyczne wypełnienie linii pacjenta po każdej wymianie. / Pojemnik na płyny do odpowietrzania wbudowany w urządzenie / Moduł Automatycznej Dokumentacji z wbudowanym czytnikiem kodów kreskowych oraz opcjonalną możliwością komunikacji z / systemami PACS i RIS. / Interfejs użytkownika w języku polskim. / Instrukcja postępowania dla użytkownika wyświetlana na ekranie sterującym / Zasilanie sieciowe i akumulatorowe, minimalny czas pracy baterii 15 godzin lub 60 iniekcji	TAK / podać
	Wielofunkcyjna drukarka laserowa ze zintegrowanym skanerem / - Karta sieciowa zintegrowana / - Interfejs USB / -Szybkość drukowania mono A4 min. 38 stron na min. / - Rozdzielczość skanowania min. 1200x1200 dpi / -Rozdzielczość drukowania mono min. 1200x1200 dpi	TAK, podać
	Drukarka laserowa mono / -Szybkość drukowania mono A4 min. 60 stron na min. / -Zasobnik papieru A4 min. 350 arkuszy / -Rozdzielczość drukowania mono min 1200x1200 dpi / - Zintegrowana karta sieciowa / -Interfejs USB	TAK, podać
	Komputer oraz monitor do obsługi posiadanego przez Zamawiającego programu Osirix / Komputer o parametrach minimum: / min. 16GB zunifikowanej pamięci RAM. / min. 1TB pamięci masowej dysk SSD / min. 8-rdzeniowe CPU M1 min. 8-rdzeniowe GPU / dwa porty Thunderbolt/USB 4 / dwa porty USB‑A (do 5 Gb/s) / port HDMI / port Gigabit Ethernet / Zewnętrzny napęd CD/DVD tego samego producenta co komputer podłączany przez zintegrowany przewód USB-A / Klawiatura i mysz tego samego producenta co komputer. Monitor: / 27-calowy wolnostojący monitor tego samego producenta co komputer 5K 5120x2880 piksel, 218 piksel/cal, jasność min 600 nitów.	TAK, podać
	Pełny zestaw do kontroli jakości w mammografii cyfrowej wymagany aktualnym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia zawierający minimum elementy do oceny: / stałości ekspozycji, / jednorodności obrazu / kompensacji zmian grubości fantomu i wartości wysokiego napięcia / oceny artefaktów / oceny rozdzielczości wysokokontrastowej i geometrii / oceny geometrycznych zniekształceń obrazu z podziałką / fantom akredytacyjny do oceny jakości obrazu zgodny z załącznikiem nr 6 ( Dz. U. z 2017 r. poz. 884 z p.zm) i Wymogami Programu Akredytacji Mammograficznej ACR. / waga do pomiaru siły kompresji zgodny z załącznikiem nr 6 ( Dz. U. z 2017 r. poz. 884z p.zm) i Wymogami Programu Akredytacji Mammograficznej ACR.	TAK
	Osłony radiologiczne: / - półfartuch ochronny – 2szt. / - osłona piersi do mammografii – 2szt. / - osłony na gonady – 2szt. / Kolor i rozmiary do ustalenia z Zamawiającym po wyborze oferty	TAK
	Szkolenie techników z obsługi aparatu min. 4x7godzin / Szkolenie lekarzy z obsługi stacji opisowych min. 3x7godzin / Szkolenie fizyków medycznych z przeprowadzania testów aparatu i stacji diagnostycznych 2x3godzin	TAK
	Wykonanie i dostarczenie Zamawiającemu wyników testów odbiorczych (akceptacyjnych) oraz testów specjalistycznych po zainstalowaniu aparatu, a także wykonywanie testów specjalistycznych mammografu 1 raz w roku przez cały okres udzielonej gwarancji oraz testów eksploatacyjnych po każdej istotnej naprawie.	TAK
	Podać zalecaną przez producenta częstość wykonywania przeglądów okresowych. Wymienić zakres czynności wykonywanych podczas przeglądów okresowych oraz elementy zużywalne wymieniane podczas wykonywania w/w przeglądu	TAK, podać
	Instalacja i uruchomienie zaoferowanego aparatu mammograficznego wraz z wyposażeniem. Demontaż i utylizacja posiadanego przez Zamawiającego mammografu FUJIFILM Amulet FDR-MS 1000 potwierdzona protokołem utylizacji.	TAK

Wymogiem jest aby wartości podane w kolumnie „Parametr oferowany” były zgodne z danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie przedstawiającym dane techniczne np. Product Data. Zamawiający ma prawo wystąpić do Wykonawcy o udostępnienie takiego dokumentu celem weryfikacji w wyznaczonym przez siebie terminie. Niespełnienie tego wymagania spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SWZ.
W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca dla wskazanego miejsca instalacji aparatu opracuje projekt osłon stałych (projekt ochrony radiologicznej) i uzyska zatwierdzenie go przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego (PWIS) w Lublinie, a następnie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zamawiającego, uzyska zezwolenie PWIS na uruchomienie i stosowanie aparatu.
Dodatkowo po zainstalowaniu i uruchomieniu aparatu Wykonawca przeprowadzi i przekaże Zamawiającemu wyniki pomiarów dozymetrycznych środowiskowych pracowni mammograficznej.